Załącznik Nr 6 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.51.2019

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

Opis przedmiotu zamówienia/Parametry wymagane

Przedmiot zamówienia: Zestaw videobronchoskopowy: Oddział Chorób Płuc przy ul. PCK 7 – 1 zestaw.

Nazwa-model/typ: …..………………………………………………………………………………………………………………………………….

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |
| PROCESOR WIZYJNY – 1 szt. |
|  | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek typu i-scan lub NBI dla oferowanego endoskopu | Tak |  |
|  | Rozdzielczość sygnału wideo min 1920x1080 | Tak |  |
|  | Wyjścia typu (minimum): 2 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego oraz archiwizacji HD) 1x RBG 9 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) 1x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD 1x Video standard BNC 2 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min jeden umieszczony na panelu przednim) 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD 1 x RJ45 1 x RS-232C | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia informacji (dane badania) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora min: data badania czas badania stoper imię i nazwisko pacjenta ID pacjenta wiek pacjenta płeć pacjenta komentarz użytkownik (lekarza) nazwa użytkownika (lekarza) Imię i nazwisko pacjenta nazwa placówki (szpitala) licznik sekwencji filmowych dla badania komunikaty systemu (błędy, akcję, archiwizacja) informacja i miejscu podłączenia pamięci USB (przód/tył procesora) informacja o konfliktach adresu IP procesora przypadku sieci szpitalnej informacja o ilości obrazów (szt.) możliwych do zapisania na podłączonej pamięci USB | Tak |  |
|  | Funkcja ZOOM min 2x | Tak |  |
|  | Menu ustawień procesora w języku polskim | Tak |  |
|  | Redukcja szumów w min 3 stopniach | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania niezależnie 2 obrazów na ekranie głównym (ruchomy + stop klatka) | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania | Tak |  |
|  | Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT z możliwością zaprogramowania na dowolny przycisk endoskopu | Tak |  |
|  | Możliwość obrazowania w różnych pasmach światła | Tak |  |
|  | Wycięcie min 3 zakresów pasma światła (min. pasma czerwonego, zielonego, niebieskiego) | Tak |  |
|  | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | Tak |  |
|  | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora | Tak |  |
|  | Funkcja obrazowania w stopniach: detekcji (3 stopnie) zarysu tkanki (3 stopnie) weryfikacji zmiany (3 stopnie) | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min 3 funkcji obrazowania niezależnie na panelu przednim (3 niezależnie przyciski) dla diagnostyki drzewa oskrzelowego (tematycznie) z uwzględnieniem min 10 parametrów obrazu dla każdego presetu | Tak |  |
|  | Funkcja wyostrzenia powierzchniowego umożliwiająca wyostrzenie drobnych struktur poprzez wyostrzenie miejscowego kontrastu jasno-ciemno. | Tak |  |
|  | Funkcja wyostrzenia nieprawidłowości poprzez wyostrzenie składnika niebieskiego obszarów, które mają mniejsze natężenie luminancji, wytwarzana dla koloru żywych błon śluzowych poprzez dodanie koloru niebieskiego do obrazów struktur, które są trudne do wizualnego rozpoznania przy użyciu normalnej funkcji wyostrzenia | Tak |  |
|  | Funkcja Freeze Scan - wybór wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z możliwością wybrania długość czasu przewijania. | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru najlepszej stop klatki w min 3 zakresach: 0,25 sek 0,5 sek 1,0 sek | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu konfiguracji procesora na pamięci USB | Tak |  |
|  | Możliwość wczytania konfiguracji na pamięci USB | Tak |  |
|  | Możliwość zapisania historii każdego zabiegu (min 1000 zabiegów) na pamięci zewnętrznej USB min: imię i nazwisko pacjenta data urodzenia (dzień, miesiąc, rok) nazwa procesora numer seryjny procesora i endoskopu | Tak |  |
|  | Gniazdo USB umieszczone na panelu przednim procesora | Tak |  |
|  | Rejestracja zdjęć na pamięci USB z przodu lub z tyłu procesora w formacie bezstratnym BMP lub TIFF oraz skompresowanym JPG (do wyboru) | Tak |  |
|  | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | Tak |  |
|  | Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min 180 stopni redukujące ryzyko skręcenia światłowodu | Tak |  |
|  | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na min 1 klawisz dostępu z panelu przedniego | Tak |  |
|  | Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora ze złączem typu PS2 lub USB | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania bezprzewodowego przesyłaniem zdjęć i filmów do systemu archiwizacji | Tak |  |
|  | Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła | Tak |  |
|  | Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min 150W | Tak |  |
|  | Temperatura barwy min 5500 K | Tak |  |
|  | Źródło światła o gwarancji pracy min 500 godzin | Tak |  |
|  | Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – min 3 diody | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED, włączane automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 11 stopniach | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 11 stopniach | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min 11 stopniach | Tak |  |
|  | Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) | Tak |  |
|  | Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego | Tak |  |
|  | Złącze umożliwiające podłączenie do endoskopu uziemiającego przewodu kondensatora | Tak |  |
|  | Przyłącze sprzężenia zwrotnego endoskopu | Tak |  |
|  | Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 360Va | Tak |  |
| VIDEOBRONCHOSKOP – 2 szt. |
|  | Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika– max 6,4 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 6,1 mm | Tak |  |
|  | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV | Tak |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Tak |  |
|  | Kąt obserwacji – min. 120 st. funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu | Tak |  |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | Tak |  |
|  | Aparat dostosowany do funkcji BAL | Tak |  |
|  | Zawór testera szczelności w konektorze | Tak |  |
|  | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | Tak |  |
|  | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | Tak |  |
|  | System głębi ostrości min 3-100mm | Tak |  |
|  | Długość robocza 580mm – 600mm | Tak |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | Tak |  |
|  | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | Tak |  |
|  | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | Tak |  |
|  | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | Tak |  |
|  | Złącze sprzężenia zwrotego umieszczone na konektorze | Tak |  |
|  | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | Tak |  |
|  | Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym oraz nazwą producenta | Tak |  |
|  | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla drzewa oskrzelowego | Tak |  |
|  | Kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów | Tak |  |
|  | Długość całkowita min 875 mm | Tak |  |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | Tak |  |
|  | Aparat o odporności elektormagnetycznej IEC 60601-1-2 EMC | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z sondami laserowymi typy YAG o długości fali 1064nm lub laser o długości fali 800-1000nm | Tak |  |
|  | Jednorazowe lub wielorazowe, odłączane przyłącze ssaka | Tak |  |
|  | Jednorazowy lub wielorazowy, odłączany zawór ssący | Tak |  |
|  | Końcówka dystalna wyposażona w min 2 światłowody | Tak |  |
| MONITOR MEDYCZNY – 1 szt. |
|  | Przekątna min 24 cale | Tak |  |
|  | Kąt widzenia min 178 stopni | Tak |  |
|  | Rozdzielczość min 1920x1080 | Tak |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D | Tak |  |
|  | Min 250 cd/m2 | Tak |  |
|  | Kontrast min 1000:1 | Tak |  |
|  | Panel sterujący | Tak |  |
|  | Standard mocowania: Vesa | Tak |  |
| WÓZEK MEDYCZNY – 1 szt. |
|  | Podstawa jezdna z blokadą min 2 kół | Tak |  |
|  | Cztery podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii | Tak |  |
|  | Centralna listwa zasilająca z min 8 gniazdami | Tak |  |
|  | Ruchowy wysięgnik do mocowania monitora | Tak |  |
|  | Teleskopowy wieszak na endoskopy | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min 150 Kg | Tak |  |
|  | Wieszak na min 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka | Tak |  |
|  | Waga wózka max 70 Kg | Tak |  |
|  | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | Tak |  |
| SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH – 1 szt. |
|  | Szybki dostęp do dokumentacji obrazowej wybranego pacjenta – baza danych | Tak |  |
|  | Rejestracja obrazów (zdjęci filmów) w rozdzielczości HD | Tak |  |
|  | Raport z badania w wersji elektronicznej i papierowej – wydruk zestawienia zdjęć z komentarzem | Tak |  |
|  | Możliwość rejestracji zdjęć i sekwencji wideo z głowicy endoskopu | Tak |  |
|  | Możliwość udostępniania pacjentom wyników z wizyty na CD/DVD | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pracę w sieci oraz współpracę z systemem szpitalnym – DICOM | Tak |  |
|  | Przeszukiwanie bazy danych wg kryteriów: data, nazwisko, PESEL, numer karty pacjenta, typu multimediów | Tak |  |
|  | Generowanie szablonów oceny badań | Tak |  |
|  | Dedykowany komputer klasy PC z odpowiednim wyposażeniem i zainstalowanym systemem operacyjnym Winows 10 Pro PL | Tak |  |
|  | Drukarka laserowa, kolorowa + komplet tonerów zapasowych | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018/2019 | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.7 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej (sprzętu zastępczego) na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 8 lat, | Tak |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z deklaracją zgodności. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

……………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy