ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.087.2019

(Załącznik Nr 2 do umowy Numer DEZ.26..........2019)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Stacja systemu Planowania Leczenia: Zakład Radioterapii przy ul. Bialska 104/118 – 1 zestaw.

| Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/Podać | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Nazwa-model/typ | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji/fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/Podać | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |
| STACJA SYSTEMU PLANOWANIA LECZENIA – 1 ZESTAW |
|  | Możliwości Systemu Planowania Leczenia: Narzędzia do konturowania, Realizacja symulacji CT, Narzędzia do rejestracji obrazów – fuzja 4D, Import i export w standardzie DICOM, Funkcja przygotowania planów 3D, Realizacja planów dla statycznych i dynamicznych technik leczenia, Możliwość modelowania dla kształtów MLC, bloków, klinów zmotoryzowanych, Funkcja planowania leczenia dla technik IMRT typu „Step and Shoot”, Funkcja planowania leczenia dla technik IMRT, VMAT z modulacją objętości dawki, System zapewnia kompatybilność z systemami posiadanymi przez Zamawiającego (Monaco, Mosaiq, Oncentra External Beam, Compass, OmniPro ImRT, iView, XVI), a także z urządzeniami posiadanymi (symulator Symulix, tomograf komputerowy GE). obliczenia dla wiązek fotonowych z wykorzystaniem algorytmu Monte Carlo narzędzia automatycznego konturowania przy użyciu wbudowanego modelu anatomicznego narzędzia automatycznego konturowania przy użyciu definiowanego przez użytkownika atlasu struktur anatomicznych elastyczna fuzja obrazów tomograficznych różnych modalności (CT, CBCT, MR, PET-CT) wykonana za pomocą różnych algorytmów rejestracji, w tym co najmniej jeden algorytm pozwalający na wykorzystanie struktur pomocniczych do wykonania rejestracji służącej precyzyjnemu określeniu narządów krytycznych i obszarów tarczowych | Tak |  |
|  | możliwość przeliczenia dowolnego planu leczenia na obrazie CT weryfikującym ułożenie pacjenta oraz możliwość obliczenia rozkładu dawki na obrazach CBCT i MR poprzez automatyczne narzucenie gęstości struktur anatomicznych możliwość elastycznego przeniesienia rozkładu dawki z dowolnego planu leczenia na nowy zestaw obrazów z wykorzystaniem deformacyjnej rejestracji obrazów możliwość wykonania fuzji elastycznej umożliwiającej przeniesienie konturów struktur anatomicznych z jednego zestawu obrazów na inny planowanie leczenia z uwzględnieniem przeniesionego deformacyjnie rozkładu dawki z innego planu leczenia możliwość automatycznej redukcji dawki w narządach krytycznych bez konieczności wprowadzania dodatkowej funkcji optymalizacji obliczeń oraz bez pogarszania jakości planu w leczonej objętości funkcja optymalizacji umożliwiająca ręczną edycję rozkładu dawki na obrazach tomograficznych pozwalająca na lokalną modyfikację rozkładu dawki w obszarze zainteresowania funkcja optymalizacji wielokryterialnej według metody Pareto pozwalająca na optymalizację wyboru w całej przestrzeni rozwiązań planów leczenia i umożliwiająca tworzenia planów gotowych do realizacji bez konieczności ponownej optymalizacji parametrów akceleratorów możliwość optymalizacji planu leczenia na obrazie 4D CT z uwzględnieniem pozycji obszaru tarczowego we wszystkich fazach oddechowych nie wymagające bramkowania oddechowego funkcja oceny planów leczenia pozwalająca na automatyczne obliczenie zaburzonych rozkładów dawki z uwzględnieniem przesunięcia obszaru tarczowego wynikające z jego przesunięcia lub nieprawidłowego ułożenia chorego | Tak |  |
|  | Instalacja Systemu Planowania Leczenia: Instalacja systemu planowania leczenia w Zakładzie Radioterapii Zamawiającego, Przygotowanie modelu matematycznego, Integracja z systemem weryfikacji i zarządzania Mosaiq, Integracja z systemami obrazowania, Integracja z posiadanymi akceleratorami liniowymi, Modelowanie wiązek dla akceleratorów ELEKTA Infinity i ELEKTA Synergy dla trzech energii fotonowych i pięciu energii elektronowych, 5-cio dniowa prezentacja nowych funkcji w siedzibie Zamawiającego dla fizyków i lekarzy w okresie 3 miesięcy od daty zakończenia instalacji. | Tak |  |
|  | Wymagania sprzętowe: Procesor – 2 sztuki Xeon 14C Grafika – 1 sztuka NVIDIA Quadro P2000 5GB Dysk twardy – 2 sztuki SATA SSD 1TB Pamięć RAM – 64GB Klawiatura, myszka Monitor – 1 sztuki 24’ LCD, referencyjny (poglądowy), zgodny z DICOM | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie. | Tak |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2019. | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 5 lat. | Tak |  |
|  | Kontynuacja produkcji urządzenia lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z deklaracją zgodności (z dostawą aparatu). | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego. | Tak |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia. | Tak |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji. | Tak |  |

Uwaga:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie zamawiającego opisach (np. prospekty, foldery, karty katalogowe itp.), z zaznaczeniem którego parametru dotyczy.

............................................                                         ............................................................

miejsce i data                                                                                 pieczęć i podpis osób uprawnionych

składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy