ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.031.2018

………………………., dnia ………………

Nazwa firmy/imię i nazwisko ...........................................................

Adres .............................................................

NIP ........................... PESEL .........................

numer telefonu ...............................................

numer faksu .............................. i adres e-mail* ...........................................

(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy)                     i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia  i załączyć do oferty pełnomocnictwo zgodne z art. 23  ust. 2 ustawy PZP.

Dane dotyczące Pełnomocnika (o ile dotyczy)*:

Nazwa firmy/imię i nazwisko ...........................................................

Adres .............................................................

......................................................................

numer telefonu ..............................................

numer faksu .............................. i adres e-mail ...........................................

(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

| hasło dostępu do pliku JEDZ złożonego w formie elektronicznej | ………………..……………………………………………… (uzupełnia wykonawca) |
| --- | --- |
| Nazwa programu kodującego | ………………..……………………………………………… (uzupełnia wykonawca) |

FORMULARZ OFERTY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na Zakup Neuronawigacji dla Potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, wspófinansowanego ze środków Województwa Śląskiego w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego;

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunkach Zamówienia na następujących zasadach:

a)	Za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

b)	Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy ……… miesięcy  gwarancji, liczonej  od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiący).

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 			Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

        - Termin wykonania zamówienia: do 09 listopada 2018 r.

- Oświadczam, że cena brutto podana w niniejszym Formularzu Ofertowym zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym wzorem umowy) i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania                 i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Wadium w wysokości ……………. zł zostało wniesione w dniu …………………. w formie: …………………………………………………………………………………... .

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: …………………………………………………………… .

Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w okolicznościach,                    o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczamy, iż przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia (*).

| Lp. | Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę oraz nazwy i dane adresowe podwykonawcy/ów: |
| --- | --- |
| 1. |  |
| (…) |  |

Oświadczamy, iż nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji zamówienia (*).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w niej określonych.

- 10. Składamy ofertę na …… stronach.

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1) Oświadczam/y*, że wypełniłem/wypełniliśmy* obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub                                    art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem                     w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.(**)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

(**) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

2) Oświadczam/y*, że wyrażam/y* zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz w później składanych dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach dla potrzeb związanych                           z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w pełnym zakresie związanym                          z udzieleniem zamówienia publicznego”.

- 12.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 - 	str. ….. oferty

…………………………………………………………………………………………………...	-	str. ….. oferty

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić, wypełnić w sposób czytelny lub wpisać „nie dotyczy”.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.031.2018

Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Przedmiot zamówienia: Zakup Neuronawigacji dla Potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, wspófinansowany ze środków Województwa Śląskiego w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | NEURONAWIGACJA DLA POTRZEB TRAKTU OPERACYJNEGO | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | KOSZT SZKOLENIA PERSONELU MEDYCZNEGO I TECHNICZNEGO | - | - |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik  Nr 1 do SIWZ.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.031.2018

- Załącznik nr 2 do umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia/Parametry Techniczne

Przedmiot zamówienia: Zakup Neuronawigacji dla Potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny                                  w Częstochowie, wspófinansowany ze środków Województwa Śląskiego w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Producent : ......................................................................................................

Nazwa-model/typ:  ............................................................................................

Kraj pochodzenia: ............................................................................................

Rok produkcji: ………………………………………………………………………………………………..

WYMAGANIA TECHNICZNE

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany | Ocena punktowa | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie re-kondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu 2018. Certyfikat CE i Deklaracja Zgodności producenta na cały oferowany aparat . | Wymagany |  |  | Bez punktacji |
| - Zestaw do operacji chirurgicznych nawigowanych |  |  |  |  |  |
|  | System wykorzystujący do lokalizacji technologię optyczną aktywną lub pasywną | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Kamera nawigacyjna wyposażona w co najmniej dwa detektory do lokalizacji narzędzi nawigowanych w sterylnym polu operacyjnym | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | System wyposażony w co najmniej jedną z technologii wspomagania procesu przygotowania systemu nawigacji do zabiegu w celu optymalizacji położenia kamery nawigacyjnej względem pola operacyjnego: - wbudowany wskaźnik laserowy, - w pełni wirtualny podgląd 3D w czasie rzeczywistym narzędzi nawigowanych w polu operacyjnym na monitorach stacji roboczej, lub - podgląd wideo HD w czasie rzeczywistym pola operacyjnego na monitorach stacji roboczej z nakładanymi wirtualnymi odnośnikami narzędzi nawigowanych | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | System kamery współpracujący z narzędziami nawigowanymi typu pasywnego lub aktywnego | TAK, podać |  |  | Narzędzia aktywne i pasywne – 10 pkt. Wszystkie narzędzia aktywne – 5 pkt. Wszystkie narzędzia pasywne – 5 pkt. |
|  | Komunikacja dwukierunkowa narzędzia aktywnego lub pasywnego ze stacją roboczą: przewodowa lub bezprzewodowa. | TAK, podać |  |  | Komunikacja dwukierunkowa w pełni bezprzewodowa – 10pkt. |
|  | Stacja robocza jedno - lub dwumodułowa - wyposażona kamerę optyczną, komputer, panele z interfejsami wejścia/wyjścia sygnałów komunikacyjnych i wideo, zasilacz izolowany, zasilacz awaryjny, monitor operacyjny chirurga z głośnikami, monitor dotykowy pełniący rolę stacji planowania oraz myszkę. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Moduł stacji roboczej wyposażony w koła jezdne obrotowe blokowane ze specjalnymi osłonami zabezpieczającymi przed najechaniem na kable. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Monitor operacyjny chirurga o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli i przekątnej ekranu min. 24”. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Ekran monitora operacyjnego chirurga zabezpieczony specjalną szybą ochronną zapewniającą jednolitą gładką powierzchnię ekranu łatwą do czyszczenia. | TAK, podać |  |  | TAK – 5 pkt. |
|  | Monitor dotykowy pełniący rolę stacji planowania o rozdzielczości min. 1440x900 pikseli i przekątnej min. 15” | TAK, podać |  |  | Przekątna >15” – 5pkt. |
|  | Stacja robocza wyposażona w co najmniej dwa dodatkowe wyjścia wideo do podłączenia opcjonalnych monitorów operacyjnych chirurga | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia podłączenie min. 1 dodatkowych monitorów operacyjnych | TAK, podać |  |  | Liczba dodatkowych monitorów >1 – 5pkt. |
|  | Monitor operacyjny chirurga na wysięgniku ruchomym o zasięgu poziomym min. 1m i zakresie pionowym min. 0.5m z możliwością pochylenia płaszczyzny ekranu | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | kamera optyczna zainstalowana na wysięgniku ruchomym o zasięgu poziomym min. 1.4m i zakresie pionowym min. 1m z możliwością obrotu i pochylenia korpusu kamery | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna odległość identyfikacji narzędzi od kamery min. 2m | TAK, podać |  |  | >2m – 5 pkt. |
|  | Średnica sfery pola roboczego dla lokalizacji przez kamerę narzędzi nawigowanych min. 1.2m | TAK, podać |  |  | >1.2m - 5pkt. |
|  | System zapewnia w pełni autonomiczne sterowanie protokołem chirurgicznym (poruszanie się po menu i zatwierdzanie wyboru) realizowane ze sterylnej strefy pola operacyjnego przez operatora za pomocą pasywnych lub aktywnych narzędzi nawigowanych w każdym momencie zabiegu operacyjnego i bez względu na umiejscowienie narzędzia nawigowanego w objętości pomiarowej kamery optycznej lub przy użyciu pasywnej ramki referencyjnej | TAK, podać |  |  | Sterowanie narzędziami w pełni bezprzewodowymi – 10pkt. |
|  | Możliwość osłaniania narzędzi nawigowanych transparentną sterylną folią bez utraty dokładności ich pozycjonowania w objętości pomiarowej systemu. | TAK, podać |  |  | TAK – 10pkt. |
|  | Wszystkie narzędzia nawigowane są odporne na zanieczyszczenia substancjami płynnymi bez utraty dokładności ich pozycjonowania w objętości pomiarowej systemu. | TAK, podać |  |  | TAK – 10pkt. |
|  | Parametry min. komputera stacji roboczej: - pamięć operacyjna RAM 8GB, - dysk twardy min. 500GB, - pamięć wideo karty graficznej min. 1GB, - dwa przewodowe interfejsy sieciowe LAN, - karta sieciowa, - system operacyjny 64-bitowy. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | System wyposażony w zasilacz awaryjny (UPS) o gwarantowanym czasie podtrzymania pracy systemu min. 5 minut. | TAK, podać |  |  | >5min – 5 pkt. |
| NARZĘDZIA DO KALIBRACJI DOWOLNYCH SZTYWNYCH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH – 2 zestawy |  |  |  |  |  |
|  | Aktywne lub pasywne kalibratory (przewodowe lub bezprzewodowe) do rejestracji sztywnych konwencjonalnych narzędzi chirurgicznych bezpośrednio w sterylnym polu operacyjnym. | TAK, podać |  |  | Kalibratory w pełni bezprzewodowe – 10 pkt. |
|  | Kalibratory pozwalające na rejestrację: - punktową – nawigowanie narzędzi wygiętych bez dedykowanej osi roboczej lub kiedy użytkownika interesuje wyłącznie położenie końcówki, - wektorową – nawigowanie prostych narzędzi z dedykowaną osią roboczą. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Kalibratory umożliwiają przeprowadzenie rejestracji narzędzia bezpośrednio przez operatora w sterylnym polu operacyjnym bez konieczności równoczesnej obsługi systemu przez drugą osobę. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia jednoczesne zarejestrowanie podczas zabiegu min. 4 różnych narzędzi konwencjonalnych i używanie ich w dowolnym momencie operacji. | TAK, podać |  |  | Rejestracja jednoczesna >4 narzędzi – 5pkt. |
|  | System umożliwia aktywację dowolnego zarejestrowanego narzędzia konwencjonalnego bezpośrednio ze sterylnego pola operacyjnego bez względu na jego położenie w objętości pomiarowej kamery nawigacyjnej | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw min. 4 (różne rozmiary w min. zakresie średnic: 2-27mm) uniwersalnych adapterów do nawigowania narzędziami konwencjonalnymi różnych firm montowanych do ramek referencyjnych w sposób trwały | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Dwuetapowy proces rejestracji uniemożliwia kalibrację punktową i wektorową narzędzia o zbyt małej sztywności. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Kaseta sterylizacyjna na wszystkie elementy zestawu narzędzi do kalibracji. | TAK, podać |  |  | Kalibratory w pełni bezprzewodowe – 10 pkt. |
| MODUŁ DO OPERACJI NAWIGOWANYCH GŁOWY i PODSTAWY CZASZKI |  |  |  |  |  |
|  | Odczyt badań pochodzących z różnych urządzeń diagnostycznych zapisujących badania w formacie zgodnym z protokołem DICOM: CT, CTA, MR, MRA, fMRI, DTI, PET. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Odczyt badań poprzez sieć komputerową (LAN lub WiFi), nośniki optyczne CD/DVD i przenośne pamięci/dyski USB | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne rozpoznawanie nowego badania obrazowego dostępnego w stacji czytnika płyt CD/DVD, na pamięci/dysku USB oraz na serwerze PACS (DICOM) | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna (nie wymagająca obrysowania struktur anatomicznych) fuzja obrazów diagnostycznych uzyskanych z badań diagnostycznych przed- i śródoperacyjnych: CT, CTA, MR, MRA, fMRI, DTI, PET z możliwością korekcji manualnej | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja planowania zabiegu min.: automatyczna segregacja tkanek, ręczne obrysowanie struktur anatomicznych w 2D i 3D, wyznaczanie trajektorii dotarcia do celu, zaznaczanie punktów, opis struktur, pomiar odległości, objętości, rekonstrukcje 3D, odbicia lustrzane | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Śródoperacyjne tworzenie kompozycji widoków 2D i 3D, zmiana parametrów widzialności połączonych serii obrazowych (fuzje) | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Specjalny widok wirtualnego asystenta wspomagającego pozycjonowanie osi dowolnego narzędzia prostego względem wektora aktywnej trajektorii. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przeprowadzenia bezramowych procedur DBS z korelacją atlasów funkcjonalnych mózgu: Talairach/Tournoux i Schaltenbrand/Wahren. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja ostrzeżenia przed zbliżaniem się aktywnego narzędzia w polu operacyjnym do punktu/segmentu trójwymiarowego szczególnego zainteresowania, programowanie marginesu bezpieczeństwa w zakresie co najmniej 0-50 mm | TAK, podać |  |  | TAK – 10 pkt. |
|  | Opcjonalna rejestracja endoskopu (koniec dystalny i oś) i wyświetlanie obrazu z kamery endoskopu na ekranach systemu nawigacyjnego | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Użycie stacji roboczej do chirurgii głowy jako stacji podglądu badań diagnostycznych do procedur nienawigacyjnych | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja pacjenta metodą punktową na podstawie markerów rejestracyjnych doczepianych do głowy pacjenta - metoda dotykowa | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja pacjenta metodą punktową na podstawie punktów anatomicznych głowy pacjenta - metoda dotykowa | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozszerzenie metod punktowych rejestracji pacjenta o metodę dopasowania powierzchniowego | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja pacjenta metodą automatyczną na podstawie punktów anatomicznych twarzy pacjenta - metoda bezdotykowa z trakerem nieinwazyjnym lub z wykorzystaniem metody elektromagnetycznej. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Współpraca systemu z dedykowanym nieinwazyjnym trakerem pacjenta w postaci jednorazowej aktywnej bezprzewodowej sterylnej maski lub z wykorzystaniem metody elektromagnetycznej. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia automatyczną rejestrację pacjenta na podstawie śródoperacyjnego skanu CT wykonanego dowolnym aparatem CT (tomografem komputerowym) | TAK, podać |  |  | TAK – 10 pkt. |
|  | System umożliwia powtórną/awaryjną punktową rejestrację pacjenta przeprowadzaną w warunkach pełnej sterylności pola operacyjnego z wykorzystaniem tzw. punktów ucieczki definiowanych śródoperacyjnie. | TAK, podać |  |  | TAK – 10 pkt. |
|  | Możliwość śródoperacyjnego transferu danych rejestracji pomiędzy trakerami pacjenta np.. pomiędzy trakerem nieinwazyjnym i uniwersalnym lub np. pomiędzy metodą obrysowania i punktową. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wizualizacja pozycji narzędzi (koniec dystalny i oś narzędzia) na tle badań diagnostycznych pacjenta | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zarejestrowania dowolnej liczby narzędzi dedykowanych/konwencjonalnych i używania ich w dowolnym momencie trwania zabiegu | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Śródoperacyjne definiowanie trajektorii ukierunkowujących na wyznaczony punkt docelowy. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Różne tryby wizualizacji rzutni dwu- i trójwymiarowych: multiplanarna, zorientowana na zdefiniowany cel/trajektorię, zorientowana na oś narzędzia, endoskopowa (okno podglądu wideo w czasie rzeczywistym). | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja systemu anatomicznego umożliwiająca dopasowanie widoku wielopłaszczyznowego do orientacji definiowanej przez użytkownika | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja definiowania systemu funkcjonalnego na podstawie trzech punktów: AC, PC i punktu pośredniego. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary przed- i śródoperacyjne zależności geometrycznych pomiędzy wskazanymi punktami: długość, kąty pomiędzy prostymi, kąt pomiędzy trzema punktami | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | System umożliwia przeprowadzenie zabiegu nawigowanego bez konieczności mocowania pacjenta w głowotrzymaczu z wykorzystaniem nieinwazyjnej ramki referencyjnej lub z wykorzystaniem metody elektromagnetycznej. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość pełnej integracji systemu z wybranymi modelami mikroskopów operacyjnych firm Zeiss i Leica: - nakładka wideo w okularze pozwalająca w dowolny sposób wyświetlać zarysy i nazwy punktów i segmentów, - menu interfejsu nawigacji widoczne poprzez okular obsługiwane joystikiem rękojeści mikroskopu - nawigowanie punktem ogniskowania obiektywu mikroskopu (wirtualny wskaźnik), - wyświetlanie obrazu z mikroskopu na monitorach systemu nawigacji | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Importowanie i wizualizacja przestrzenna modeli 3D w formacie STL lub w formacie DICOM. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Personalizacja interfejsu użytkownika - definiowanie dowolnych konfiguracji widoków 2D, 3D i wideo (wyświetlanie do 6 różnych widoków na jednym ekranie) oraz tworzenie indywidualnych protokołów procedur nawigacyjnych. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Tryb automatycznego "zamrażania" obrazu nawigacyjnego z widokiem aktywnego narzędzia w docelowej pozycji (np. po osiągnięciu położenia narzędzia zgodnego z zaplanowaną trajektorią) - po odłożeniu narzędzia nawigowanego. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Tryb automatycznego przywoływania podglądu pełnoekranowego obrazu z mikroskopu, endoskopu itp. w czasie gdy aktywne narzędzie nawigowane nie jest używane przez operatora. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie animowanych podpowiedzi dla operatora co do sposobu wykonania niezbędnych kroków danej procedury nawigacyjnej. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyzwalanie zapisu zrzutów z ekranu nawigacyjnego w postaci plików bitmapowych lub JPG bezpośrednio ze sterylnego pola operacyjnego przez operatora | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy platformy nawigacyjnej o inne moduły dedykowane do zabiegów ortopedycznych. | TAK |  |  | Bez punktacji |
| NARZĘDZIA DEDYKOWANE DO OPERACJI NAWIGOWANYCH GŁOWY i PODSTAWY CZASZKI – 2 zestawy |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw dedykowanych narzędzi do przeprowadzania nawigowanej procedury bezramowej biopsji mózgu do wykorzystania z jednorazowym prowadnikiem naprowadzanym bezprzewodowym wskaźnikiem w technologii aktywnej lub pasywnej oraz z jednorazową igłą biopsyjną o średnicy max. 2.5mm, długości min. 210mm wraz z blokadą maksymalnej głębokości wprowadzenia igły. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw dedykowanych bezprzewodowych aktywnych lub pasywnych narzędzi do nawigowanych zabiegów na mózgu min.: - wskaźnik krótki min. (2szt.), - wskaźnik długi min. (1szt.), - wskaźnik długi z offsetem min. (1szt.), - ramka referencyjna uniwersalna min. (4szt.) | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Adapter przegubowy do ramki referencyjnej pacjenta montowany do uchwytu Mayfield'a wraz z uniwersalnym podwójnym rozdzielaczem gniazda – do mocowania adapteru przegubowego do uchwytu Mayfield’a. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Opcja aktywnego lub pasywnego bezprzewodowego narzędzia do nawigowanego osadzania/pozycjonowania drenu komorowego. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Kasety sterylizacyjne na wszystkie autoklawowalne elementy zestawu | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | MODUŁ DO OPERACJI NAWIGOWANYCH KRĘGOSŁUPA |  |  |  |  |
|  | Odczyt badań pochodzących z różnych urządzeń diagnostycznych zapisujących badania w formacie zgodnym z protokołem DICOM: CT, CTA, MR, MRA, PET, poprzez sieć komputerową (LAN lub WiFi), nośniki optyczne CD/DVD i przenośne pamięci/dyski USB | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne rozpoznawanie nowego badania obrazowego dostępnego w stacji czytnika płyt CD/DVD, na pamięci/dysku USB oraz na serwerze PACS (DICOM) | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Import całej objętości badania jak również ograniczonej objętości badania zdefiniowanej przez operatora | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna (niewymagająca obrysowania struktur anatomicznych) fuzja obrazów diagnostycznych uzyskanych z badań diagnostycznych: CT, CTA, MR, MRA, PET z możliwością korekcji manualnej | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja planowania zabiegu: automatyczna segregacja tkanek, ręczne obrysowanie struktur anatomicznych, wyznaczanie trajektorii dotarcia do celu oraz wirtualnych śrub, zaznaczanie punktów, opis struktur, pomiar odległości, objętości, rekonstrukcje 3D, import modeli 3D. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Śródoperacyjne tworzenie kompozycji widoków 2D i 3D, zmiana parametrów widzialności połączonych serii obrazowych (fuzje) | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Fuzje serii obrazowych CT przedoperacyjnych ze śródoperacyjnymi | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania fuzji lokalnych CT - precyzyjne dopasowanie fragmentu przestrzennego wyodrębnionego z jednej serii do drugiej serii obrazowej kręgosłupa. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Planowanie/modyfikowanie śrub i drutów wirtualnych lub implantów przed- i śródoperacyjnie | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Dostępna baza różnych systemów śrub wraz z możliwością definiowania śrub wirtualnych o dowolnej geometrii: średnica, długość i wysokość łba. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja planowania płaszczyzn odniesienia np. do pomiaru kątów. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja ostrzeżenia przed zbliżaniem się aktywnego lub pasywnego narzędzia w polu operacyjnym do punktu/segmentu trójwymiarowego szczególnego zainteresowania, programowanie marginesu bezpieczeństwa w zakresie co najmniej 0-50 mm | TAK, podać |  |  | TAK – 10 pkt. |
|  | Opcjonalna rejestracja endoskopu (koniec dystalny i oś) i wyswietlanie obrazu z kamery endoskopu na ekranach systemu nawigacyjnego | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Użycie stacji roboczej do chirurgii kręgosłupa jako stacji podglądu badań diagnostycznych do procedur nienawigacyjnych | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Różne tryby wizualizacji rzutni dwu- i trójwymiarowych: multiplanarna, zorientowana na zdefiniowany cel/trajektorię, zorientowana na oś narzędzia, endoskopowa (okno podglądu wideo w czasie rzeczywistym). | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Specjalny widok wirtualnego asystenta wspomagającego pozycjonowanie osi dowolnego narzędzia prostego względem wektora aktywnej trajektorii. | TAK |  |  | TAK – 10 pkt. |
|  | Personalizacja interfejsu użytkownika - definiowanie dowolnych konfiguracji widoków 2D, 3D i wideo (wyświetlanie do 6 różnych widoków na jednym ekranie) oraz tworzenie indywidualnych protokołów procedur nawigacyjnych. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zarejestrowania dowolnej liczby narzędzi dedykowanych/konwencjonalnych i używania ich w dowolnym momencie trwania zabiegu | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja pacjenta metodą punktową na podstawie punktów anatomicznych kręgosłupa pacjenta - metoda dotykowa | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozszerzenie metody punktowej rejestracji pacjenta o metodę dopasowania powierzchniowego | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja pacjenta metodą automatyczną na podstawie śródoperacyjnego skanu RTG-3D wykonanego ramieniem C-3D zintegrowanym z systemem nawigacji | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja pacjenta metodą automatyczną na podstawie śródoperacyjnego skanu wykonanego dowolnym tomografem CT | TAK, podać |  |  | TAK – 10pkt. |
|  | System umożliwia przeprowadzenie zabiegu nawigowanego kręgosłupa typu MIS (przezskórny) bez konieczności inwazyjnego mocowania ramki referencyjnej pacjenta (do sztywnych struktur kostnych) lub z wykorzystaniem metody elektromagnetycznej. | TAK, podać |  |  | TAK – 15pkt. |
|  | System umożliwia współpracę z dedykowanym nieinwazyjnym trakerem pacjenta w postaci jednorazowej sterylnej aktywnej bezprzewodowej maski lub z wykorzystaniem metody elektromagnetycznej. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Opcja powtórnej/awaryjnej punktowej rejestracji pacjenta przeprowadzana w warunkach pełnej sterylności pola operacyjnego z wykorzystaniem tzw. punktów ucieczki definiowanych śródoperacyjnie. | TAK, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Koniec narzędzia nawigowanego oznaczony na obrazie nawigacji w 3 płaszczyznach przy pomocy krzyżyka lub punktu | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wizualizacja pozycji narzędzi (koniec dystalny i/lub oś narzędzia) na tle badania diagnostycznego pacjenta | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zarejestrowania i modyfikacji trajektorii dojścia do każdego z zaznaczonych w fazie planowania obiektów dokonywanych w czasie nawigowania. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pełne planowanie i modyfikowanie śrub i drutów wirtualnych lub implantów przed- i śródoperacyjnie | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary przed- i śródoperacyjne zależności geometrycznych pomiędzy wskazanymi punktami: długość, kąty pomiędzy prostymi, kąt pomiędzy trzema punktami | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie zapewnia w pełni zintegrowaną współpracę z aparatami RTG-3D (Ziehm, Siemens), umożliwiającą: - automatyczny import śródoperacyjnych serii obrazowych RTG-3D, - automatyczną rejestrację pacjenta, - bezpłatna pełna integracja z ramieniem RTG – 3D zamawiającego w trakcie trwania gwarancji na neuronawigację. | TAK, podać |  |  | integracja z ramieniem RTG-3D z płaskimi detektorami – 20 pkt. |
|  | Wyzwalanie zapisu zrzutów z ekranu nawigacyjnego w postaci plików bitmapowych lub JPG bezpośrednio ze sterylnego pola operacyjnego przez operatora | TAK |  |  | Bez punktacji |
| NARZĘDZIA DEDYKOWANE DO OPERACJI NAWIGOWANYCH KRĘGOSŁUPA – 2 zestawy |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw aktywnych lub pasywnych narzędzi do nawigowanych zabiegów na kręgosłupie ¦(system wyposażony w zestaw instrumentarium pozwalającego na przeprowadzenie procedur nawigowalnych w obrębie kręgosłupa szyjnego, lędźwiowego oraz otwartych procedur w obrębie całego kręgosłupa) min.: - kręgosłupowa ramka referencyjna (1szt.) z możliwością mocowania na zaciskach kręgosłupowych (2szt.) i pinie kotwiczącym (1szt.), - szydło, - sonda z podziałką do szypułki piersiowej, lędzwiowej - uniwersalna ramka referencyjna (2szt.), - wskaźnik krótki. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Adapter obrotowy ze skalibrowanym uchwytem mocującym do uniwersalnej ramki referencyjnej z zestawem wymiennych końcówek: - szydło, - sonda z podziałką do szypułki piersiowej, lędzwiowej | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Współpraca adaptera obrotowego z opcjonalnymi dedykowanymi narzędziami (standardowymi i kaniulowanymi) do wybranych systemów implantów kręgosłupowych otwartych i przezskórnych min. - szydło, - sonda prosta z podziałką, - sonda z podziałką do szypułki piersiowej, lędzwiowej - gwintowniki, - śrubokręty, - adapter do bezprzewodowego lub przewodowego napędu wiertarskiego umożliwiający elektromechaniczne gwintowanie i wkręcanie śrub pod kontrolą nawigacji. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Kasety sterylizacyjne na wszystkie autoklawowalne elementy zestawu | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw aktywnych lub pasywnych narzędzi do nawigowanych zabiegów na kręgosłupie min.: - kręgosłupowa ramka referencyjna (1szt.) z możliwością mocowania na zaciskach kręgosłupowych (2szt.) i pinie kotwiczącym (1szt.), - szydło, - sonda z podziałką do szypułki piersiowej, lędźwiowej, - uniwersalna ramka referencyjna (2szt.), - wskaźnik krótki. | TAK |  |  | Bez punktacji |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa modułu do oceny przesunięcia mózgowego „BrainShift” : Aparat USG wraz z sondą i integracją z oferowanym systemem neuronawigacji - zestaw integracyjny z śródoperacyjnym aparatem USG i nawigowaną sondą, - szerokopasmowa głowica konweksowa do określania stopnia przesunięcia tkankowego względem obrazu zarejestrowanego - automatyczna fuzja obrazu USG z nawigacją. Zestaw: Aparat USG, Głowica USG, Urządzenie weryfikujące, Uchwyt/ ramie, Ramka Aktywna, Okablowanie. Wymiana danych pomiędzy aparatami poprzez złącze Realizowana funkcjonalność : - wykrywanie i określenie stopnia zmiany w mózgu które występują w czasie operacji - ocena dokładność/ doszczętności resekcji - nadążna fuzja obrazu USG z obrazem nawigacji - możliwość nałożenia pkt odniesienia na obrazie USG, - wizualizacja struktur naczyniowych z kolorowym Dopplerem - nagrywanie Video Lub : Mikroskop operacyjny wraz z integracją z oferowanym systemem neuronawigacji - tubus uchylny - funkcja Multivision (wprowadzanie w okular obrazów z nawigacji) - dotykowy ekranem LCD ’ - oświetlenie xenonowe - przesuw XY - stereoskopowy podgląd asystencki - wyposażenie „face to face” - zintegrowany cyfrowy system archiwizacji - zintegrowana kamera video - otwarty interfejs nawigacyjny - Autobalans - Autofocus - Sterownik nożny - Transfer sieciowy DICOM - Moduł fluoroscencji śródoperacyjnej |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowe stanowisko pracy Niezależna stacja planowania zabiegów neurochirurgicznych, umożliwiająca planowanie zabiegów operacyjnych NAWIGOWANYCH GŁOWY, PODSTAWY CZASZKI i KREGOSŁUPA poza blokiem operacyjnym. Stacja składająca się z komputera o odpowiedniej mocy obliczeniowej i pojemności pamięci umożliwiającej obsługę systemu, monitora min. 24 ["] i innych elementów niezbędnych do pracy. |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Zaoferowane oprogramowanie z licencjami wielostanowiskowymi , bez ograniczeń czasowych |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Oprgramowanie do traktografii : Opcja wizualizacji włókien nerwowych na podstawie obrazowania rezonansu magnetycznego w sekwencji DTI (Diffusion Tensor Imagining) w fazie planowania oraz przeniesienia tych struktur do stacji nawigacji. |  |  |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Instalacja wraz z podłączeniem do systemu PACS po stronie Wykonawcy we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z podłączeniem do w/w systemu ponosi Wykonawca | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Serwis autoryzowany na terenie Polski Wykaz punktów serwisowych dostarczony wraz z urządzeniem | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w trakcie trwania gwarancji do 48h. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Czas na wykonanie naprawy za wyjątkiem sytuacji kiedy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy max. 48 h | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego zakresie obsługi i eksploatacji -dla personelu medycznego min. 20 asyst dla operacji kręgosłupa oraz 20 asyst dla operacji głowy | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 5 lat, | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Wartość kosztów przeglądów technicznych rocznych po okresie gwarancji | Tak/podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Koszt akcesoriów jednorazowych odpowiednio dla operacji : kręgosłup oraz głowa | Tak/podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | TAK |  |  | Bez punktacji |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |  | Bez punktacji |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty opis przedmiotu zamówienia, w szczególności np.: karty katalogowe / opisy / foldery / fotografie / prospekty / informacje producenta / oświadczenie wykonawcy, potwierdzające spełnienie wszystkich opisanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i wymagań określonych w tabeli parametrów technicznych stanowiących Załącznik Nr 3 do SIWZ, z zaznaczeniem pozycji której dotyczą. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

Opis przedmiotu zamówienia z uwagi na zastosowanie kryterium oceny jakości (parametry techniczne), stanowi treść oferty (uwzględnia m.in. elementy oceniane). Nie dołączenie do oferty opisu przedmiotu zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.031.2018

- Załącznik nr 3 do umowy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

- Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup Neuronawigacji dla Potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,” wspófinansowanego ze środków Województwa Śląskiego w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania, w imieniu:

..................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

..................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

1.	Oświadczamy/y, że:

- oferowany przedmiot zamówienia:

            - odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia, stanowiącemu Załącznik Nr 3 do SIWZ pn. Opis Przedmiotu Zamówienia/Parametry Techniczne,

            - jest wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 	(j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), spełnia wymagania zasadnicze oraz jest wprowadzony 		do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy,

            - jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad materiałowych konstrukcyjnych, o należytym 	standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności.

2. 	W przypadku podpisania umowy:

- kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r.                      o wyrobach medycznych (j.t Dz. U. z 2017 r., poz. 211), potwierdzone „za zgodność                      z oryginałem” przez uprawnione osoby tj.:

        - Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych                o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych                       (j.t.Dz. U z 2017 r., poz. 211),

        - Certyfikat Zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  -

przedłożymy Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki wraz z dostawą przedmiotu zamówionego, oraz na każde jego żądanie, w trakcie trwania postępowania przetargowego - jeżeli dotyczy.

Jednocześnie oświadczam, iż świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.031.2018

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu                        o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup Neuronawigacji dla Potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”, wspófinansowanego ze środków Województwa Śląskiego w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, w imieniu:

..................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

..................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, iż*):

  - Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia                   16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618                       i 1634), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**):

| L.p. | Nazwa podmiotu | Siedziba |
| --- | --- | --- |

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*) 	Niepotrzebne skreślić.

**) 	Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami,

którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania                  z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: niniejsze oświadczenie (Załącznik Nr 5 do SIWZ) Wykonawca przekazuje, po otwarciu ofert,                           w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa             w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy  z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

tel. centrala: 34 367 30 00,  sekr. Dyrektora: 34 367 31 04

fax: 34 365 17 56,  e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl

Regon: 001281053, NIP: 573 22 99 604

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53,  www.szpitalparkitka.com.pl   e-mail: szp@data.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.031.2018

- UMOWA Nr DAZ.26.031.2018

- – Wzór umowy

zawarta w dniu ………… .. 2018 r. w Częstochowie, pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”, który reprezentuje:

lek. med. Dariusz Kaczmarek- Dyrektor Szpitala

a

………………………………………………………………………………………………………………………….........................

REGON: ……………………………….; NIP: …………………………………….

zwanym dalej ,,WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1.	Przedmiotem niniejszej umowy jest Zakup Neuronawigacji dla Potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, wspófinansowany ze środków Województwa Śląskiego w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, zwanego dalej ,,sprzętem”, wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego.

2.	Szczegółowe wymagania techniczne, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia, określone zostały               w tabeli zawierającej parametry techniczne, pn. ,,Opis Przedmiotu Zamówienia/Parametry Techniczne” (Załącznik nr 2 do SIWZ), stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy .

3.	Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 211).

4.	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego                      w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części sprzętu medycznego, (jeśli występują) wraz z kserokopią dokumentów wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 211), o których mowa w Załączniku Nr 4 do SIWZ, stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jednostka Ochrony Zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

§2

1.	Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. 	Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia, montażu, uruchomienia, szkolenia pracowników w siedzibie Zamawiającego, i inne koszty, jeśli występują, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa).

3. 	Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: …........ brutto zł (słownie: …… ………….………).

§3

1.	Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy w terminie do 09 listopada 2018 r. .

2.	Szkolenie pracowników Zamawiającego o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy,  odbędzie się  w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty dostarczenia i instalacji sprzętu, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, określonym w  § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

3.	Szkolenie pracowników technicznych Zamawiającego w zakresie racjonalnej eksploatacji sprzętu                    odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty dostarczenia i instalacji sprzętu, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, określonym w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

§4

1.	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.

2. 	Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia sprzętu                   z wyprzedzeniem 2 dni roboczych.

3.	Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w godzinach 9:00 – 13:00 w dzień roboczy.

4.	Przy odbiorze przedmiotu dostawy powinien być obecny kompetentny przedstawiciel Wykonawcy                z kompletem dokumentów. Czynność odbioru kompletnej dostawy strony zobowiązują się potwierdzić na piśmie.

5.	Przekazanie do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów (w tym dokumenty wymienione w Załączniku Nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy), instrukcja obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne w języku polskim, zaświadczenie dla personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonej aparatury (po odbytym szkoleniu), założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń), oraz z kserokopią dokumentów, o których mowa w Załączniku Nr 4 do SIWZ,  a stanowiącym  Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy, potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” - zostanie stwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki, bezpośredniego użytkownika lub osobę upoważnioną oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do podania dodatkowych danych które Wykonawca będzie zobowiązany umieścić w protokole zdawczo-odbiorczym tj. miejsce przeznaczenia, data przekazania/odbioru, numer umowy, numer i data wystawienia faktury dotyczącej  przekazanego towaru, nazwa urządzenia, nr seryjny, ilość i termin gwarancji.

§5

1. 	Zamawiający zobowiązuje się do używania dostarczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem                         	i wymogami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.

2.	W okresie gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i usług serwisowych sprzętu wynikających                   	z instrukcji obsługi w pełniej wysokości obciążają Wykonawcę.

3.	Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych oraz serwisowych przez autoryzowany serwis 	producenta sprzętu.

§6

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt (zgodnie z treścią 	oferty Wykonawcy).

2.	Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa                      w art. 4 ust. 5 umowy.

3.	Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju sprzętu lub osprzętu z powodu awarii, który upłynął od dnia zgłoszenia awarii Wykonawcy do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem odbiorczym/raportem serwisowym podpisanym przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej                         i Teletechniki oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4.	W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane              z naprawą (w tym koszty dojazdu itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta.

5.	Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji               3 napraw tego samego istotnego elementu/podzespołu niewynikających z winy Zamawiającego. W takim  przypadku Wykonawca, dostarczy nowy sprzęt w terminie do 20 dni od dnia stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego z nową gwarancją.

6.	Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii 
i usterek w przedmiocie umowy, osobą reprezentującą Wykonawcę odpowiedzialną za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii jest: P. ………………………….. , tel. ……………………………………….. .

§7

1. 	Wykonawca zapewni czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa)  oraz usunięcia usterki, w okresie gwarancyjnym, na zasadach określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy.

2. 		Wykonawca podstawi aparaturę zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej ponad termin określony w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy.

3. 		Dopuszcza się wydłużenie wymaganego czasu podjęcia naprawy pod warunkiem uzgodnienia tego z Zamawiającym.

4.	Przyjęcie do używania sprzętu po dokonanej naprawie lub usunięciu awarii dokonuje bezpośredni użytkownik, Kierownik Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie pisemnego protokołu.

§8

- Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze lub po 	przekazaniu do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów, wad jakościowych 	dostarczonego sprzętu lub w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu czy też w przypadku 	dostarczenia sprzętu nie zamówionego.

- Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych sprzętu.

3. 	Reklamacja będzie składana telefonicznie, faksem lub emailem przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki Zamawiającego lub osobę upoważnioną i każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu wadliwego na sprzęt bez wad na swój koszt                       w ciągu 20 dni od otrzymania informacji o reklamacji od Zamawiającego, dotyczącej uszkodzenia sprzętu, wad jakościowych i w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego.

5. W przypadku dostarczenia sprzętu niezamówionego przez Zamawiającego zostanie on zwrócony Wykonawcy na jego koszt.

§9

Po rygorem utraty gwarancji Zamawiający nie może dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych                   w dostarczonym sprzęcie bez porozumienia z Wykonawcą.

§10

1. 	Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, po odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem końcowym odbioru dostawy, o której mowa w § 4 ust 5 niniejszej umowy.

2. 	Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

3.	W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

4. 	Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio                 z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną. Zastrzeżenie nie dotyczy udzielania pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu na etapie postępowania sądowego.

5. 	Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie                       z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. 	Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym sprzętem i z dokumentami opisanymi w § 4 ust. 5.

7.	Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§11

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadku i wysokościach

określonych umową:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy                       w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 niniejszej umowy,

2)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowego przeszkolenia personelu Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia ponad terminy określone w § 3 umowy.

3)	w przypadku przekroczenia deklarowanego czasu przystąpienia do naprawy sprzętu lub osprzętu lub przekroczenia czasu naprawy określonego w § 7 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

4)	Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 12 ust. 1 umowy.

5)	Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 20 % wartości brutto części (której dotyczy) za każdy  przypadek, za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 4 ust. 5 umowy.

2.	Kara umowna płatna będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej 	obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej 	              	z bieżącej faktury za wykonanie dostawy, wystawionej przez Wykonawcę.

3.	W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z 	niniejszej 	umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych dochodzić 	odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4. 	Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego umowy.

§12

1. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 20 dni od daty otrzymania informacji o reklamacji, o której mowa w § 8 ust. 4 oraz jeżeli Wykonawca nie wymieni sprzętu na nowy                  w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5. ze skutkami określonymi w  § 11 ust. 1 pkt. 4 umowy.

2. 	Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć:

1) 	zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,

2) 	obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.

3) 	zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia, cena netto pozostaje bez zmian,

4) 	terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku prolongaty terminu rozliczenia dotacji na zakup sprzętu wymienionego w niniejszej umowie, przez Organ przyznający dotację.

3. 	Zmiany umowy, o których mowa w § 12 ust. 2 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu.

§13

1. 	Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi  bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2.	Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia                w przypadku:

1) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

3. 	Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ust. 2 pkt. 1)-2) niniejszego paragrafu.

§14

1.		Zmiana postanowień umowy, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej,                       	z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 paragrafu 12.

2.	Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej

zmiany.

3.	Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§15

1. Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy.

2. Strony zgodnie ustalają, iż kwestii powierzenia danych osobowych których administratorem jest Wykonawca, a do których Zamawiający będzie miał dostęp w toku wykonywania Umowy zostaje uregulowana w Umowie powierzenia danych osobowych stanowiącej Załącznik Nr 5 do niniejszej umowy i będącej jej integralna częścią.

3.  Klauzula informacyjna dla KONTRAHENTÓW stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

4.  Oświadczenie o mechanizmie podzielonej płatności stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy.

5.  SIWZ wraz z załącznikami stanowią integralną część niniejszej umowy.

§16

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)  i ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).

2. 	Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności z zastrzeżeniem ust. 2 ppkt 3 paragrafu 12.

3.  Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby

Zamawiającego.

§17

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej               ze Stron.

WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY

Znak sprawy: DAZ.26.031.2018

Załącznik Nr 4 do umowy

|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala | Nr edycji: 1 |

W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w  Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

  - Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.

  - Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.

  - Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.

  - Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.

  - Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.

  - Właściwej gospodarki odpadami:

- Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,

- Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,

- uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.

  - Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.

  - Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:

- bez wycieków oleju,

- spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.

  - W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.

  - Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.

  - Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.

- Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.

- Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.

- Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.

- Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.

Wykonawca:                                                                Zlecający:

| Przedstawiciel Wykonawcy: |  | Przedstawiciel Szpitala: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  |

______________________________________________________________________________________________________

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Znak sprawy: DAZ.26.031.2018

Załącznik Nr 5 do umowy

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

stanowiąca uzupełnienie

Umowy Nr DAZ.26.031.2018 z dnia …… . .…. .2018 r.

zawarta w dniu ……………….. w Częstochowie, między:

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZĘSTOCHOWA,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000003907, NIP:573-22-99-604, REGON: 001281053 zwanym dalej („Administrator”)

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. zwanym dalej („Przetwarzający”),

dalej łącznie jako: „Strony”).

Mając na uwadze, że:

- Strony zawarły umowę na zakup ECHOKARDIOGRAFU („Umowa Podstawowa”), w związku z wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym umową;

- Celem umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora;

- Strony, zawierając Umowę, dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

Strony postanowiły zawrzeć Umowę następującej treści:

- Opis przetwarzania

  - Przedmiot [art. 28 ust. 3 RODO]. Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej opisanych danych osobowych (dalej w skrócie zwanych też po prostu „danymi”).

  - Czas [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej.

  - Charakter i cel [art. 28 ust. 3 RODO]. Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej, w szczególności:

1.3.1.	charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego – Świadczenie gwarancji, szkolenia personelu.

1.3.2.	celem przetwarzania jest – Utrzymanie sprawności sprzętu, szkolenia personelu zamawiającego.

  - Rodzaj danych [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych:

Dane zwykłe:

- Dane identyfikacyjne pacjenta

- Dane identyfikacyjne personelu

Dane szczególnych kategorii i dane karne:

- Dane dotyczące zdrowia pacjentów

Dane dzieci:

- Dane identyfikacyjne pacjenta

Dane nieustrukturyzowane

  - kontent o potencjalnej i prawdopodobnej zawartości danych osobowych (wpisy, dokumenty tekstowe, obrazy, nagrania, filmy).

  - Kategorie osób [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

- pracownicy Administratora w celu przeprowadzenia szkolenia

- dane pacjenta

- Podpowierzenie

  - Podpowierzenie [art. 28 ust. 2 RODO]. Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („Podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym. („Podprzetwarzający”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Administratora lub braku sprzeciwu.

  - Zaakceptowani Podprzetwarzający. Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez Administratora stanowi Załącznik nr 1 do Umowy – Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających.

  - Sprzeciw. Powierzenie przetwarzania danych Podprzetwarzającym spoza listy Zaakceptowanych Podprzetwarzających wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych konkretnemu Podprzetwarzającemu. w razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć danych Podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć Podpowierzenie temu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.

  - Transfer obowiązków [art. 28 ust. 4 RODO]. Dokonując podpowierzenia, Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, 
z wyjątkiem tych, które nie maja zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.

  - Zobowiązanie względem Administratora. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby Podprzetwarzający złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane poprzez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia, zawierającego listę obowiązków Podprzetwarzającego.

  - Zakaz podzlecenia świadczenia głównego [art.28 ust. 4 RODO]. Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podpowierzającemu całości wykonania umowy.

- Obowiązki Przetwarzającego

3.1. Udokumentowane polecenia [art.28 ust.3 lit. a RODO]. Przetwarzający przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora.

3.2. Nieprzetwarzanie poza EOG [ art. 28 ust. 3 lit. a RODO]. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy- EOG). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta 
z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.

3.3. Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]. Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane poza EOG, informuje o tym Administratora w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.

3.4. Tajemnica [art. 28 ust. 3 lit. b RODO]. Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych w wykonaniu umowy, udokumentowane zobowiązanie do zachowania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

3.5. Bezpieczeństwo [art.28 ust. 3 lit. c RODO]. Przetwarzający zapewnia ochronę danych 
i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowienia Umowy.

3.6. Podpowierzenie [art. 28 ust. 3 lit. d RODO]. Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podpowierzającego).

3.7. Współpraca przy realizacji praw jednostki [art.28 ust. 3 lit. e RODO]. Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO (tzw. „prawa jednostki”). Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę praw jednostki w odniesieniu 
do powierzonych danych. Szczegóły obsługi praw jednostki w odniesieniu do powierzonych danych. Szczegóły obsługi praw jednostki zostaną między stronami uzgodnione. Strony ustaliły procedurę obsługi praw jednostki odrębnym dokumentem.

3.8. Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [art. 28 ust. 3 lit. f RODO]. Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art.32-36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).

3.9. Legalność poleceń [art. 28 ust. 3 ak.2 RODO]. Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji. Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.

3.10. Projektowanie prywatności [art. 25 ust. 1 RODO]. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO, i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i w takich terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych przez Przetwarzającego.

3.11. Minimalizacja [art.30 ust.2 RODO]. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest potrzebny do realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.

3.12. RCPD [art.30 ust. 2 RODO]. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, w tym do rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora (wymóg art.30 RODO). Przetwarzający udostępnia na żądanie Administratora prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego.

3.13. Profilowanie [art.13 i 14 RODO]. Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art.22 ust.1 i 4 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.

4. Obowiązki Administratora

4.1. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

5. Bezpieczeństwo danych

5.1. Bezpieczeństwo danych osobowych [art.32 RODO]. Przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych Danych i stosuje się do jej wyników co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.

5.2. Środki bezpieczeństwa. Przetwarzający uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

- Dokonał oceny przydatności pseudonimizacji i szyfrowania i stosuje te techniki w takim zakresie, w jakim są potrzebne do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych odpowiedniego do ustalonego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, przy 
ich przetwarzaniu,

- posiada zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

- posiada zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

- regularnie testuje, mierzy i oceniania skuteczność stosowanych środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

6. Powiadomienie o naruszeniach danych osobowych

6.1. Powiadomienie o naruszeniu. Przetwarzający powiadamia Administratora o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia lub jego braku.

6.2. Rozwinięcie. Przetwarzający przesyła powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.

7. Nadzór

7.1. Sprawowanie kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO]. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych danych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione 
do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane, oraz do wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych oraz udostępniania na żądanie prowadzonego rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora (z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej Przetwarzającego).

7.2. Współpraca przy kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO] Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.

7.3. Przetwarzający:

- Udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO,

- Umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzenie audytów lub inspekcji oraz współpracuje podczas ich realizacji (z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych wewnętrznych uwarunkowań w zakresie tajemnicy dokumentacji).

8. Oświadczenie stron

8.1. Oświadczenie Administratora. Administrator oświadcza, że jest Administratorem danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.

8.2. Oświadczenie Przetwarzającego [art. 28. Ust. 1 RODO] Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności, profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętych Umową i Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej umowy.

8.3. Referencje [art. 28 ust. 1 RODO]. Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje, wykaz doświadczenia, informacje lub inne dowody, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

9. Odpowiedzialność

9.1. Odpowiedzialność Przetwarzającego [art. 82 ust. 3 RODO]. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

9.2. Odpowiedzialność za Podprzetwarzających [art. 28 ust. 4 RODO]. Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

10. Okres obowiązywania umowy powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO]

10.1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej z zastrzeżeniem terminu karencji usunięcia danych wskazanego w kolejnym artykule Umowy.

11. Usunięcie danych

11.1. Usunięcie danych [art. 28 ust. 3 lit. g RODO]. Z chwilą rozwiązania umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych danych i jest zobowiązany do:

- usunięcia danych i poinformowania Administratora na piśmie o dacie i sposobie, w jakim usunięto dane, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują dalej przechowywanie danych.

- usunięcia wszelkich istniejących kopii lub zwrotu danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują dalej przechowywanie danych.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Pierwszeństwo. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a Umowy Podstawowej pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych między Administratorem a Przetwarzającym należy regulować przez zmiany niniejszej umowy lub wykonania jej postanowień.

12.2. Egzemplarze. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

12.3. Właściwość prawa. Umowa podlega RODO oraz prawu polskiemu.

Przetwarzający (Wykonawca)                                                                                            Administrator (Zamawiający)

Znak sprawy: DAZ.26.031.2018

Załącznik Nr 6 do umowy

Klauzula informacyjna dla KONTRAHENTÓW

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia  i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów i na podstawie udzielonych zgód oraz informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa tel. 34/367-30-00

e-mail: kancelariawszs@data.pl

- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: iod@szpitalparkitka.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.

- Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  - zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1b RODO) - przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

  - spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,

  - ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia ,

  - weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu  lub rozszerzeniu zakresu umowy,

  - wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) – przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią  się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne,

  - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

- W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

  - pracownicy administracji w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia,

  - podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów m.in. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek

  - podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

- Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- WSzS im. NMP w Częstochowie nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza EOG

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), za wyjątkiem przypadku gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po uzyskaniu Pani/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych, lub akceptacji stosowania plików cookies, kiedy to dane te będą przekazywane do państwa trzeciego  np. USA w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analytics .

- W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi  ma charakter dobrowolny. W przypadku zawierania umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

- Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO.

- Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub  w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Zatwierdził:

…………………………............................................

podpis

kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej

Znak sprawy: DAZ.26.031.2018

Załącznik Nr 7 do umowy

OŚWIADCZENIE

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (MPP), stosownie do przepisów regulujących zasady MPP wprowadzonych ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2018 r. poz. 62 ze. zm.), informujemy, że Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

Wprowadza / nie wprowadza* mechanizm podzielonej płatności.

……………………………………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić