# ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZO

# Znak sprawy: WSzS.DTA.K04.2024

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: 	ZAKUP FOTELI GINEKOLOGICZNYCH – 2 SZT W RAMACH ZADANIE INWESTYCYJNEGO PN. „ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE”.

| Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/Podać | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Nazwa-model/typ | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji/fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE/PODAĆ | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| FOTEL GINEKOLOGICZNY |  |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Fotel przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych z regulacją elektryczną– 2 szt. | TAK |  |
|  | Fotel osadzony na jednej elektromechanicznie regulowanej kolumnie. | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w 4 siłowniki elektromechaniczne i programator pozycji zabiegowych. | TAK |  |
|  | Fotel czterosegmentowy (segment głowy, pleców, siedzenia, oraz segment nożny). | TAK |  |
|  | Segment nożny wysuwany elektromechanicznie spod siedziska do pozycji leża. | TAK |  |
|  | Elementy konstrukcyjne fotela w tym: cała podstawa, kolumna oraz spodnie części 4 segmentów pokryte obudową z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Nie dopuszcza się fotela bez obudowy siedziska i segmentu pleców, segmentu nożnego z tworzywa sztucznego. Nie dopuszcza się podstawy metalowej oraz kolumny obudowanej obudową metalową. | TAK |  |
|  | Długość 4 segmentowej powierzchni roboczej fotela w pozycji leża min. 1800mm. | TAK, podać |  |
|  | Szerokość powierzchni roboczej leża 600-630mm. | TAK, podać |  |
|  | Podstawa wyoblona bez wystających ostrych krawędzi, pokryta obudową z tworzywa sztucznego. Długość x szerokość podstawy fotela max. 900 x 600mm. Nie dopuszcza się widocznych elementów metalowych malowanych proszkowo podstawy oraz kolumny. Nie dopuszcza się widocznych śrub nie osłoniętych obudową z tworzywa sztucznego. | TAK, podać |  |
|  | Fotel wyposażony w jezdną podstawę kołka średnica 75mm z indywidualnymi hamulcami. | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie 640-940mm, elektromechaniczna uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodu sterującego. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja segmentu pleców 0-80˚ (±5˚) elektromechaniczna uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodu sterującego. | TAK, poadć |  |
|  | Regulacja segmentu siedzenia 0-20˚ elektromechaniczna uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodu sterującego. | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu nożnego elektromechaniczna – wysuwanie segmentu nożnego z położenia spod siedziska do pozycji leża uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodu panelu sterującego. | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu głowy manualna ±30˚ uzyskiwana przy pomocy przycisku sprężyny gazowej w tylnej części oparcia pleców. | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w programator 3 pozycji zabiegowych, możliwość programowania oraz realizacji wszystkich 3 programów za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego. | TAK |  |
|  | Nośność fotela min. 150kg. | TAK, podać |  |
|  | Para listew do montażu wyposażenia na segmencie pleców – 1 para. | TAK |  |
|  | Para listew do montażu wyposażenia na segmencie siedzenia – 1 para. | TAK |  |
|  | Podpórki podudzia typu Goepela w kolorze blatów fotela z mocowanie na listwę, podpórki wyposażone w rzepy mocujące – 1 para. | TAK |  |
|  | Podrączki pacjenta z tworzywa sztucznego szybko demontowalne z listew – 1 para. | TAK |  |
|  | Uchwyt na podkład papierowy w rolce z możliwością poprowadzenia podkładu między segmentem pleców, a głowy oraz między segmentem siedzenia i segmentem pleców. – 1 szt. | TAK |  |
|  | Podpórka infuzyjna ręki z mocowanie na listwę fotela – 1 szt. | TAK |  |
|  | Schodek pacjenta pokryty obudową z tworzywa sztucznego w kolorze białym – 1 szt. | TAK |  |
|  | Okrągła, uchylna miska ze stali nierdzewnej– 1 szt. | TAK |  |
|  | Tapicerka segmentów fotela bezszwowa, łatwa w konserwacji i utrzymaniu czystości. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru, min. 10 kolorów do wyboru | TAK |  |
|  | Całość fotela wykonana z materiałów pozwalających na łatwe zmywanie i odporne na dezynfekcję. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V 50Hz. | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, nie powystawowa, nie rekondycjonowana, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE (z dostawą aparatu, zgodnie z wzorem umowy). | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewniona przez okres nie krótszy niż 24 miesiące. | TAK, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancyjnym nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu. | TAK | Zgodny z zaoferowanym w formularzu oferty |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych w terminie max. 3 dni robocze, natomiast czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy/wymiany tego samego elementu 3 razy, element podlega wymianie na nowy. | TAK |  |
|  | Zakup części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 8 lat. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Instruktaż personelu medycznego w zakresie obsługi i konserwacji aparatu w ilości 4 osób. | TAK |  |
|  | Instruktaż pracowników technicznych w ilości 2 osób. | TAK |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia. | TAK |  |

- ..............................................                                       .............................................................

miejsce i data                                                                            			Podpis

Elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

Osoby/-ób uprawnionej/-ych

Do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika