ZAŁĄCZNIK NR 2A do SIWZ

znak sprawy DAZ.26.112.2016

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.112........2016

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część  1 - Stymulatory do terapii resynchronizującej CRT-P (w tym współpracujące z elektrodami lewokomorowymi 4-polowymi stanowiące do 50% asortymentu).

WYMAGANIA

|  | Opis parametru | Pożądana wartość/ | Dopełnienie parametru | Parametr oferowany (uzupełnia Wykonawca) | Ocena wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRYBY STYMULACJI | VVI BiV; DDD BiV | TAK |  | --- |
| 2 | CZAS PRACY PRZY NASTAWACH NOMINALNYCH | >=60 MIESIĘCY | TAK |  | --- |
| 3 | PROGRAMOWANIE LEWEJ I PRAWEJ KOMORY | NIEZALEŻNE | TAK |  | --- |
| 4 | DŁUGOŚĆ ZAPISÓW IEGM |  |  |  | PROPORCJONALNIE 20 PKT |
| 5 | ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA PRAWOKOMOROWA/LEWOKOMOROWA Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA BADANIA MRI W POLU O NATĘŻENIU DO 1,5T-MOŻLIWE STREFY WYKLUCZENIA |  | TAK |  | --- |
| 6 | ELEKTRODA LEWOKOMOROWA UNI-, BI-POLARNA, 4-POLOWA, CO NAJMNIEJ 2 TYPY DO WYBORU O UDOWODNIONEJ FIKSACJI (WYPADANIE < i/lub = 4% |  | TAK |  | --- |
| 7 | MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WEKTORA STYMULACJI LEWOKOMOROWEJ |  |  |  | TAK-20 PKT NIE-0 PKT |
| 8 | DOSTĘPNOŚĆ ELEKTRODY LEWOKOMOROWEJ O ŚREDNICY PONIŻEJ 4,5F PRZECHODZĄCEJ PRZEZ CEWNIK SUBSELEKCYJNY |  |  |  | TAK – 10PKT NIE – 0 PKT |
| 9 | AUTOMATYCZNA OPTYMALIZACJA OPÓŹNIENIA V-V I A-V | MOŻLIWOŚĆ |  |  | TAK – 10PKT NIE – 0 PKT |
| 10 | ALGORYTM ZAPRENIAJĄCY TERAPIĘ RESYNCHRONIZUJĄCĄ W OBECNOŚCI AT/AF |  | TAK |  | --- |
| 11 | ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2016 |  |  |  | --- |
| 12 | WAGA MAKSYMALNA (gramy) | PONIŻEJ 100 |  |  | TAK – 15PKT NIE – 0 PKT |
| 13 | MARKERY KOŃCÓWKI CEWNIKA ZEWNĘTRZNEGO DO WENOGRAFII | CO NAJMNIEJ 2 | TAK, OPISAĆ |  | --- |
| 14 | MARKERY KOŃCÓWKI CEWNIKA WEWNĘTRZNEGO DO WENOGRAFII | CO NAJMNIEJ 1 | TAK, OPISAĆ |  | --- |
| 15 | CEWNIKI ZEWNĘTRZNE DO WENOGRAFII | CO NAJMNIEJ 5 RODZAJÓW | TAK, OPISAĆ |  | 5 RODZ – 5 PKT 6 RODZ – 10 PKT 7 RODZ – 15 PKT |
| 16 | CEWNIKI WEWNĘTRZNE SUBSELEKTYWNE DO WENOGRAFII | CO NAJMNIEJ 2 RODZAJE | TAK, OPISAĆ |  | 2 RODZ – 0 PKT 3 RODZ – 5 PKT 4 RODZ – 10 PKT |
| 17 | Pomoc techniczna dostępna drogą telefoniczną 24godz/dobę, oraz szkolenie w siedzibie Zamawiającego personelu Pracowni Hemodynamiki dotyczącego programowania urządzeń wszczepialnych. |  | TAK |  |  |

- ..................................................................

miejsce i data

..........................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

- uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2A do SIWZ

znak sprawy DAZ.26.112.2016

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.112........2016

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część  2 - Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą CRT-D (w tym współpracujące z elektrodami lewokomorowymi 4-polowymi stanowiące do 50% asortymentu).

##### WYMAGANIA

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Parametr oferowany (uzupełnia Wykonawca) | Ocena wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOSTARCZONA ENERGIA IMPULSU (J) | CO NAJMNIEJ 35 | TAK |  | ≥40J – 10 PKT <40J – 0 PKT |
| 2 | IMPULS DWUFAZOWY – TYPY | CO NAJMNIEJ 2 | TAK |  | ----- |
| 3 | WAGA KARDIOWERTERA (gram) | CO NAJWYŻEJ 100 | TAK |  | ----- |
| 4 | ALGORYTM UNIKANIA OVERSENSIGU ZAŁAMKA T |  | TAK |  | ----- |
| 5 | ILOŚĆ SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI | CO NAJMNIEJ 6 | TAK |  | ----- |
| 6 | RODZAJE TERAPII DLA VT |  | TAK , OPISAĆ |  | ----- |
| 7 | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY POLARNOŚCI SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI |  | TAK |  | ----- |
| 8 | ALGORYTM RÓŻNICUJĄCY CZĘSTOSKURCZ NADKOMOROWY OD KOMOROWEGO | CO NAJMNIEJ 1 | TAK |  | ----- |
| 9 | ILOŚĆ STREF DETEKCJI | CO NAJMNIEJ 3 | TAK |  | ----- |
| 10 | ŻYWOTNOŚĆ STANDARYZOWANA | CO NAJMNIEJ 60 MIESIĘCY | TAK |  | ----- |
| 11 | ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCE | JEDNOKOILOWE LUB DWUKOILOWE DO WYBORU ELEKTRODY AKTYWNE (WKRĘTKI ) ZE ZNACZNIKIEM STOPY | TAK |  | ----- |
| 12 | TERAPIA ATP W STREFIE VF PRZED DEFIBRYLACJĄ |  | TAK |  | ----- |
| 13 | ELEKTRODY LEWOKOMOROWE | UNI- , BI-POLARNE , 4-POLOWE, CO NAJMNIEJ 2 TYPY DO WYBORU O UDOWODNIONEJ FIKSACJI ( WYPADANIE < i/lub = 4%) | TAK |  | ----- |
| 14 | PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW SENSINGU KANAŁU KOMOROWEGO | MINIMUM 3 PARAMETRY ( MOŻLIWOŚĆ DYNAMICZNEGO SENSINGU AMPLITUDY ) | TAK, OPISAĆ |  | ----- |
| 15 | DŁUGOŚĆ ZAPISU IEGM W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | CO NAJMNIEJ 20 MIN | TAK |  | PROPORCJONALIE 10 PKT |
| 16 | ILOŚĆ ALGORYTMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH STYMULACJĘ RESYNCHRONIZUJĄCĄ |  | OPISAĆ |  | PROPORCJONALNIE 5 PKT |
| 17 | ILOŚĆ OPCJI INDUKCJI VF W TEŚCIE DFT | CO NAJMNIEJ 2 | OPISAĆ |  | 2 – 0 PKT CO NAJMNIEJ 3 – 5 PKT |
| 18 | ILOŚĆ DYSKRYMINATORÓW ARYTMII | CO NAJMNIEJ 2 | OPISAĆ |  | 2 – 0 PKT CO NAJMNIEJ 3 – 5 PKT |
| 19 | MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ OPTYMALIZACJI OPÓŹNIENIA V-V I A-V |  | OPISAĆ |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 20 | PROGRAMOWANY SVC COIL |  | OPISAĆ |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 21 | MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WEKTORA STYMULACJI LEWOKOMOROWEJ |  | OPISAĆ |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 22 | BUDOWA KOILI ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCEJ | IZOLACJA OGRANICZAJĄCA PROCES WRASTANIA TKANKI | OPISAĆ |  | IZOLOWANE – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 23 | DOSTĘPNOŚĆ ELEKTRODY LEWOKOMOROWEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAŁOŻENIA PRZEZ CEWNIK SUBSELEKCYJNY | ŚREDNICA CO NAJWYŻEJ 4,5F | OPISAĆ |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 24 | AUTOMATYCZNY WYBÓR OSTATNIEJ SKUTECZNEJ TERAPII ANTYARYTMICZNEJ |  | OPISAĆ |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 25 | ALGORYTM DO TERAPII CRT W OBECNOŚCI PVT I TACHYARYTMII |  | OPISAĆ |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 26 | AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA LUB WIBRACYJNA AF/AT |  | OPISAĆ |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 27 | AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA LUB WIBRACYJNA ERI |  | OPISAĆ |  | TAK – 5 PKT NIE - 0 PKT |
| 28 | AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA LUB WIBRACYJNA USZKODZENIA ELEKTRODY |  | OPISAĆ |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 29 | ELEKTRODY PRZEDSIONKOWE | PASYWNE LUB AKTYWNE DO WYBORU; AKTYWNE ZE ZNACZNIKIEM STOPY | TAK |  | ----- |
| 30 | MARKERY KOŃCÓWKI CEWNIKA ZEWNĘTRZNEGO DO WENOGRAFII | CO NAJMNIEJ 2 | TAK, OPISAĆ |  | ----- |
| 31 | MARKERY KOŃCÓWKI CEWNIKA WEWNĘTRZNEGO DO WENOGRAFII | CO NAJMNIEJ 1 | TAK, OPISAĆ |  | ----- |
| 32 | CEWNIKI ZEWNĘTRZNE DO WENOGRAFII | CO NAJMNIEJ 5 RODZAJÓW | TAK, OPISAĆ |  | 5 RODZ – 0 PKT 6 RODZ – 3 PKT 7 RODZ – 5 PKT |
| 33 | CEWNIKI WEWNĘRZNE, SUBSELEKTYWNE DO WENOGRAFII | CO NAJMNIEJ 2 RODZAJE | TAK, OPISAĆ |  | 2 RODZ – 0 PKT 3 RODZ – 3 PKT 4 RODZ – 5 PKT |
| 34 | ROK PRODUKCJI | NIE WCZESNIEJ NIŻ 2016 | TAK |  | ----- |
| 35 | NIEZALEŻNE PROGRAMOWANIE STYMULACJI ELEKTRODY LEWO I PRAWOKOMOROWEJ |  | TAK |  | ----- |
| 36 | ICD Z ELEKTRODAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI PRZEPROWADZENIE BADANIA MRI W POLU O NATĘŻENIU DO 1,5T (M0ŻLIWE STREFY WYKLUCZENIA) |  | TAK |  | ----- |
| 37 | ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCE Z ZŁĄCZEM DF1/DF4 DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  | TAK |  | ----- |
| 38 | ALGORYTN ZAPEWNIAJĄCY TERAPIĘ RESYNCHRONIZUJĄCĄ W OBECNOŚCI AT/AF |  |  |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 39 | Pomoc techniczna dostępna drogą telefoniczną 24godz/dobę, oraz szkolenie w siedzibie Zamawiającego personelu Pracowni Hemodynamiki dotyczącego programowania urządzeń wszczepialnych. |  | TAK |  |  |

- ..................................................................

miejsce i data

..........................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

- uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy