ZMIENIONY - ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.069.2018

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Część Nr 2

Przedmiot zamówienia: Łóżko elektryczne wielofunkcyjne – 12 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1. | Wielofunkcyjne łóżko szpitalne elektryczne | Tak |  |
| 2. | Materac w pokrowcu- możliwość dezynfekcji | Tak |  |
| 3. | Mechanizm łóżka oparty na systemie pantograficznym | Tak |  |
| 4. | Funkcje ruchowe łóżkowe sterowane elektrycznie | Tak |  |
| 5. | Regulacja elektryczna segmentu pleców, ud oraz wysokości | Tak |  |
| 6. | Indywidualna blokada oraz pilot do sterowania zdalnego | Tak |  |
| 7. | Segment leża wypełniony płytą przepuszczalną dla promieni RTG | Tak |  |
| 8. | Układ sterowania wyposażony w akumulator | Tak |  |
| 9. | Łóżko z krążkami odbojowymi | Tak |  |
| 10. | Możliwość zamontowania wieszaka- kroplówki w czterech narożnikach | Tak |  |
| 11. | Możliwość przedłużania leża dla pacjentów o wzroście powyżej 190cm | Tak |  |
| 12. | Wyposażenie do łóżka: materac przeciwodleżynowy, poręcze boczne dzielone posiadające blokadę opuszczania w górnej części poprzeczce | Tak |  |
| 13. | Łóżko wyposażone w system zapobiegający przeciążaniu siłowników, wyłączający regulację elektryczną w przypadku przekroczonego obciążenia łózka lub poszczególnych segmentów | Tak |  |
| 14. | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. | Tak |  |
| 15. | Możliwość zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych przez personel medyczny. Blokada elektroniczna | Tak |  |
| 16. | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi.. Panele gładkie, łatwo demontowane, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Obniżenie leża do minimalnej wysokości na poziomie poniżej min. 400mm. | Tak |  |
| 17. | Przedłużanie leża w postaci automatycznych zatrzasków, blokujących leże na wymaganej długości. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 18. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 19. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 20. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 21. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 22. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 23. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 24. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 25. | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | Tak |  |
| 26. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 27. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 28. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 29. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY - ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.069.2018

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Część Nr 5

Przedmiot zamówienia: Podnośnik elektryczny- 30 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany Parametr (Spełnienie Wymagań) TAK/NIE | Parametry –Potwierdzenie Spełnienia Wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj Pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok Produkcji Fabrycznie Nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1. | Podnośnik elektryczny jezdny o udźwigu min 165 kg | Tak |  |
| 2. | Podnośnik elektryczny o długości podstawy 115 cm +/- 2cm |  |  |
| 3. | Podnośnik elektryczny z zakresem podnoszenia min.73 cm do 160 cm +-/10% |  |  |
| 4. | Podnośnik elektryczny z szerokością wewnętrzną podstawy regulowaną poprzez dźwignię nożną w zakresie min.59 cm do 94 cm +/-10%, szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej 70 cm +/- 2 cm |  |  |
| 5. | Waga podnośnika max 35kg +/-10%, wykonany ze stali |  |  |
| 6. | Przeznaczony do przemieszczania osób niepełnosprawnych wymagających nieustannej opieki. | Tak |  |
| 7. | Wyposażony w kółka jezdne i blokady kół, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo korzystającego. | Tak |  |
| 8. | Wymagany ergonomiczny uchwyt do przemieszczenia pacjenta. | Tak |  |
| 9. | Regulacja podstawy nóg podnośnika mechaniczna lub elektryczna | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 10 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | Tak |  |
| 11. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 12. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 13. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 14. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 15. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 16. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | Tak |  |
| 18. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 19. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 20. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 21. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy