ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.088.2014

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia):

............................................................................................................................................................

Adres*: ................................................................................................................................

REGON*: ..............................................................................................................................

NIP*: ...................................................................................................................................

..........................................................................................................

numer telefonu wraz z numerem kierunkowym*

..........................................................................................................

numer faksu wraz z numerem kierunkowym na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję *

..............................................................................................

adres e-mail Wykonawcy na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję*

FORMULARZ OFERTY

WOJEWÓDZKI SZPITAL  SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na ,,Zakup zestawu do endoskopii dla potrzeb Oddziału Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny 
w Częstochowie”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tego postępowania składamy niniejsza ofertę.

1.	Oferujemy dostawy będące przedmiotem niniejszego zamówienia na następujących warunkach:

Zestaw do endoskopii

CENA OFERTOWA 	............................ zł

BRUTTO 			(słownie: ……………………………………………………………………………………….... )

VAT				............................ zł

(słownie: ............................................................................................. )

CENA OFERTOWA	............................ zł

NETTO			(słownie: …………………………………………………………………..……………………. )

2.	Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiając               w  przypadku wyboru niniejszej oferty.

3.	Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego  przygotowania               i złożenia niniejszej oferty.

4.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejsza ofertą przez okres 30 dni od daty  upływu terminu składania ofert.

5.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.	Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

*zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

a)	………………………………………………………………………………………………………………………………..

b)	………………………………………………………………………………………………………………………………..

C)	…………………………………………………………………………………………………………………………………

* nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części  zamówienia

*	niepotrzebne skreślić

7.	Ofertę niniejszą składamy na …… stronach.

8.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1)	…………………………………………………………………………………………………………………………………

- 2)	…………………………………………………………………………………………………………………………………

- 3)	…………………………………………………………………………………………………………………………………

- 4)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

- 5)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

- 6)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

- 7)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

9.	Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….......................................

Adres: ………………………………………………………………………………………….......................................

Telefon: ............................................, faks:............................... e-mail ………………………………

-------------------------------- dnia ------ -------- 2014 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.088.2014

- ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Zestaw do endoskopii

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) (poz. 6 x 7) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+8) | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zestaw do endoskopii | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skład zestawu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Videogastroskop | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Videokolonoskop | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Videoduodenoskop | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Videoprocesor | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitor medyczny | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wózek | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Myjnia | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem za 1 zest: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

............................................... dnia .................. 2014 r.                                                               ……………………………………………………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.088.2014

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup zestawu do endoskopii dla potrzeb Oddziału Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam, że:

- 1)		posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- 2)		posiadam wiedzę i doświadczenie;

  - 3)		dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- 4)		znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………., dnia ……….. 2014 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

- Znak sprawy: DAZ.26.088.2014

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup zestawu do endoskopii dla potrzeb Oddziału Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam, że nie zachodzą wobec nas/każdego                              z Wykonawców występujących wspólnie* podstawy do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w przepisach art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.).

………………………., dnia ……….. 2014 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

- Znak sprawy: DAZ.26.088.2014

- ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw endoskopowy  dla potrzeb Oddziału Gastroenterologii

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji 2014

WYMAGANIA TECHNICZNE

| L.p. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne ## do spełnienia | ## Parametry potwierdzające spełnienie wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| ## WIDEOGASTROSKOP HD Z DODATKOWYM KANAŁEM NATRYSKOWYM – 1 szt. |  |  |  |
| 1. | Kompatybilny z oferowanym procesorem wizyjnym wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 2. | Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm | TAK |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej – 9,5-9,8 mm | TAK |  |
| 4. | Chip CCD typu „kolor” wbudowany w końcówkę - rozdzielczość min. 1,25 mln. Pixeli | TAK |  |
| 5. | Głębia ostrości – min. 5-100 mm | TAK |  |
| 6. | Kąt widzenia - 140o | TAK |  |
| 7. | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: a) góra: min. 210° b) dół: min. 120° c) prawo: min. 120° d) lewo: min. 120° | TAK |  |
| 8. | Programowalne przyciski endoskopowe (min. 3). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego wideogastroskopu min.: zamrożenie obrazu, regulacja przysłony irysowej, wyostrzenie obrazu, zrzut obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC | TAK |  |
| 9. | Długość robocza sondy wziernikowej – 1020-1100 mm | TAK |  |
| 10. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
| 11. | Aparat umożliwiający uzyskać funkcję wirtualnej chromoendoskopii | TAK |  |
| 12. | Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 13. | Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury tkanek | TAK |  |
| 14. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. water-jet | TAK |  |
| 15. | Rotacja przyłącza endoskopu do procesora o min. 180o | TAK |  |
| ## WIDEOKOLONOSKOP HD Z DODATKOWYM KANAŁEM NATRYSKOWYM – 2 szt. |  |  |  |
| 16. | Kompatybilny z oferowanym procesorem wizyjnym wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 17. | Średnica kanału roboczego – min. 3,8 mm | TAK |  |
| 18. | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej – max. 13,2 mm | TAK |  |
| 19. | Chip CCD typu „kolor” wbudowany w końcówkę - rozdzielczość min. 1,25 mln. Pixeli | TAK |  |
| 20. | Głębia ostrości – 4-100 mm | TAK |  |
| 21. | Kąt widzenia - 140o | TAK |  |
| 22. | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: a) góra: min. 180° b) dół: min. 180° c) prawo: min. 160° d) lewo: min. 160° | TAK |  |
| 23. | Programowalne przyciski endoskopowe (min. 3). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego wideokolonoskopu min.: zamrożenie obrazu, regulacja przysłony irysowej, wyostrzenie obrazu, zrzut obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC | TAK |  |
| 24. | Długość robocza sondy wziernikowej – min. 1500 mm | TAK |  |
| 25. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
| 26. | Aparat umożliwiający uzyskać funkcję wirtualnej chromoendoskopii | TAK |  |
| 27. | Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 28. | Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury tkanek | TAK |  |
| 29. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. water-jet | TAK |  |
| 30. | Rotacja przyłącza endoskopu do procesora o min. 180o | TAK |  |
| ## WIDEODUODENOSKOP – 1 szt. |  |  |  |
| 31. | Kompatybilny z oferowanym procesorem wizyjnym wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 32. | Średnica kanału roboczego – min. 4,2 mm | TAK |  |
| 33. | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej – max. 11,6 mm | TAK |  |
| 34. | Chip CCD typu „kolor” wbudowany w końcówkę | TAK |  |
| 35. | Głębia ostrości – min. 4-60 mm | TAK |  |
| 36. | Kąt widzenia – min. 100o (retro 10o) | TAK |  |
| 37. | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: a) góra: min. 120° b) dół: min. 90° c) prawo: min. 105° d) lewo: min. 90° | TAK |  |
| 38. | Programowalne przyciski endoskopowe (min. 4). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC | TAK |  |
| 39. | Długość robocza sondy wziernikowej – min. 1250 mm | TAK |  |
| 40. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
| 41. | Elewator zakończony w kształcie litery „V” | TAK |  |
| 42. | Rotacja przyłącza endoskopu do procesora o min. 180o | TAK |  |
| ## PROCESOR WIZYJNY WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI HD ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 1 szt. |  |  |  |
| 43. | Kompatybilny z wszystkimi oferowanymi wideoendoskopami | TAK |  |
| 44. | Przetwornik CCD typu „kolor” - rozdzielczość min. 1,25 mln. Pixeli | TAK |  |
| 45. | Wyostrzenie obrazu w trakcie badania | TAK |  |
| 46. | Funkcja zamrożenia endoskopowego obrazu głównego z jednoczesnym podglądem obrazu bieżącego w oknie pomocniczym na jednym ekranie | TAK |  |
| 47. | Wyjścia sygnału min.: DVI, Y/C, RGB | TAK |  |
| 48. | Pompa powietrzna z min. pięciostopniową regulacją nadmuchu | TAK |  |
| 49. | Funkcja wirtualnej chromoendoskopii dostępna z wszystkimi aparatami endoskopowymi opartymi na kolorowym chipie CCD | TAK |  |
| 50. | Funkcja uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych dostępna z wszystkimi aparatami endoskopowymi opartymi na kolorowym chipie CCD | TAK |  |
| 51. | Funkcję uwydatnienia struktury tkanek dostępna z wszystkimi aparatami endoskopowymi opartymi na kolorowym chipie CCD | TAK |  |
| 52. | Możliwość zapisu zdjęć z badań na nośniki pamięci przenośnej o pojemności min. 2 GB | TAK |  |
| 53. | Możliwość samodzielnej aktualizacji oprogramowania procesora przez użytkownika w pracowni endoskopii | TAK |  |
| 54. | Źródło światła wbudowane w obudowę procesora | TAK |  |
| 55. | Typ oświetlenia w źródle światła – ksenon | TAK |  |
| 56. | Moc oświetlenia – min. 300W | TAK |  |
| 57. | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna | TAK |  |
| 58. | Możliwość konfiguracji indywidualnych ustawień procesora dla wszystkich wpisanych użytkowników, minimum: ustawienia przycisków na głowicy, konfiguracja ustawień związanych z obrazowaniem, wyświetlanie danych na monitorze. | TAK |  |
| 59. | Możliwość włączenia/ wyłączenia lampy bez konieczności wyłączenia procesora wizyjnego (źródła światła) | TAK |  |
| 60. | Zapasowa lampa włączana automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej, moc lampy zapasowej pozwalająca dokończyć badanie | TAK |  |
| 61. | Wskaźnik zużycia lampy ksenonowej | TAK |  |
| 62. | Możliwość podłączenia wideoendoskopów wysokiej rozdzielczości HD, standardowej rozdzielczości SD oraz echoendoskopów EUS | TAK |  |
| MONITOR MEDYCZNY LCD – 1 szt. |  |  |  |
| 63. | Rozmiar ekranu monitora – min. 19” | TAK |  |
| 64. | Rozdzielczość ekranu LCD monitora – min. 1280x1024 | TAK |  |
| 65. | Wejście sygnału monitora umożliwiające podłączenie procesora wizyjnego w standardzie: DVI | TAK |  |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |  |  |  |
| 66. | Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół | TAK |  |
| 67. | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu na wózku | TAK |  |
| 68. | Listwa zasilająca zamocowana na wózku | TAK |  |
| 69. | Centralny włącznik wózka | TAK |  |
| 70. | Wózek wyposażony w wieszak na dwa endoskopy | TAK |  |
| AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 szt. ( zestaw dla aparatów do dolnego i górnego odcinka pokarmowego) |  |  |  |
| 71. | Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów różnych producentów | TAK |  |
| 72. | Możliwość stosowania środków wielorazowych | TAK |  |
| 73. | W ramach procesu mycia i dezynfekcji realizacja m.in.: mycie wstępne, detergent, środek dezynfekcyjny, suszenie | TAK |  |
| 74. | Funkcja programowania okresu przydatności dla środka wielorazowego | TAK |  |
| 75. | Programy realizujące proces mycia i dezynfekcji – min. 15 programów do wyboru | TAK |  |
| 76. | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów (załączyć listę min. 5 różnych zestawów: środek myjący-środek dezynfekujący) | TAK, Podać |  |
| 77. | Test szczelności | TAK |  |
| 78. | Ekran LCD | TAK |  |
| 79. | Panel dotykowy | TAK |  |
| 80. | Drukarka raportująca proces pracy urządzenia | TAK |  |
| 81. | Pojemność zbiornika na detergent min. 5 l. | TAK |  |
| 82. | Pojemność każdego z dwóch zbiorników na środek dezynfekujący min. 15 l. | TAK |  |
| # Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 83. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | Podać |  |
| 84. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 85. | Gwarancja min. 36 miesiący obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 86. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 87. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 88. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 89. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 90. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 91. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń | TAK |  |
| 92. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 93. | Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury. | TAK |  |
| 94. | Założenie paszportów technicznych | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2014 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.088.2014

- ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,, Zakup zestawu do endoskopii dla potrzeb Oddziału Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

1.	Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia:

a)	odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia ujętemu w Załączniku Nr 5 do SIWZ,

b)	jest wyrobem medycznym - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010, Nr 107 z 2010 r. poz. 679 z późn. zmian.), spełnia wymagania zasadnicze oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy.

2.  W przypadku podpisania umowy, kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010. Nr 107 z 2010 r. poz. 679           z późn. zm.), potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby tj.:

a)	Deklarację Zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,

b)	Certyfikat Zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

przedłożymy Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki wraz z dostawą zamówionych aparatów, oraz zostaną okazane Zamawiającemu na każde jego żądanie, w trakcie trwania postępowania przetargowego.

Jednocześnie oświadczam, iż świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

………………………., dnia ……….. 2014 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.088.2014

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Zamawiającego)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja                  o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup zestawu do endoskopii dla potrzeb Oddziału Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Informuję, że na dzień składania ofert:

1.	nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.).*

2.	należę do grupy kapitałowej, o której mowa w Art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.), i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

1)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………………., dnia ……….. 2014 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

*   Należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2,

jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.