ZMIENIONY - ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.069.2018

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne

Część Nr 1

Przedmiot zamówienia: Łóżko specjalistyczne wielofunkcyjne - 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1. | Wielofunkcyjne łóżko szpitalne | Tak |  |
| 2. | Zwiększona nośność łózka oraz materaca p. odlezynowego do min. 300kg | Tak, podać |  |
| 3. | Leże czterosegmentowe o minimum 100cm szerokości przystosowane dla pacjentów bariatrycznych przezierne dla promieni RTG | Tak |  |
| 4. | Wyposażenie do łóżka: materac przeciwodleżynowy, poręcze boczne dzielone posiadające blokadę opuszczania w górnej części poprzeczce | Tak |  |
| 5. | System zapobiegający przeciążeniu siłowników wyłączający regulację elektryczną w przypadku przekroczenia obciążenia łózka lub poszczególnych segmentów | Tak |  |
| 6. | Konstrukcja podpierająca leża w minimum 8 punktach | Tak |  |
| 7. | Możliwość przedłużania leża dla pacjentów powyżej 190cm wzrostu, regulacja wysokości obniżenia leża poniżej min. 30zm. |  |  |
| 8. | Zasilanie 230 V, 50 Hz oraz wbudowany akumulator | Tak |  |
| 9. | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, bez powłoki z jonami srebra | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 10. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 11. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 12. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 13. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 14. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 15. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 16. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | Tak |  |
| 18. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 19. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 20. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 21. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY - ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.069.2018

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Część Nr 2

Przedmiot zamówienia: Łóżko elektryczne wielofunkcyjne – 12 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1. | Wielofunkcyjne łóżko szpitalne elektryczne | Tak |  |
| 2. | Materac w pokrowcu- możliwość dezynfekcji | Tak |  |
| 3. | Mechanizm łóżka oparty na systemie pantograficznym | Tak |  |
| 4. | Funkcje ruchowe łóżkowe sterowane elektrycznie | Tak |  |
| 5. | Regulacja elektryczna segmentu pleców, ud oraz wysokości | Tak |  |
| 6. | Indywidualna blokada oraz pilot do sterowania zdalnego | Tak |  |
| 7. | Segment leża wypełniony płytą przepuszczalną dla promieni RTG | Tak |  |
| 8. | Układ sterowania wyposażony w akumulator | Tak |  |
| 9. | Łóżko z krążkami odbojowymi | Tak |  |
| 10. | Możliwość zamontowania wieszaka- kroplówki w czterech narożnikach | Tak |  |
| 11. | Możliwość przedłużania leża dla pacjentów o wzroście powyżej 190cm | Tak |  |
| 12. | Wyposażenie do łóżka: materac przeciwodleżynowy, poręcze boczne dzielone posiadające blokadę opuszczania w górnej części poprzeczce | Tak |  |
| 13. | Łóżko wyposażone w system zapobiegający przeciążaniu siłowników, wyłączający regulację elektryczną w przypadku przekroczonego obciążenia łózka lub poszczególnych segmentów | Tak |  |
| 14. | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. | Tak |  |
| 15. | Możliwość zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych przez personel medyczny. Blokada elektroniczna | Tak |  |
| 16. | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi.. Panele gładkie, łatwo demontowane, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Obniżenie leża do minimalnej wysokości na poziomie poniżej min. 400mm. | Tak |  |
| 17. | Przedłużanie leża w postaci automatycznych zatrzasków, blokujących leże na wymaganej długości. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 18. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 19. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 20. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 21. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 22. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 23. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 24. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 25. | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | Tak |  |
| 26. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 27. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 28. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 29. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY - ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.069.2018

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Część Nr 3

Przedmiot zamówienia: Lampy doświetlające – 60 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1. | Napięcie wejściowe: 220-230V | Tak |  |
| 2. | Natężenie: 50-60Hz | Tak, podać |  |
| 3. | Napięcie wyjściowe: 12V | Tak |  |
| 4. | Lampa z elastycznym ramieniem typu „gęsia szyja” o długości ramienia 92 cm (+-/2cm) | Tak |  |
| 5. | Kabel zasilający min. 4m | Tak |  |
| 6. | Temperatura barwowa 4750 K | Tak |  |
| 7. | waga lampy do 5kg +/-10% | Tak |  |
| 8 | Żywotność pracy diody 50 000h +/- 10% | Tak |  |
| 9. | Średnica kopuły świetlnej lampy 100mm +/- 10% | Tak |  |
| 10. | Łączna moc diody: 3x10W | Tak |  |
| 11. | Natężenie światła: 135 tys. lux- przy 30 cm, 45 tys. lux- 50 cm, 12 tys. lux- 100 cm | Tak |  |
| 12. | Wielkość plamki świetlnej: 13 cm przy odległości 1 metra. | Tak, podać |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 13. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | Tak |  |
| 14. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 15. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 16. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 17. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 18. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 19. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | Tak |  |
| 21. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 22. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 23. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 24. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY  - ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.069.2018

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Część Nr 4

Przedmiot zamówienia: Wózki inwalidzkie – 50 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany Parametr (Spełnienie Wymagań) TAK/NIE | Parametry –Potwierdzenie Spełnienia Wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj Pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok Produkcji Fabrycznie Nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1. | Stabilizacja pleców i głowy | Tak |  |
| 2. | Funkcja toalety | Tak, Podać |  |
| 3. | Pojemnik sanitarny, | Tak |  |
| 4. | Funkcjonalne hamulce, | Tak |  |
| 5. | Koła antywywrotne, | Tak |  |
| 6. | Regulowane i demontowane podłokietniki, | Tak |  |
| 7. | Regulowane oparcie | Tak |  |
| 8. | Wózek z przeznaczeniem do transportu samochodowego. | Tak |  |
| 9. | Wózek z regulowanym oparciem o kat 30 stopni | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 10. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | Tak |  |
| 11. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 12. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 13. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 14. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 15. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 16. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | Tak |  |
| 18. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 19. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 20. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 21. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY - ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.069.2018

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Część Nr 5

Przedmiot zamówienia: Podnośnik elektryczny- 30 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany Parametr (Spełnienie Wymagań) TAK/NIE | Parametry –Potwierdzenie Spełnienia Wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj Pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok Produkcji Fabrycznie Nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1. | Podnośnik elektryczny jezdny o udźwigu do 165 kg | Tak |  |
| 2. | Podnośnik elektryczny o długości podstawy 115 cm +/- 2cm |  |  |
| 3. | Podnośnik elektryczny z zakresem podnoszenia min.73 cm do 160 cm +-/10% |  |  |
| 4. | Podnośnik elektryczny z szerokością wewnętrzną podstawy regulowaną poprzez dźwignię nożną w zakresie min.59 cm do 94 cm +/-10%, szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej 70 cm +/- 2 cm |  |  |
| 5. | Waga podnośnika max 35kg +/-10%, wykonany ze stali |  |  |
| 6. | Przeznaczony do przemieszczania osób niepełnosprawnych wymagających nieustannej opieki. | Tak |  |
| 7. | Wyposażony w kółka jezdne i blokady kół, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo korzystającego. | Tak |  |
| 8. | Wymagany ergonomiczny uchwyt do przemieszczenia pacjenta. | Tak |  |
| 9. | Regulacja podstawy nóg podnośnika mechaniczna lub elektryczna | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 10 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | Tak |  |
| 11. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 12. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 13. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 14. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 15. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 16. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | Tak |  |
| 18. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 19. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 20. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 21. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY - ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.069.2018

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Część Nr 6

Przedmiot zamówienia: Stoły rehabilitacyjne elektryczne - 30 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany Parametr (Spełnienie Wymagań) TAK/NIE | Parametry –Potwierdzenie Spełnienia Wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj Pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok Produkcji Fabrycznie Nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1. | Regulowana wysokość | Tak |  |
| 2. | Silnik elektryczny sterowany pilotem | Tak, Podać |  |
| 3. | Długość ok. 200 cm, | Tak, podać |  |
| 4. | Szerokość 65-80 cm, | Tak, podać |  |
| 5. | Wysokość ok. 40-100 cm, | Tak, podać |  |
| 6. | Regulacja kąta podgłówka, | Tak |  |
| 7. | Opuszczane podłokietniki | Tak |  |
| 8. | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 160kg |  |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 9. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | Tak |  |
| 10. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 11. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 12. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 13. | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 14. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 15. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 16. | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | Tak |  |
| 17. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 18. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 19. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 20. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy