Część Nr 1 Tabela 3 - parametry, funkcje graniczne i wymagania dla analizatora parametrów krytycznych typu kasetowego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

| Lp. | # Parametry i funkcje graniczne | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe, nie używany, rok 2014. Analizator typu kasetowego: wszystkie odczynniki, kalibratory, czujniki pomiarowe, sonda aspiracyjna i zbiornik na odpady w zintegrowanym wymiennym wkładzie na max. 200 oznaczeń/ miesiąc. |  |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2,/ Na, K, Ca, Cl, Hct, / COHb, MetHb, O2Hb, SO2, glukoza, mleczany, bilirubina, kreatynina |  |
| 3. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary bez potrzeby użycia adapterów. Maksymalna objętość próbki badanej , przy pobraniu zarówno z kapilary konieczna do oznaczenia parametrów podanych w punkcie 2 nie może przekraczać 200µl. |  |
| 4. | Prosta komunikacja z operatorem, oprogramowanie w języku polskim |  |
| 5. | Wszystkie elektrody bezobsługowe |  |
| 6. | Automatyczna kalibracja bez użycia gazów wzorcowych i butli gazowych (wymagana kalibracja przy pomocy kalibratorów płynnych) |  |
| 7. | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta |  |
| 8. | Wbudowana drukarka |  |
| 9. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |  |
| 10. | System kontroli jakości, pamięć minimum 30 testów, wydruk raportu zbiorczego. |  |
| 11. | Automatyczne monitorowanie ilości badań możliwych do wykonania. |  |
| 12. | Jednoczesny pomiar wszystkich parametrów wyszczególnionych w punkcie 2 tabeli 3 |  |
| 13. | Termin ważności kasety po włożeniu do aparatu nie krótszy niż 30 dni |  |
| 14. | Możliwość archiwizacji wyników pacjentów i kontroli |  |
| 15. | Podłączenie do sieci informatycznej Szpitala (AMMS-ASSECO) na koszt Wykonawcy |  |
| 16 | Czytnik kodów kreskowych |  |
| 17. | Analizator wyposażony w UPS dający minimum 30 minut podtrzymania zasilania |  |
| 18. | Wykonawca dostarczy odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne, papier do drukarki wew., kapilary 200µL ( heparyna litowa) odpowiednio do deklarowanej ilości oznaczeń. |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
| 19. | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy |  |
| 20. | Pełna techniczna gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych. |  |
| 21. | Bezpłatne przeglądy serwisowe raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy. |  |
| 22. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy, naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia. |  |
| 23. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni robocze, Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z odczynnikami, kalibratorami, materiałami kontrolnymi, materiałami eksploatacyjnymi objętymi przedmiotową umową. |  |
| 24. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy element podlega wymianie. |  |
| 25. | Szkolenie personelu medycznego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym. |  |
| 26. | Założenie paszportu technicznego |  |
| 27. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim wraz z dostawą analizatora. |  |

Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

..................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Część  Nr 4  Tabela 3 - Parametry  graniczne analizatora hematologicznego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK 7

Nazwa aparatu: ……………………………………………..

Producent :……………………………………………………

Typ: ……………………………………………………………..

Model: ………………………………………………………….

Rok produkcji:  ……………………………………………..

| Lp. | Parametry graniczne | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2014r. | Tak |  |
| 2 | Wydajność minimum 60 oznaczeń/godz. | Tak |  |
| 3 | Różnicowanie krwinek w stanie natywnym (bez barwienia poroksydazy) | Tak |  |
| 4 | Parametry wydawane na wyniku: WBC, 5 parametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w # i % (neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT,MPV. | Tak |  |
| 5 | Wszystkie populacje różnicowania leukocytów oznaczane, nie wyliczane | Tak |  |
| 6 | Możliwość zdefiniowania różnych zakresów norm w zależności od płci, wieku pacjenta - co najmniej 5 . | Tak |  |
| 7 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie . | Tak |  |
| 8 | Sposób podawania próbki - manualny z otwartej probówki | Tak |  |
| 9 | Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych przy objętości próbki mniejszej niż 50 µl bez etapu predilucji (bez wstępnego procesu rozcieńczania) | Tak |  |
| 10 | Liniowości (minimalne, bez wstępnego rozcieńczania): WBC do 250 tys/µl RBC do 7 mln/ µl PLT do 2 mln/ µl | Tak |  |
| 11 | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej | Tak |  |
| 12 | Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli. Należy podać koszt materiału kontrolnego( 2 poziomy 1 raz dziennie) do codziennej kontroli. | Tak |  |
| 13 | Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań połączony z międzylaboratoryjną, bezpłatną oceną jakości (dostarczanie cyklicznych raportów oceny jakości) | Tak |  |
| 14 | Podłączenie do sieci informatycznej Szpitala (AMMS-ASSECO) na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 15 | Parametry materiałów kontrolnych wczytywane za pomocą kodu paskowego lub dyskietki | Tak |  |
| 16 | Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo) | Tak |  |
| 17 | Przystosowanie analizatora do pracy w systemie całodobowym | Tak |  |
| 18 | Zewnętrzny, kolorowy, 19’ monitor LCD, drukarka z zapasowym tonerem | Tak |  |
| 19 | Wyposażenie w UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania przez okres min. 0,5h | Tak |  |

| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis producencki (bez podwykonawców) na czas trwania umowy dzierżawy. | Tak |  |
| 21 | Wykonawca określi całkowity koszt kontraktu ( odczynników, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, etc. ) | Tak |  |
| 22 | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników. | Tak |  |
| 23 | Wykonawca pokryje koszty związane z udziałem Laboratorium w programie kontroli jakości StandLab w okresie trwania umowy przetargowej. | Tak |  |
| 24 | Pełna bezpłatna gwarancja na czas trwania dzierżawy obejmująca cały system (bezpłatne okresowe przeglądy serwisowe jeden na rok lub wg zaleceń producenta oraz wszystkie usługi i wymianę wszystkich części zamiennych i zużywalnych). | Tak |  |
| 25 | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni robocze, Wykonawca podstawi analizator zastępczy | Tak |  |
| 26 | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie | Tak |  |
| 27 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy, naprawa analizatora max. do 3 dni roboczych, od daty zgłoszenia. | Tak |  |
| 28 | Instrukcja obsługi analizatora języku polskim dołączona wraz z dostawą analizatora | Tak |  |
| 29 | Założenie paszportu technicznego | Tak |  |
| 30 | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy | Tak |  |

Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek wymaganego parametru i wymagania opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

..................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Część Nr 5  tabela 3 - wymagania  graniczne dla oferowanego  podstawowego analizatora immunochemicznego  dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  przy ul. Bialskiej 104/118

Producent ………………………………..

Kraj pochodzenia ……………………..

Oferowany model …………………….

Rok produkcji  ………………………….

| Lp. | Parametry graniczne dla analizatora i odczynników | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator, rok produkcji 2014, nowy nie używany wraz z drukarką z zapasowym tonerem | Tak |  |
| 2 | Metodyka badań – chemiluminescencja lub elektrochemiluminescencja | Tak |  |
| 3 | Praca całkowicie automatyczna, w trybie „Random Access” | Tak |  |
| 4 | Wydajność aparatu min. 200 oznaczeń /godz. | Tak |  |
| 5 | Minimum 24 miejsca na odczynniki (reagenty) | Tak |  |
| 6 | Stabilność odczynników na pokładzie analizatora minimum 30 dni | Tak |  |
| 7 | Możliwość wykonywania minimum 8 oznaczeń z jednej próbki jednocześnie | Tak |  |
| 8 | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbce badanej | Tak |  |
| 9 | Wszystkie oznaczenia ujęte w tabeli Nr1 części Nr 5 muszą być wykonywane na oferowanym analizatorze | Tak |  |
| 10 | System chłodzenia odczynników w analizatorze – temperatura lodówki (powinna mieścić się w zakresie 2-12C- definicja temp. Lodówki) | Tak |  |
| 11 | Możliwość wykonania oznaczeń w różnych rodzajach materiałów biologicznych z różnego rodzaju probówek pierwotnych i wtórnych | Tak |  |
| 12 | Możliwość rozcieńczania, powtarzania próbek | Tak |  |
| 13 | Możliwość kontroli pomiarów co najmniej 2 różnych poziomów surowic kontrolnych | Tak |  |
| 14 | Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników,( ilość i ważność), materiałów zużywalnych. | Tak |  |
| 15 | Automatyczne monitorowanie poziomu odpadów i ścieków | Tak |  |
| 16 | Możliwość stosowania różnego rodzaju próbówek jednocześnie- w statywach jednego rodzaju | Tak |  |
| 17 | Możliwość dostawiania statywów z probówkami w trakcie pracy analizatora, bez przerywania analiz | Tak |  |
| 18 | Swobodny dostęp do próbek (po rozpipetowaniu) w trakcie pracy. | Tak |  |
| 19 | Możliwość pracy za pomocą ekranu dotykowego i zewnętrznej klawiatury | Tak |  |
| 20 | Identyfikacja odczynników i próbek badanych poprzez kody kreskowe | Tak |  |
| 21 | Komputerowa archiwizacja danych | Tak |  |
| 22 | Wbudowany system kontroli jakości w oparciu o zasady Westharga z wykorzystaniem wykresów Levey-Jennings’a | Tak |  |
| 23 | Pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim (dołączyć płytę CD lub wydruk) dołączona wraz z dostawą analizatora | Tak |  |
| 24 | Instrukcje wykonania testów (dołączyć płytę CD lub oryginalne ulotki) wraz z ofertą | Tak |  |
| 25 | Dwustronna komunikacja z systemem LSI | Tak |  |
| 26 | Podłączenie do sieci informatycznej Szpitala oraz systemu szpitalnego (AMMS-ASSECO) na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 27 | Bezpłatne usługi serwisowe w trakcie trwania dzierżawy analizatora | Tak |  |
| 28 | Minimalny termin ważności odczynników- (reagentów) - 4 miesiące | Tak |  |
| 29 | Minimalny termin ważności odczynników- kontroli i kalibratorów 6 miesięcy | Tak |  |
| 30 | Stabilność kalibracji minimum 30 dni (potwierdzona ulotką dla wszystkich parametrów) | Tak |  |
| 31 | Możliwość jednoczesnego wykalibrowania i wstawienia do aparatu dwóch różnych serii reagentów | Tak |  |
| 32 | Zestaw TSH 3 generacji | Tak |  |
| 33 | Automatyczna sygnalizacja zbyt małej objętości próbki do badania połączona z systemem zabezpieczającym przed stratą odczynnikową w przypadku niewystarczającej ilości próbki. | Tak |  |
| 34 | Oferent zapewni bezpłatną, 2 razy w roku, weryfikację wyników w zewnętrznym międzynarodowym programie kontroli jakości badań dla testów ujętych w tabeli 1 części Nr 5 | Tak |  |
| 35 | Zewn. UPS podtrzymujący pracę aparatu przez 30 minut. | Tak |  |
| 36. | Analizator pracujący bez stacji wody, co oznacza, że analizator nie potrzebuje osobnej, dedykowanej stacji uzdatniania wody. | Tak |  |
| 37. | Odczynniki, kalibratory i kontrole gotowe do użycia- bez konieczności rekonstytucji | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 38 | Pełna bezpłatna gwarancja na czas trwania umowy dzierżawy obejmująca cały system (bezpłatne okresowe przeglądy serwisowe jeden na rok lub wg zaleceń producenta oraz wszystkie usługi i wymianę wszystkich części zamiennych i zużywalnych). | Tak |  |
| 39. | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni robocze Wykonawca podstawi analizator zastępczy | Tak |  |
| 40. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie | Tak |  |
| 41. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy, naprawa analizatora max. do 3 dni roboczych, od daty zgłoszenia. | Tak |  |
| 42. | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis producencki (bez podwykonawców) na czas trwania umowy. | Tak |  |
| 43. | Założenie paszportu technicznego | Tak |  |
| 44. | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wydzierżawiającego | Tak |  |
| 45. | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników | Tak |  |

Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek parametru i wymagania opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

..................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Część Nr 5 tabela 4 - wymagania graniczne dotyczące oferowanego analizatora zastępczego do badań immunochemicznych  dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  przy ul. PCK 7

Producent ………………………..

Kraj pochodzenia ………..……

Oferowany model …………….

Rok produkcji  ………………....

| Lp. | Określenie parametru | Wpisać odpowiednio: Tak/Nie, oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator, rok produkcji 2014, nowy nie używany wraz z drukarką z zapasowym tonerem |  |
| 2. | Wydajność min. 100 testów na godzinę |  |
| 3. | Metodyka badań – chemiluminescencja lub elektrochemiluminescencja |  |
| 4. | Praca analizatorów w obu lokalizacjach Szpitala na identycznych odczynnikach reakcyjnych, kalibratorach, materiałach kontrolnych i zużywalnych. |  |
| 5. | System dozowania odczynnika i próbki badanej wzajemnie się nie kontaminujący |  |
| 6. | System zapewniający chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora |  |
| 7. | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych |  |
| 8. | Analizator wyposażony w czytnik kodów |  |
| 9. | Możliwość współpracy z siecią informatyczną. Wykonawca zobowiązuje się do podłączenia analizatora do aktualnego systemu informatycznego (firmy Asseco) Zamawiającego i pokrywa koszty z tym związane. |  |
| 10. | Wbudowany program kontroli jakości badań |  |
| 11. | Analizator wyposażony w UPS dający minimum 15 minut podtrzymania zasilania |  |
| 12. | Wszystkie oznaczenia ujęte w tabeli 1 części Nr 5 muszą być wykonywane na zaoferowanym analizatorze |  |
| 13. | Wykonawca pokryje koszty związane z udziałem Laboratorium w programie jakości StanLab w okresie trwania umowy przetargowej dla parametrów: Troponina, CKMB mass, BNP lub ProBNP |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
| 14. | Pełna bezpłatna gwarancja na czas trwania umowy dzierżawy obejmująca cały system (bezpłatne okresowe przeglądy serwisowe jeden na rok lub wg zaleceń producenta oraz wszystkie usługi i wymianę wszystkich części zamiennych i zużywalnych). |  |
| 15. | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni robocze, Wykonawca podstawi analizator zastępczy |  |
| 16. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |
| 17. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy, naprawa analizatora max. do 3 dni roboczych, od daty zgłoszenia. |  |
| 18. | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis producencki (bez podwykonawców) na czas trwania umowy dzierżawy. |  |
| 19. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim wraz z dostawą analizatora |  |
| 20. | Założenie paszportu technicznego |  |
| 21. | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wydzierżawiającego |  |
| 22. | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników |  |

Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia  oraz wymagania spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy