ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.064.2018

Załącznik Nr  1 do umowy Nr  DAZ.26.064........2018

Część Nr 1  tabela 3 - wymagania  graniczne dla oferowanego analizatora immunochemicznego  dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  przy ul. Bialskiej 104/118

Producent ………………………………..

Kraj pochodzenia ……………………..

Nazwa aparatu/ typ/model

Rok produkcji  ………………………….

| Lp. | Parametry graniczne dla analizatora i odczynników | Wymagania Zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, nie używany z roku 2018 lub lub używany nie starszy niż z roku 2016 (w takim przypadku wymiana na koszt Wykonawcy wszystkich elementów zużywalnych oraz generalny przegląd techniczny analizatora potwierdzony pisemnym raportem). Dołączona nowa drukarka z zapasowym tonerem. | Tak |  |
| 2. | Metodyka badań – chemiluminescencja lub elektrochemiluminescencja | Tak |  |
| 3. | Praca całkowicie automatyczna, w trybie „Random Access” | Tak |  |
| 4. | Wydajność aparatu min. 200 oznaczeń /godz. | Tak |  |
| 5. | Minimum 24 miejsca na odczynniki (reagenty) | Tak |  |
| 6. | Stabilność odczynników na pokładzie analizatora minimum 30 dni. Wykonawca uwzględni w wyliczeniach liczby opakowań odczynników ich stabilność na pokładzie analizatora. | Tak |  |
| 7. | Możliwość wykonywania minimum 8 oznaczeń z jednej próbki jednocześnie | Tak |  |
| 8. | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbce badanej | Tak |  |
| 9. | Wszystkie oznaczenia ujęte w części 1 tabela nr 1 muszą być wykonywane na oferowanym analizatorze | Tak |  |
| 10. | System chłodzenia odczynników w analizatorze – temperatura lodówki (powinna mieścić się w zakresie 2-12C -definicja temp. lodówki) | Tak |  |
| 11. | Możliwość wykonania oznaczeń w różnych rodzajach materiałów biologicznych z różnego rodzaju probówek pierwotnych i wtórnych | Tak |  |
| 12. | Możliwość rozcieńczania, powtarzania próbek | Tak |  |
| 13. | Możliwość kontroli pomiarów co najmniej 2 różnych poziomów surowic kontrolnych | Tak |  |
| 14. | Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników (ilość i ważność), materiałów zużywalnych. | Tak |  |
| 15. | Automatyczne monitorowanie poziomu odpadów i ścieków. | Tak |  |
| 16. | Możliwość stosowania różnego rodzaju próbówek jednocześnie- w statywach jednego rodzaju | Tak |  |
| 17. | Możliwość dostawiania statywów z probówkami w trakcie pracy analizatora, bez przerywania analiz | Tak |  |
| 18. | Swobodny dostęp do próbek (po rozpipetowaniu) w trakcie pracy. | Tak |  |
| 19. | Możliwość pracy za pomocą ekranu dotykowego i zewnętrznej klawiatury. | Tak |  |
| 20. | Identyfikacja odczynników i próbek badanych poprzez kody kreskowe. | Tak |  |
| 21. | Komputerowa archiwizacja danych. | Tak |  |
| 22. | Wbudowany system kontroli jakości w oparciu o zasady Westharga z wykorzystaniem wykresów Levey-Jennings’a. | Tak |  |
| 23. | Dwustronna komunikacja z systemem LIS | Tak |  |
| 24. | Podłączenie analizatora (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do sieci informatycznej i systemu informatycznego laboratorium i szpitala (AMMS-ASSECO) | Tak |  |
| 25. | Termin przydatności do użycia/ ważności oczynników (reagentów) nie krótszy niż 8 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego. | Tak |  |
| 26. | Termin przydatności do użycia/ ważności odczynników kontroli i kalibratorów nie krótszy niż 8 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego. | Tak |  |
| 27. | Stabilność kalibracji minimum 30 dni (potwierdzona ulotką dla wszystkich parametrów) | Tak |  |
| 28. | Możliwość jednoczesnego wykalibrowania i wstawienia do aparatu dwóch różnych serii reagentów | Tak |  |
| 29. | Zestaw TSH 3 generacji | Tak |  |
| 30. | Automatyczna sygnalizacja zbyt małej objętości próbki do badania połączona z systemem zabezpieczającym przed stratą odczynnikową w przypadku niewystarczającej ilości próbki. | Tak |  |
| 31. | Wykonawca zapewni w ramach umowy, dwa razy w roku weryfikację wyników w zewnętrznym międzynarodowym programie kontroli jakości badań dla testów ujętych w części Nr 1 tabela nr 1 oraz pokryje koszty związane z udziałem Laboratorium w programie kontroli jakości StandLab w okresie trwania umowy przetargowej. | Tak |  |
| 32. | Zewnętrzny UPS podtrzymujący pracę aparatu przez minimum 30 minut. | Tak |  |
| 33. | Analizator pracujący bez stacji wody, co oznacza, że analizator nie potrzebuje osobnej, dedykowanej stacji uzdatniania wody. | Tak |  |
| 34. | Odczynniki, kalibratory i kontrole gotowe do użycia - bez konieczności rekonstytucji | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 35. | Pełna techniczna gwarancja obejmująca cały system przez cały okres trwania umowy, uwzględniająca wszystkie części zamienne, wszystkie koszty związane z usługą wymiany podzespołów, obsługą serwisową, przeglądami technicznymi (jeden raz na rok lub wg zaleceń producenta obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych) naprawami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, dojazdami, zakwaterowaniem ponosi Wykonawca. | Tak |  |
| 36. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 37. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni robocze, Wykonawca dostawca podstawi analizator zastępczy. | Tak |  |
| 38. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy element podlega wymianie na nowy. | Tak |  |
| 39. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia- podjęta naprawa) max. 1 dzień roboczy, naprawa max. 2 dni robocze. | Tak |  |
| 40. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. | Tak |  |
| 41. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim. | Tak |  |
| 42. | Założenie paszportu technicznego. | TAK |  |
| 43. | Przeprowadzenie szkolenia dla personelu medycznego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego analizatora wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji. Wykonawca zapewni opiekę merytoryczną i aplikacyjną przez okres dzierżawy analizatora. | Tak |  |

Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek parametru i wymagania opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

..................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.064.2018

Załącznik Nr  1 do umowy Nr  DAZ.26.064........2018

Część Nr 2 Tabela 5 - Parametry techniczne automatycznego analizatora do badań biochemicznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Bialskiej 104/118

Producent ……………………………,

Kraj pochodzenia …………………….................

Nazwa aparatu/ typ/model ..........................,

Rok produkcji  .........................................

| Lp. | OPIS WYMAGANYCH- granicznych PARAMETRÓW ANALIZATORA | Wymagana odpowiedź „TAK” |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dwa analizatory fabrycznie nowe – rok produkcji 2018 lub używane, ale nie starsze niż z roku 2016 (w takim przypadku wymiana na koszt Wykonawcy wszystkich elementów zużywalnych oraz generalny przegląd techniczny analizatora potwierdzony pisemnym raportem), wolnostojące, w pełni automatyczne do oznaczeń rutynowych i cito w surowicy, krwi pełnej, osoczu, moczu, PMR i innych płynach ustrojowych. |  |
| 2. | Możliwość oznaczenia hemoglobiny glikowanej z krwi pełnej. |  |
| 3. | Analiza w fazie ciekłej |  |
| 4. | Wydajność oznaczeń analizatora 500 oznaczeń/godz. bez ISE. |  |
| 5. | Wydajność ISE (Na, K, Cl) min. 250 oznaczeń/godz. |  |
| 6. | System całkowicie otwarty (w 100%) -możliwość współpracy z odczynnikami różnych producentów |  |
| 7. | Chłodzenie odczynnika na pokładzie w temperaturze lodówki |  |
| 8. | Możliwość ciągłego dostawiania próbek i wymiany odczynników podczas pracy analizatora. Wstawianie próbek do podajnika próbek w dedykowanych do analizatora statywach. Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla probówek i odczynników. |  |
| 9. | Możliwość umieszczenia na pokładzie aparatu jednorazowo min 100 próbek. |  |
| 10. | Objętość martwa próbki 50 µl. |  |
| 11. | Ilość miejsc na odczynniki umożliwiająca umieszczenie na pokładzie analizatora min. 50 zestawów odczynnikowych. |  |
| 12. | Kwarcowe kuwety pomiarowe, wielorazowego użytku. Minimum 90 kuwet na pokładzie, nie wymagające wymiany przez cały okres obowiązywania umowy. |  |
| 13. | Analizator minimum dwuigłowy, oddzielne igły dla odczynników oraz materiału badanego. Igły wyposażone w detektor kolizji. |  |
| 14. | Automatyczny system rozcieńczania próbek przekraczających górny zakres liniowości danego oznaczenia |  |
| 15. | Kalibracja liniowa i nieliniowa, wielopunktowa z możliwością rekalibracji w razie potrzeby lub na żądanie. |  |
| 16. | Analizator wyposażony w detektor skrzepów i piany dla próbek. |  |
| 17. | Szybki, automatyczny rozruch o każdej porze, system mieszania odczynnika i próbki badanej. |  |
| 18. | Bieżący podgląd stanu odczynników znajdujących się na pokładzie analizatora z monitorowaniem ilości testów możliwych do wykonania z dostępnej ilości. |  |
| 19. | Ciągły dostęp do prób badanych w trakcie pracy (po rozpipetowaniu przez analizator) |  |
| 20. | Zastosowanie technologii rozszerzającej liniowość testów enzymatycznych bez konieczności wykonywania rozcieńczeń dla: ALAT- liniowość min 4700 U/L ASPAT- liniowość min 5300 U/L AMYL- liniowość min 6500 U/L |  |
| 21. | Wbudowany program kontroli jakości z możliwością graficznego i liczbowego przedstawienia wyników kontroli jakości |  |
| 22. | Czujniki poziomu próbek, odczynników i zbiornika ściekowego |  |
| 23. | Wymagane pobieranie materiału z różnego rodzaju probówek i naczynek, możliwość zastosowania mikronaczynek na próbki przy niewielkiej ilości surowicy. |  |
| 24. | Możliwość uwzględniania w wyniku analiz danych dotyczących pacjenta (wiek, płeć, oddział) i zlecającego badanie |  |
| 25. | Podłączenie analizatora (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do sieci informatycznej i systemu informatycznego laboratorium i szpitala (AMMS-ASSECO) |  |
| 26. | Analizator wyposażony w drukarkę z zapasowym tonerem, UPS podtrzymujący pracę przez min. 1 godzinę oraz stację wody bieżącej z sieci wodociągowej (jeśli wymagana). Koszt obsługi i serwisu stacji po stronie Wykonawcy. |  |
| 27. | Możliwość automatycznej oceny jakości próbki w zakresie lipemii, hemolizy, ikteryczności bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników oraz bez konieczności pobierania przez aparat dodatkowej próbki krwi. |  |
| 28. | Pełna techniczna gwarancja obejmująca cały system przez cały okres trwania umowy, uwzględniająca Wszystkie częśći zamienne, wszystkie koszty związane z usługą wymiany podzespołów, obsługą serwisową, przeglądami technicznymi (jeden raz na rok lub wg zaleceń producenta obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych) naprawami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, dojazdami, zakwaterowaniem oraz wszystkie części i akcesoria uwzględnione w formularzu oferty. |  |
| 29. | Oferent dostarczy odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne oraz materiały eksploatacyjne odpowiednio do deklarowanej ilości oznaczeń. Należy uwzględnić w wyliczeniach stabilność odczynników na pokładzie analizatora. |  |
| 30. | Autoryzowany serwis na terenie kraju |  |
| 31. | Zamawiający wymaga, aby liczebność grupy pracującej na oferowanym analizatorze i odczynnikach w kontroli COBJw DL wynosiła minimum 10 analizatorów. |  |
| 32. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni robocze, Wykonawca podstawi analizator zastępczy. |  |
| 33. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie na nowy. |  |
| 34. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max 1 dzień roboczy od zgłoszenia, naprawa max. 2 dni robocze. |  |
| 35. | Zamawiający wymaga zapewnienia udziału oferowanego analizatora w międzynarodowej kontroli jakości badań dla testów ujętych w Części 2 tabela 1 z częstością min. 2 razy w roku oraz udziału w kontroli Standlab. |  |
| 36. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim wraz z dostawą analizatora. |  |
| 37. | Założenie paszportu technicznego. |  |
| 38. | Przeprowadzenie szkolenia dla personelu medycznego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego analizatora wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji. Wykonawca zapewni opiekę merytoryczną i aplikacyjną przez okres dzierżawy analizatora. |  |
| 39. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy |  |

Parametry i funkcje graniczne podane w tabeli z wymaganą odpowiedzią „Tak” stanowią warunek, którego nie spełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

....…………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.064.2018

Załącznik Nr  1 do umowy Nr  DAZ.26.064........2018

.....................................                                                                                                                                                     ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr 5 - Dostawa odczynników, akcesoriów i materiałów zużywalnych do analizatora biochemicznego Konelab 20 I będącego własnością Zamawiającego na okres 12 miesięcy dla potrzeb Laboratorium Analityki Medycznej przy al. Pokoju 44

Część Nr 5 - Dostawa odczynników, akcesoriów i materiałów zużywalnych do analizatora biochemicznego Konelab 20 I będącego własnością Zamawiającego dla potrzeb Laboratorium Analityki Medycznej przy al. Pokoju 44

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Zasada metody | Numer katalogowy (jeżeli posiada) | Producent + nazwa handlowa | Liczba badań na 12 miesięcy |  | Oferowana wielkość opakowania jednostkowego |  | Ilość oznaczeń możliwych do uzyskania z jednego zaoferowanego opakowania |  | j.m. | Ilość opakowań jednostkowych dla zabezpieczenia wymaganej liczby badań |  | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.10x11] | Stawka podatku VAT [w %] |  | Wartość brutto [w zł] [poz.12+13] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
|  | Odczynniki do analizatora biochemicznego Konelab 20 I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wapń całkowity | Metoda kolorymetryczna z arsenazo. Pożądane małe opakowanie. Wielkość op. jednostkowego nie większa niż 20 ml. |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Żelazo | Metoda kolorymetryczna z Ferrenem S. Pożądane małe opakowanie. Wielkość op. jednostkowego nie większa niż 20 ml. |  |  | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Magnez | Metoda kolorymetryczna z Calmagitem. Pożądane małe opakowanie. Wielkość op. jednostkowego nie większa niż 20 ml. |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Bilirubina całkowita | Metoda NBD. |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Bilirubina bezpośrednia | Metoda Mallory – Evelyn. Pożądane małe opakowanie. Wielkość op. jednostkowego nie większa niż 20 ml. |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cholesterol całkowity | Metoda z esterazą i oksydazą cholesterolową. |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cholesterol HDL | Metoda bezpośrednia. |  |  | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Glukoza w surowicy i w moczu | Metoda z heksokinazą! |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Trójglicerydy | Metoda z oksydazą fosfoglicerolu i ozn. H2O2. |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Mocznik | Metoda z ureazą i GLDH. |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kwas moczowy | Metoda AOX. |  |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Białko całkowite w surowicy | Metoda biuretowa. |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Białko całkowite w moczu |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kreatynina | Metoda kinetyczna z alkalicznym pikrynianem. |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Fosfataza zasadowa | Metoda kinetyczna zp-nitrofenylo-fosforanem i buforem AMP. Pożądane małe opakowanie. Wielkość op. jednostkowego nie większa niż 10 ml. |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Amylaza w surowicy i moczu | Metoda z modyfikowanymi oligocukrami CNP-G3. Pożądane małe opakowanie. Wielkość op. jednostkowego nie większa niż 10 ml. |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | CK (IFCC ) | Pożądane małe opakowanie. Wielkość op. jednostkowego nie większa niż 10 ml IFCC. |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | GGTP | Met. kinet. z gamma-glutamylo nitro i glicyloglicyną. Pożądane małe opakowanie. Wielkość op. jednostkowego nie większa niż 10 ml. |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Aspat | Metoda kinet. z NADH i buforem Tris wg. IFCC. Wielkość op. jednostkowego nie większa niż 20 ml. |  |  | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Alat | Metoda kinet. z NADH i buforem Tris wg. IFCC. Wielkość op. jednostkowego nie większa niż 20 ml. |  |  | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | CRP - ilościowo | Met. Immunoturbidy-metryczna. |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | D-Dimer | Metoda ulepszona immunoturbidymetria |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Hemoglobina glikowana | Metodyka HbA1c metoda immunoinhibicji turbidymetrycznej dla zhemolizowanej krwi pełnej. |  |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Hemoglobina glikowana -roztwór do hemolizy. | Jeżeli wymagany |  |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały kontrolne/ kalibracyjne i inne materiały zużywalne konieczne do wykonania kalibracji/ kontroli jakości oraz deklarowanych ilości badań wymienionych w poz. 1-24: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Numer katalogowy (jeżeli posiada) | Producent + nazwa handlowa |  | Oferowana wielkość opakowania jednostkowego |  | Ilość oznaczeń możliwych do uzyskania z jednego zaoferowanego opakowania |  | j.m. |  | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] |  | Wartość netto [w zł] [poz.8x9] |  | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.10+11] |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| 25. | Kuwety reakcyjne do Konelab 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Naczyńka na próbki O.S ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Zestaw konserwacyjny 6 – m-cy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Zestaw konser wacyjny 12 - m-cy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Płyn myjący do Konelab 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Lampa halogenowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Multlkalibrator –substraty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Multikalibiator – enzymy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | HDL/LDL kalibrator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Surowica kontrolna -zakres normalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Surowica kontrolna -zakres oatolooia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Surowica kontrolna CRP - normalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Surowica kontrolna HbAlC – normaina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Surowica kontrolna HbAtC – patolog. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Kalibrator CRP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Surowica kontrolna CRP - ratoloaia .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Kalibrator HbA1c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Surowica kontrolna dla HDL 1 poziom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Surowica kontrolna dla HDL 2 poziom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Materiał kontrolny do moczu – badania biochem. Poz.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Materiał kontrolny do moczu – badania biochem. Poz.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Kalibrator do D-Dimer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Materiał kontrolny do D-Dimer Poz.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Materiał kontrolny do D-Dimer Poz.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu oraz koszt udziału w programie kontroli jakości StandLab.

1. Zamawiający wymaga odczynników gotowych do użytku. Częstotliwość kontroli 1 x dziennie na 2 poziomach z wyjątkiem HbA1c i CRP, które podlegają kontroli 2 x w tygodniu. Do liczby badań włączone są oznaczenia  kontrolne i oznaczenia na kalibrację.

2.  Wykonawca zapewni przegląd okresowy oraz serwis analizatora. Koszty dojazdu i roboczogodziny serwisu – ponosi Wykonawca.

2a. Zamawiający pokrywa wszystkie koszty części związane z usługą naprawy, które zostały wymienione po awarii analizatora oraz zestawy konserwacyjne do przeglądów technicznych analizatorów ujęte w formularzu asortymentowo-cenowym  poz. 27  i  poz.28.

3. Warunki przeglądu i serwisu na czas trwania umowy dla analizatora biochemicznego Konelab 20I będącego własnością Zamawiającego:

1)	Wykonawca na czas trwania umowy zapewni serwis techniczny uwzględniający koszty dojazdu i roboczogodziny serwisu:

Pełną gwarancje techniczną przez cały okres trwania umowy uwzględniająca wszystkie koszty związane z usługą wymiany podzespołów, obsługą serwisową, przeglądami technicznymi (jeden raz na rok lub wg zaleceń producenta) naprawami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, dojazdami, zakwaterowaniem ponosi Wykonawca.

2) Przeglądy serwisowe co najmniej raz w roku lub według zaleceń producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych koniecznych do prawidłowej pracy analizatora.

3) Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego - podjęcie naprawy)  - minimum 1 dzień roboczy, maksimum 2 dni robocze, naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.
4) W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni robocze, Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze.

4. W ramach umowy, Wykonawca na koszt własny zapewni udział w programie kontroli jakości StandLab.

5. W proponowanych ilościach opakowań, należy uwzględnić zużycie odczynnika, kuwet, kalibrację każdego nowego zestawu oraz badań zgodnie z deklarowaną ilością.

6. W formularzu asortymentowo - cenowym należy podać wszystkie odczynniki, materiały kontrolne/ kalibracyjne i inne materiały zużywalne konieczne do wykonania kalibracji/ kontroli jakości badań oraz badań zgodnie z deklarowaną ilością oraz wymagane zestawy konserwacyjne.

…………………………………………..

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy