część Nr 6 Tabela 3 -  Dzierżawa analizatora do wykonywania szybkich laboratoryjnych badań kardiologicznych dla potrzeb SOR

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Nazwa aparatu ……………………………………………….

Producent: …………………………………………………….

Typ/model : …………………………………………………..

Rok produkcji …………………………………………………

| L.p. | WARUNKI GRANICZNE | Potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe, nie używany, rok 2014, w pełni przenośny, wyposażony w dotykowy ekran z graficznymi ikonami |  |
| 2. | Analizator wykonujący ilościowe oznaczenia: Troponiny T, D-Dimerów, NT proBNP lub BNP , CK-MB mass. Metoda immunochemiczna lub immunofluorescencyjna. |  |
| 3. | Możliwość wykonania badań z pełnej krwi żylnej pobranej na heparynę sodową lub litową lub inny antykoagulant |  |
| 4. | Oznaczenie parametrów w czasie 8 - 12 minut w zależności od parametru |  |
| 5. | Zastosowanie jednorazowych testów paskowych, oddzielnie pakowanych lub odczynników w zamkniętych kasetach. |  |
| 6. | Testy paskowe gotowe do użycia zaraz po wyjęciu z lodówki |  |
| 7. | Testy paskowe z polem potwierdzającym poprawność wykonania oznaczenia lub w przypadku kaset systemowe kontrole jakości procesu badania, odczynnika, temperatury wykonywane przy każdym pomiarze. |  |
| 8. | Zakres pomiarowy dla poszczególnych testów nie mniej niż: Troponina T : 0,03 - 2,0 ng/ml, NT proBNT : 60 - 3000 pg/ml, D-Dimer : 100 - 4000 ng/ml. CK-MB : 1,0- 40,0 ng/ml. |  |
| 9. | Elektroniczny chip lub kod kodujący kalibrację w każdym opakowaniu testów |  |
| 10. | Mała objętość próbki -150 µl |  |
| 11. | Aparat ze zintegrowanym czytnikiem kodów kreskowych |  |
| 12. | Zasilanie sieciowe i bateryjne wystarczające na wykonanie minimum 10 pomiarów |  |
| 13. | Pamięć 500 wyników pacjentów z datą i czasem pomiaru, 200 kluczy kodujących (100 testów i 100 QC) |  |
| 14. | Instalacja dzierżawionego sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przekazanie do eksploatacji oraz demontaż sprzętu po upływie terminu umowy. |  |
| 15. | Podłączenie analizatora (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do laboratoryjnej sieci informatycznej oraz do systemu informatycznego laboratorium i szpitala (AMMS-ASSECO) na koszt Wykonawcy. |  |
| 16. | Oferowany do dzierżawy analizator oraz odczynniki muszą pochodzić od tego samego Dostawcy. |  |
| 17. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum jeden dzień roboczy, naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia. |  |

- c.d. części nr 6

| 18. | Szkolenie personelu medycznego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. |  |
| --- | --- | --- |
| 19. | Wykonawca określi całkowity koszt kontraktu ( odczynników, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, etc. ) potrzebnych na dwa lata eksploatacji. |  |
| 20. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim wraz z dostawą. |  |
| 21. | Pełna bezpłatna gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria uwzględnione w formularzu oferty. |  |
| 22. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni robocze, Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z odczynnikami i częściami zużywalnymi objętymi przedmiotową umową. |  |
| 23. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |
| 24. | Założenie paszportu technicznego |  |

Uwaga: W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów" w punktach od 1 do 24 należy wpisać „Tak" oraz podać parametry oferowanego asortymentu. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie" spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie części nr 6. Oferta musi zawierać pełen asortyment zarówno wymaganego sprzętu określonego w tabeli 2 i 3 jak                               i odczynników określonych w tabeli 1.

………………………………………………

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy