ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2014

- Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.079..…..2014

…………………………………………                                                                  ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                       miejscowość i data

# Formularz asortymentowo - cenowy

Część Nr 1 –   Ekspandery anatomiczne i protezy anatomiczne w jednym systemie od jednego producenta dopasowane  rozmiarowo

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) |  | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Ekspandery anatomiczne | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Protezy anatomiczne | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | X |  | X |  |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania   dla  ekspanderów anatomicznych i protez anatomicznych :

| Lp. | # Parametry wymagane i pozostałe wymagania | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| Wymagane parametry oraz pozostałe wymagania dla ekspanderów anatomicznych |  |  |
| 1. | Dopełnienie roztworem soli fizjologicznej |  |
| 2. | Powłoka teksturowa |  |
| 3. | produkt sterylny |  |
| 4. | Rozmiary 150 cm 3 – 950 cm3 |  |
| 5. | Bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady z użyciem ekspanderu ( wyciek soli fizjologicznej) |  |
| 6. | Wymagana kompatybilność z protezą anatomiczną |  |
| 7. | Gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia |  |
| 8. | Ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata |  |
| Wymagane parametry dla protez anatomicznych |  |  |
| 1. | Produkt sterylny |  |
| 2. | Powłoka teksturowana , minimum trzy warstwy elastomeru |  |
| 3. | Bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu |  |
| 4. | Trzy wysokości i cztery projekcje |  |
| 5. | Wypełniony żelem sylikonowym w opcjach dwóch rodzajach żelu |  |
| 6. | Wymagany certyfikat FDA dołączony do oferty lub Certyfikat dopuszczający do stosowania na terenie UE dołączony do oferty |  |
| 7. | Ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata |  |
| 8. | Gwarancja bezterminowa |  |

Ekspandery anatomiczne i protezy anatomiczne  muszą pochodzić od jednego producenta  , co  gwarantuje odpowiedni dobór protez po zastosowaniu ekspanderów. Zapobiega to ewentualnym roszczeniom sądowym w razie niepowodzeń.

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2014

- Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.079..…..2014

…………………………………………                                                                  ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                       miejscowość i data

# Formularz asortymentowo - cenowy

Część  Nr 2 –   Protezy anatomiczne

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Protezy anatomiczne | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane parametry  oraz pozostałe wymagania   dla  protez anatomicznych :

| Lp. | # Wymagane parametry i pozostałe wymagania | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wypełnienie: spójny zagęszczony żel silikonowy |  |
| 2 | 4 warstwy elastomeru silikonowego |  |
| 3 | Co najmniej 9 różnych kształtów |  |
| 4 | Szerokość implantu różna od wysokości implantu |  |
| 5 | 3 wysokości i 3 projekcje |  |
| 6 | Objętość od 120 – 775 ml |  |
| 7 | Bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu |  |
| 8 | Powłoka teksturowana produkt sterylny |  |
| 9 | Ważność sterylizacji minimum 4 lata |  |
| 10 | Wymagany certyfikat FDA dołączony do oferty lub Certyfikat dopuszczający do stosowania na terenie UE dołączony do oferty |  |
| 11 | Gwarancja bezterminowa |  |
| 12 | Gwarancja wymiany implantów przez okres 10 lat od wszczepienia w przypadku torebki włóknistej III i IV stopień wg Bakera potwierdzona zapisem w ogólnych warunkach gwarancji i przekazanej po operacji pacjentce |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy