ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.061.2016

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia):

............................................................................................................................................................

Adres*: ................................................................................................................................

REGON*: ..............................................................................................................................

NIP*: ...................................................................................................................................

..........................................................................................................

numer telefonu wraz z numerem kierunkowym*

..........................................................................................................

numer faksu wraz z numerem kierunkowym, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję *

..............................................................................................

adres e-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję*

FORMULARZ OFERTY

WOJEWÓDZKI SZPITAL  SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na „ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tego postępowania składamy niniejsza ofertę.

1. Oferujemy dostawy będące przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę:

| CZĘŚĆ nr... | Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Udzielamy ….... miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia określony w CZĘŚCI NR 1, NR 2 i CZĘŚCI NR 4 (Zamawiający wymaga co najmniej 24 miesięcznej gwarancji, nie dłuższej niż 36 miesięcy, licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia potwierdzonej protokołem zdawczo odbiorczym  podpisanym przez obie strony  z adnotacją „bez zastrzeżeń”).

Udzielamy ….... miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia określony w CZĘŚCI NR 3

(Zamawiający wymaga co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, nie dłuższej niż 48 miesięcy, licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia potwierdzonej protokołem zdawczo odbiorczym  podpisanym przez obie strony  z adnotacją „bez zastrzeżeń”).

Uwaga: zadeklarowanie okresu gwarancji niezgodnego z wymogami SIWZ lub nie zadeklarowanie żadnego okresu gwarancji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

2. 	Przyjmujemy termin wykonania zamówienia – do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

3. 	Przyjmujemy termin płatności – do 60 dni, od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4.	Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający               w  przypadku wyboru niniejszej oferty.

5.	Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego  przygotowania               i złożenia niniejszej oferty.

6.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty  upływu terminu składania ofert.

7.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.	Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

**zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

a)	………………………………………………………………………………………………………………………………..

b)	………………………………………………………………………………………………………………………………..

c)	…..……………………………………………………………………………………………………………………………

**	nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części  zamówienia

9.	Ofertę niniejszą składamy na …… stronach.

10.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)	…………………………………………………………………………………………………………………………………

2)	…………………………………………………………………………………………………………………………………

3)	…………………………………………………………………………………………………………………………………

4)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

5)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

6)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

7)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

11.	Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….......................................

Adres: ………………………………………………………………………………………….......................................

Telefon: ............................................, faks:............................... e-mail ………………………………

12. Stosownie do wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.) wyrażam zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie przetargowej.

................................. dnia ............ 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

**/	niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.061.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

CZĘŚĆ NR 1

ZESTAW ARTROSKOPOWY Z NARZADZIAMI DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa handlowa | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | ZESTAW ARTROSKOPOWY Z NARZADZIAMI DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................. dnia ............ 2016 r.

……………………………………………………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.061.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

CZĘŚĆ NR 2

ZESTAW NEPĘDU NEUROCHIRURGICZNEGO DO KRANIOTOMII, TREPANACJI I OPERACJI KRĘGOSŁUPA Z DIATERMIĄ BIPOLARNĄ I OSPRZĘTEM DLA POTRZEB ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII  Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa handlowa | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | ZESTAW NEPĘDU NEUROCHIRURGICZNEGO DO KRANIOTOMII, TREPANACJI I OPERACJI KRĘGOSŁUPA Z DIATERMIĄ BIPOLARNĄ I OSPRZĘTEM DLA POTRZEB ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................. dnia ............ 2016 r.

……………………………………………………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.061.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

CZĘŚĆ NR 3

SSAKI DLA TRAKTU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa handlowa | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | SSAKI DLA TRAKTU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................. dnia ............ 2016 r.

……………………………………………………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.061.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

CZĘŚĆ NR 4

LASER REHABILITACYJNY TYP POLARIS 2 DLA ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa handlowa | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | LASER REHABILITACYJNY TYP POLARIS 2 DLA ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................. dnia ............ 2016 r.

……………………………………………………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.061.2016

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam/-y*, że na dzień składania ofert

spełniam/-y* warunki dotyczące:

- 1)		posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- 2) 	posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

* niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.061.2016

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam/-y*, że na dzień składania ofert  nie podlegam/-y* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.061.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia CZĘŚĆ NR 1:

ZESTAW ARTROSKOPOWY Z NARZADZIAMI DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.

Ilość: 1 zestaw

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2015/2016: ….....…………………………………………………………………………………………………...

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | ## Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogach/folderach/ prospektach/ informacjach producenta) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | Monitor medyczny-1szt. Przekątna ekranu min. HD 32” LCD, proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość HD 1920 x 1080, kąt widzenia min. (V i H) 165 st, PIP (obraz w obrazie), mocowanie standardowe: VESA, wejścia Video: 1 x DVI, 1 x optyczne DVI, 1 x SDI/HD-SDI 3G, 1 x VGA, 1 x kompozyt, 1 x S-Video, wyjścia Video: 1 x DVI, 1 x SDI, praca w trybie PAL i NTSC, możliwość opcjonalnego zastosowania łączności bezprzewodowej ze sterownikiem kamery. | TAK |  |
| 2 | Konsola kamery HD z tabletem, źródłem światła i rejestratorem obrazu HD-1szt. | TAK |  |
| 3. | Konsola kamery HD, źródło światła i rejestrator obrazu HD, źródło światła w technologii LED, żywotność diody LED do 30000 godz, nadstawka portu światłowodu współpracującego z innymi standardami: ACMI, Storz, Wolf, Olympus, sterownik kamery z przyciskiem równowagi bieli, zapisywaniem i robieniem zdjęć, wyjścia video: 2 x DVI, 2 x 3G-SDI, wejścia video: 1 x DVI, port USB dla tabletu, 2 x porty USB do zapisu obrazu, 2 x złącze do internetu: izolowane 10/100 MB/sek, złącze RS-232: izolowane, pojemność pamięci wew. dysku min. 32 GB, przechwytywanie obrazu według standardowych formatów: JPG i BMP, funkcja "obraz w obrazie", przełączanie między obrazem z kamery i wejścia video, funkcja "zdalnego wejścia" umożliwiająca dodanie pacjenta z zewnętrznego komputera działającego w sieci, możliwość eksportu zdjęć i plików video do różnych lokalizacji, adnotacje na obrazie w kółku lub za pomocą strzałki z tekstem, modyfikacja obrazu: jaskrawość, kontrast, nasycenie, tworzenie raportu z predefiniowanym tekstem, linkami, dokumentami i obrazami, możliwość przeglądania zapisanych pacjentów za pomocą dowolnego tabletu poprzez łącze internetowe. Obsługa w języku polskim. Tablet do sterowania kamerą oraz zapisem. | TAK |  |
| 4. | Głowica kamery-1szt. | TAK |  |
| 5. | Głowica autoklawowalna, przetwornik obrazu: 3 chipy HD, rozdzielczość min.: 1920 x 1080 pikseli, metoda skanowania: progresywna, format obrazu: 16:9, zoom cyfrowy: x 1,5, dwa programowalne przyciski na głowicy kamery, minimum pięć funkcji, możliwość zaoferowania funkcji systemu pozwalającego na określenie grubości, jakości chrząstki. | TAK |  |
| 6. | Wózek artroskopowy z osłoną kabli-1szt. | TAK |  |
| 7. | Wózek artroskopowy z osłoną kabli, wózek jezdny z możliwością blokady ruchu, dostosowany do szerokości i ilości sprzętu, min. 5 półek z panelem zasilającym wraz z głównym wyłącznikiem prądu, wyposażony w szufladę, uchwyt do mocowania soli fizjologicznej, uchwyt na kamerę, wbudowany system przepięciowy. Montaż monitora medycznego na ruchomym ramieniu z możliwością ustawiania monitora z każdej strony wózka. | TAK |  |
| 8. | Optyka. 30°, HD, fi 4 mm -2szt. | TAK |  |
| 9. | Optyka. 30°, HD, fi 4 mm, długość optyki 150-180mm, standardowy uchwyt optyczny pasujący do każdej kamery. | TAK |  |
| 10. | Światłowód-2szt. | TAK |  |
| 11. | Długość min. 250 cm, średnica: 5 mm. | TAK |  |
| 12. | Płaszcz artroskopowy wraz z obturatorem kompatybilny z oferowaną optyką-2szt. | TAK |  |
| 13. | Płaszcz artroskopowy szybko zatrzaskowy, 2 zawory do optyki wraz z obturatorem | TAK |  |
| 14. | Konsola shavera ze sterownikiem nożnym-1szt. | TAK |  |
| 15. | Wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego, obsługa dwóch urządzeń jednocześnie, automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej, sterowanie jednym lub dwoma pedałami, 3 tryby pracy oscylacyjnej: standardowy, wydajny, agresywny, shaver (golarka kostna): obroty prawo/lewo, max. 8000 obr./min.; oscylacja max. 3000 obr./min., wiertarka: obroty prawo/lewo, max. 1400 obr./min, piła oscylacyjna: max. 18000 cykli/min., dotykowy ekran sterujący napędem. W zestawie z nikoprofilowym przełącznikiem nożnym. | TAK |  |
| 16. | Rękojeść shavera-2szt. | PODAĆ |  |
| 17. | Sterowanie przełącznikiem nożnym, rękojeść ze zintegrowanym przewodem, metalowe przyciski sterujące w rękojeści shavera, zatrzaskowe mocowanie ostrza, obroty prawo/lewo: 8000 obr./min, oscylacja: 3000 rpm | TAK |  |
| 18. | Pompa artroskopowa-1szt. | TAK |  |
| 19. | Pompa artroskopowa jednorolkowa, automatyczna kontrola i samoregulacja ciśnienia wewnątrzstawowego, przepływ bez pulsacyjny, funkcja płukania, możliwość stosowania całodobowych drenów głównych, wysokoodporne pokrycie przycisków ułatwiające utrzymanie higieny, bez zaburzania ich funkcjonalności, system zasilania automatycznie dostosowujący się do napięcia elektrycznego w miejscu instalacji. Przepływ: 1500 ml/min., ciśnienie w zakresie od 10 do 120 mmHg. | TAK |  |
| 20. | Konsola do elektrochirurgii-1szt. | TAK |  |
| 21. | Generator elektrochirurgiczny posiadający tryby pracy: cut1, cut 2 i coag. Możliwość pracy monopolarnej i bipolarnej. Moc maksymalna min. 300W. Możliwość sterowania z przełącznika nożnego bądź z ręcznego na rękojeści elektrody. | TAK |  |
| 22. | Ostrze do shavera atroskopowego typ dysektor średnica 4mm długość 12-14cm jednorazowe -5szt. | TAK |  |
| 23. | Dreny jednorazowe do oferowanej pompy, sterylne, kompletne od soli fizjologicznej prze pompe do pacjenta-10szt. | TAK |  |
| 24. | Elektroda do oferowanej konsoli, ablator aspirujący, 3 mm, 90° -1szt. | TAK |  |
| 25. | Narzędzia artroskopwe 1 kpl. | TAK |  |
| 26. | Narzędzie artroskopowe jednoczęściowe, autoklawowalne typu chwytak szwów/chwytak tkanek , śr. 4,2 1 szt. prosty, samozwalniający | TAK |  |
| 27. | Narzędzie atroskopowe jednoczęściowe, autoklawowalne typu wąski odgryzacz, końcówka prosta, trzon prosty, śr. 2,75 mm | TAK |  |
| 28. | Narzędzie artroskopowe jednocześciowe, autoklawowalne typu łyżeczka, cięcie jednostronne, pierścień śr. 5,4 mm | TAK |  |
| 29. | Narzędzie artroskopowe jednocześciowe, autoklawowalne typu łyżeczka, pierścień 3,4 mm, jedna strona tnąca, z 1 szt. z uchwytem | TAK |  |
| 30. | Narzędzie artroskopowe jednocześciowe, autoklawowalne typu łyżeczka do chrząstki | TAK |  |
| 31. | Narzędzie artroskopowe jednocześciowe, autoklawowalnet typu osteotom chrząstkowy | TAK |  |
| 32. | Narzędzie artroskopowe jednocześciowe, autoklawowalne typu haczyk artroskopowy, trzon 125 mm, końc. 5,4 mm, stal 1 szt. nierdzewny | TAK |  |
| 33. | Narzędzie artroskopowe jednocześciowe, autoklawowalne typu nożyczki ząbkowane, końcówka prosta, trzon 1 szt. prosty, śr. 3,4 mm | TAK |  |
| 34. | Narzędzie artroskopowe jednocześciowe, autoklawowalne typu obcinak szwów, prosty, śr. 4,2 mm | TAK |  |
| 35. | Narzędzie artroskopowe jednocześciowe, autoklawowalne typu nakłuwacz chrząstkowy, 20° | TAK |  |
| 36. | Narzędzie artroskopowe jednocześciowe, autoklawowalne typu nakłuwacz chrząstkowy, 40° | TAK |  |
| 37. | Narzędzie artroskopowe jednocześciowe, autoklawowalne typu prowadnica udowa ACL Footprint, lewa | TAK |  |
| 38. | Narzędzie artroskopowe jednocześciowe, autoklawowalne typu Prowadnica udowa ACL Footprint, prawa | TAK |  |
| 39. | Narzędzie artroskopowe jednocześciowe, autoklawowalnet typu Prowadnica wiertła Retroconstruction | TAK |  |
| 40. | Narzędzie artroskopowe jednocześciowe, autoklawowalne typu Tuleja wiertła do prowadnicy wiertła Retroconstruction, stopniowana, końcówka 7 mm | TAK |  |
| 41. | Gwarancja min.24 mc-e | TAK |  |
| 42. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego sprzętu medycznego | TAK |  |
| 43. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Uwaga:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.061.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia CZĘŚĆ NR 2:

ZESTAWU NEPĘDU NEUROCHIRURGICZNEGO DO KRANIOTOMII, TREPANACJI I OPERACJI KRĘGOSŁUPA Z DIATERMIĄ BIPOLARNĄ I OSPRZĘTEM DLA POTRZEB ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII  Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

Ilość: 1 zestaw

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2015/2016: ….....…………………………………………………………………………………………………...

WYMAGANIA TECHNICZNE

| #### Lp. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK |  |  | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia |  | ## Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogach/folderach/ prospektach/ informacjach producenta) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Producent | Podać |  |  |  |
|  |  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |  |  |
| 1. |  | Jednostka sterująca - elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych , z generatorem zmienno częstotliwościowym z dwoma gniazdami przyłączy silników i jednym gniazdem przyłącza sterownika nożnego na panelu konsoli, możliwość współpracy z silikami szybkoobrotowymi oraz wolnoobrotowymi w tym z silnikiem ze złączem typu intra, ekranem dotykowym lcd, menu piktograficznym, możliwością odczytu informacji serwisowych, ustawianiem parametrów granicznych i dynamicznych rozpoznawalnych automatycznie silników i pompą perystaltyczną chłodzenia o wydajności co najmniej 65 ml/min, menu w jezyku polskim | Tak |  |  |  |
| 2 |  | Sieciowy przewód zasilajacy o długości min. 5 metrów | Tak |  |  |  |
| 3. |  | Sterownik nożny jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciszkiem służącym do zmiany kierunku obrotów i mozliwościa sterowania funkcjami konsoli | Tak |  |  |  |
| 4. |  | Kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej kraniotomu/trepana/kątnicy z konsolą sterującą - kabel silnikowy z wyłącznikiem i z uniwersalnym, hermetycznym gdniazdem do silnika | Tak |  |  |  |
| 5. |  | Uchwyt uniwersalny - prostnica extra krótka - kraniotom szybkoobrotowy ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. Ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 w, masa nie większa niż 125g, maksymalny moment obrotowy 2,2 ncm, wymiary 17x156 mm +/-5% | Tak |  |  |  |
| 6. |  | Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa średnia wymiary 14 x 65 mm | Tak |  |  |  |
| 7. |  | Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa długa wymiary 14 x 70 mm | Tak |  |  |  |
| 8. |  | FREZ KRANIOTOMU I II i III, FREZY O RÓŻNYCH KSZTAŁTACH TYPU ROZETKOWE/DIAMENTOWE, FREZY DO KĄTNICY/PROSTNICY SZYBKOOBROTOWEJ, MOŻLIWOŚĆ WYBORU Z KATALOGU WYKONAWCY, PONAD 100 RÓŻNYCH ROZMIARÓW I KSZTAŁTÓW, FREZY JEDNEJ DŁUGOŚCI PASUJĄCE DO RÓŻNYCH DŁUGOŚCI KĄTNIC, MOŻLIWOŚĆ MYCIA DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI MOŻLIWOŚĆ MYCIA DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI (DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) | Tak |  |  |  |
| 9. |  | Kątnica szybkoobrotowa 7 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. Ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 w, masa 83g, maksymalny moment obrotowy 2,2 ncm, wymiary 16x177 mm +/-5% | Tak |  |  |  |
| 10. |  | Kątnica szybkoobrotowa 13 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. Ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 w, masa do 95g, maksymalny moment obrotowy 2,2 ncm, wymiary 16x237 mm | Tak |  |  |  |
| 11. |  | NAPĘD PERFORATORA CZASZKI, ZE ZŁĄCZEM TYPU HUDSON, ZE ZINTEGROWANYM SILNIKIEM WOLNOOBROTOWYM O MOCY 180 W I MOMENCIE OBROTOWYM 2,5 Nm, PRÓG MAKSYMALNYCH OBROTÓW REGULOWANY OD 100 DO 1200 OBR./MIN., WAGA do 420 G, WYMIARY 35 MM X 166 MM, | Tak |  |  |  |
| 12. |  | Trepan 9x12 z trzonem hudson, wielorotnego użytku | Tak |  |  |  |
| 13. |  | Olej w aerozolu do oliwienia systemów pojemność 300 ml lub większa | Tak |  |  |  |
| 14. |  | Kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli | Tak |  |  |  |
| 15. |  | Wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki | Tak |  |  |  |
| 16 |  | Pokrywa kontenera wykonana z termostabilnego materiału żółta do kontenera standard 1/1z mikroporowym filtrem teflonowym | Podać |  |  |  |
| 17. |  | Jednostka bipolarna do koagulacji, generator wyposażony w jedno pokrętło pozwalające operować wszystkimi funkcjami konsoli. Precyzyjna regulacja co 0,1, technologia "non stick", możliwość współpracy z jednostką do irygacji pola operacyjnego, dwie opcje koagulacji, standardowa i typu "forced",moc na wyjściu w trybie standard 60 w przy 75 ohm-ach, w trybie typu "forced" 60 w przy 100 ohm-ach, możliwość regulacji głośności sygnalizacji pracy użądzenia od 1 do 9, wyświetlanie kodów błędu, waga do 6kg, wymiary 305 mm x 135 mm x 325 mm +/-5% | TAK |  |  |  |
| 18 |  | Jednoprzyciskowy sterownik nożny, okrągły, zakres działania 360 st. | TAK |  |  |  |
| 19. |  | Kabel bipolarny kompatybilny z jednostką sterującą z możliwością podłączenia trzech rodzajów wstuków penset bi polarnych, okrągły cieńki, gruby, płaski | TAK |  |  |  |
| 20. |  | Gwarancja min. 24 mc-e | TAK |  |  |  |
| 21. |  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |  |  |
| 22. |  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |  |  |

Uwaga:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.061.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia CZĘŚĆ NR 3:

SSAKI DLA TRAKTU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.

Ilość: 3 sztuki

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2015/2016: ….....…………………………………………………………………………………………………...

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | ## Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogach/folderach/ prospektach/ informacjach producenta) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołach w tym dwa przednie z blokadą | Tak |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz | Tak |  |
| 3. | Wydajność ssaka min. 45 l/min | Tak |  |
| 4. | Podciśnienie max. 0-93 kPa z dokładnością ± 5% | Tak |  |
| 5. | Poziom hałasu poniżej 40dB | Tak |  |
| 6. | Wymiary max urządzenia( szer. X wys. Głęb.) 480x900x460 mm. +/- 10 mm | Tak |  |
| 7. | Waga ssaka nie więcej niż 12 kg (z podstawą jezdną nie więcej niż 21 kg) | Tak |  |
| 8. | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału | Tak |  |
| 9. | Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej membranowej pompie próżniowej. | Tak |  |
| 10. | Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych /podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany/ | Tak |  |
| 11. | Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych /podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany/ | Tak |  |
| 12. | Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami ; mmHg, cmH₂O, bar, kPa | Tak |  |
| 13. | Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe | Tak |  |
| 14. | Wyposażenie: - zbiornik bezpieczeństwa szklany minimum 0.25L | Tak |  |
| 15. | - przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym szt. 1 | Tak |  |
| 16 | - 2- litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący( z poliwęglanu) z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem szt. 1 | Podać |  |
| 17. | - uchwyt zbiornika z uchwytem na przewód ssący szt. 1 | TAK |  |
| 18 | - przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie min. dł.1,5 m szt. 1 | TAK |  |
| 19. | - stojak jezdny ssaka szt. 1 | TAK |  |
| 20. | - kabel zasilający min. 2m szt. 1 | TAK |  |
| 21. | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1 do 4 l. | TAK |  |
| 22. | Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik | TAK |  |
| 23. | Możliwość stosowania pojemników wielorazowych 4L x 4 szt. montowanych na szynie EURO podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy ssaka o dodatkowy uchwyt do zawieszenia drenu ssącego montowany na szynie EURO podstawy jezdnej | TAK |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy ssaka o 1 lub 2 pojemniki do kateterów montowanych na uchwytach z klemą do szyny EURO na podstawie jezdnej ssaka bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 26. | Możliwość rozbudowy ssaka o włącznik nożny on/off | TAK |  |
| 27. | Możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o kosz na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) montowany na tylnej części postawy bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 28. | Możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm przełączający wypełnienia butli 1/2 montowany na szynie EURO podstawy jezdnej bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 29. | Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O | TAK |  |
| 30. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 31. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego sprzętu | TAK |  |
| 32. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Uwaga:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.061.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia CZĘŚĆ NR 4:

ZAKUP LASERA REHABILITACYJNEGO TYP POLARIS 2 DLA ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

Ilość: 1 zestaw

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2015/2016: ….....…………………………………………………………………………………………………...

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | ## Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogach/folderach/ prospektach/ informacjach producenta) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | Sterownik skanerowy min. 2-gniazdowy, z 1 wolnym gniazdem na dodatkową sondę | TAK |  |
| 2 | Duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 3. | Regulacja mocy (tempa dawkowania) w zakresie 20 - 100%, | TAK |  |
| 4. | 3 lub więcej trybów pracy skanera R, IR oraz R+IR, ustawianie i wyświetlanie dawki w J lub J/cm2 | TAK |  |
| 5. | licznik czasu pracy sterownika i sond | TAK |  |
| 6. | Automatyczne przeliczanie dawki i czasu zabiegu w zależności od wielkości pola zabiegowego | TAK |  |
| 7. | Regulacja głowicy skanującej w min. Trzech płaszczyznach | TAK |  |
| 8. | Funkcja offset – przesuwanie pola zabiegowego | TAK |  |
| 9. | Procedury zabiegowe dla sond punktowych: procedury zabiegowe dla fizjoterapii – 56, procedury zabiegowe dla stomatologii – 51 | TAK |  |
| 10. | procedury zabiegowe dla skanera – 30 | TAK |  |
| 11. | procedury użytkownika dla sond punktowych – 30. | PODAĆ |  |
| 12. | Głowica skanującą R 660 nm/50 MW oraz IR 808 nm/400 mW | TAK |  |
| 13. | Okulary ochronne 2 szt. | TAK |  |
| 14. | Gwarancja min. 24 mc-e | TAK |  |
| 15. | Założenie paszportu technicznego na dostarczony sprzęt | TAK |  |
| 16. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Uwaga:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.061.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

1.	Oświadczamy, że:

- oferowany przedmiot zamówienia odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 5 do SIWZ,

- oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015, poz. 876), spełnia wymagania zasadnicze oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy.

2. 	W przypadku podpisania umowy:

- kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015, poz. 876), potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby tj.:

        - Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2015r., poz. 876)

        - Certyfikat Zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;

przedłożymy Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, oraz na każde jego żądanie, w trakcie trwania postępowania przetargowego.

Jednocześnie oświadczam, iż świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.061.2016

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja                  o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Oświadczam/-y*, że na dzień składania ofert:

1.	nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 184).*

2.	należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 184), i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

1)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

*   Należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2,

jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.061.2016

UMOWA NR  DAZ.26.061.2016 – wzór

zawarta w dniu …………………….. 2015 r. w Częstochowie, pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZĘSTOCHOWA

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, który reprezentuje: ..............................................

a   ………………………………………………………………………………………………

REGON: ……………………………………, NIP: ………………………………………..

zwanym dalej ,,WYKONAWCĄ”, którego reprezentuje:  ……………………………………………

w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1.	Przedmiotem umowy jest ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE (część Nr ……), zwanych dalej „sprzętem”, wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. 	Szczegółowe wymagania techniczne, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia, określone zostały w tabeli zawierającej parametry techniczne, o których mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ, stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876).

4.	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego                      w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części sprzętu medycznego, (jeśli występują) wraz z kserokopią dokumentów   wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876), o których mowa w Załączniku Nr 6 do SIWZ, stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

§2

1.	Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, o których mowa w Załączniku Nr 2 do SIWZ, stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. 	Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia, montażu, szkolenia pracowników w siedzibie Zamawiającego, i inne koszty, jeśli występują, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa).

3. 	Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: …........ brutto zł (słownie: …… ………….………).

§3

1.	Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy w terminie – do 8 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy

2.	Szkolenie pracowników Zamawiającego o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy,  odbędzie się  w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty dostarczenia i instalacji sprzętu, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, określonym w  § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

3.	Szkolenie pracowników technicznych Zamawiającego w zakresie racjonalnej eksploatacji sprzętu                    odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty dostarczenia i instalacji sprzętu, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, określonym w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

§4

1.	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.

2. 	Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia sprzętu                   z wyprzedzeniem 2 dni roboczych.

3.	Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w godzinach 9:00 – 13:00 w dzień roboczy.

4.	Przy odbiorze przedmiotu dostawy powinien być obecny kompetentny przedstawiciel Wykonawcy                z kompletem dokumentów. Czynność odbioru kompletnej dostawy strony zobowiązują się potwierdzić na piśmie.

5.	Przekazanie do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów (w tym instrukcja obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne w języku polskim, zaświadczenie dla personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonej aparatury (po odbytym szkoleniu), założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń), oraz z kserokopią dokumentów, o których mowa w Załączniku Nr 3 do niniejszej umowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”  -  zostanie stwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki, bezpośredniego użytkownika lub osobę upoważnioną oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

§5

  - Zamawiający zobowiązuje się do używania dostarczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem           i wymogami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.

  - W okresie gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i usług serwisowych sprzętu wynikających                   z instrukcji obsługi w pełniej wysokości obciążają Wykonawcę.

  - Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych oraz serwisowych przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

§6

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu ....... miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

2.	Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,                      o którym mowa w art. 4 ust. 5 umowy.

3.	Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju sprzętu lub osprzętu z powodu awarii, który upłynął od dnia zgłoszenia awarii Wykonawcy do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem odbiorczym/raportem serwisowym podpisanym przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4.	W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta.

5.	Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw niewynikających z winy Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, dostarczy nowy sprzęt w terminie do 20 dni od dnia stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego z nową gwarancją.

6.	Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii 
i usterek w przedmiocie umowy, osobą reprezentującą Wykonawcę odpowiedzialną za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii jest: p. ………………………….. , tel. ……………………………………….. .

§7

1.	Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze 
w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych.

2. 	Dopuszcza się wydłużenie wymaganego czasu podjęcia naprawy pod warunkiem uzgodnienia tego z Zamawiającym.

3.	Przyjęcie do używania sprzętu po dokonanej naprawie lub usunięciu awarii dokonuje bezpośredni użytkownik, Kierownik Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie pisemnego protokołu.

§8

- Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze lub po przekazaniu do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów, wad jakościowych dostarczonego sprzętu lub w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu czy też w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego.

- Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych sprzętu.

3. Reklamacja będzie składana telefonicznie, faksem lub emailem przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki Zamawiającego lub osobę upoważnioną i każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu wadliwego na sprzęt bez wad na swój koszt                       w ciągu 20 dni od otrzymania informacji o reklamacji od Zamawiającego, dotyczącej uszkodzenia sprzętu, wad jakościowych i w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego.

5. W przypadku dostarczenia sprzętu niezamówionego przez Zamawiającego zostanie on zwrócony Wykonawcy na jego koszt.

§9

Po rygorem utraty gwarancji Zamawiający nie może dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w dostarczonym sprzęcie bez porozumienia z Wykonawcą.

§10

1. 	Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, po odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem końcowym odbioru dostawy, o której mowa w § 4 ust 5 niniejszej umowy.

2. 	Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu               w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

3.	W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

4. 	Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio                 z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

5. 	Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. 	W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 4 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

7. 	W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 5, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

8.	Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 4 i 5 niniejszego paragrafu.

9. 	Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym sprzętem i z dokumentami opisanymi w § 4 ust. 5.

10.	Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§11

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadku  i wysokościach określonych umową:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy                       w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 niniejszej umowy,

2)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowego przeszkolenia personelu Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy za każdy dzień zwłoki ponad terminy określone w § 3 umowy.

3)	w przypadku przekroczenia deklarowanego czasu przystąpienia do naprawy sprzętu lub osprzętu lub przekroczenia czasu naprawy określonego w § 7 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

4)	Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 12 ust. 1 umowy.

  - Kara umowna płatna będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżącej faktury za wykonanie dostawy, wystawionej przez Wykonawcę.

  - W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających             z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4. 	Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego umowy.

§12

1. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 20 dni od daty otrzymania informacji o reklamacji, o której mowa w § 8 ust. 4 oraz jeżeli Wykonawca nie wymieni sprzętu na nowy w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5. ze skutkami określonymi w  § 11 ust. 1 pkt. 4 umowy.

2. 	Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć:

1) 	zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,

2) 	obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.

3) 	zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia,

4)  terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku prolongaty terminu rozliczenia dotacji na zakup sprzętu wymienionego w niniejszej umowie, przez Organ przyznający dotację tj. Województwo Śląskie  – dotyczy CZĘŚCI NR 1, CZĘŚCI NR 2 i CZĘŚCI NR 3.

3. 	Zmiany umowy, o których mowa w § 12 ust. 2 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem ust. 2 p. 3 niniejszego paragrafu.

§13

1. 	Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności.  Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2.	Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

1) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

3. 	Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ust. 2 pkt. 1)-2) niniejszego paragrafu.

§14

1.	Zmiana postanowień umowy, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, z      zastrzeżeniem ust. 2 p. 3 paragrafu 12.

2.		Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.

3.		Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29      stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) i ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

2. 	Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności z zastrzeżeniem ust. 2 p. 3 paragrafu 12.

3.  Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby

Zamawiającego.

§16

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu                dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY