CZĘŚĆ NR 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Respirator przejezdny z kompresorem,

dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2015: …………………………………………………………………………………………………………………...

| #### Lp. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | ## Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie elektryczne AC 230V 50Hz +/- 10% | Tak |  |
|  | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 5 kg | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w ekran LCD o przekątnej min. 15”„ umożliwiający pełną obsługę urządzenia poprzez pokrętło, i ekran dotykowy. | Tak |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe na minimum 30 min. | Tak |  |
|  | Zasilanie w powietrze i tlen medyczny z centralnej szpitalnej instalacji gazów (min. 3 - 5 bar) | Tak |  |
|  | Możliwość awaryjnej pracy przy zasilaniu tylko jednym gazem (O2 lub powietrze) | Tak |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo zmienna | Tak |  |
|  | Wentylacja objętościowo zmienna | Tak |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa dwupoziomowa typu (Bi-Level) | Tak |  |
|  | Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem | Tak |  |
|  | Wentylacja SIMV | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna – wentylacja przez maskę twarzową. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |
|  | Możliwość późniejszej rozbudowy o pomiar kapnograficzny oraz wydatku energetycznego w postaci modułu. Możliwość przekładania modułu i kasety na moduły między wszystkimi oferowanymi respiratorami. | Tak |  |
|  | Pomiar NIF | Tak |  |
|  | Procedura P 0.1 | Tak |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo zmienna z gwarantowaną objętością | Tak |  |
|  | Możliwość wentylacji bezdechu z aktywacją w czasie. Możliwość ustawiania parametrów wentylacji bezdechu. | Tak |  |
|  | Oddech ręczny | Tak |  |
|  | Zakres regulacji objętości pojedynczego oddechu min. 20 - 1500 ml | Tak |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddychania w zakresie od min. 5 – 100 oddechów/min | Tak |  |
|  | Zakres regulacji przepływu wdechowego min. 5 – 140 l/min | Tak |  |
|  | I:E min. 4:1 do 1:9 | Tak |  |
|  | Zakres regulacji czasu wdechu min. 0,3 – 10 sek. | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechowe min. 5 - 80 cm H2O | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania min. 0 - 60 cm H2O | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP min. do 50 cm H2O | Tak |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej – zakres min. 5 – 50% przepływu szczytowego | Tak |  |
|  | Stężenie O2 w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 - 100% | Tak |  |
|  | Przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie min. 4 - 10 l/min | Tak |  |
|  | Wyzwalanie oddechu - czułość przepływowa regulowana w zakresie min. od 1 – 8 L/min | Tak |  |
|  | Wyzwalanie oddechu – regulacja czułości ciśnieniowej w zakresie min. od -1 do -9 cmH2O | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w nebulizator | Tak |  |
|  | Ustawienie parametrów pracy nebulizatory z poziomu ekranu respiratora. | Tak |  |
|  | Pomiary spirometryczne z kreśleniem minimum dwóch różnych pętli spirometrycznych | Tak |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu – co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | Tak |  |
|  | Monitorowanie częstości oddechów | Tak |  |
|  | Zatrzymanie wdechu min. do 5 sek. | Tak |  |
|  | Zatrzymanie wydechu min. do 10 sek. | Tak |  |
|  | Monitorowanie objętości pojedynczego oddechu i objętości minutowej oddechów kontrolowanych | Tak |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia minimalnego, szczytowego, średniego | Tak |  |
|  | Monitorowanie przepływu w układzie pacjenta | Tak |  |
|  | Pamięć alarmów | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością uruchomienia trybu wentylacji bezdechu | Tak |  |
|  | Alarm objętości minutowej | Tak |  |
|  | Alarm ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  |
|  | Alarm częstości oddechowej | Tak |  |
|  | Alarm stężenia tlenu | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania gazowego i elektrycznego | Tak |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem informacji w j. polskim | Tak |  |
|  | Pamięć trendów parametrów wentylacji zapisywane i prezentowana w respiratorze, min. 72 godzin zapisu. Przynajmniej dwa respiratory wyposażone w trendy 7 dniowe. | Tak |  |
|  | Respirator posiadający podstawę jezdną. Przynajmniej dwa respiratory wyposażone w fabrycznie wbudowany kompresor w podstawie jezdnej. Możliwość wymiany podstaw jezdnych między wszystkimi oferowanymi respiratorami. | Tak |  |
|  | Medyczny kompresor powietrza spełniający normę ISO 8573-1:2001 o klasach czystości 0;1;7 | Tak |  |
|  | Kompresor wyposażony w ekran informujący o ciśnieniach wejściowych, wyjściowych oraz alarmach. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła powietrza do kompresora. | Tak |  |
|  | Kompresor nie wystający poza obrys podstawy respiratora. | Tak |  |
|  | Monitorowanie stężenia O2 - Pomiar tlenu za pomocą wewnętrznego ( niechemicznego ) czujnika tlenowego, nie wymagającego okresowej wymiany | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |
|  | Sterylizowalny w autoklawie układ oddechowy dla dorosłych: rury oddechowe, złączka Y - kpl. | Tak |  |
|  | Obsługa respiratora w języku polskim: menu, komunikaty ekranowe | Tak |  |
|  | Funkcja „Standby” - do zatrzymania monitorowania oraz wentylacji | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz ze szkoleniem personelu | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak, Podać |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2015 | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | 24-35 m-cy = 0 pkt 36 m-cy i więcej = 10 pkt |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim, wraz listą opisanych komunikatów i błędów | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
|  | Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw dostarczonej aparatury. | Tak |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | Tak |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem

nr strony oferty w tabeli parametrów.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

CZĘŚĆ NR 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Respirator, z trybem wentylacji proporcjonalnej,

dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2015: …………………………………………………………………………………………………………………...

| #### lp. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | ## Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą | Tak |  |
|  | Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5 kg. | Tak |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | Tak |  |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na nie mniej niż 0,5 godziny pracy | Tak |  |
|  | Podczas pracy respiratora na zasilaniu akumulatorowym możliwość użycia dodatkowego akumulatora i jego wymiany na nowy naładowany bez przerwy w pracy respiratora. | Tak |  |
|  | Tryby Wentylacji |  |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist - IPPV | Tak |  |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | Tak |  |
|  | Wentylacja spontaniczna | Tak |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) | Tak |  |
|  | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV | Tak |  |
|  | Wdech manualny | Tak |  |
|  | Oddech kontrolowany objętością VCV | Tak |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | Tak |  |
|  | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | Tak |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC, TC, TRC | Tak |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PPS, PAV zgodny z algorytmem Younesa lub NAVA | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV | Tak |  |
|  | #### Parametry Nastawialne |  |  |
|  | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml | Tak |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 6 do150 l/min | Tak |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 do 4:1 | Tak |  |
|  | Czas wdechu Ti od 0.2 do 5.0s | Tak |  |
|  | Czas plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s. | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 40 cmH2O | Tak |  |
|  | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | Tak |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50% | Tak |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 l/min | Tak |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 cmH2O | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1%. | Tak |  |
|  | #### Pomiary Parametrów |  |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  |
|  | Pomiar całkowitej częstości oddychania | Tak |  |
|  | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | Tak |  |
|  | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | Tak |  |
|  | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  |
|  | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia plateau | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | Tak |  |
|  | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta | Tak |  |
|  | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta | Tak |  |
|  | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | Tak |  |
|  | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | Tak |  |
|  | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) | Tak |  |
|  | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | Tak |  |
|  | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Monitor Graficzny |  |  |
|  | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora | Tak |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | Tak |  |
|  | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość. | Tak |  |
|  | Dodatkowy wyświetlacz, ekran itp. informujący o podstawowych parametrach wentylacji przy uszkodzeniu ekranu głównego | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji krzywych i pętli na ekranie | Tak |  |
|  | Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin . Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej | Tak |  |
|  | #### Alarmy / Sygnalizacja |  |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | Tak |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego | Tak |  |
|  | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | Tak |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia tlenu | Tak |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia powietrza | Tak |  |
|  | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | Tak |  |
|  | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej | Tak |  |
|  | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej | Tak |  |
|  | Alarm wysokiego ciśnienia | Tak |  |
|  | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego | Tak |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów | Tak |  |
|  | Alarm wysokiej objętości oddechowej | Tak |  |
|  | Alarm niskiej objętości oddechowej | Tak |  |
|  | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | Tak |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem | Tak |  |
|  | #### Inne Funkcje I Wyposażenie |  |  |
|  | Alarm wizualny widoczny z każdej strony respiratora w zakresie 3600 | Tak |  |
|  | Zachowanie ciągłości wentylacji poprzez obejście elementów podejrzanych o uszkodzenie gdy testy diagnostyczne prowadzone w tle normalnej pracy wykryją problem dotyczący elementów mieszania gazów, systemu wdechowego lub systemu wydechowego. Funkcja ta ma za zadanie dać operatorowi czas na wymianę respiratora na sprawny. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca | Tak |  |
|  | Możliwość regulowanego wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak |  |
|  | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk | Tak |  |
|  | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | Tak |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW lub wzrostu | Tak |  |
|  | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | Tak |  |
|  | Wydechowy filtr przeciwbakteryjny z pojemnikiem na skropliny dla każdego respiratora (2 kpl. wielorazowe lub 100 szt. jednorazowych do każdego respiratora) | Tak |  |
|  | Wdechowy filtr przeciwbakteryjny dla każdego respiratora (2 kpl. wielorazowe lub 100 szt. jednorazowych do każdego respiratora) | Tak |  |
|  | Sztuczne płuco testowe- worek testowy dla każdego respiratora | Tak |  |
|  | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. | Tak |  |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych wielorazowy – 2 zestawy na aparat | Tak |  |
|  | Nebulizator wielorazowy nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami intubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD < 4.0 µm. Do każdego respiratora jeden kompletny zestaw. | Tak |  |
|  | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | Tak |  |
|  | Urządzenie do automatycznego pomiaru ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej wraz z zestawem rurek intubacyjnych do długotrwałej wentylacji 1 szt. | Tak |  |
|  | #### Pozostałe |  |  |
|  | Instalacja i uruchomienie | Tak |  |
|  | Prospekt z listą części katalogowych dodatkowego doposażenia (przy dostawie aparatu) | Tak |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak, Podać |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2015 | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | 24-35 m-cy = 0 pkt 36 m-cy i więcej = 10 pkt |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim wraz listą opisanych komunikatów i błędów | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
|  | Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw dostarczonej aparatury. | Tak |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | Tak |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem

nr strony oferty w tabeli parametrów.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

CZĘŚĆ NR 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Respirator stacjonarno-transportowy,

dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2015: …………………………………………………………………………………………………………………...

| #### Lp. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | ## Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do długotrwałej wentylacji pacjentów z niewydolnością oddechową rożnego pochodzenia powietrzem z otoczenia oraz z dodatkiem tlenu. | Tak |  |
|  | Respirator dla pacjentów o wadze powyżej 10 kg | Tak |  |
|  | Respirator do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji kontrolowanej i wspomaganej | Tak |  |
|  | Respirator na podstawie jezdnej z uchwytem na butlę O2; | Tak |  |
|  | Waga respiratora max. 5,5 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz oraz zasilanie z własnego akumulatora na min. 60 min. | Tak |  |
|  | Możliwość zasilania tlenem z sieci szpitalnej lub koncentratora tlenu | Tak |  |
|  | Wyposażony we własne, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego (kompresor) | Tak |  |
|  | Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu FHME ("sztuczny nos") | Tak |  |
|  | Typy i tryby wentylacji | Tak |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV | Tak |  |
|  | Możliwość wentylacji ciśnieniowo kontrolowanej z ustawieniem gwarantowanej objętości oddechu. | Tak |  |
|  | SIMV –VCV Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona z oddechami wymuszonymi objętościowo kontrolowanymi | Tak |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP | Tak |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana PCV | Tak |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BiLevel. | Tak |  |
|  | Wentylacja objętościowo kontrolowana VCV | Tak |  |
|  | Wentylacja przy bezdechu uruchamiana automatycznie | Tak |  |
|  | Kompensacja przecieku do 180 l/min | Tak |  |
|  | Parametry regulowane | Tak |  |
|  | Częstość oddechów w zakresie min. 6 - 40 1/min (podać) | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu przy wentylacji objętościowo kontrolowanej w zakresie min 100 - 2000 ml (podać) | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 10 - 50 mbar (podać) | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie min. 5 - 30 mbar (podać) | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 5 - 20 mbar (podać) | Tak |  |
|  | Czas wdechu w zakresie min. 0,4 – 6,0 sek. (podać) | Tak |  |
|  | Regulacja podawanego stężenia tlenu w zakresie 21-100% | Tak |  |
|  | Parametry monitorowane | Tak |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | Tak |  |
|  | Rzeczywista całkowita częstość oddychania | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Całkowita wentylacja minutowa | Tak |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | Tak |  |
|  | Średnie ciśnienie cyklu oddechowego | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP | Tak |  |
|  | Prezentacja graficzna | Tak |  |
|  | Prezentacja na kolorowym ekranie cyfrowych wartości parametrów monitorowanych przez respirator | Tak |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Zbyt niskiej objętości minutowej | Tak |  |
|  | Zbyt wysokiej częstości oddechów – tachypnoe | Tak |  |
|  | Bezdechu z regulowanym czasem bezdechu | Tak |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu | Tak |  |
|  | Niskiego ciśnienia lub rozłączenia układu oddechowego | Tak |  |
|  | Regulowana głośność alarmów | Tak |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |
|  | a) układy oddechowy dla dorosłych i dzieci wielokrotnego użytku - 2 kpl. b)sztuczne płuco - 1 szt. | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak, Podać |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2015 | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | 24 m-ce – 0 pkt. 36 m-cy lub więcej – 10 pkt. |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z listą opisującą komunikaty i błędy | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
|  | Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw dostarczonej aparatury. | Tak |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | Tak |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem

nr strony oferty w tabeli parametrów.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

CZĘŚĆ NR 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Respirator

dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

- z Zespołem Wyjazdowym N

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2015: …………………………………………………………………………………………………………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | ## Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony ## i potwierdzić zaznaczeniem ## w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Wymagania ogólne |  |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | Tak |  |
|  | Rok produkcji 2015 | Tak |  |
|  | Respirator dla dorosłych, dzieci i noworodków | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,0 do 6,0 bar | Tak |  |
|  | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce | Tak |  |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 60 minut | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania powietrzem | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania tlenem | Tak |  |
|  | ## Tryby wentylacji |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | Tak |  |
|  | We12ntylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | Tak |  |
|  | Went1ylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BlLEVEL, DuoPAP | Tak |  |
|  | APRV wentylacja z uwolnieniem ciśnienia | Tak |  |
|  | CMV/ Assist | Tak |  |
|  | SIMV | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna z obowiązkową ilością oddechów. | Tak |  |
|  | PSV | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | APVcmv | Tak |  |
|  | APVsimv | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji automatycznej adaptacyjnej w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otisa dla pacjentów aktywnych i nieaktywnych oddechowo lub Nava | Tak /opisać/ |  |
|  | Automatyczny protokół odzwyczajania pacjenta od respiratora | Tak / opisać/ |  |
|  | Wdech manualny | Tak |  |
|  | Oddech spontaniczny | Tak |  |
|  | Wentylacja bezdechu | Tak |  |
|  | Westchnienia automatyczne | Tak |  |
|  | ## Parametry nastawialne |  |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres od 1-150odd/min | Tak |  |
|  | Objętość wdechowa minimalny zakres od 0,4 do 2000 ml | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP minimalny zakres od 0-50 cmH2O | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu minimalny zakres od 21-100% | Tak |  |
|  | Stosunek I:E minimalny zakres od 1:9 do 4:1 | Tak |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres od 0.1 do 9 sek | Tak |  |
|  | Przepływ szczytowy /dla oddechów obowiązkowych VCV/ minimalny zakres od 1 do 150 l/min | Tak |  |
|  | Czas trwania fazy niskiego ciśnienia /APRV/ minimalny zakres od 0.2 do 30 sek | Tak |  |
|  | Czas trwania fazy wysokiego ciśnienia /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0.1 do 30sek | Tak |  |
|  | Wyzwalanie ciśnieniem minimalny zakres od 0,1 do10 cm H2O poniżej PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Wyzwalanie przepływem minimalny zakres od0,1 do15 l/min | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechu minimalny zakres od 5 do 100cmH2O | Tak |  |
|  | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0 do 50cm H2O | Tak |  |
|  | Niskie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0 do 50cm H2O | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 100 cm H2O | Tak |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od10 do 40% przepływu szczytowego wdechowego | Tak |  |
|  | Kształt krzywej przepływu: prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100%, sinusoidalna | Tak |  |
|  | Narastanie ciśnienia 25 –200 ms | Tak |  |
|  | # Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej min 15”, | TAK |  |
|  | Ekran ruchomy w dwóch płaszczyznach z możliwością instalacji poza respiratorem | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK |  |
|  | Ciśnienie minimalne | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Przepływ szczytowy wdechowy | TAK |  |
|  | Przepływ szczytowy wydechowy | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego wydechu | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa | TAK |  |
|  | Stosunek I:E | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddechów | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Czas wdechu | TAK |  |
|  | Czas wydechu | TAK |  |
|  | Stężenie O2 | TAK |  |
|  | Podatność statyczna | TAK |  |
|  | AutoPEEP | TAK |  |
|  | Stała czasowa wydechu | TAK |  |
|  | Stała czasowa wdechu | TAK |  |
|  | Opory wydechowe | TAK |  |
|  | Opory wdechowe | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja trybu adaptacyjnej wentylacji | TAK |  |
|  | Wizualizacja stanu wentylacji płuc w czasie rzeczywistym | TAK-10pkt. NIE-0pkt. |  |
|  | Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności | TAK |  |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych na ekranie respiratora – min. 4 | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja (jednoczesna) dwóch krzywych i dwóch pętli w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym przy użyciu czujnika proksymalnego | TAK |  |
|  | Trendy mierzonych parametrów /96 godzinne/ | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |
|  | # Alarmy |  |  |
|  | Niskiej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Wysokiej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia | TAK |  |
|  | Niskiej objętości wydychanej | TAK |  |
|  | Wysokiej objętości wydychanej | TAK |  |
|  | Niskiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Bezdechu | TAK |  |
|  | Stężenia O2 | TAK |  |
|  | Rozłączenia układu pacjenta | TAK |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  |
|  | Zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | Zaniku zasilania powietrzem | TAK |  |
|  | Zaniku zasilania O2 | TAK |  |
|  | Zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |
|  | Poziom głośności alarmów - ustawialny | TAK |  |
|  | Hierarchia ważności alarmów | TAK |  |
|  | # Inne funkcje i wyposażenie |  |  |
|  | Integralny nebulizator synchroniczny z regulowanym czasem nebulizacji | TAK |  |
|  | Nawilżacz mikroprocesorowy | TAK |  |
|  | Układ rur pacjenta do nawilżacza dla noworodków 10szt. | TAK |  |
|  | Układ rur pacjenta do nawilżacza dla dzieci i dorosłych jednorazowe | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o integralny pomiar CO2 wyświetlany na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o integralny pomiar SpO2 wyświetlany na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wagi/wzrostu i płci pacjenta | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów | TAK |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK |  |
|  | Kompensacja oporu rurki dotchawicznej, tracheostomijnej | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieku | TAK |  |
|  | Przytrzymanie na szczycie wdechu/wydechu | TAK |  |
|  | Pamięć zdarzeń do 1000 wyświetlana na monitorze respiratora | TAK |  |
|  | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | TAK |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania wentylacji Heliox (opcja) | TAK |  |
|  | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych od daty instalacji – 10lat | TAK |  |
|  | gwarancja |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | - Tak, Podać |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2015 | - Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | 24-35 m-cy = 0 pkt 36 m-cy i więcej = 10 pkt |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | - Tak |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | - Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | - Tak |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | - Tak |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | - Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z listą opisującą komunikaty i błędy | - Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | - Tak |  |
|  | Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw dostarczonej aparatury. | - Tak |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | - Tak |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem

nr strony oferty w tabeli parametrów.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy