- ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

- Znak sprawy: DAZ.26.088.2014

- ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw endoskopowy  dla potrzeb Oddziału Gastroenterologii

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji 2014

WYMAGANIA TECHNICZNE

| L.p. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne ## do spełnienia | ## Parametry potwierdzające spełnienie wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| ## WIDEOGASTROSKOP HD Z DODATKOWYM KANAŁEM NATRYSKOWYM – 1 szt. |  |  |  |
| 1. | Kompatybilny z oferowanym procesorem wizyjnym wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 2. | Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm | TAK |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej – 9,5-9,8 mm | TAK |  |
| 4. | Chip CCD typu „kolor” wbudowany w końcówkę - rozdzielczość min. 1,25 mln. Pixeli | TAK |  |
| 5. | Głębia ostrości – min. 5-100 mm | TAK |  |
| 6. | Kąt widzenia - 140o | TAK |  |
| 7. | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: a) góra: min. 210° b) dół: min. 120° c) prawo: min. 120° d) lewo: min. 120° | TAK |  |
| 8. | Programowalne przyciski endoskopowe (min. 3). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego wideogastroskopu min.: zamrożenie obrazu, regulacja przysłony irysowej, wyostrzenie obrazu, zrzut obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC | TAK |  |
| 9. | Długość robocza sondy wziernikowej – 1020-1100 mm | TAK |  |
| 10. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
| 11. | Aparat umożliwiający uzyskać funkcję wirtualnej chromoendoskopii | TAK |  |
| 12. | Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 13. | Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury tkanek | TAK |  |
| 14. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. water-jet | TAK |  |
| 15. | Rotacja przyłącza endoskopu do procesora o min. 180o | TAK |  |
| ## WIDEOKOLONOSKOP HD Z DODATKOWYM KANAŁEM NATRYSKOWYM – 2 szt. |  |  |  |
| 16. | Kompatybilny z oferowanym procesorem wizyjnym wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 17. | Średnica kanału roboczego – min. 3,8 mm | TAK |  |
| 18. | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej – max. 13,2 mm | TAK |  |
| 19. | Chip CCD typu „kolor” wbudowany w końcówkę - rozdzielczość min. 1,25 mln. Pixeli | TAK |  |
| 20. | Głębia ostrości – 4-100 mm | TAK |  |
| 21. | Kąt widzenia - 140o | TAK |  |
| 22. | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: a) góra: min. 180° b) dół: min. 180° c) prawo: min. 160° d) lewo: min. 160° | TAK |  |
| 23. | Programowalne przyciski endoskopowe (min. 3). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego wideokolonoskopu min.: zamrożenie obrazu, regulacja przysłony irysowej, wyostrzenie obrazu, zrzut obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC | TAK |  |
| 24. | Długość robocza sondy wziernikowej – min. 1500 mm | TAK |  |
| 25. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
| 26. | Aparat umożliwiający uzyskać funkcję wirtualnej chromoendoskopii | TAK |  |
| 27. | Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 28. | Aparat umożliwiający uzyskać funkcję uwydatnienia struktury tkanek | TAK |  |
| 29. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. water-jet | TAK |  |
| 30. | Rotacja przyłącza endoskopu do procesora o min. 180o | TAK |  |
| ## WIDEODUODENOSKOP – 1 szt. |  |  |  |
| 31. | Kompatybilny z oferowanym procesorem wizyjnym wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 32. | Średnica kanału roboczego – min. 4,2 mm | TAK |  |
| 33. | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej – max. 11,6 mm | TAK |  |
| 34. | Chip CCD typu „kolor” wbudowany w końcówkę | TAK |  |
| 35. | Głębia ostrości – min. 4-60 mm | TAK |  |
| 36. | Kąt widzenia – min. 100o (retro 10o) | TAK |  |
| 37. | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: a) góra: min. 120° b) dół: min. 90° c) prawo: min. 105° d) lewo: min. 90° | TAK |  |
| 38. | Programowalne przyciski endoskopowe (min. 4). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC | TAK |  |
| 39. | Długość robocza sondy wziernikowej – min. 1250 mm | TAK |  |
| 40. | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |
| 41. | Elewator zakończony w kształcie litery „V” | TAK |  |
| 42. | Rotacja przyłącza endoskopu do procesora o min. 180o | TAK |  |
| ## PROCESOR WIZYJNY WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI HD ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 1 szt. |  |  |  |
| 43. | Kompatybilny z wszystkimi oferowanymi wideoendoskopami | TAK |  |
| 44. | Przetwornik CCD typu „kolor” - rozdzielczość min. 1,25 mln. Pixeli | TAK |  |
| 45. | Wyostrzenie obrazu w trakcie badania | TAK |  |
| 46. | Funkcja zamrożenia endoskopowego obrazu głównego z jednoczesnym podglądem obrazu bieżącego w oknie pomocniczym na jednym ekranie | TAK |  |
| 47. | Wyjścia sygnału min.: DVI, Y/C, RGB | TAK |  |
| 48. | Pompa powietrzna z min. pięciostopniową regulacją nadmuchu | TAK |  |
| 49. | Funkcja wirtualnej chromoendoskopii dostępna z wszystkimi aparatami endoskopowymi opartymi na kolorowym chipie CCD | TAK |  |
| 50. | Funkcja uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych dostępna z wszystkimi aparatami endoskopowymi opartymi na kolorowym chipie CCD | TAK |  |
| 51. | Funkcję uwydatnienia struktury tkanek dostępna z wszystkimi aparatami endoskopowymi opartymi na kolorowym chipie CCD | TAK |  |
| 52. | Możliwość zapisu zdjęć z badań na nośniki pamięci przenośnej o pojemności min. 2 GB | TAK |  |
| 53. | Możliwość samodzielnej aktualizacji oprogramowania procesora przez użytkownika w pracowni endoskopii | TAK |  |
| 54. | Źródło światła wbudowane w obudowę procesora | TAK |  |
| 55. | Typ oświetlenia w źródle światła – ksenon | TAK |  |
| 56. | Moc oświetlenia – min. 300W | TAK |  |
| 57. | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna | TAK |  |
| 58. | Możliwość konfiguracji indywidualnych ustawień procesora dla wszystkich wpisanych użytkowników, minimum: ustawienia przycisków na głowicy, konfiguracja ustawień związanych z obrazowaniem, wyświetlanie danych na monitorze. | TAK |  |
| 59. | Możliwość włączenia/ wyłączenia lampy bez konieczności wyłączenia procesora wizyjnego (źródła światła) | TAK |  |
| 60. | Zapasowa lampa włączana automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej, moc lampy zapasowej pozwalająca dokończyć badanie | TAK |  |
| 61. | Wskaźnik zużycia lampy ksenonowej | TAK |  |
| 62. | Możliwość podłączenia wideoendoskopów wysokiej rozdzielczości HD, standardowej rozdzielczości SD oraz echoendoskopów EUS | TAK |  |
| MONITOR MEDYCZNY LCD – 1 szt. |  |  |  |
| 63. | Rozmiar ekranu monitora – min. 19” | TAK |  |
| 64. | Rozdzielczość ekranu LCD monitora – min. 1280x1024 | TAK |  |
| 65. | Wejście sygnału monitora umożliwiające podłączenie procesora wizyjnego w standardzie: DVI | TAK |  |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |  |  |  |
| 66. | Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół | TAK |  |
| 67. | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu na wózku | TAK |  |
| 68. | Listwa zasilająca zamocowana na wózku | TAK |  |
| 69. | Centralny włącznik wózka | TAK |  |
| 70. | Wózek wyposażony w wieszak na dwa endoskopy | TAK |  |
| AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 szt. ( zestaw dla aparatów do dolnego i górnego odcinka pokarmowego) |  |  |  |
| 71. | Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów różnych producentów. Myjnia spełniająca wymogi normy unijnej EN 15883 1 i 4 | TAK |  |
| 72. | Możliwość stosowania środków wielorazowych | TAK |  |
| 73. | W ramach procesu mycia i dezynfekcji realizacja m.in.: mycie wstępne, detergent, środek dezynfekcyjny, suszenie, dezynfekcja wody do każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 74. | Funkcja programowania okresu przydatności dla środka wielorazowego | TAK |  |
| 75. | Programy realizujące proces mycia i dezynfekcji – min. 15 programów do wyboru | TAK |  |
| 76. | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów (załączyć listę min. 5 różnych zestawów: środek myjący-środek dezynfekujący) | TAK, Podać |  |
| 77. | Test szczelności | TAK |  |
| 78. | Ekran LCD | TAK |  |
| 79. | Panel dotykowy | TAK |  |
| 80. | Drukarka raportująca proces pracy urządzenia | TAK |  |
| 81. | Pojemność zbiornika na detergent min. 5 l. | TAK |  |
| 82. | Pojemność każdego z dwóch zbiorników na środek dezynfekujący min. 15 l. | TAK |  |
| # Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 83. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | Podać |  |
| 84. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 85. | Gwarancja min. 36 miesiący obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 86. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 7 dni roboczych, w przypadku drobnych awarii, oraz do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską, przy jednoczesnym zapewnieniu sprzętu zastępczego | TAK |  |
| 87. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 10 dni roboczych | TAK |  |
| 88. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 89. | Zakupu części zamiennych wraz z koniecznością zakupu usługi ich wymiany przez okres, co najmniej 8 lat | TAK |  |
| 90. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 91. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 92. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 93. | Założenie paszportów technicznych | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2014 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki