ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2014

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia):

............................................................................................................................................................

Adres*: ................................................................................................................................

REGON*: ..............................................................................................................................

NIP*: ...................................................................................................................................

..........................................................................................................

numer telefonu wraz z numerem kierunkowym*

..........................................................................................................

numer faksu wraz z numerem kierunkowym na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję *

..............................................................................................

adres e-mail Wykonawcy na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję*

FORMULARZ OFERTY

WOJEWÓDZKI SZPITAL  SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tego postępowania składamy niniejsza ofertę.

1.	Oferuję/-my* realizację zamówienia za cenę:

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- | --- |

w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną część

2.	Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający               w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3.	Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania               i złożenia niniejszej oferty.

4.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejsza ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

5.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.	Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

***zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

a)	………………………………………………………………………………………………………………………………..

b)	………………………………………………………………………………………………………………………………..

c)	…………………………………………………………………………………………………………………………………

***	nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części  zamówienia

***	niepotrzebne skreślić

7.	Ofertę niniejszą składamy na …… stronach.

8.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1)	…………………………………………………………………………………………………………………………………

- 2)	…………………………………………………………………………………………………………………………………

- 3)	…………………………………………………………………………………………………………………………………

- 4)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

- 5)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

- 6)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

- 7)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

9.	Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….......................................

Adres: ………………………………………………………………………………………….......................................

Telefon: ............................................, faks:............................... e-mail ………………………………

.....................................                      ......................................................

miejsce i data                                                                  podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2014

- ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 1 – USG

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) (poz. 6 x 7) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+8) | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | USG | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................                                                                             ......................................................

miejsce i data                                                                                                                                                    podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 2b DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2014

- ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 2 – ZESTAW DO ELEKTROCHIRURGII - DIATEMIA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) (poz. 6 x 7) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+8) | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ZESTAW DO ELEKTROCHIRURGII - DIATEMIA | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................                                                                             ......................................................

miejsce i data                                                                                                                                                    podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 2c DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2014

- ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 3 – LAMPA OPERACYJNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) (poz. 6 x 7) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+8) | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | LAMPA OPERACYJNA | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................                                                                             ......................................................

miejsce i data                                                                                                                                                    podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 2d DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2014

- ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 4 – DETEKTOR PROMIENIOWANIA GAMMA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) (poz. 6 x 7) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+8) | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | DETEKTOR PROMIENIOWANIA GAMMA | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................                                                                             ......................................................

miejsce i data                                                                                                                                                    podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 2e DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2014

- ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 5 – APARAT DO HEMODIALIZY

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba w j.m. | Cena jednostkowa netto (w zł) | Wartość netto (zł) (poz. 4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (%) (poz. 6 x 7) | Wartość brutto (zł) (poz. 6 + 8) | Typ/model |  | Producent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | APARAT DO HEMODIALIZY | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................                                                                             ......................................................

miejsce i data                                                                                                                                                    podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2014

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam, że:

- 1)		posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- 2)		posiadam wiedzę i doświadczenie;

  - 3)		dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- 4)		znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................                      ......................................................

miejsce i data                                                                  podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

- Znak sprawy: DAZ.26.090.2014

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam, że nie zachodzą wobec nas/każdego                              z Wykonawców występujących wspólnie* podstawy do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w przepisach art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.).

.....................................                      ......................................................

miejsce i data                                                                  podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 5a DO SIWZ

- Znak sprawy: DAZ.26.090.2014

- ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 1 - USG - 1 sztuka

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2014: …………………………………………………………………………………………………………………...

| Lp. | # OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry potwierdzające spełnienie wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przenośny aparat USG, fabrycznie nowy. | TAK |  |
| 2. | Upoważnienie do sprzedaży wystawione przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski. Załączyć kserokopie dokumentów. | TAK |  |
| 3. | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. | TAK |  |
| ## OPIS APARATU I WYPOSAŻENIA |  |  |  |
| 6. | Przenośny aparat USG | TAK |  |
| 7. | Aparat zainstalowany na wózku jezdnym dedykowanym aparatowi, posiadającym: 4 koła skrętne, regulację wysokości powyżej 20 cm, uchwyty (tzw. wieszaki) na głowice (uchwyty po obu stronach wózka). | TAK |  |
| 8. | Klawiatura alfanumeryczna wbudowana w główną konsolę sterowniczą z podświetlanymi przyciskami funkcyjnymi (klawiatura nie może być wysuwana spod konsoli). | TAK |  |
| 9. | Ilość niezależnych aktywnych gniazd w aparacie: min. 2 aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie, min. 1 aktywne gniazdo dla głowic nieobrazowych – ołówkowych. | TAK |  |
| 10. | Monitor LCD: min. 15 cali z możliwością regulacji położenia, rozdzielczość monitora min. 1000 x 700. | TAK |  |
| 11. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej z możliwością dynamicznego jej ogniskowania (beamformer oraz linie opóźniające). | TAK |  |
| 12. | Rozdzielczość matrycy obrazowej min. 300 000 punktów z dynamiką min. 16 bit. | TAK |  |
| 13. | Dynamika systemu co najmniej 200 dB. | TAK |  |
| 14. | Zakres częstotliwości pracy aparatu co najmniej 1 – 18 MHz. | TAK |  |
| 15. | Wybieranie częstotliwości pracy w trybie B (2D) możliwych do podłączenia do aparatu głowic obrazowych co najmniej 2 - 18 MHz. Na potwierdzenie podać symbol głowicy dla wybranej najwyższej częstotliwości w trybie B (2D). | TAK |  |
| 16. | Możliwość skonfigurowania własnych ustawień dla użytkownika (preset) – co najmniej 50 ustawień użytkownika. | TAK |  |
| 17. | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (CINE LOOP). | TAK |  |
| 18. | Archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) min. 550 sekund. | TAK |  |
| 19. | Możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania. | TAK |  |
| 20. | Możliwość eksportu obrazów, sekwencji i raportów w sieci LAN. | TAK |  |
| 21. | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportów z badań. | TAK |  |
| 22. | Wewnętrzny dysk twardy (HDD) co najmniej 120 GB. | TAK |  |
| 23. | Wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym. Zapis w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, PNG, MPEG. | TAK |  |
| 24. | Możliwość nagrywania na nośniki przenośne: CD, DVD, Pen-rive oraz w sieci komputerowej LAN w formatach kompatybilnych z systemem Windows. Napęd wbudowany w aparat. | TAK |  |
| 25. | Porty USB wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-drive) – min. 2. | TAK |  |
| 26. | Do zainstalowania na zewnętrznym komputerze oprogramowanie takie jak w oferowanym aparacie (tego samego producenta), umożliwiające odtwarzanie oraz analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie. Podać nazwę oprogramowania. | TAK |  |
| 27. | Tryb 2D (B-mode): maksymalna szybkość odświeżania obrazu (Frame rate) min. 350 obr/sek; maksymalna głębokość penetracji co najmniej 35 cm; zakres powiększenia obrazu co najmniej 30 razy; dynamiczne ogniskowanie nadawania min. 8 stref; możliwość wyboru częstotliwości co najmniej 18 MHz (możliwość podłączenia głowicy obrazowej min. 18 MHz do diagnostyki nerwów). | TAK |  |
| 28. | Porównywanie obrazów 2D tego samego pacjenta podczas badania: jednoczesne wyświetlanie na ekranie min. 15 zamrożonych obrazów; jednoczesne wyświetlanie na ekranie min. 15 ruchomych obrazów. | TAK |  |
| 29. | Tryb M: możliwość prezentacji M z efektem Dopplera kolorowego. | TAK |  |
| 30. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PW): regulacja uchylności wiązki Dopplerowskiej co najmniej +/- 30 stopni; korekcja kata bramki Dopplerowskiej co najmniej +/- 75 stopni; pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum w czasie rzeczywistym); wielkość bramki Dopplerowskiej co najmniej 1- 23 mm. | TAK |  |
| 31. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku. | TAK |  |
| 32. | Tryb Doppler Kolorowy (CD): maksymalna szybkość odświeżania obrazu (Frame rate) min. 330 obr/sek; regulacja uchylności pola Dopplerowskiego co najmniej +/- 30 stopni. | TAK |  |
| 33. | Jednoczesna prezentacja na ekranie dwóch obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera. | TAK |  |
| 34. | Porównywanie obrazów 2D + CD tego samego pacjenta podczas badania: jednoczesne wyświetlanie na ekranie min. 15 zamrożonych obrazów; jednoczesne wyświetlanie na ekranie min. 15 ruchomych obrazów. | TAK |  |
| 35. | Tryb Duplex (2D + PW) Tryb Triplex (2D + PW + CD) Tryb angiologiczny (Power Doppler) Tryb angiologiczny kierunkowy (Power Doppler Kierunkowy) | TAK |  |
| 36. | Obrazowanie harmoniczne Obrazowanie trapezowe Obrazowanie rombowe Obrazowanie typu Compound Imaging | TAK |  |
| 37. | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu. | TAK |  |
| 38. | Oprogramowanie do badań naczyniowych, nerwów, układu mięśniowo – szkieletowego, jamy brzusznej. | TAK |  |
| 39. | Pomiary ogólne: odległość co najmniej 20 możliwych pomiarów; pole powierzchni co najmniej 2 rodzaje (w tym elipsa, obrys); objętość co najmniej 3 sposoby (w tym elipsa, metoda trzech pomiarów, obrys). | TAK |  |
| 40. | Wykonywanie na jednym obrazie pomiaru co najmniej 20 odległości. | TAK |  |
| 41. | Głowica liniowa do badań powierzchniowych, pracująca na wysokich częstotliwościach: liczba elementów co najmniej 192; zakres częstotliwości pracy głowicy min. 7- 18 MHz; Tryb 2D – min. 4 częstotliwości pracy (w tym możliwość wyboru częstotliwości pracy dla trybu 2D co najmniej 18 MHz); Praca w trybie PW, CD, obrazowanie trapezowe; Szerokość czoła głowicy max. 40 mm; Szerokość pola obrazowego (FOV) min. 36 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego); Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej. | TAK |  |
| 42. | Głowica Convex do badań ogólno diagnostycznych: Liczba elementów co najmniej 192; Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1 – 8 MHz; Tryb B – min. 4 wybierane częstotliwości pracy; Tryb obrazowania harmonicznego – min. 3 wybierane częstotliwości pracy; Praca w trybie PW, CD; Możliwość opcjonalnego zastosowania przystawki punkcyjnej. | TAK |  |
| 43. | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
| WYMAGANE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY (MODUŁY I OPROGRAMOWANIE DO WBUDOWANIA W APARAT) |  |  |  |
| 44. | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru Intima Media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru (opja dodatkowa). | TAK |  |
| 45. | Obrazowanie 3D/4D przy użyciu głowicy wolumetrycznej liniowej (opcja dodatkowa). | TAK |  |
| 46. | Obrazowanie panoramiczne (opcja dodatkowa). | TAK |  |
| 47. | Oprogramowanie do badań kardiologicznych: pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG, Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) (opcja dodatkowa). | TAK |  |
| 48. | Oprogramowanie Strain Rate do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca (opcja dodatkowa). | TAK |  |
| 49. | Doppler tkankowy spektralny i kolorowy (opcja dodatkowa). | TAK |  |
| 50. | Anatomiczny M-Mode (opcja dodatkowa). | TAK |  |
| 51. | Oprogramowanie do badań Stress Echo: Wieloetapowe z możliwością definiowania nazw i ilości etapów; Próba wysiłkowa i farmakologiczna; Rozbudowany raport; Analiza prospektywna i retrospektywna. (opcja dodatkowa). | TAK |  |
| 52. | Obrazowanie 3D/4D z dedykowanych głowic objętościowych: Covex; Endowaginalnej. (opcja dodatkowa). | TAK |  |
| 53. | Oprogramowanie do badań kontrastowych przy użyciu niskiego indeksu mechanicznego (opcja dodatkowa). | TAK |  |
| 54. | Wbudowana w aparat bateria zasilająca (opcja dodatkowa). | TAK |  |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU O INNE GŁOWICE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY |  |  |  |
| 55. | Aparat musi posiadać możliwość pracy z głowicą obrazową o wysokich częstotliwościach pracy, posiadającą w trybie B (2D) możliwość wyboru częstotliwości co najmniej 18 MHz. Na potwierdzenie podać symbol dostępnej głowicy spełniającej ten warunek. | TAK |  |
| 56. | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną liniową do badań 3D/4D min. 4 – 13 MHz, min. 192 elementy. | TAK |  |
| 57. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych: liczba elementów co najmniej 192; zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4 - 13 MHz; Tryb 2D – min. 3 częstotliwości pracy; Tryb obrazowania harmonicznego – min. 2 częstotliwości pracy; Praca w trybie PW, CD, obrazowanie trapezowe; Szerokość czoła głowicy max. 50 mm; Szerokość pola obrazowego (FOV) min. 45 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego); Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie. | TAK |  |
| 58. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych: liczba elementów co najmniej 192; zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3 - 11 MHz; Tryb 2D – min. 4 częstotliwości pracy; Tryb obrazowania harmonicznego – min. 3 częstotliwości pracy; Praca w trybie PW, CD, obrazowanie trapezowe; Szerokość czoła głowicy max. 40 mm; Szerokość pola obrazowego (FOV) min. 35 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego). | TAK |  |
| 59. | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań ogólnodiagnostycznych: liczba elementów co najmniej 192; zakres częstotliwości pracy głowicy min. 2 - 8 MHz; Tryb 2D – min. 4 częstotliwości pracy; Tryb obrazowania harmonicznego – min. 3 częstotliwości pracy; Kąt pola skanowania (widzenia) min. 60 stopni; Promień R60 (+/- 1%); Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie. | TAK |  |
| 60. | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań ogólnodiagnostycznych: liczba elementów co najmniej 192; zakres częstotliwości pracy głowicy min. 2 - 8 MHz; Tryb 2D – min. 4 częstotliwości pracy; Tryb obrazowania harmonicznego – min. 3 częstotliwości pracy; Kąt pola skanowania (widzenia) min. 60 stopni; Promień R40 (+/- 1%); Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie. | TAK |  |
| 61. | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową typu Phased Array: Liczba elementów co najmniej 128; Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 2 – 4 MHz. | TAK |  |
| 62. | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową typu Phased Array: Liczba elementów co najmniej 128; Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3 – 8 MHz. | TAK |  |
| 63. | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową typu Phased Array: Liczba elementów co najmniej 128; Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 5 – 10 MHz. | TAK |  |
| 64. | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex: Liczba elementów co najmniej 128; Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4 – 8 MHz; Tryb 2D – min. 3 wybierane częstotliwości pracy; Tryb obrazowania harmonicznego – min. 2 wybierane częstotliwości pracy; Praca w trybie PW, CD; Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90 stopni; Promień R13 lub R14. | TAK |  |
| 65. | Możliwość rozbudowy o głowicę endocavity typu microconvex: Liczba elementów co najmniej 192; Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3 – 9 MHz; Kąt pola skanowania (wodzenia) co najmniej 200 stopni; Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie. | TAK |  |
| 66. | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D min. 2 – 7 MHz, min. 192 elementy. | TAK |  |
| 67. | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D min. 3 – 9 MHz, min. 192 elementy. | TAK |  |
| 68. | Możliwość rozbudowy o głowice przezprzełykowe: Dla dorosłych min. 3 – 8 MHz; Dla dzieci min. 3- 10 MHz. | TAK |  |
| 69. | Możliwość rozbudowy o inne głowice: Transrektalną dwupłaszczyznową convex-linia min. 4 – 13 MHz; Śródoperacyjną min. 4 – 12 MHz; Laparoskopową min 4 – 12 MHz; Nieobrazową ołówkową 2 MHz; Nieobrazową ołówkową 5MHz; Nieobrazową ołówkową 7 – 10 MHz. | TAK |  |
| ## Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 70. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |
| 71. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 72. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 73. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 74. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 75. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 76. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 77. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 78. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń | TAK |  |
| 79. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 80. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

UWAGA: Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem

nr strony oferty w tabeli parametrów.

.....................................                             ......................................................

miejsce i data                                                                  podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 5b DO SIWZ

- Znak sprawy: DAZ.26.090.2014         ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 2 – Zestaw do elektrochirurgii - Diatermia – 1 sztuka

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2014: …………………………………………………………………………………………………………………...

| L.p. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry potwierdzające spełnienie wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia mono-, bipolarna wyposażona w czytelny wyświetlacz informujący o parametrach pracy, błędach, ostrzeżeniach, itp. | TAK |  |
| 2. | Aparat posiadający funkcję redukowania wyświetlanych informacji do najistotniejszych, pokazując wyłącznie parametry pracy aktualnie wykorzystywanego sprzętu | TAK |  |
| 3. | Częstotliwość podstawowa pracy diatermii 340 – 360 kHz | TAK podać |  |
| 4. | Regulacja nastaw mocy wszystkich funkcji z krokiem ± 1W w całym dostępnym zakresie pracy diatermii | TAK |  |
| 5. | Możliwość programowania aparatury – min. 9 konfiguracji nastaw zapisywanych w pamięci aparatu pod określoną nazwą | TAK podać |  |
| 6. | Maksymalna moc cięcia monopolarnego 200W ± 10% | TAK podać |  |
| 7. | Ilość trybów cięcia min. 2 (delikatny, hemostatyczny) | TAK podać |  |
| 8. | Ilość efektów koagulacji możliwych do uzyskania podczas każdego cięcia min. 8 | TAK podać |  |
| 9. | Maksymalna moc koagulacji monopolarnej 200W ± 10% | TAK podać |  |
| 10. | Ilość rodzajów koagulacji do dyspozycji min. 3 (intensywna, preparująca, preparująca z minimalnym efektem termicznym) | TAK podać |  |
| 11. | Moc koagulacji monopolarnej typu natryskowego regulowana do min. 120W | TAK podać |  |
| 12. | Możliwość uzyskania różnych efektów koagulacyjnych dla trybu koagulacji natryskowej w skali min. 2-stopniowej (niezależnie od nastawień mocy) | TAK podać |  |
| 13. | Maksymalna moc koagulacji bipolarnej 120W ± 10% | TAK podać |  |
| 14. | Regulacja głębokości koagulacji bipolarnej w min. 8-stopniowej skali | TAK podać |  |
| 15. | Praca koagulacją bipolarną w trybie auto-start z programowanym opóźnieniem czasowym lub z włącznika nożnego | TAK |  |
| 16. | Praca koagulacją bipolarną w trybie auto-stop | TAK |  |
| 17. | Ilość gniazd przyłączeniowych: monopolarne – min. 2 bipolarne – min. 1 elektrody neutralnej – 1 | TAK podać |  |
| 18. | Gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w 3 różnych systemach (wtyczka 3-bolcowa, 1-bolcowa o średnicy 4 mm, 1-bolcowa o średnicy 5 mm) bez użycia dodatkowych adapterów | TAK podać |  |
| 19. | Gniazda bipolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie narzędzi w 3 różnych systemach (wtyczka standard, wtyczka 29 mm, wtyczka 22 mm) bez użycia dodatkowych adapterów | TAK podać |  |
| 20. | Wykrywanie nieprawidłowej pracy i sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w połączeniu z wyłączeniem się aparatu | TAK |  |
| 21. | Układ kontroli: prawidłowej aplikacji elektrody neutralnej względem elektrody czynnej prawidłowego przylegania całej elektrody do skóry pacjenta układ kontroli czasu aktywacji | TAK podać |  |
| 22. | Funkcja (-e) dodatkowej ochrony przed poparzeniem pacjenta w miejscu aplikacji elektrody neutralnej, uwzględniająca m.in. wielkość elektrody, dawkowaną moc, własność skóry, itd. - włączana przez użytkownika np. przy operacji pacjentów wyniszczonych | TAK podać |  |
| 23. | Automatyczny tryb regulacji mocy w trakcie cięcia i koagulacji | TAK |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły sterowane z modułu głównego: odsysacz dymu z pola operacyjnego pompę irygacyjno – ssącą przystawkę argonową | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 25. | Włącznik nożny podwójny do aktywacji wszystkich funkcji | TAK 1 szt. |  |
| 26. | Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona o powierzchni min. 90 ± 5 cm2 z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym 23 cm2 ± 2 cm2, na elastycznym podłożu z włókniny, z wklejanymi etykietami do protokołu zabiegu pacjenta | TAK 100 szt. |  |
| 27. | Kabel wielorazowego użytku do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. min. 4,5 m | TAK 1 szt. |  |
| 28. | Wózek pod aparat | TAK 1 szt. |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 29. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |
| 30. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 31. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 32. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 33. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 34. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 35. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 36. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 37. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń | TAK |  |
| 38. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 39. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

UWAGA: Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem

nr strony oferty w tabeli parametrów.

.....................................                      ......................................................

miejsce i data                                                                  podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 5c DO SIWZ

- Znak sprawy: DAZ.26.090.2014         ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 3 – Lampa Operacyjna LED – 1 sztuka

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2014: …………………………………………………………………………………………………………………...

| Lp. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK |  | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia |  | Parametry potwierdzające spełnienie wymogów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Lampa operacyjna bezcieniowa z dwiema kopułami mocowana do sufitu (Lampa główna i satelita) na wspólnym zawieszeniu | Tak |  |  |  |
|  | Oprawy oświetleniowe wykorzystujące technologię białych diod świecących LED | Tak |  |  |  |
|  | Lampa główna: Matryca diodowa z maksymalnie 50 punktów LED | Tak |  |  |  |
|  | Satelita: matryca diodowa złożona z maksymalnie 30 punktów LED | Tak |  |  |  |
|  | Lampa główna: oprawa o natężeniu oświetlenia min. 160 kLux/1m | Tak |  |  |  |
|  | Satelita: oprawa o natężeniu oświetlenia min. 100 kLux/1m | Tak |  |  |  |
|  | Lampa główna – zakres regulacji średnicy pola operacyjnego: co najmnniej 15 ÷32 cm | Tak |  |  |  |
|  | Satelita – zakres regulacji średnicy pola operacyjnego: co najmniej 15 ÷ 28 cm | Tak |  |  |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw – Ra : min 95 | Tak |  |  |  |
|  | Temperatura barwowa 4500°K ± 200°K | Tak |  |  |  |
|  | Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 1°C | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 10 ÷ 100 %, oddzielnie dla każdej czaszy, regulatorem umieszczonym na czaszy. | Tak |  |  |  |
|  | Każda z opraw wyposażona w dodatkowe włączniki, umieszczone na czaszach | Tak |  |  |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min 40 000 h | Tak |  |  |  |
|  | Osłona elementów świetlnych wykonana z szkła odporna na wszelkie środki dezynfekcyjne i gwarantująca wysoką przezroczystość przez długi okres użytkowania | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość obrotu lampy o min 360°. Czasze lampy wyposażone w reling boczny („uchwyt nie sterylny”) okalający min. 70% obwodu lampy. Każda czasza lampy wyposażona w uchwyt sterylny z regulacją średnicy pola operacyjnego umieszczony centralnie w czaszy lampy. | Tak |  |  |  |
|  | Zasilacz do lamp podwójnyych z automatycznym układem przełączania na zasilanie awaryjne 24V, Zasilanie 230V AC; 50/60Hz | Tak |  |  |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą sterylizowanego uchwytu | TAK |  |  |  |
|  | Wyposażenie: | Tak |  |  |  |
|  | Zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – minium 6 szt. na jedną oprawę | Tak |  |  |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |  |  |
| - 24. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, |  | PODAĆ |  |  |
| - 35. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2014 |  | TAK |  |  |
| - 36. | Gwarancja min. 36 miesięcy, z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. |  | TAK |  |  |
| - 37. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 10 dni roboczych. |  | TAK |  |  |
| - 38. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. |  | TAK |  |  |
| - 39. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju, |  | TAK |  |  |
| - 40. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, |  | TAK |  |  |
| - 41. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. |  | TAK |  |  |
| - 42. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń |  | TAK |  |  |
| - 43. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego |  | TAK |  |  |
| - 44. | Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury. |  | TAK |  |  |
| - 45. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. |  | TAK |  |  |
|  | Montaż dostarczonej lampy operacyjnej LED w miejsce starej lampy operacyjnej w sali operacyjnej wskazanej przez Zamawiającego |  | TAK |  |  |

UWAGA: Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem

nr strony oferty w tabeli parametrów.

.....................................                      ......................................................

miejsce i data                                                                  podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 5d DO SIWZ

- Znak sprawy: DAZ.26.090.2014         ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 4 -  Detektor promieniowania Gamma – 1 sztuka

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2014: …………………………………………………………………………………………………………………...

| ## Lp. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry potwierdzające spełnienie wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy 2014, nie powystawowy ,nie podemonstracji | TAK |  |
|  | Detektor promieniowania gamma o energii od 120 keV | TAK |  |
|  | Kolimator wolframowy zapewniający eliminację promieniowania tła | TAK |  |
|  | Możliwość detekcji Tc99m, I123, I131, Co57, In 111 bez konieczności zmian ustawień urządzenia. | TAK |  |
|  | Funkcja uśredniania zliczeń z 10 s. | TAK |  |
|  | Funkcja kumulacji zliczeń z 10s. | TAK |  |
|  | Funkcja odcinania tła. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy, wszystkie elementy urządzenia umieszczone w sondzie. | TAK |  |
|  | Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja zliczeń. | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne, min. 250 godzin pracy z zestawem baterii. | TAK |  |
|  | Waga całego urządzenia do 250 g. | TAK |  |
|  | Pamięć ustawień parametrów pracy. | TAK |  |
| 13. | Urządzenie przystosowane do pracy śródoperacyjnej. | TAK |  |
| 14. | Posiadane certyfikaty i świadectwa dopuszczające: certyfikat CE – przy dostawie | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 15. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |
| 16. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 17. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej trzech przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. |  |  |
| 18. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 19. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 20. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 21. | Dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat, | TAK |  |
| 22. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 23. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, | TAK |  |
| 24. | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |
| 25. | Szkolenie personelu medycznego Zamawiającego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu medycznego odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie | TAK |  |
| 26. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

UWAGA: Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem

nr strony oferty w tabeli parametrów.

.....................................                      ......................................................

miejsce i data                                                                  podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 5e DO SIWZ

- Znak sprawy: DAZ.26.090.2014         ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 5 – Aparat do hemodializy – 1  sztuka

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2014: …………………………………………………………………………………………………………………...

| L.p. | OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry potwierdzające spełnienie wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Automatyczne profilowanie sodu | TAK |  |
| - 2. | Automatyczne profilowanie ultrafiltracji | TAK |  |
| - 3. | Automatyczny pomiar klirensu mocznika metodą „on-line” | TAK |  |
| - 4. | Bateria, która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. | TAK |  |
| - 5. | Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja – objętościowy pomiar | TAK |  |
| - 6. | Możliwość wykonania hemodializy octowanej i wodorowęglowanej na ogólnie dostępnych koncentratach | TAK |  |
| - 7. | Przepływ dializatu od 300 – 800 ml/min | TAK |  |
| - 8. | Automatyczne testowanie przed i w trakcie zabiegu dializy | TAK |  |
| - 9. | Płynna regulacja przepływu pompy krwi w zakresie od 15 do 600 ml/min | TAK |  |
| - 10. | Możliwość realizacji dializy jednogłowej metodą (click-clack) | TAK |  |
| - 11. | Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa” | TAK |  |
| - 12. | Ultrafiltracja sekwencyjna (ISO UF) – sucha bez dializatu | TAK |  |
| - 13. | Łatwo dostępny punkt pobierania próbki dializatu do analizy, bez konieczności przestawiania aparatu | TAK |  |
| - 14. | Możliwość realizacji dializy na dializatorze HIGH - FLUX | TAK |  |
| - 15. | Programy dezynfekcji chemicznej z procedurą podgrzewania środka dezynfekcyjnego | TAK |  |
| - 16. | Program dezynfekcji termicznej | TAK |  |
| - 17. | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | TAK |  |
| - 18. | Centralny system blokowania kół | TAK |  |
| - 19. | Opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jeden zabieg HD | TAK |  |
| - 20. | Filtracja płynu dializacyjnego (ultraczysty dializat) | TAK |  |
| - 21. | Możliwość współpracy z systemem komputerowym centralnym | TAK |  |
| - 22. | Świadectwo dopuszczenia do pracy w Polsce | TAK |  |
| - 23. | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| - 24. | Pomiar ultrafiltracji niewymagający częstej kalibracji (max. raz na rok) | TAK |  |
| - 25. | Filtr wody uzdatnionej | TAK |  |
| - 26. | Graficzny ekran, nie emitujący promieniowania | TAK |  |
| - 27. | Łatwość utrzymania aparatu w czystości | TAK |  |
| - 28. | Podgląd efektywnego przepływu krwi | TAK |  |
| - 29. | Funkcja podłączenia środka dezynfekcyjnego na bazie chloru | TAK |  |
| - 30. | System jednoigłowy, 2 pompa krwi | TAK |  |
| 31. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |
| 32. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 33. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej jednego przeglądu okresowego (jeden na dwa lata lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 34. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 35. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 36. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 37. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 38. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 39. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń | TAK |  |
| 40. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 42. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

UWAGA: Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

.....................................                      ......................................................

miejsce i data                                                                  podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2014

- ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

1.	Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w Części Nr …,* Części Nr …*, Części Nr …*.

a)	odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr … do SIWZ,

b)	jest wyrobem medycznym - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010, Nr 107 z 2010 r. poz. 679 z późn. zmian.), spełnia wymagania zasadnicze oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy.

2.  W przypadku podpisania umowy, kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010. Nr 107 z 2010 r. poz. 679           z późn. zm.), potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby tj.:

a)	Deklarację Zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,

b)	Certyfikat Zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

przedłożymy Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki wraz z dostawą zamówionych aparatów, oraz zostaną okazane Zamawiającemu na każde jego żądanie, w trakcie trwania postępowania przetargowego.

Jednocześnie oświadczam, iż świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

.....................................                      ......................................................

miejsce i data                                                                  podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

* proszę wpisać której Części dotyczy

- ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.089.2014

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Zamawiającego)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja                  o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego

Informuję, że na dzień składania ofert:

1.	nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.).*

2.	należę do grupy kapitałowej, o której mowa w Art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.), i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

1)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

.....................................                      ......................................................

miejsce i data                                                                  podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

*   Należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2,

jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.