Załącznik Nr 6 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.075.2019

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry wymagane

Przedmiot zamówienia:	……………………………………………………………………………………………………………...

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Wymagania dla monitorów medycznych do diagnostyki tomografia, angiografia | Wymagany Parametr (Spełnienie Wymagań) TAK/NIE | Parametry –Potwierdzenie Spełnienia Wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | producent | podać |  |
|  | kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Nazwa-model/typ: | podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019 | TAK/podać |  |
|  | matryca IPS przekątna minimum 19 cali naturalna rozdzielczość minimum 1280x1024(5:4) rozmiar piksela 0,294x0,294 mm liczba kolorów 16,77 miliona kąty widzenia (pionowo/poziomo) 178°/ 178° | Tak |  |
|  | rodzaj podświetlenia: LED kontrast min 900:1 jasność do kalibracji min 250cd/m² krzywa kalibracji nie może odbiegać o więcej niż +/- 10% od krzywej DICOM (RMZ) czas reakcji typowy 14 ms (on/off) | Tak |  |
|  | jasność w cd/m² | 300-499-0pkt 500-599-5pkt 600-699-10pkt 700 i więcej-15pkt |  |
|  | Zdolność monitora do kalibracji zgodnie z RMZ z dnia 18 lutego 2011 r. (poz. 265) Załącznik nr1 w całym okresie gwarancyjnym | Tak |  |
|  | sygnał video wejścia sygnałowe: DisplayPort x 1 (DVI-signal), DVI-I (cyfrowe i analogowe RGBHV) x 1, cyfrowa częstotliwość odświeżania 30-80kHz, 60-75Hz analogowa częstotliwość odświeżania 30-80kHz, 50-85Hz | TAK |  |
|  | porty USB: 1 upstream, 2 downstream | TAK |  |
|  | zasilanie: 200 – 240V; 50 Hz | TAK |  |
|  | pozostałe funkcje: Regulacja ekranu (zegar, faza, położenie, rozdzielczość, korekcja zakresu sygnału wejściowego (Auto). Wielkość obrazu (pełen ekran, powiększony, normalny) Regulacja koloru (jasność, kontrast, poziom czerni, niezależna regulacja 6-kolorów, gamma, temperatura, nasycenie, odcień, wzmocnienie, reset) inne: Overdrive, tryby pracy, wybór USB, informacje o sygnale, DUE Priority, blokada ustawień, zakres sygnału, kontrolka zasilania, pełny reset ustawień | TAK |  |
|  | certyfikaty i standardy: CE (dyrektywa o wyrobach medycznych) IEC/EN60601-1 (wersja 2 i wersja 3) | TAK |  |
|  | akcesoria: kabel zasilający z wtykiem CEE7/7(E/F) i IEC C13 kabel sygnałowy (DVI-D – DVI-D, DisplayPort) stopka z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | gwarancja minimum 36 miesięcy | Tak/podać |  |
| Wymagania dla monitorów medycznych do diagnostyki radiologia ogólna |  | Wymagany Parametr (Spełnienie Wymagań) TAK/NIE | Parametry –Potwierdzenie Spełnienia Wymogów |
|  | producent | podać |  |
|  | kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Nazwa-model/typ: | podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019 | TAK/podać |  |
|  | monitory parowane ze świadectwem parowania od producenta | TAK |  |
|  | matryca IPS monochromatyczna przekątna minimum 21 cali naturalna rozdzielczość minimum 1200x1600(3:4) rozmiar piksela 0,27x0,27 mm liczba odcieni szarości 10 bit (Display Port): minimum 1024 z 16369 kąty widzenia (pion/poziom) 176°/ 176° +/-2° | Tak |  |
|  | rodzaj podświetlenia: LED kontrast 1400:1 jasność do kalibracji min 400cd/m² krzywa kalibracji nie może odbiegać o więcej niż +/- 10% od krzywej DICOM (RMZ) czas reakcji typowy 40 ms (on/off) | Tak |  |
|  | jasność maksymalna 1200cd/m2 | Tak |  |
|  | Zdolność monitora do kalibracji zgodnie z RMZ z dnia 18 lutego 2011 r. (poz. 265) Załącznik nr1 w całym okresie gwarancyjnym | Tak |  |
|  | sygnał video wejścia sygnałowe: DisplayPort x 1, DVI-I D x 1, cyfrowa częstotliwość odświeżania 31-100kHz, 59-61Hz tryb synchronizacji klatek 59 – 61 Hz | TAK |  |
|  | porty USB: 1 upstream, 2 downstream | TAK |  |
|  | zasilanie: 200 – 240V; 50 Hz | TAK |  |
|  | pozostałe funkcje: stabilizacja jasności przy uruchamianiu równomierna i optymalna jasność podświetlania (DUE) czujnik obecności użytkownika (Ecoview Sense) | TAK |  |
|  | kalibracja funkcjonalność umożliwiająca samodzielną kalibrację w standardzie DICOM part14 nie ograniczająca pola widzenia podczas kalibracji (IFS) | NIE=0 TAK=10pkt |  |
|  | certyfikaty i standardy: CE (dyrektywa o wyrobach medycznych) IEC/EN60601-1 (wersja 2 i wersja 3) | TAK |  |
|  | akcesoria: kabel zasilający z wtykiem CEE7/7(E/F) i IEC C13 kabel sygnałowy (DVI-D – DVI-D, DisplayPort) stopka z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | gwarancja minimum 36 miesięcy | Tak/podać |  |
| Wymagania dla karty graficznej |  | Wymagany Parametr (Spełnienie Wymagań) TAK/NIE | Parametry –Potwierdzenie Spełnienia Wymogów |
|  | producent | podać |  |
|  | kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Nazwa-model/typ: | podać |  |
|  | sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019 | TAK/podać |  |
|  | karta graficzna: karta graficzna do monitorów medycznych magistrala PCI Ekspress x16, pamięć 2GB, wyjścia mini displayPort DVI-D lub displayPort DVI-D, Odcienie skali szarości wyświetlacz/kolory 10bit/8bit. wyposażenie: kabel MiniDisplayPort-DisplayPort x 2, kabel MiniDisplayPort-DVI-D. Lub kabel DisplayPort-DisplayPort x 2, kabel DisplayPort-DVI-D. | TAK |  |
|  | gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | instalacja karty graficznej we wskazanym komputerze z systemem Windows7 | TAK |  |
|  | podłączenie, 2 monitorów do wskazanego komputera z Windows7 z zainstalowaną wcześniej kartą graficzną | TAK |  |
|  | podłączenie 4 monitorów do dwóch stacji opisowych Syngo MMWP rocznik 2008 z WindowsXP, która posiada kartę graficzną NVIDIA Quatro FX 5600. | TAK |  |
|  | testy akceptacyjne monitorów po zakupie w miejscu zainstalowania potwierdzone protokołem zgodności parametrów zakupionego monitora z zamówieniem | TAK |  |
|  | testy specjalistyczne monitorów w miejscu zainstalowania po zakupie potwierdzone protokołem, zlecone przez zamawiającego i wykonane przez uprawnioną firmę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (poz. 265) Załącznik nr1 "Wymagania dla monitorów stosowanych w stacjach opisowych i przeglądowych - wymagania szczegółowe " | TAK |  |
|  | wykonanie testów z punktów 42 i 43 w ciągu trzech dni od zainstalowania | TAK |  |
|  | dostarczenie paszportu sprzętu z wpisami o instalacji, testach oraz informacji o terminie następnych testów. | TAK |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | TAK |  |
|  | czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) maks. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci elektronicznej | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA: Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty opis przedmiotu zamówienia np. karty katalogowe /opisy/ foldery / prospekty / ulotki / fotografie/ oświadczenie Wykonawcy / informacje producenta oferowanego asortymentu/, potwierdzające, spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów opisanych w Załączniku Nr 6 do SIWZ pn. Opis  przedmiotu zamówienia - Parametry wymagane - oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem z zaznaczeniem której części i pozycji dotyczy dokument. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Opis przedmiotu zamówienia z uwagi na zastosowanie kryterium oceny jakości (parametry techniczne) stanowi treść oferty. Nie dołączenie do oferty opisu przedmiotu zamówienia (uwzględnia m.in. elementy oceniane) spowoduje odrzucenie oferty.

……………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy