- ZAŁĄCZNIK NR 5a DO SIWZ

- Znak sprawy: DAZ.26.89.2014

- ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 1

Przedmiot zamówienia: 	KARDIOMONITOR DLA POTRZEB ODDZIAŁU KARDIOLOGII Ilość: 				1 sztuka

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2014: …………………………………………………………………………………………………………………...

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| MONITOR PACJENTA |  |  |  |
| 1. | Monitor modułowy. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu. | TAK |  |
| 2. | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panela LCD TFT o przekątnej minimum 17". | TAK |  |
| 3. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa przy pomocy przycisków funkcyjnych i pokrętła oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
| 4. | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. | TAK |  |
| 5. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wymienialne przez użytkownika akumulatory pozwalające na minimum 240 minut pracy. | TAK |  |
| 6. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora. | TAK |  |
| 7. | Możliwość rozbudowy monitorów o moduły pomiarowe: - inwazyjnego pomiaru ciśnienia (do 4 wejść pomiarowych) - nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą ICG, - inwazyjnego rzutu minutowego metoda termodylucji, - inwazyjnego rzutu minutowego metodą PiCCO, - saturacji ośrodkowej krwi żylnej lub saturacji krwi żylnej, - stężenia gazów anestetycznych, - stopnia uśpienia BIS. | TAK |  |
| 8. | Możliwość podłączenia do monitorów i wyświetlania na ich ekranach danych z zewnętrznych urządzeń medycznych: (respiratory, aparaty do znieczulania, monitory tCPO2/PCO2) | TAK |  |
| 9. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | TAK |  |
| 10. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin | TAK |  |
| 11. | Zapamiętywanie co najmniej 100 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | TAK |  |
| 12. | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji | TAK |  |
| 13. | Funkcja wyświetlania na ekranie monitora pacjenta stopera | TAK |  |
| 14. | Możliwość wykonywania wydruków uruchamianych z poziomu kardiomonitora przy wykorzystaniu drukarki laserowej na standardowym papierze A4. | TAK |  |
| 15. | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | TAK |  |
| 16. | Cicha praca monitora – chłodzenie konwekcyjne bez zastosowania wentylatora. | TAK |  |
| 17. | Monitor wyposażony w co najmniej dwa gniazda USB (możliwość podłączenia myszki, klawiatury, przenoszenia danych i konfiguracji) | TAK |  |
| 18. | W komplecie z monitorem uchwyt do mocowania na ścianie z koszykiem na akcesoria | TAK |  |
| MIERZONE PARAMETRY |  |  |  |
| 19. | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min | TAK |  |
| 20. | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
| 21. | W komplecie z monitorem przewód EKG z dwoma kompletami 5 końcówek | TAK |  |
| 22. | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 21 kategorii zaburzeń rytmu | TAK |  |
| 23. | Analiza odcinka ST co najmniej w zakresie do -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian w odcinku ST w postaci referencyjnych wzorców z nanoszonymi bieżącymi odcinkami ST. | TAK |  |
| 24. | Saturacja (SpO2) – wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, % saturacji (zakres co najmniej 1-100%), częstości pulsu (zakres co najmniej 40-240 P/min). Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie, na której założony jest czujnik. | TAK |  |
| 25. | W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec | TAK |  |
| 26. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny i automatyczny. Wyświetlane wartości ciśnienia skurczowego (zakres co najmniej 40-270 mmHg), rozkurczowego (zakres co najmniej 10-200 mmHg), średniego (zakres co najmniej 20-220 mmHg) oraz częstości pulsu (zakres pomiarowy co najmniej 40-240 P/min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem 1 - 240. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . Funkcja stazy. | TAK |  |
| 27. | W komplecie z monitorem przewód oraz mankiety dla dorosłych: duży, średni (2 szt.), mały. | TAK |  |
| 28. | Pomiar temperatury (zakres co najmniej 10-45oC), dwa tory pomiarowe. Możliwość wyświetlania T1, T2 oraz różnicy między nimi. | TAK |  |
| 29. | W komplecie z monitorem czujnik temperatury dla dorosłych: powierzchniowy | TAK |  |
| 30. | Monitor współpracujący z posiadana przez użytkownika centralą Hypervisor | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 31. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |
| 32. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 33. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 34. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 35. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 36. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 37. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 38. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 39. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim. | TAK |  |
| 40. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 41. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

Uwaga:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2014 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 5b DO SIWZ

- Znak sprawy: DAZ.26.089.2014

- ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 2

Przedmiot zamówienia: 	KARDIOMONITOR DLA POTRZEB ODDZIAŁU ONKOLOGII Z PODODDZIAŁEM CHEMIOTERAPII ORAZ DLA POTRZEB ODDZIAŁU OKULISTYKI

Ilość: 	2 sztuki

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2014: …………………………………………………………………………………………………………………...

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg | Tak |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | Tak |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 10 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. Podać przekątną ekranu i rozdzielczość. | Tak |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. Określić ilość. Wyspecyfikować przykładowe krzywe dynamiczne prezentowane jednocześnie na ekranie. | Tak |  |
| 5. | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki. | Tak |  |
| 6. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne. Regulowane odstępy czasu wyświetlania parametrów. podać | Tak |  |
| 7. | Zapamiętywanie co najmniej 12 godzin krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym Podać | Tak |  |
| 8. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |
| 9. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD). | Tak |  |
| 10. | Pomiar EKG | Tak |  |
|  | - Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. | Tak |  |
|  | - Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. | Tak |  |
|  | - Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. | Tak |  |
|  | - Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
|  | - Czułość: co najmniej 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. Wymienić. | Tak |  |
|  | - Regulacja AUTO. | Tak |  |
|  | - Sygnalizacja braku połączenia elektrod. | Tak |  |
|  | - Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie | Tak |  |
|  | - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |  |
|  | - Analiza zaburzeń rytmu, z rozpoznawaniem następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | Tak |  |
| 11. | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |
|  | - Impedencyjna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min. Podać. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min | Tak |  |
|  | - Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. Podać. | Tak |  |
| 12. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. Podać. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. | Tak |  |
|  | - Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak |  |
|  | - Możliwość stosowania czujników wielorazowego i jednorazowego użytku. | Tak |  |
| 13. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |
|  | - Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. Podać. | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. | Tak |  |
|  | - Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny. | Tak |  |
|  | - Funkcja stazy | Tak |  |
|  | - Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut. Podać. | Tak |  |
| 14. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |
|  | - Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. | Tak |  |
|  | - Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |
| 15. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | Tak |  |
|  | - Kabel EKG 5-odprowadzeniowy (przewód i dwa komplety końcówek) | Tak |  |
|  | - Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |
|  | - Mankiet do pomiaru NIBP duży | Tak |  |
|  | - Mankiet do pomiaru NIBP średni 2 szt. | Tak |  |
|  | - Mankiet do pomiaru NIBP mały | Tak |  |
|  | - Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych SpO2 | Tak |  |
|  | - Czujnik temperatury powierzchniowy | Tak |  |
|  | - Statyw na kółkach z półką na monitor i koszykiem na akcesoria | Tak |  |
| 16. | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | Tak |  |
| 17. | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków, ekranu dotykowego. | Tak |  |
| 18. | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów. | Tak |  |
|  | - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów . | Tak |  |
|  | - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |
|  | - Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów zawieszenia. | Tak |  |
| 19. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |
| 20. | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | Tak |  |
| 21. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |
|  | - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min. ): nie krótszy niż 4 godziny. Podać. | Tak |  |
|  | - Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 8 godzin. Podać. | Tak |  |
|  | - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |
| 22. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |
|  | - Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  |
|  | - Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak |  |
|  | - Możliwość pracy w sieci bezprzewodowej (karta sieci bezprzewodowej wbudowana w monitor) | Tak |  |
| 23. | Port USB | Tak |  |
| 24. | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA | Tak |  |
| 25. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora | Tak |  |
| # Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 26. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |
| 27. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 28. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 29. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 30. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 31. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 32. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 33. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 34. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim. | TAK |  |
| 35. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 36. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2014 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 5c DO SIWZ

- Znak sprawy: DAZ.26.89.2014

- ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 3

Przedmiot zamówienia: 	MONITOR DO POMIARU MAŁOINWAZYJNEGO RZUTU SERCA DLA POTRZEB ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Ilość: 	1 sztuka

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2014: …………………………………………………………………………………………………………………...

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| # Monitor do pomiaru rzutu serca |  |  |  |
| 1. | Wykorzystanie dotychczas stosowanych systemów i procedur pomiaru ciśnienia inwazyjnego | TAK |  |
| 2. | Współpraca z dowolnym przetwornikiem ciśnienia inwazyjnego | TAK |  |
| 3. | Współpraca z dowolnym monitorem przyłóżkowym | TAK |  |
| 4. | Bez wymogu specjalnego dodatkowego dostępu tętniczego lub żylnego | TAK |  |
| 5. | Wykorzystanie standardowego dostępu tętniczego: tętnica promieniowa, udowa, grzbietowa stopy | TAK |  |
| 6. | Możliwość ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną (opcja) | TAK |  |
| 7. | Możliwość ciągłego monitorowania głębokości znieczulenia metodą BIS (opcja) | TAK |  |
| 8. | Monitor z możliwością kalibracji | TAK |  |
| 9. | Monitorowane parametry: - ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze(MAP) skurczowe (SYS) rozkurczowe (DIA) - częstość akcji serca (HR); - zmienność akcji serca (HRV); - rzut serca (CO) i (COI) - objętość minutowa serca (SV) i (SVI) - układowy opór naczyniowy (SVR) i (SVRI) - zmiany ciśnienia tętna (PPV) - objętości wyrzutowej (SVV) - średnie ciśnienie żylne (OCŻ) | TAK |  |
| 10. | Monitorowanie zmian parametrów hemodynamicznych po interwencji | TAK |  |
| 11. | Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym: w cyklu skurcz-skurcz, bez uśrednienia wartości i z możliwością uśrednienia | TAK |  |
| 12. | Monitorowanie parametrów w postaci graficznej (trendy) i cyfrowej (tabelarycznej) | TAK |  |
| 13. | Możliwość ustawienia znacznika wartości wyjściowych lub docelowych monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 14. | Jednoczesne wyświetlanie cyfrowych i graficznych parametrów na ekranie monitora | TAK |  |
| 15. | Długoczasowa rejestracja monitorowanych parametrów w celu ich późniejszej analizy (min. 6 miesięcy) | TAK |  |
| 16. | Możliwość przeglądania zarejestrowanych parametrów w postaci graficznej lub cyfrowej | TAK |  |
| 17. | Możliwość przesyłania monitorowanych parametrów do zewnętrznego szpitalnego systemu informatycznego: Ethernet, USB, RS232C | TAK |  |
| 18. | Oprogramowanie do przeglądania i analizy zarejestrowanych parametrów monitorowania do instalacji na komputerach z systemem MS Windows | TAK |  |
| 19. | Ekran monitora: dotykowy, kolorowy LCD, min. 10" | TAK |  |
| 20. | Łatwa i szybka instalacja monitora | TAK |  |
| 21. | Polskie menu i polska instrukcja obsługi | TAK |  |
| 22. | Karty chipowe mikroprocesorowe identyfikacji pacjenta do zapisu danych demograficznych w ilości 6 szt. | TAK |  |
| 23. | Uchwyt do statywu pionowego oraz do szyny ściennej | TAK |  |
| 24. | Procedura pomiaru rzutu serca wykonywana przy pomocy oferowanego aparatu do monitorowania parametrów hemodynamicznych jest rozliczana przez NFZ wg aktualnej skali TISS 28. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 25. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |
| 26. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 27. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 28. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 29. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 30. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 31. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 32. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 33. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim. | TAK |  |
| 34. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 35. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2014 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 5d DO SIWZ

- Znak sprawy: DAZ.26.089.2014

- ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 4

Przedmiot zamówienia: 		DEFIBRYLATOR

Ilość: 				2 sztuki

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2014: …………………………………………………………………………………………………………………...

# WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator dwufazowy Technologia optymalizacji dostaw energii. Ciągłe monitorowanie impedancji klatki piersiowej pacjenta. | TAK |  |
| 2. | Defibrylator przenośny z następującymi funkcjami: - Defibrylacja - Kardiowersja - Stymulacja przezskórna - Monitorowanie i zapis EKG | TAK |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy: Pomiar NIBP, SpO2 (technologia Nellcor, Masimo, FastSpO2), CO2 (do wyboru strumień główny i boczny) | TAK |  |
| 4. | Wymiary maksymalnie 40x30x25cm | TAK |  |
| 5. | Waga z baterią, łyżkami, stymulatorem i drukarką do 7,5KG | TAK |  |
| 6. | Zasilanie 100-240VAC 50/60Hz | TAK |  |
| 7. | Codzienny automatyczny test sprawności bez włączania urządzenia | TAK |  |
| DEFIBRYLACJA |  |  |  |
| 8. | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |  |
| 9. | Defibrylacja ręczna i pół automatyczna | TAK |  |
| 10. | Czas ładowania do energii maksymalnej maksymalnie 5 sekund do 200J poniżej 3 sekund | TAK |  |
| 11. | Ilość dostępnych poziomów energii min. 15 (15 dla defibrylacji zewnętrznej 2-360J oraz 15 dla defibrylacji wewnętrznej 1-50J) | TAK |  |
| 12. | AED - instrukcje i polecenia głosowe w języku angielskim zgodnie z wytycznymi ERC. | TAK |  |
| 13. | Łyżki twarde dla defibrylacji dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 14. | Możliwość wykorzystania wewnętrznych elektrod dla defibrylacji w trakcie operacji na otwartym sercu. | TAK |  |
| 15. | Komplet jednorazowych elektrod przylepnych | TAK |  |
| 16. | Komunikaty prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |
| STYMULACJA NIEINWAZYJNA |  |  |  |
| 17. | Możliwość wykonania defibrylacji na żądanie i ze stałą częstością | TAK |  |
| 18. | Zakres częstości stymulacji min. 30-180ppm | TAK |  |
| 19. | Zakres natężenia prądu stymulacji min. 20-200mA | TAK |  |
| MONITOROWANIE EKG |  |  |  |
| 20. | Monitorowanie EKG z 5-odprowadzeń (na wyposażeniu kabel 5EKG) Wybór odprowadzenia: I, II, III, aVR, aVL, aVF, VX Analiza Vt/VF. | TAK |  |
| 21. | Wyświetlanie 7 krzywych jednocześnie w trybie EKG. | TAK |  |
| 22. | Zakres odczytu na ekranie numerycznej wartości częstości akcji serca min. 15-300 bpm | TAK |  |
| 23. | Ustawianie wzmocnienia min. x0.25, x0.5, x1, x2, x4, AUTO | TAK |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy o moduł 12 EKG | TAK |  |
| EKRAN DEFIBRYLATORA |  |  |  |
| 25. | Przekątna ekranu min. 15 x 9cm | TAK |  |
| 26. | Kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem LED | TAK |  |
| 27. | Rozdzielczość: 800x480 pikseli | TAK |  |
| 28. | Wyświetlanie krzywych EKG, SpO2, CO2 i wartości cyfrowych na ekranie defibrylatora | TAK |  |
| REJESTRACJA |  |  |  |
| 29. | Pamięć defibrylatora: do 10000 z krzywymi EKG monitorowanymi podczas zdarzenia. Dane, parametry zapisane: stan urządzenia, mierzone parametry HR, SpO2, NIBP, przyczyna zdarzenia, energia impulsu. Możliwość zapisu za pomocą złącza USB na dysku przenośnym z przeglądaniem na ekranie PC. | TAK |  |
| 30. | Wbudowany rejestrator termiczny z trybami drukowania: ręczny, automatyczny. Minimum 3 krzywe. | TAK |  |
| 31. | System alarmowy z możliwością dostosowania granic alarmowych |  |  |
| 32. | Zasilanie defibrylatora z sieci i z wewnętrznego akumulatora. Pojemność akumulatora min. - 4 godziny monitorowania lub - 3 godziny stymulacji z 60BPM,160mA lub - 200 impulsów 200J lub - 100 impulsów 270J lub - 60 impulsów 360J. Czas ładowania do 3godzin. |  |  |
| 33. | Zakres dopuszczalnych temperatur pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie defibrylatora min. 0-45C Wilgotność względna bez kondensacji: operacyjna i przechowania minimum 30-95% |  |  |
| 34. | Odporność na zalanie, norma IP32 |  |  |
| 35. | Klasyfikacja: Klasa I |  |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 36. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |
| 37. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 38. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 39. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 40. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 41. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 42. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 43. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 44. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim. | TAK |  |
| 45. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 46. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2014 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

- ZAŁĄCZNIK NR 5e DO SIWZ

- Znak sprawy: DAZ.26.089.2014

- ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ NR 5

Przedmiot zamówienia: 		POMPY INFUZYJNE DWUSTRZYKAWKOWE

Ilość: 				6 sztuk

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2014: …………………………………………………………………………………………………………………...

# WYMAGANIA TECHNICZNE

| ## Lp | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | TAK |  |
| ## Wymagania podstawowe |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzji | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK |  |
|  | Masa pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku lub szynie maksymalnie 4,2 kg | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w wewnętrzny zasilacz zintegrowany w obudowie pompy. | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |
|  | Wszystkie komunikaty w języku polskim | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w osobne: klawiatury, wyświetlacze, przyciski włączające / wyłączające poszczególne tory) | TAK |  |
|  | Klawiatura numeryczna, blokada klawiatury | TAK |  |
|  | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Czas przy zasilaniu akumulatorowym min 20 godz. przy przepływie 5 ml/h | TAK |  |
|  | Zasilacz sieciowy wbudowany w urządzenie | TAK |  |
|  | Czytelne wyświetlacze z tylnym podświetleniem | TAK |  |
|  | Zakres prędkości podaży : minimum 0,1-2000 ml/h, co 0,1 ml | TAK |  |
|  | Dokładność +/-2% | TAK |  |
|  | Współpraca ze strzykawkami wielu producentów krajowych i zagranicznych (min 10) – podać nazwy producentów strzykawek | TAK |  |
|  | Współpraca ze strzykawkami w rozmiarach 5,10,20,30,50,60 ml | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany prędkości podaży bez konieczności zatrzymania pompy | TAK |  |
|  | Programowana objętość infuzji w zakresie 0,1 do 999 ml | TAK |  |
|  | Programowanie: prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu | TAK |  |
|  | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji min 6 progów | TAK |  |
|  | Wyświetlanie nazw min 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (min 3 profile) | TAK |  |
|  | Możliwość programowania pompy w różnych jednostkach: objętości, masy oraz z uwzględnieniem masy ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Alarmy: okluzji, brak przepływu, brak zasilania , rozładowania się baterii, bliskiego końca infuzji, źle zamocowanej strzykawki, KVO, błąd wewnętrzny | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmu | TAK |  |
|  | Programowana funkcja KVO (utrzymanie drożności naczyń): 0,1-5,0 ml/h, co 0,1 ml | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji przez porty RS232, USB, Ethernet | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 33. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |
| 34. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 35. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 36. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 37. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 38. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 39. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 5 lat, | TAK |  |
| 40. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 41. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim. | TAK |  |
| 42. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 43. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2014 r.

…………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki