Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 10 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości powyżej 137 tys Euro)

Procedura pełna

DOSTAWA  WYROBÓW  DO  ANGIOPLASTYKI  DLA  ODDZIAŁU  KARDIOLOGII.

Kod  CPV: 33.11.17.30-7

Znak sprawy:  W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/   57       /08

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj.Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

# I.  UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.   Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych wg Załącznika nr 1 pakiet 1 - 20

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i alternatywnych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67, ust.1, pkt. 6 i 7 i art. 134, ust. 6, pkt. 3 PZP.

5.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38

ust. 3 ustawy.

6.  Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

7.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.  Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,

natomiast  obowiązki opłaty skarbowej reguluje  ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie

skarbowej  (Dz.U. Nr 225 z 2006r., poz. 1635 .)

II. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118  42-200 Częstochowa

-NIP 573-22-99-604,  -REGON- 001281053-00012,  -KRS 0000003907

-Organ założycielski –województwo śląskie

tel.: 043 367 37 53

faks: 034 365 17 56

# III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 PZP

# IV.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: stentów dowieńcowych; cewników diagnostycznych,

balonowych i prowadzących;  ; prowadników  angioplastycznych;  koszulek naczyniowych;

strzykawek  do PTCA;  linii do pomiaru ciśnienia; Y-konektorów; torquerów;  systemów aspiracji

skrzeplin; ; kuwet do pomiaru ACT zestawy obłożeniowe do zabiegów koronarografii

dla Oddziału Kardiologii  stosownie do załącznika Nr 1pakiet 1  do 20 SIWZ

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna

stanowiąca  załącznik  Nr 1 pakiet 1 – 20 SIWZ.

1.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Warunki wykonania zamówienia:<!--mstheme-->

2.1.Zaoferowane wyroby medyczne muszą  być dopuszczone do obrotu i użytkowania w

służbie zdrowia .

2.2. Termin płatności:  przelewem po dostawie w terminie minimum 30 dni od daty

otrzymania prawidłowo  wystawionej faktury VAT.

2.3.Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie  powierzy podwykonawcom.

2.4.Miejsce wykonania zamówienia: loco magazyn zamawiającego.

# V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż 12 m-cy od daty jej zawarcia.

# VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

# DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  Stosownie do art. 22 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym,

a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
     w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą

stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty

występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.  Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje

się  również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej

wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania

wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki

cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  Do Wykonawców, o których mowa w pkt. 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

Wykonawcy.

6.  Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków  udziału w postępowaniu będzie

dokonana  przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na  podstawie

przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został  określony w

punkcie VII niniejszej specyfikacji (SIWZ).

7.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8.  Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Wykonawców  którzy złożyli oferty  o:

a.   wyborze oferty

b.    wykonawcach których oferty zostały odrzucone

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

9.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 10 PZP)

# VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

# WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

# UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenia stosowne do art. 22 oraz 24 i 44 ustawy PZP wg wzoru stanowiącego

Załącznik  Nr 2 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności winien dostarczyć:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2. koncesję , zezwolenie lub licencję , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

koncesji , zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie

objętym zamówieniem publicznym. W przypadku gdy na prowadzenie działalności

nie jest wymagana koncesja, zezwolenia lub licencja należy dołączyć stosowne

oświadczenie.

2.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju

pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy,

wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

2.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że

uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu

podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert.

W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników).

W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.

2.6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia winien dostarczyć:

3.1. oświadczenie, że oferowane wyroby  są dopuszczone do obrotu i używania

w służbie zdrowia.

3.2.wykaz  dokumentów na podstawie których oferowany asortyment został dopuszczony

do obrotu i używania z podaniem nazwy jednostki dopuszczającej, numeru

dopuszczenia, rodzaju dokumentu dopuszczenia i którego asortymentu dotyczy.

Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty, wraz z pierwszą dostawą dostarczy

dokumenty na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został

dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i

zadeklarowaną klasą (deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę wyrobu

świadcząca o spełnieniu przez wyrób wymagań zasadniczych i przeprowadzenia

procedury zgodności, certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej wydany

przez jednostkę notyfikowaną, dokument potwierdzający wpis  wyrobu do Rejestru

Wyrobów Medycznych, świadectwa rejestracji. – Załącznik Nr 3

3.3. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom

stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości , przedmiotu , dat

wykonania i odbiorców Załącznik  Nr 4

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia winien dostarczyć:

4.1. informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,

potwierdzającą wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność

kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert.

- 5. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty

- wymienione w punktach 1,2.1 i 2.3 – 2.6 składa każdy z podmiotów, natomiast dokumenty

- wymienione w pozostałych punktach składają te podmioty łącznie.

- 6. Dokumenty wymienione w pkt..1 - 4 mogą być przedstawione w formie oryginału albo

- kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

- 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

- Polskiej :

- - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2.1 i 2.4 do 2.6, składa dokument

- lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

- zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- 7.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- 7.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- 7.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

- społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

- odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

- wykonanie  decyzji właściwego organu.

- - zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 2.3 składa zaświadczenie właściwego

- organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo  zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24  ust.1 pkt.4-8 ustawy.

- 8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

- miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7 ,

- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

- właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

- lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca

- ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

# VIII. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ

# ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA

# OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia

ofert i porozumiewania się w innym języku.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i Wykonawcy przekazują pisemnie .

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

4.  Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do

Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# IX. WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z

# WYKONAWCAMI.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami :

mgr Bożena Klimas, tel. 034/3673753.;

# X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed

upływem terminu składania ofert , w wysokości dla poszczególnych pakietów jak niżej:

- pakiet  1   -        750,00  zł

- pakiet  2   -     1.500,00  zł

- pakiet  3   -        800,00  zł

- pakiet  4   -     2.500,00  zł

- pakiet  5   -         700,00 zł

- pakiet  6   -      1.150,00 zł

- pakiet  7   -         500,00 zł

- pakiet  8   -         360,00 zł

- pakiet  9   -         550,00 zł

- pakiet  10   -      300,00 zł

- pakiet  11 -      1.200,00 zł

- pakiet  12   -       680,00 zł

- pakiet  13   -       760,00 zł

- pakiet  14   -       300,00 zł

- pakiet  15   -         50,00 zł

- pakiet  16   -       180,00 zł

- pakiet  17   -       100,00 zł

- pakiet  18   -       200,00 zł

- pakiet  19   -         10,00 zł

- pakiet  20   -       130,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem  na konto Zamawiającego

Bank Polskiej Spółdzielczości s.a. II O/cz-wa  Nr.konta:

86 1930 1129  2110 0113 6700 0004 z dopiskiem „Wadium –  Hemodynamika  2008 r .”

Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego

wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert). W

przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć

kserokopię przelewu. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym.

4.  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych

należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu i kserokopię poświadczoną „za zgodność

z oryginałem” przez Wykonawcę, przy czym oryginał gwarancji należy złożyć w formie

umożliwiającej zwrot po zakończeniu  postępowania.

5.  Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu

powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania

się o udzielenie zamówienia publicznego (art.24, ust.2, pkt.4 PZP)

6.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

a.  upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

7.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

  - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - który został wykluczony z postępowania;

  - którego oferta została odrzucona.

8.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym je

zwrócono na podstawie pkt. 7 lit. b i c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia

protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego oferty.

Wykonawcy w tym przypadku wnoszą wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego.

9.  Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta

została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# XI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1.  Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 60 dni.

2.  W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania

ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.  Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.  Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XII. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT.

1. Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w  ramach załącznika Nr 1 pakiet 1 - 23

1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i alternatywnych.

1.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.7. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami: adresat,

temat zamówienia: „Hemodynamika 2008 -  , nr sprawy P-8/  57   /08.”, nazwa (imię i

nazwisko wykonawcy),  adres Wykonawcy oraz „nie otwierać przed  dniem

24.07. 2008 r godz.10.15.”.

1.8. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do

zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby

podpisujące ofertę.

1.9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza), o ile

prawo  do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo

do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz  z ofertą.

1.10. Wszystkie strony winny być ponumerowane.

1.11. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo

opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

2.  Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany

w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają

zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane

i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty

powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo

opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie

o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3.  Zawartość oferty:

3.1. Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie VII SIWZ

- Dowód wniesienia wadium.

  - Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli

nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

  - Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami

punktu VI..3 i 4  SIWZ. (jeśli dotyczy).

3.4. Przedmiot zamówienia stosownie do Załącznika Nr 1 pakiet 1 – 20 SIWZ,

3.5. Opis (prospekty) ze szczególnym uwzględnieniem parametrów określonych w

Załączniku Nr 1 pakiet 1 –  20 SIWZ z zaznaczeniem którego pakietu  oferowanego

produktu dotyczy. Parametry techniczne oferowanego sprzętu muszą być potwierdzone

w oficjalnych folderach marketingowych danego produktu, publikowanych ogólnie przez

producenta, dołączonych do dokumentów przetargowych oferenta.

3.6. Próbki do przetestowania w ilości reprezentatywnej (po 1 szt) asortymentu ujętego w

Załączniku nr 1 pakiet 1 – 20. Próbki winny być opisanej którego pakietu dotyczą.

3.7. Dostawa wraz z fakturą i dwiema kopiami - loco magazyn apteki zamawiającego na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

3.8. Dostawy sukcesywne,  w terminie maksimum 5 dni roboczych  od telefonicznego lub

faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego pracownika apteki zamawiającego.

3.9. Czas gwarancji - minimum 12 m-cy  od daty dostawy.

3.10. Płatność przelewem po dostawie  w terminie minimum 30 dni) od daty  otrzymania

prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.11. Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

3.12. Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu

zamówienia

3.13. Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), podpisany

przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten  winien  być

umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

3.14. Wartość netto i brutto oferty w PLN przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa handlowa i nr.kat używane w wystawianych fakturach | J.m | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet Nr ............. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | ................ | XXX | ............ | XXXXXX |

XIII.  MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1.  Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w

pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  24.07.2008 r godz. 10:00

2.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez

otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24.07.2008r   godz. 10:15 w siedzibie

zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 342.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz

warunków płatności zawartych w ofertach.

7.  Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# XIV. OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca

2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r.

Nr 137, poz. 1302);

2. Cena podana w ofercie w złotych polskich powinna zawierać wszystkie koszty

bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna  uwzględniać wszelkie

uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie

powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty

transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest

obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# XV. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ

# KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z PODANIEM ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT.

1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający:

1.1.wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub

dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy złożyli dokumenty, o

których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy

podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania;

oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez

Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu oraz spełnienie przez

oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż

w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia

oświadczeń i dokumentów (art. 26.ust.3.PZP)

1.2. może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

(art. 87.ust 1 PZP).  Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a

Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,  z zastrzeżeniem

punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.  Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich  Wykonawców,  którzy złożyli oferty.

3.  Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony

przepisami art. 88 ustawy.

4.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

4.1.  jest niezgodna z ustawą;

4.2.  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4.3.  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4.4  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

4.6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na

podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

4.7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

4.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Wartość brutto oferty                                     80 %

-najniższa wartość oferty             100pkt

Jakość                                           20%

- najwyższe                      100 pkt

- Kryterium wartość oferty:

## Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100.

- Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez

wagę tego kryterium – 80%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa

oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

Jakość :

Na podstawie dostarczonych próbek. Każdy z członków komisji przyzna określoną ilość

punktów 1-100. Suma punktów zostanie przemnożona przez wagę tego kryterium – 20%.

Wynik będzie traktowany jako  wartość punktowa w kryterium ocena techniczna.

- 6.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów

- uzyskaną w  kryterium określonym w pkt. 5, która spełnia wszystkie wymagania

- określone w niniejszej specyfikacji.

7.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie

wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty o:

7.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

Wykonawcy którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także

nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze

streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

7.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne;

7.3.Wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

8.  Informacje o których mowa w pkt.7  zostaną także zamieszczone  na stronie

internetowej zamawiającego (www.szpitalparkitka.com.pl), oraz w miejscu

publicznie dostępnym w jego siedzibie (tablica ogłoszeń, paw D, II p)

- 9.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku

- okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# XVI. INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

# DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY

# W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

1. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed

upływem terminu związania ofertą.

2. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania

ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informacje o wyborze oferty

przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego

zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4 .Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XVII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# XVIII. ISTOTNE  DLA  STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ

# WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE

# ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO.

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 6  do SIWZ –  wzór umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XIX. POZOSTAŁE  INFORMACJE

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  - Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  - Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

9.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

10.Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1)

- wzór oświadczeń (załącznik nr 2),

- wykaz dopuszczeń oferowanego asortymentu (załącznik nr 3)

- wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 4)

- wzór oferty (załącznik nr 5),

- wzór umowy (załącznik nr 6).

Z a t w i e r d z i ł:

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa, dnia 24.06.2008  r

Załącznik nr 1

do SIWZ znak sprawy P-8/  57     /08

#### Pakiet Nr 1: Stenty dowieńcowe powlekane (DES) do długich zwężeń   szt 30

Stenty dowieńcowe o następujących parametrach:

- Stent stalowy na balonie,  powlekany lekiem, zmniejszającym migrację i rozplem komórek mięśni gładkich( SMC)

- długości maksymalnie do 38 mm; średnice 2.25-5 mm ;

- profil natarcia (wejścia) nie więcej niż 0.017”;

- RBP dla 3.0 mm nie mniej niż 18 ATM ;

- grubość drutu  maksymalnie do 0.0038”;

- część balonu  poza stentem do 0.5 mm ;

- składanie balonu zabezpieczające przed rotacją stentu (min 5 zakładek na balonie);

- udowodnione działanie w oparciu o wieloletnie badania, opublikowane w medycznych biuletynach.

-    rejestracja do zastosowania u chorych na cukrzycę.

Pakiet Nr 2: Stenty dowieńcowe do cienkich naczyń   szt 200

#### Stenty do naczyń wieńcowych o następujących parametrach:

- Zbudowany ze stopu kobaltowo-chromowego

- stent modularny – unikalna budowa modularna powoduje znacznie większą, niż przy stentach tubularnych, giętkość i dostosowanie się do kształtu naczyń

- utkanie stentu umożliwia łatwe dojście do bocznic

- dostępne średnice minimalnie od 2,25 mm.

- możliwość maksymalnego rozszerzenia stentu do ok.5,0 mm

- dostępne długości stentu od 8 do 30 mm

- profil przejścia (crossing profile) nie więcej niż 0,042” dla rozmiaru 3,0 mm

- siła radialna nie mniej niż 30 PSI dla stentu 3,0 mm; dogodna do twardych i uwapnionych zmian

- recoil poniżej 2%

- skracalność stentu, tzw. foreshortening poniżej 2%

- Ciśnienie nominalne, tzw. nominal pressure: nie więcej niż 9 atm.

- RBP: nie mniej niż 16 atm.

- distal shaft  nie więcej niż 2,7F; proximal  shaft nie więcej niż  2.1F

- “discrete technology” –  średnica balonu maleje już 0,4 mm za krawędzią stentu – zapobiega dyssekcji na brzegach stentu, zabezpiecza przed powstaniem tzw.”dog bone”

- „secure technology” – balon po zamontowaniu stentu poddany zostaje obróbce, która zapobiega jego ześlizgnięciu się z balonu podczas przechodzenia przez ciasne zmiany.

- wyjątkowo elastyczny- możliwość sforsowania krętych odcinków naczyń

- dobra widoczność w skopii RTG ze względu na większą „gęstość” stopu kobaltowo-chromowego w porównaniu ze stentami stalowymi, stent umieszczony pomiędzy dwoma markerami

- grubość ściany stentu nie więcej niż 0,0036”= 91μm

- możliwość stosowania cewnika prowadzącego 5F do rozmiaru 4,0 mm,

- pokrycie ściany naczynia nie więcej niż 19%

Pakiet Nr 3: Stenty dowieńcowe do bezpośredniego stentowania    szt 100

Stenty dowieńcowe o następujących parametrach:

- wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego L605

-  budowa stentu typu „sloted tube”

-  cewnik balonowy typu „semi-compliant”, „monorail”

-  bardzo dobra widoczność w skopii

-  grubość ściany stentu nie więcej niż 0,0025”(0,06 mm)

-  profil przejścia( crossing profile) nie więcej niż 0,032”(0,82 mm) dla stentu 3,0 mm

-  skracanie poniżej 2 %

-  shaft proksymalny 1,9 F, dystalny 2,6F

-  wysoka siła radialna

-  RBP nie mniej niż 14 atm

- dostępne rozmiary 2,5 do 4,0 mm, długości 9 do 27 mm

Pakiet Nr 4: Stenty dowieńcowe do krętych naczyń   szt 300

Stenty dowieńcowe o następujących parametrach:

  - stent kobaltowo – chromowy, obecność w stopie niklu (Ni) poniżej 12%

  - montowany fabrycznie na balonie typu  semi-compliant, w sposób mocny i pewny, zabezpieczający przed zsunięciem  w  trakcie pokonywania zmiany

  - doskonała giętkość przy pokonywaniu krętych naczyń

  - system doprowadzający typu monorail

  - długość systemu doprowadzającego ponad 135 cm

  - minimalny wymagany przedział średnic: 2,5 – 4.0 mm

  - minimalny przedział długości: 8 – 25 mm

  - minimalne  RBP 14 atm. dla średnic 2,5 – 3,5

  - profil przejścia dla średnicy 3,0 mm  nie więcej niż  0,037”

  - shaft  proxymalny  nie więcej niż 1,8 F

  - shaft  dystalny nie więcej niż 2,5 F

  - profil wejścia( entry profile ) nie więcej niż 0,017”

  - grubość ściany stentu nie więcej niż 0,0026” dla pełnego zakresu średnic

  - możliwość doprężenia stentu większym balonem bez utraty właściwości i zaburzenia struktury stentu

  - stenty w całym zakresie średnic (tj. 2,5 – 4,0 mm) kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F

  - osadzenie stentu  na balonie zabezpieczające przed efektem „Dog Bone”

Pakiet Nr 5: Cewniki balonowe do udrożnień i doprężania stentów   szt 200

Cewniki balonowe do naczyń wieńcowych o następujących parametrach:

- typ rapid Exchange, semi-compliant

- ciśnienie nominalne minimalnie 8 atm.( dla średnicy 1.25 i 1.5 mm – 6 atm.)

- ciśnienie RBP minimalnie 14 atm. ( dla średnicy 1.25 i 1.5 mm – 12 atm.)

- profil balonu nie więcej niż 0.023” przy średnicy 3.0 mm ; oraz 0.020” przy średnicy 1.25 mm

- profil wejścia końcówki balonu( entry profile) nie więcej niż  0.016”

- wymagane średnice balonu 1.25 do 4.0 mm

- dla średnic 2.0 do4,0  skok średnicy balonu co 0.25 mm

- długość 6.0 do maksymalnie 30 mm

- dla balonu 3.0: dystalny shaft do 2.4 F, proksymalny shaft do 1,9F.

- udokumentowana możliwość wykonania zabiegu „Kissing baloon” przy użyciu cewnika 6.0F przy jakiejkolwiek kombinacji balonów do średnicy 3.5 mm.

Możliwość zamówienia balonów o charakterystyce non-compliant- (30% pakietu ):

- średnice od 2.0 do 5.0 mm

- długości 6 do 27 mm

- bardzo trwały i odporny na uszkodzenia materiał wykonania balonu

- trwałość kształtu- nie odkształca się po pierwszym wypełnieniu

- ciśnienie nominalne co najmniej 10 atm.

- RBP co najmniej 18 atm.

- Profil przejścia nie więcej niż 0.026” dla balonu 3.0 mm; oraz 0.024” dla balonu 2.0 mm

- Profil wejścia nie więcej niż 0.016”

- Selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym Selective Dura-Trac, zapobiegającym przemieszczanie się balonu podczas inflacji( water melon efect)

Pakiet Nr 6:Cewniki balonowe do zmian prostych   szt 300

Cewnik balonowy o następujących parametrach:

  - balon typu semi-compliant

  - system doprowadzający typu monorail

  - długość systemu doprowadzającego minimum 135 cm

  - minimalny wymagany zakres średnic: 2.0 – 4.0 mm

  - minimalny wymagany zakres długości: 10 – 30 mm

  - profil wejścia balonu nie więcej niż 0,017”

  - shaft proxymalny nie więcej niż 1,8 F

  - shaft dystalny nie więcej niż 2,5 F

  - RBP minimum 14 atm. w zakresie średnic 2,5 – 3,5

  - Możliwość wykonania procedury „kissing baloon” przy użyciu cewnika 6F

Pakiet Nr 7: Prowadniki angioplastyczne  szt 300

Prowadniki angioplastyczne do naczyń wieńcowych o następujących parametrach:

-  Średnica 0,014”

-  Długość co najmniej 175 cm, z możliwością przedłużenia do 325 cm bez konieczności

wymiany prowadnika

-  Doskonale widoczna końcówka prowadnika w skopii-zwoje dystalne pokryte platyną

-  Prowadnik pokryty dwoma rodzajami substancji, policzterofluoroetylenem oraz

substancją hydrofobiczną zapewniającą maksimum hemokompatybilności i ułatwiającą

przechodzenie prowadnika prze kręte i ciasne odcinki naczyń

-  Końcówka typu „J” i prosta

-  Szeroki wybór prowadników o różnym stopniu sztywności i twardości końcówki

-  Konstrukcja prowadnika zapewniająca ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu

#### Pakiet Nr 8: Prowadniki angioplastyczne do udrożnień   szt 200

Prowadniki angioplastyczne do naczyń wieńcowych o następujących parametrach:

-  Średnica 0,014”

-  Długość co najmniej 190 cm, dostępne o długości 300 cm

-  Wykonane ze stali i innych stopów metali-nitynolowych

-  Doskonale widoczna końcówka prowadnika

-  Końcówka typu „J” i prosta

-  Szeroki wybór prowadników o różnym stopniu sztywności i twardości końcówki(co

najmniej 15 typów)

-  Dostępne pokrycie hydrofobowe i hydrofilne

-  Konstrukcja prowadnika zapewniająca ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu

Pakiet Nr 9: Cewniki diagnostyczne  szt 2000

Cewniki do koronarografii o następujących parametrach:

-  rozmiar 4, 5 i 6F

-  konstrukcja zapewniająca dobre manewrowanie i obrót 1:1

-  średnica wewnętrzna min. 0.057’’ dla 6F

-  długość minimum 100 cm, dla Pigtail minimum 110 cm

-  pokrycie wewnętrzne cewnika gwarantujące duże przepływy

-  miękka końcówka – atraumatyczna

-  zbrojony, odporny na załamania i zagięcia

-  duży wybór kształtów i krzywizn

-  dobra widoczność radiologiczna w skopii

#### Pakiet Nr 10: Koszulki naczyniowe  szt   1000

Koszulki do wkłuć naczyniowych o następujących parametrach:

-  średnice wewnętrzne 5F do 8F

-  dostosowane do prowadników o  średnicy 0,035”

-  długość 12cm i 23cm(zapotrzebowanie w stosunku 95% dla 12cm i 5% dla 23cm

-  zastawka hemostatyczna dająca optymalną hemostazę i niskie opory

-  zatrzask utrzymujący rozszerzacz w koszulce w trakcie zakładania

-  ramię boczne z kranikiem

-  wysoka odporność na zagięcia i załamania,

-  zachowuje niezmienne światło na całej swojej długości

-  gładkie, atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem, a rozszerzaczem, oraz pomiędzy

rozszerzaczem, a koszulką

-  atraumatyczna końcówka

#### Pakiet Nr 11: Zestawy obłożeniowe do zabiegów koronarografii  szt    1200

Zestawy sprzętu:

- Chusta angiograficzna 218 x 330 cm z otworami, przezroczysta krawędź

- ( z otworami – dostęp udowy i promieniowy ) 1 sztuka

- fartuch chirurgiczny – 2 sztuki ( L, XL )

- plastikowa miska 500 ml- 1 sztuka

- igła angiologiczna, 18G – 1 sztuka

- pokrowiec ochronny typu czapeczka  z gumka 85x90 cm – 1 sztuka

- strzykawka Omnifix Luer Lock 20 ml – 1 sztuka

- rampa 3-kranikowa typu OFF, 35 bar

- dreny ciśnieniowe 1,5x2,7mm - 20cm i 150 cm

- prowadnik diagnostyczny J3, 0,035”/0,89mm, 150 cm

- system oszczędzający srodek kontrastowy, 15 cm

- gąbka z plastikowym uchwytem

- skalpel jednorazowy z osłonką

- ł. Igła Sterican 21G, 0,8x50mm – 1 sztuka

- Strzykawka zwykła Luer - 10 ml, 1 sztuka

- kompres absorbujący 20x40cm – 1 sztuka

- gaziki 100x100mm – 20 sztuk

- kleszczyki plastikowe

- r. serweta na stolik trójwarstwowa 90x150cm

#### Pakiet Nr 12: Cewniki balonowe do kontrapulsacji   szt   30

Cewniki balonowe do wspomagania krążenia metodą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej:

-  wypełniane helem poprzez pompę sterowaną komputerowo

-  balon wykonany z materiałów nietrombogennych i apyrogennych, bez dodatków lateksu

-  różne objętości-rozmiary cewnika balonowego w zależności od wielkości aorty

pacjenta( w przeliczeniu na wzrost )

-  specjalna konstrukcja co-lumen cewnika, minimalizująca opory przepływu helu

-  w zestawie zawarty przedłużacz do podłączenia cewnika z urządzeniem oraz zestaw do

wkłucia dotętniczego z koszulką

-  średnica zewnętrzna balonu kompatybilna z wkłuciem 7.5 F, dostarczanym w zestawie

-  duża wytrzymałość balonu

-  możliwość wprowadzania cewnika przezskórnie bez koszulki naczyniowej

Pakiet Nr 13: Cewniki prowadzące   szt  500

Cewniki prowadzące o następujących parametrach:

-  duża średnica wewnętrzna, minimalnie: 0,058 dla 5F; 0,071” dla 6F; 0,081” dla 7F ; 0,090”

dla 8F

-  oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F,

-  metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz  na całej długości cewnika

-  miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii,

-  stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres trwania zabiegu

-  odporność na skręcanie i załamania

-  dobra pamięć kształtu

-  dobra manewrowalność

-  wysoka trwałość cewnika

-  pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – 89 w każdej średnicy : Judkins L&R,

Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – Multi

Aortic Curve, Champ – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej,

ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń - szczegóły w

prospektach

Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi

końcówkami – szczegóły w prospektach

#### Pakiet Nr 14: Strzykawki ciśnieniowe do PTCA(inflatory)   szt   400

Strzykawka z manometrem do wykonywania inflacji:

-  maksymalne ciśnienie od 20 atm do 30 atm

-  strzykawka o pojemności 20 ml

-  precyzyjne zwiększanie ciśnienia w balonie

-  budowa strzykawki umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji

-  posiada zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją

-  ergonomiczna rękojeść, łatwa i wygodna w obsłudze

-  tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną – możliwość generowania

precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu.

-  czytelna tarcza manometru –skala ciśnień co 0,5 atm do 1 atm.

-  wykonana z przezroczystego materiału

#### Pakiet Nr 15: Torquer    szt   500

Torquer:

-  dostosowany do prowadników o śr. 0,009” do 0,022'',

-  luminescencyjny,

-  powierzchnia chropowata, ułatwiająca manewrowanie.

#### Pakiet Nr 16: Y-Konektor    szt   500

Łącznik typu Y (Y-connector) o właściwościach :

- typ pojedyńczy- 95% partii zamawianego towaru(475 szt.)

-  światło wewnętrzne zastawki 9,5F

-  z ruchomą końcówką „męską”

-  wykonany z przezroczystego materiału

-  możliwość użycia 2 prowadników-typ podwójny-5% partii zamawianego towaru( 25 szt.)

Pakiet Nr 17: Linie do pomiaru ciśnienia   szt  350

Zestawy do ciągłego monitorowania ciśnienia metodą „krwawą”:

-  Wysoka częstotliwość własna zestawu

-  Współczynnik tłumienia: 0.2

-  Wysoka częstotliwość własna zestawu i niski współczynnik tłumienia oraz specjalnie

dobrana średnica i sprężystość drenów niwelują możliwość wystąpienia zjawiska rezonansu

-  Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300 mmHg

-  Szybkie płukanie >=1ml/s

-  Zakres pomiarowy: -50 mm Hg – 300 mm Hg

-  Max. ciśnienie: 6000 mm Hg

-  Offset/drift: ± 1 mm w ciągu 8 godz. i ± 2 mm w ciągu 24 godz.

-  Nieliniowość i histereza : ± 1.5% na całym obszarze ekranu

-  Impedancja wejściowa: 1800 – 4500 Ω

-  Impedancja wyjściowa: 270 – 330 Ω

-  Impedancja izolacji: 1000M Ω

-  Możliwość wykonania testu sprawdzającego zapis z przetwornika przy łóżku chorego

-  Wstępnie wykalibrowany przetwornik ze stałymi parametrami elektrycznymi (czułość,

liniowość, stabilność zera)

-  Kodowane kolorami w zależności od przeznaczenia (prążki czerwone, niebieskie lub żółte)

Możliwość wykonania zestawów zmodyfikowanych na życzenie, które utrzymają te same parametry jak zestawy katalogowe

Pakiet Nr 18: System do aspiracji skrzeplin   szt   30

Zestaw do odsysania skrzeplin wewnątrznaczyniowych w trakcie zabiegów PCI:

-  łatwość użycia-możliwość zastosowania w trakcie zabiegu przez pojedyńczego operatora

-  do wyboru cewnik ssący kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6.0 i 7.0 F( cewniki dla

7.0 F z większym światłem wewnętrznym)

-  pełnościenna konstrukcja cewnika zapewniająca optymalne i bezpieczne zastosowanie

podczas zabiegu

-  duży przepływ w trakcie zasysania- minimalnie 45 cm3/ min. dla cewnika 6.0 F,

gwarantujący wysoką skuteczność usuwania materiału zatorowego

-  potwierdzony efekt kliniczny odessania skrzepliny przed stentowaniem u pacjentów  ze

świeżym zawałem serca( badania kliniczne w czasopismach medycznych)

Pakiet Nr 19: Kuwety do pomiaru ACT   szt   135 (3 op)

Płytki do oznaczenia krzepnięcia:

- jednorazowego użytku

- zastosowanie z aparatem Hemochron

- możliwość wykonania testu przy łóżku pacjenta

Pakiet Nr 20: Cewniki balonowe tnące     szt   30

Cewniki balonowe tnące - „cutting baloon”, do wybitnie twardych, uwapnionych zmian, o następujących parametrach:

-  balon wyposażony w 3 lub 4 ostrza;

-  długości 6-15 mm;

-  średnice 2-4 mm co 0,25 mm;

-  ciśnienie RBP co najmniej 10 atm

## załącznik nr  2 do SIWZ

znak sprawy P-8/  57    /08

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: zamówienia na dostawę:  wyrobów do angioplastyki dla Oddziału Kardiologii

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 44  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

......................................................................................

pieczęć  firmowa

## załącznik nr  3 do SIWZ

znak sprawy P-8/     57      /08

WYKAZ  DOPUSZCZEŃ  OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawy - wyrobów do angioplastyki dla Oddziału Kardiologii

………………………………………………………………………………………………………………………………………………”, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz dopuszczeń do używania oferowanego sprzętu:

| Lp. | Nr.części i poz. której dotyczy | Nazwa asortymentu | Nr. katal | Nazwa jednostki Dopuszczającej | Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np.wpis, CE itp.) | Nr.dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że  w przypadku  wyboru  naszej oferty w/w dokumenty zostaną dostarczone wraz z pierwsza dostawą.

............................., dnia ...................

.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

## załącznik nr  4 do SIWZ

znak sprawy P-8/   57     /08

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawy - wyrobów do angioplastyki dla Oddziału Kardiologii”, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................

.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

załącznik nr 5 do SIWZ

znak sprawy: P-8/  57   / 08

..........................................	                                                             ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do angioplastyki dla Oddziału Kardiologii

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych

warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 pakiet

.................. do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

pakiet   ........,:

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

pakiet ............,

........................................................... zł netto (słownie: ......................................................

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

itd..........

Ogółem wartość oferty :

........................................................... zł netto (słownie: .......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie: .....................................................)

Wartość brutto oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją  przedmiotu zamówienia

Czas gwarancji od daty dostawy  (12 miesięcy )dla:

- pakietu 1 -   ......................  m-cy od dnia dostawy

- pakietu 2 -   ......................  m-cy od dnia dostawy

- pakietu 3 -   ........................m-cy od dnia dostawy

itd. .......

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do .....................  dni od daty otrzymania  prawidłowo

wystawionej faktury VAT.(minimum 30 dni)

Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 12 m-cy od daty podpisania umowy.

Oferowany termin dostawy ................ dni od zamówienia telefonicznego lub faxowego (maksimum 5 dni

robocze), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy

na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Informujemy o wniesieniu wymaganej wielkości wadium w formie ......................................

..........................................................................., w dniu ......................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto w ...............................

........................................., nr ...............................................................................................

.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

.......................................................................................

miejscowość, data

Załącznik nr 6 do SIWZ

znak sprawy P-8/     57     /08

UMOWA – WZÓR  Nr.W.Sz.S/DDZ/2411/P-/8/      /08

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907  NIP 573-22-99-604,  Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                   ...............................................................

a   firmą..................................................................................................................................................         NIP ...................................., REGON ......................KRS .............................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1.........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż materiałów  ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ....................................... .

............................................................złotych .................).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

1.  W trakcie trwania umowy ceny brutto  mogą ulec zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

2.  Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.

§4.

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do ............. dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego ..............................................................................

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn

apteki  Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni roboczych

licząc od dnia  telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez  upoważnionego

pracownika apteki.

2. Dostawa przedmiotu  określonego w Załączniku Nr 1 odbywać się będzie sukcesywnie w

zależności od potrzeb Zamawiającego.

3. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy dokumenty dopuszczające stosownie do wykazu

stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z

dostarczonymi świadectwami.

5. Osoba odpowiedzialna za kontakty  odnośnie wykonania umowy  ze strony Wykonawcy .......................................................... tel. .........................................................

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

Czas gwarancji asortymentu objętego umową - .................. m-cy od daty dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia

u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w

umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy

dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanego zamówienia, z zastrzeżeniem

postanowień § 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

§11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§12

Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż 12 m-cy od daty jej zawarcia.

§13

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

§15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y