## WOJEWÓDZKI   SZPITAL   SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Dział Zamówień Publicznych

tel. 34 3 673 674 34, fax 34 3 673 251

Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

_________________________________________________________________________________________

Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 13,50 zł

WSS/DDZ/2411/P-8/47/10

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

/SIWZ/

DOSTAWA

APARATÓW DO ZNIECZULANIA

dla

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

w Częstochowie

Postępowanie o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)

prowadzone w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

zgodnie z przepisami ww. ustawy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Załączniki do SIWZ:

1. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – Załącznik Nr 1

2. OFERTA CENOWA – Załącznik Nr 2

3. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW… – Załącznik Nr 3

4. UMOWA /projekt/ – Załącznik Nr 4

Częstochowa 2010

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 193 000 EURO

DOSTAWA

APARATÓW DO ZNIECZULANIA

dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

w Częstochowie

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

KRS 0000003907, NIP 573-22-99-604, Regon 001281053

Organ Założycielski - Województwo Śląskie

tel. 34 367 36 74, fax: 34 365 32 51

www.szpitalparkitka.com.pl, e-mail: szp@data.pl

godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:35.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655; zmiany: Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058).

2. Postępowanie jest prowadzone z udziałem komisji przetargowej.

3. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych.

4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami),

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r Nr 226, poz. 1817),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 224, poz.1796),

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009r nr 224, poz. 1795),

5) Kodeks cywilny,

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  DOSTAWA APARATÓW DO ZNIECZULANIA /3 szt/, opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /parametry techniczne/ wraz z wymaganiami dotyczącymi gwarancji i serwisu przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, stanowiący jej integralną część.

3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez osobę wymienioną w §4 ust. 8 projektu umowy – Załącznik Nr 5, uprawnioną do nadzoru nad realizacją umowy.

4. Dostarczone urządzenia mają być kompletne, a po zainstalowaniu gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych inwestycji.

5. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników.

6. Instalacja i szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatury zostaną potwierdzone stosownymi protokołami: zdawczo-odbiorczym przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia personelu.

7. Kod CPV: 33100000-1.

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

V. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.

###### VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

###### Do 6. tygodni /42 dni/ od dnia zawarcia umowy.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do  wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

IX. DOKUMENTY SKŁADANE W OFERCIE ORAZ SPOSÓB ICH OCENY

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający   wymaga dołączenia do oferty:

1) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg Załącznika Nr 3 do SIWZ). W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;

2) koncesji, zezwolenia lub licencji.

2. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy uwzględnionego w Załączniku Nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższy dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę;

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę;

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.

Dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych  za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. nr 197, poz. 1661, z późn. zm.), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniona informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1) aktualnych świadectw CE w zakresie zgodności zarządzania jakością producenta z wymogami dyrektywy 93/42/EEC wraz z deklaracją zgodności urządzenia z odpowiednimi normami IEC oraz wymogami dyrektywy 93/42/EEC z podaniem klasy lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych/Potwierdzenie zgłoszenia Rejestru Wyrobów Medycznych wg ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20 kwietnia 2004 /Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późn. zm./;

2) folderów, prospektów, katalogów, ulotek informacyjnych /w języku polskim/ potwierdzające wymagane parametry oferowanego sprzętu medycznego, opisane w SIWZ.

4. Pozostałe dokumenty składane w ofercie:

1)  oferta cenowa /Załącznik Nr 2/;

2)  formularz asortymentowo-cenowy /Załącznik Nr 1/;

3)  dowód wniesienia wadium /forma dokumentu opisana jest w Rozdziale Xi SIWZ dotyczącym wadium/.

5. Dokumenty mogą być przedłożone  w  formie  oryginałów  lub  kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę - za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonuje osoba upoważniona do podpisania oferty w imieniu firmy.

6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i w art. 24 ust. 1, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę.

X. OFERTY WSPÓLNE I WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA TERYTORIUM RP

1. Zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

3. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kserokopię potwierdzoną przez jego wystawcę - za zgodność z oryginałem.

4. Dokument pełnomocnictwa musi zawierać w szczególności wskazanie postępowania o  zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika oraz zakres jego umocowania oraz musi być podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1 została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosują się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605, Dz. U. Nr 188, poz.1155) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

XI. WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł.

2. Wadium może być wnoszone:

a)  w pieniądzu;

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  BRE BANK O/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004 z dopiskiem: Wadium – DOSTAWA APARATÓW DO ZNIECZULANIA. Nr spr. WSS/DDZ/2411/P-8/47/10.

4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium.

5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna do oferty należy dołączyć jego oryginał.

6. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.

7. Zamawiający zwróci wadium, na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający również zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, a także jeżeli zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników Konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

XII. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  SPOSOBU  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie pocztą. Zamawiający dopuszcza sposób przekazywania ich faksem, jednak muszą być one niezwłocznie potwierdzone pisemnie, przy czym - jeżeli informacje przekazywane są faksem – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Przesyłając korespondencję należy każdorazowo powoływać się na numer przedmiotowego postępowania, tj. P-8/47/10 oraz tytuł DOSTAWA APARATÓW DO ZNIECZULANIA/

3. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać na numer faksu (034) 367-3674 oraz w celu usprawnienia – pocztą elektroniczną: szp@data.pl

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w celu usprawnienia prosimy o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres: szp@data.pl. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę pytań dotyczących treści SIWZ oraz udzielenia przez Zamawiającego wyjaśnień, dopuszcza się formę porozumiewania się faksem.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji, jako jej integralną część, zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści te informacje na stronie internetowej, gdzie udostępniona jest specyfikacja.

6. Wszelkie dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w godzinach 7.00-14.35. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach proceduralnych:

Małgorzata Stolarska, Dział Zamówień Publicznych, tel. 34 367 36 74, faks 34 367 32 51,

- w sprawach merytorycznych:

Andrzej Misztela, Dział Aparatury Medycznej i Teletechniki, tel. 34 367 31 20,

- Jan Żelechowski, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, tel. 34 367 35 01.

- XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: oraz w siedzibie Zamawiającego (Dział Zamówień Publicznych, II p., p. 310, pawilon D).

2. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

3. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem, a oferta złożona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestrowych firmy, do oferty należy załączyć upoważnienie osoby do podpisania oferty.

5. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty.

5. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

nieważności. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Wykonawca może dokonać poprawy ewentualnych błędów w zapisach sporządzonej oferty, poprzez skreślenie błędnej treści i wpisanie poprawnej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

10. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

XV. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej

- pieczątką firmy składającej ofertę,

- adresem Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,

- tytułem:

Oferta do przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA APARATÓW DO ZNIECZULANIA

WSS/DDZ/2411/P-8/47/10

Nie otwierać przed dniem ... . … 2010, g. 10.00

/wpisać dzień otwarcia ofert/

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone jak wyżej oraz koperta dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego, II p., pokój  nr 356 (kancelaria), pawilon D.

w terminie do dn. 10.06.2010, g. 10.00.

2. Za dzień złożenia oferty uważa się termin jej otrzymania przez Zamawiającego.

3. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datą oraz godziną i minutą, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do pokoju innego niż wskazany powyżej.

XVII. OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (II p., pokój nr 310, pawilon D), w dniu 10.06. 2010, o godz. 10.30.

2. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy Wykonawców, ich adresy oraz zaproponowane ceny.

4. Informacje z otwarcia ofert Zamawiający prześle Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek.

XVIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę, obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków /także podatku od towarów i usług/. Jeżeli Oferent stosuje upusty cenowe to musi je uwzględnić w ostatecznej cenie oferty.

2. Cenę jednostkową netto, wartości netto, podatek VAT oraz wartości brutto należy podać do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi być podana w złotych polskich /PLN/ cyfrowo i słownie.

3. Cena jednostkowa netto przemnożona przez ilość powinna stanowić wartość netto; wartość netto + wartość podatku VAT powinny stanowić wartość brutto. W ten sposób Zamawiający będzie sprawdzał prawidłowość obliczenia ceny oferty.

XIX. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Oceny ofert dokona Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- kryterium 1: cena brutto oferty - 80 %  /najniższa cena – 100 pkt/

- kryterium 2: jakość  - 20%  /najwyższa jakość – 100 pkt/

3. W kryterium cena maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Wartość punktowa w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru: X = (C min :Co) x 100

gdzie:

C min – najniższa cena brutto ze złożonych ofert

Co – cena brutto ocenianej oferty

100 – stały współczynnik

X - wartość punktowa ocenianego kryterium

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 80%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium: cena brutto oferty.

4. Ocena w kryterium jakość będzie prowadzona na podstawie zaoferowanych parametrów technicznych i wyznaczoną za nie punktacją, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w formularzu asortymentowo-cenowym. Suma punktów uzyskana w ww. kryterium, od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę kryterium – 20%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w danym kryterium.

5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą ilością punktów uzyskaną w obu kryteriach, spełniająca wymagania określone w SIWZ.

6. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans obu kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

7. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru.

XX.  ISTOTNE WARUNKI UMOWY

1. Istotne warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto oferty. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Część zabezpieczenia tj. 30% - określona we wzorze umowy zostanie zatrzymana na okres rękojmi.

3. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy następujących formach:

- a) pieniądzu;

- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- c) gwarancjach bankowych;

- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego (jak w p. taki jak wadium).

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Pozostałe szczegółowe zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.

XXI.  TERMIN ZAWARCIA UMOWY

1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy PZP, z zastrzeżeniem ust. 1a art. 94 ww. ustawy.

2. W przypadku odstąpienia wybranego wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.

XXII. POWODY ODRZUCENIA OFERTY

1.  Zamawiający  odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3.

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XXIII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który:

1) nie spełni warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP,

2) spełniają przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,

3) wezwany przez zamawiającego, nie złoży w określonym terminie oświadczeń i dokumentów na mocy art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienia faktyczne i prawne.

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy PZP.

XXV. SPORZĄDZANIE KOPII I ODPISÓW

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.10.2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463). Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

2. Wykonawca chcąc skorzystać z prawa zaznajomienia się z treścią protokołu wraz z załącznikami, zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym termin przejrzenia lub skopiowania tych dokumentów.

3. Sporządzenie kserokopii wraz z załącznikami jest odpłatne i wynosi 0,30 zł za 1 stronę.

Częstochowa, dn. … . … . 2010 r.

Zatwierdził:

Za-ca Dyrektora

d.s. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

ZAŁĄCZNIK NR 1

WSS/DDZ/2411/P-8/47/10

### Formularz asortymentowo-cenowy

APARATY DO ZNIECZULANIA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa Producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT | brutto |
| 1. | Aparat do znieczulania |  | 3 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Parametry |  |  | Parametry wymagane TAK/NIE | Parametry lub cecha oferowana |  |  | Punktacja parametrów ocenianych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APARAT DO ZNIECZULANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ilość zamawiana |  |  | 3 sztuki |  |  |  | ------------------------- |
| 2. | Producent/kraj |  |  | Podać |  |  |  | ------------------------- |
| 3. | Model/typ |  |  | Podać |  |  |  | ------------------------- |
| 4. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2010 |  |  | Tak |  |  |  | ------------------------- |
| I | Parametry ogólne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Aparat na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół |  |  | Tak |  |  |  | ------------------------- |
| 3. | Wpis lub zgłoszenie |  |  | Tak |  |  |  | ------------------------- |
| 4. | Certyfikat kompatybilności aparatu do znieczulania z monitorem funkcji życiowych |  |  | Tak |  |  |  | ------------------------- |
| 5. | Menu – opisy i komunikacja w języku polskim |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm] |  |  | Podać |  |  |  | ------------------------- |
|  | Masa [kg] |  |  | Podać |  |  |  | ------------------------- |
|  | Zasilanie CA 230 V 50 Hz |  |  | Tak |  |  |  | ------------------------- |
|  | Blat do pisania |  |  | Tak |  |  |  | ------------------------- |
|  | 1 szuflada na drobne akcesoria |  |  | Tak |  |  |  | ------------------------- |
|  | Uchwyt awaryjny butli tlenowej i N2O |  |  | Tak |  |  |  | ------------------------- |
|  | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) |  |  | Tak |  |  |  | ------------------------- |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej |  |  | Tak |  |  |  | ------------------------- |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe z butli O2 i N2O |  |  | Tak |  |  |  | ------------------------- |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 30 minut |  |  | Tak |  |  |  | ------------------------- |
|  | Reduktor do butli O2 i N2O ze złączami gwintowymi zgodnymi z PN wyposażone w przyłącze do aparatu |  |  | Tak |  |  |  | ------------------------- |
|  | Ssak injektorowy napędzany powietrzem lub tlenem, z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,6 l oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny |  |  | Tak |  |  |  | ------------------------- |
|  | Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie w systemie Selectatec |  |  | Tak |  |  |  | ------------------------- |
| II | System dystrybucji gazów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza z możliwością zapamiętania przez aparat lub eksportu danych dotyczących przepływu gazów w trakcie znieczulania do komputera |  |  | TAK/ opis |  |  |  | ------------------------- |
|  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 25% |  |  | TAK/opis |  |  |  | ------------------------- |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami (LOW FLOW) minimalny przepływ świeżych gazów 500 ml/min. |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
| III | Układ oddechowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, małej ilości części, łatwy do wymiany i sterylizacji |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Obejście tlenowe w dużej wydajności (min. 35l/min.) |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 1,25 litra |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Ekonometr znieczulania |  |  | TAK/NIE |  |  |  | Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Respirator anestetyczny o sterowaniu elektronicznym |  |  | TAK |  |  |  | Napęd elektryczny – 20 pkt. pneumatyczny – 1 pkt. |
| IV | Tryby wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tryb ręczny |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Oddech spontaniczny |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | CMV/ IPPV - stała wentylacja wymuszona |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | SIMV - synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | VCV - wentylacja kontrolowana objętością |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | PCV - wentylacja kontrolowana ciśnieniem |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb PS (Pressure Support) |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb typu Auto Flow |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
| V | Regulacje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reg. stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 do 1:5 (podać zakres) |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Reg. częstości oddechu minimum od 5 do 80 1/min (podać zakres) |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Reg. objętości oddechowej minimum od 20 do 1000 ml (podać zakres) |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 4 do 15 cmH2O (podać zakres) |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 60 hPa (podać zakres) |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Regulacja Plateau wdechu w zakresie od 0 do 60% czasu wdechu |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie minimum od 1 do 10 l/min |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych lub automatyczna regulacja zakresu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych - opisać |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
| VI | Alarmy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Niskiej objętości minutowej |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczna |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Alarm braku zasilania w gazy |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Alarm Apnea ciśnienia, objętości i CO2 |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji lub możliwość szybkiego ustawiania granic alarmowych |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
| VII | Pomiar i obrazowanie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stężenia tlenu w gazach oddechowych (również przy stosowaniu układów półotwartych) |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Pomiar objętości oddechu VT |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Pomiar objętości minutowej MV |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Pomiar ciśnienia średniego |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Pomiar ciśnienia Plateau |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Pomiar częstości oddychania |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Dziennik zdarzeń – rejestrowanie przez aparat trybu wentylacji, ciśnienia szczytowego, MV, stężenia O2, etCO2, anestetycznego, MAC do protokołowania znieczulania |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Kapnografia i kapnometria (również przy stosowaniu układów półotwartych) |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Pomiar stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka dla (również przy stosowaniu układów półotwartych) |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Pomiar ciśnienia tlenu w butlach awaryjnych na panelu przednim aparatu |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta |  |  | TAK/NIE |  |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Prezentacja pętli ciśnienie/objętość, przepływ/objętość |  |  | TAK/NIE |  |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| VIII | Prezentacja graficzna |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie parametrów znieczulenia |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
| 2. | Obrazowanie na kolorowym ekranie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych (również przy podłączeniu układów otwartych) |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
| 3. | Trendy MAC, stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych i N2O – minimum 6 godzinne (nie dopuszcza się pomiaru gazów przez monitor funkcji życiowych pacjenta lub jego moduł) |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
| 4. | Prezentacja na ekranie wirtualnych przepływomierzy |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
| 5. | Prezentacja pętli ciśnienie/objętość, przepływ/objętość na ekranie aparatu do znieczulania lub monitora funkcji życiowych |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
| IX | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik paramagnetyczny do pomiaru tlenu (nie galwaniczny); nie dopuszcza się pomiaru tlenu przez monitor |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Układ oddechowy, wielorazowy dla dorosłych – 2 komplety/aparat |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Linie próbkujące do pomiaru gazów – min. 10 szt./aparat |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Pułapka wodna – min. 12 szt. |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Wapno z indykatorem – min. 2 opakowania 5 l./aparat |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Dodatkowy przepływomierz do tlenu przy aparacie |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące, obejmująca dojazdy, przeglądy i części |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego |  |  | TAK |  |  |  | ------------------------- |
|  |  | MONITOR PACJENTA |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ilość zamawiana |  | 3 sztuki |  |  |  | ------------------------ |
| 2. |  | Producent/kraj |  | Podać |  |  |  | ------------------------ |
| 3. |  | model/typ |  | Podać |  |  |  | ------------------------ |
| 4. |  | Monitor fabrycznie nowy, rok produkcji 2010 |  | Tak/Podać |  |  |  | ------------------------ |
| I Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Monitor modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji, bez zakłócania pracy monitora. | TAK |  |  |  | ------------------------ |
|  |  |  | Menu, komunikaty, opisy w języku polskim. | TAK |  |  |  | ------------------------ |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |  | ------------------------ |
|  |  |  | Sterowanie monitora przy pomocy ekranu dotykowego lub pokrętła | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| II |  |  | Ekran |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kolorowy pojedynczy ekran LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej przynajmniej 10,4” | TAK |  |  |  | ------------------------ |
|  |  |  | Konfigurowany ekran | TAK |  |  |  | ------------------------ |
|  |  |  | Liczba krzywych dynamicznych na ekranie - przynajmniej 5 | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| III |  |  | Rejestracja danych |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość wyposażenia monitora w rejestrator/drukarkę, przedstawić. | TAK |  |  |  | ------------------------ |
|  |  |  | Możliwość drukowania wstępnie sformatowanych raportów na drukarce laserowej | TAK |  |  |  | ------------------------ |
|  |  |  | Wewnętrzna pamięć przynajmniej 50 zdarzeń zawierających przynajmniej po cztery odcinki wybranych krzywych dynamicznych do późniejszej analizy lub wydruku, zapisywanych ręcznie i automatycznie w czasie alarmów | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| IV |  |  | Zasilanie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sieciowe 230V 50 Hz | TAK |  |  |  | ------------------------ |
|  |  |  | # Zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta przy zasilaniu z własnego awaryjnego źródła zasilania przynajmniej 120 minut | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| V |  |  | Praca w sieci przesyłania danych |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych | TAK |  |  |  | ------------------------ |
|  |  |  | # Monitor przystosowany do „podglądu” innych monitorów # i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach | TAK |  |  |  | ------------------------ |
|  |  |  | # Możliwość rozbudowy o dostęp na ekranie monitora informacji z sieci Internet/Intranet | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| VI |  |  | Mocowanie monitora |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | # Bezpieczne i wygodne zamocowanie monitora do aparatu na ramieniu lub na górnej półce. W ofercie cenowej ujęte odpowiednie uchwyty i/lub wieszaki. | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| 2. |  |  | # Zamontowanie monitora na stacji dokującej ułatwiającej szybkie podłączenie/odłączenie monitora oraz zasilanie elektryczne | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| VII |  |  | Mierzone parametry, moduły pomiarowe |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | EKG | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| 2. |  |  | # Monitorowanie trzech odprowadzeń | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| 3. |  |  | # Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| 4. |  |  | # Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| 5. |  |  | # W komplecie przewód EKG trzyodprowadzeniowy – 2 sztuki /monitor | TAK |  |  |  | Typu monolead – 10 pkt. wieloodprowadzeniowy – 1 pkt |
| 6. |  |  | Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 5 % | TAK |  |  |  |  |
| VIII |  |  | Monitorowanie arytmii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Monitorowanie arytmii – podstawowe | TAK |  |  |  | ------------------------ |
|  |  |  | Możliwość rozbudowy o pełne monitorowanie arytmii, wg. przynajmniej 10 definicji arytmii | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| IX |  |  | Pomiar oddechu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  |  |  | ------------------------ |
|  |  |  | Dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/5 oddechów na minutę | TAK |  |  |  | Wartość graniczna – 10 pkt. poniżej – 1 pkt. |
|  |  |  | Sygnalizacja i możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania, przynajmniej szczytami płuc i torem brzusznym | TAK/NIE |  |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| X |  |  | Pomiar saturacji (SPO2) | TAK |  |  |  | ------------------------ |
|  |  |  | Wyświetlane wartości liczbowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |  |  | ------------------------ |
|  |  |  | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec wielorazowy -2szt./monitor | TAK |  |  |  | ------------------------ |
|  |  |  | System monitorowania Masimo zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| XI |  |  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| 1. |  |  | Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas, staza | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| 2. |  |  | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów przynajmniej do 2 godzin | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| 3. |  |  | Układ pomiarowy wyposażony w eliminację artefaktów ruchowych | TAK/NIE |  |  |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 4. |  |  | W komplecie przewód i zestaw mankietów dla dorosłych, 3 różne rozmiary, mankiety pomiarowe bez lateksu – 2 kpl./monitor | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| 5. |  |  | Dokładność statyczna pomiaru przynajmniej +/- 5 mmHg | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| XII |  |  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe | TAK |  |  |  | ------------------------ |
|  |  |  | Wyświetlanie wartości obu temperatur lub temperatury i różnicy temperatur | TAK |  |  |  | ------------------------ |
|  |  |  | W komplecie czujnik temperatury skóry i rektalny – 2 kpl./monitor | TAK |  |  |  | ------------------------ |
|  |  |  | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| XIII |  |  | Inwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| 1. |  |  | Przynajmniej 2 tory pomiarowe z przewodami interfejsowymi – 2 szt./monitor | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| 2. |  |  | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| 3. |  |  | Dokładność pomiaru ciśnienia przynajmniej +/- 2 mmHg | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| XIV |  |  | Monitorowanie czynności mózgowej (x 2) - w 2 aparatach | TAK |  |  |  | ------------------------ |
|  |  |  | Monitorowanie BIS-X z prezentacją na ekranie monitora funkcji życiowych w komplecie z 25 elektrodami dla dorosłych | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| XV. |  |  | Monitorowanie zwiotczenia pacjenta (x 3) – w 3 aparatach – moduł sterowany z poziomu monitora | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| XVI |  |  | Kalkulator dawek leków | TAK |  |  |  | ------------------------ |
| XVII |  |  | Układy alarmowe |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Alarmy o różnych poziomach ważności, opisać | TAK |  |  |  | -------------------------- |
| 2. |  |  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne na podstawie bieżących wartości parametrów | TAK |  |  |  | -------------------------- |
| 3. |  |  | Pamięć alarmów | TAK |  |  |  | -------------------------- |
| XIX Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie innych parametrów, nie wymienionych wyżej (min. EEG, rzut minutowy serca metodą termodylucji i PICCO, CO2) przedstawić dostępne moduły i sposób rozbudowy | TAK |  |  |  | -------------------------- |
|  |  |  | Trendy 24 godzinne z rozdzielczością min. 1 min. i próbkowaniem co min. 30 sek. | TAK |  |  |  | -------------------------- |
|  |  |  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały asortyment z wykonaniem, co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów serwisowych. | TAK |  |  |  | -------------------------- |
| 2. |  |  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 48 godziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie do 120 godzin (5 dni roboczych). | TAK |  |  |  | -------------------------- |
|  |  |  | Podstawienie aparatu zastępczego w przypadku naprawy przekraczającej 3 dni | TAK |  |  |  | -------------------------- |
|  |  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | TAK |  |  |  | -------------------------- |
|  |  |  | Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres, co najmniej 10 lat, | TAK |  |  |  | -------------------------- |
|  |  |  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych, przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |  |  | -------------------------- |
|  |  |  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, | TAK |  |  |  | -------------------------- |
|  |  |  | Firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno -eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |  |  | -------------------------- |
|  |  |  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |  |  | -------------------------- |
|  |  |  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego | TAK |  |  |  | -------------------------- |
|  |  |  | Założenie paszportu technicznego do dostarczonych urządzeń. | TAK |  |  |  | -------------------------- |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie  oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi urządzeń.

..................................................                                                                                                   ....................................................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                             podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 2

WSS/DDZ/2411/P-8/47/10

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA  CENOWA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.................................................................................................................................................

adres siedziby wykonawcy

Nr tel. ....................................; Nr faksu ....................................; e-mail ...................................

REGON ..................................;  NIP ...........................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

adres do korespondencji

Nr tel. ....................................; Nr faksu ....................................; e-mail ...................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA

APARATÓW DO ZNIECZULANIA

dla

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Częstochowie,

ul. Bialska 104/118,

składam/-y* niniejszą ofertę zgodnie z SIWZ oraz zasadami określonymi w Prawie Zamówień Publicznych.

1. Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

APARATY DO ZNIECZULANIA

netto ........................ PLN ....................................................................................................../ słownie VAT ………………………. PLN …………………..…………………………………….………………..……..……………../ słownie brutto …………………….. PLN …………………………………………………………..…………………….…………….../ słownie

2. Składam /-y  niniejszą  ofertę  w  imieniu  własnym / jako  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się

o udzielenie zamówienia*.

3. Oświadczam/-my*,  że uzyskaliśmy konieczne informacje  do  przygotowania i złożenia oferty.

4. Oświadczam/-my*, że zapoznaliśmy się  z  treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia

/SIWZ/ oraz akceptuję/-my* warunki umowy zawarte w Załączniku Nr 4 do SIWZ.

5. Oświadczam/-y*, że parametry oferowanego sprzętu są zgodne z określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Oświadczam/-y*, że oferujemy przedmiot zamówienia posiadający wszelkie wymagane przez polskie prawo dokumenty, na podstawie których, może być dopuszczony do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.04.2004 /Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późn. zm./ oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie /Deklarację Zgodności, Certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych/.

7. Gwarantuję/-my*  termin  płatności  nie  krótszy  niż  30  dni  od  daty  otrzymania  faktury  przez Zamawiającego.

8. Informuję/-my*, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcy: ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………

9. W przypadku wybrania niniejszej oferty zobowiązuję/-my* się do podpisania umowy w miejscu

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Osoby upoważnione do reprezentacji /w preambule umowy/:

…………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………...

10. Oświadczam/-y*,  że  oferta  zawiera/nie zawiera*  informacji  stanowiących  tajemnicę przedsiębiorstwa

w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Informacje  takie  zawarte  są

w  następujących dokumentach:

.....................................................................................

.....................................................................................

11. Oświadczam/-y, iż wymagane zapisem SIWZ wadium, zostało wniesione w formie: …………..… ........................................................................................... .

Oświadczamy  – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone

do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

12. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1. OFERTA CENOWA …………………………………………… str.  1

2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY .………… str. …

3. OŚWIADCZENIE O SPEŁN. WAR. .…………............... str. …

4. FOLDERY, OPISY ITP. ......................................... str. ...

5. .......................................................................... str. ...

6. .…....................................................................... str. ...

7. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO .................... str. ...

8. DOWÓD WNIESIENIA WADIUM ............................ str. ...

.........………...................................                                 ….................................................

miejsce i data                                                                                      podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania wykonawcy

lub pełnomocnika

*  niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 3

WSS/DDZ/2411/P-8/47/10

.................................................

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.................................................................................................................................................

adres siedziby wykonawcy

składając ofertę w przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA APARATÓW DO ZNIECZULANIA

dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie,

ul. Bialska 104/118

oświadczam/-y, że Wykonawca, którego reprezentuję/-my*:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.); dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (dotyczy osób fizycznych):

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie

z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Niniejsze oświadczenie składam/-y pod groźbą odpowiedzialności karnej /art. 297 KK/.

…............................................                                 ........………............................................

miejsce i data                                                                                   podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania wykonawcy

lub pełnomocnika

*/niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 4

WSS/DDZ/2411/P-8/47/10

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR …/2010

W dniu … . … . 2009 r., w Częstochowie,

pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

- ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,

- wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy  pod  nr  KRS: 0000003907,

REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor - lek. med. Kazimierz Pankiewicz,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a firmą: ……………………………………………………....,

REGON: ………, NIP: ……….,

którą reprezentuje:

…………………………………………………………….…….,

zwaną dalej WYKONAWCĄ,

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655/, zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest DOSTAWA APARATÓW DO ZNIECZULEŃ do siedziby Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym, załączonym do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.04.2004 /Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późn. zm./ oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części  sprzętu medycznego (jeśli występują).

§2

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie  zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt opakowania, ubezpieczenia, montażu i uruchomienia, szkolenia pracowników, i inne jeśli występują.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia w kwocie netto ………………….…. PLN, plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto …………… PLN (słownie: ……………………………..…………).

§3

1. Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 umowy, zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

2. Przedmiot umowy przechodzi na własność Zamawiającego w momencie jego przekazania 
i podpisania przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określone w § 2 ust. 1 umowy płatne będzie (po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie Strony) na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, z podaniem numeru niniejszej umowy i zapisem o zakazie cesji, zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Termin płatności za prawidłowo zrealizowany przedmiot umowy wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

5. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 w terminie do 6. tygodni, licząc od daty zawarcia umowy.

2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

1) instrukcję obsługi w języku polskim,

2) karty gwarancyjne w języku polskim,

3) dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Deklarację Zgodności, Certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych).

3. Brak wymienionych dokumentów w ust. 2 pkt. 1-3 niniejszego paragrafu spowoduje nie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, nie przyjęcie dostawy oraz jej zwrot na koszt Wykonawcy.

4. Data dostawy przedmiotu umowy winna być uprzednio uzgodniona telefonicznie 
z Zamawiającym (z osobą sprawującą nadzór nad prawidłową realizacją umowy).

5. Dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu umowy oraz przeszkolenie pracowników nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odpowiedzialność za przedmiot umowy spoczywa na Wykonawcy do czasu zakończenia jego prawidłowego zamontowania, uruchomienia,  sprawdzenia działania i przeszkolenia pracowników Zamawiającego.

7. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

8. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni Kierownik Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki, tel. 367 31 20.

§5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej bezpłatnej gwarancji na okres … miesięcy.

2. Bieg  okresu  gwarancji  rozpoczyna  się  z  dniem  podpisania  protokołu  zdawczo-odbiorczego, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2  umowy.

3. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju sprzętu lub osprzętu z powodu usterki lub awarii, liczony od dnia zgłoszenia do Wykonawcy usterki lub awarii, do chwili usunięcia usterki lub  awarii. Terminy zgłoszenia i usunięcia usterki lub awarii zostaną potwierdzone protokołem podpisanym przez Kierownika Działu Technicznego Zamawiającego oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usuwania usterki lub awarii w ciągu 48 godzin od zgłoszenia usterki lub awarii i zakończenia jej nie później niż w ciągu 120 godzin (5 dni roboczych).

5. W przypadku gdy usuwanie usterki lub awarii potrwa dłużej 3 dni Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas trwania naprawy sprzęt zastępczy, o tych samych parametrach technicznych co naprawiany sprzęt.

6. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, jak również innych kosztów związanych z naprawą (w tym koszty dojazdu, itp.).

7. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych, obejmujących, zgodnie z instrukcją eksploatacji sprzętu, wymianę części zużywalnych.

8. Wymiana części zużywalnych w ramach gwarancji następować będzie na koszt Wykonawcy

9. Wykonawca zapewnia, że serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez autoryzowany serwis producenta przedmiotu umowy.

10. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy zapisami na kartach gwarancyjnych a zapisami 
w formularzu asortymentowo-cenowym – w  części dotyczącej gwarancji i serwisowania, jako obowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w formularzu asortymentowo-cenowym, załączonym do niniejszej umowy.

11. Wykonawca  ustala, że  w  okresie gwarancji  w  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  awarii 
i usterek w przedmiocie umowy, osobą  reprezentującą Wykonawcę  odpowiedzialną za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii jest: ……………………………………………………….., tel. ………………………… .

§6

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych umową.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 3,

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości  wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 3,

c) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy, określonym w § 4 ust. 3 niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki,

d) za zwłokę w wykonaniu obowiązków określonych w § 5 ust. 4 umowy - w wysokości 1,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1  za każdy dzień zwłoki.

e) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wyniku nie dotrzymania terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo sumowania kar umownych za zwłokę oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 niniejszego § płatne będą na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 7

- 1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. …………………….. PLN (słownie: ………............................ zł.).

Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w:

- 1) pieniądzu - wniesione na konto bankowe Zamawiającego,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- 3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, po stwierdzeniu przez obie strony pełnej funkcjonalności i gotowości działania przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu.

- 5. Dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmii za wady przedmiotu umowy na okres min. 24 m-cy, począwszy od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 30% kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. ………………… PLN (słownie: …………………………………………….., w terminie nie później niż 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawcy przysługuje prawo zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w ust 2, pod warunkiem zachowania ciągłości i kwoty zabezpieczenia.

- 7. Kwota zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmii za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmii za wady, o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie zobowiązań Wykonawcy z tegoż tytułu.

§8

1. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518  Kodeksu  Cywilnego, 
a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

2. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego

z realizacji niniejszej umowy.

§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, nieuzgodnione polubownie przez Strony umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

- WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY