Znak sprawy : W. Sz. S. DDZ-2411/P-8 /   69    / 10

Cena  specyfikacji –  30,00 zł

Opłata pobraniowa, priorytet – 13,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO

( procedura otwarta )

Nazwa zadania : dostawa sprzętu do elektrostymulacji serca: stymulatory,

kardiowertery-defibrylatory, rekordery pętlowe, intraducery

dla potrzeb Oddziału Kardiologii

- Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

- Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2009r Nr 226 ,poz.1817).

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U.z 2009r Nr 224 , poz.1796).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009r nr 224 , poz. 1795).

  - Kodeks cywilny.

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153 , poz.1503 z późn.zm.).

III.	Opis przedmiotu zamówienia:

CPV:    33.15.82.10-7; 33.11.17.10-1

Przedmiotem zamówienia jest  :  dostawa sprzętu do elektrostymulacji serca: stymulatory,

kardiowertery-defibrylatory, rekordery pętlowe, intraducery

dla potrzeb Oddziału Kardiologii wg Załącznika Nr 2

IV. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych wg. Zał. nr 2 pakiet 1- 11

V.  Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o, których w art. 67 ust.1 pkt.6 PZP.

VI.	Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z  zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IX. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia :   do 15 miesięcy  od dnia zawarcia umowy.

X.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia  z powodu  niespełnienia  warunków ,o których  mowa w art.  24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1 Pzp , i którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.

Zamawiający uzna spełnienie  ww. warunku , jeżeli Wykonawca przedłoży :

● koncesję ,zezwolenia lub licencję w zakresie prowadzonej działalności  . W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja , zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne  oświadczenie ;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia tj. :

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży:

wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych dostaw  na wartość nie mniejszą niż wartość złożonej oferty brutto ,  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, - w okresie ostatnich trzech lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru itp.).

1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia tj.,

Zamawiający uzna spełnienie  ww. warunku  jeżeli Wykonawca przedłoży :

●oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ;

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. ,

Zamawiający uzna spełnienie  warunku  dotyczącego  sytuacji  ekonomicznej , jeżeli wykonawca przedłoży  :

● Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, (nie mniejszą niż wartość złożonej oferty brutto ); wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania  ofert.

Jeżeli Wykonawca , wykazując  spełnianie  warunku , o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy , polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach  określonych w art.26 ust. 2 b ustawy , wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tych podmiotów.

2.  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga     dołączenia do oferty:

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 – treść

oświadczenia zawarta w Załącznik Nr   3 do SIWZ.

- koncesję ,zezwolenia lub licencję w zakresie prowadzenia działalności  usługowej . W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja , zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne  oświadczenie

3) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych dostaw  na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty brutto w zakresie

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, -w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w  tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie

(np. referencje, protokoły odbioru itp.). Druk wykazu stanowi Załącznik Nr  4 do SIWZ

/§ 1 ust. 1 pkt. 2/ 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ;

/§ 1 ust. 1 pkt. 4 i 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817)/

5) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których  Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, (na kwotę  nie mniejszą niż wartość złożonej oferty brutto  ); wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

/§ 1 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Prezesa Rasy Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

3.  Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia o, których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP  lub zdolnościach finansowych innych podmiotów o, których

mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP  niezależnie od charakteru prawnego łączących go z

nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych  podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

(art. 26 ust. 2 a).

4.   Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4

ustawy PZP, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych

w art. 26 ust. 2b ustawy PZP,  wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej

kasy oszczędnościowo - kredytowej, o której mowa w ust. 2 pkt. 5, dotyczącej tych podmiotów.

5.   Jeżeli, z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez

Zamawiającego warunku ( art.  26  ust. 2 c) .

6.   Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie

wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w

art.  24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( art. 24 ust. 2 pkt. 4 ) .

7.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – treść oświadczenia stanowi Załącznik Nr  3  do SIWZ;

/§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rasy Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 toku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 roku Nr 226, Poz. 1817)/

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert a   , w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP ;

/§ 2 ust. 1 pt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 roku Nr 226, Poz. 1817)/

- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca  nie zalega  z opłacaniem  podatków  lub zaświadczenia , że uzyskał przewidziane  prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert;

- aktualnego zaświadczenia  właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub potwierdzenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

/§ 2  ust. 1 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w  sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

/§ 2  ust.1  pkt. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

/§ 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia    z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie    z formułą [spełnia - nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwy organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7  składa:

- pkt. 2- 4 i 6 – dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

- pkt. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 1) litera a i c  oraz punkcie 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 1 litera b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania  osoby lub  w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów , o których mowa w ust. 9 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie  złożone  przed notariuszem , właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania .

W przypadku  wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamawiający może  zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju , w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji  dotyczących przedłożonego dokumentu.

- W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego  w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1) Firmowych materiałów informacyjnych zawierających parametry techniczno -  eksploatacyjne i

specyfikację   produktu. Parametry oferowanego asortymentu muszą być potwierdzone w

oficjalnych folderach, ulotkach marketingowych danego produktu  publikowanych ogólnie przez

Producenta Dokumenty w języku obcym   powinny posiadać tłumaczenie.

2) Oświadczenia, że oferowany asortyment, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz

personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług

medycznych stanowi Załącznik Nr 1  do SIWZ;

3) Oświadczenia, że parametry oferowanego sprzętu są zgodne z określonymi w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia - stanowi Załącznik Nr  1  do SIWZ;

4) Wykaz wszelkich wymaganych przez polskie prawo dokumentów, na podstawie których,

oferowany  asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania w  placówkach ochrony

zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych

z dn. 20.04.2004 /Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późn. zm./ oraz innymi obowiązującymi

przepisami prawa w tym zakresie /Deklarację Zgodności, Certyfikat CE, wpis lub

zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych/. Załącznik nr 3

/§ 5 ust. 1  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

- W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale 10 ust. 7 pkt. 1) – 6)  SIWZ. W przypadku składania kopii tych dokumentów kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faxem.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ lub kopii  Zamawiający wymaga  przesłania  treści tych wyjaśnień , e-mailem na adres: szp@data.pl w celu ułatwienia Zamawiającemu wykonania czynności wymaganych ustawą ,,PZP”.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Korespondencję należy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie każdorazowo powołując się na numer postępowania, tj . P-8/   69  / 10 oraz dopiskiem "Wyposażenie – dla zadania pn. Utworzenie Oddziału Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego "

XII. Uprawionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

-sprawy proceduralne  mgr Bożena Klimas  tel.34 367 37 53  fax: 34/367 32 51

-sprawy merytoryczne dr n.med. Piotr Kardaszewicz  tel .34 367 34 55

-lek, med.. Sławomir Foremny  - tel. 34 367 35 53

XIII. Termin związania ofertą: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV.	Opis sposobu przygotowania ofert:

1.Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ lub na nim.

2.Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.

3.Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

4.Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

5.Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).

- Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

- Zaleca się aby do oferty składanej przez osoby fizyczne dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)".

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa.

- Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia wymienione w pkt XI niniejszej specyfikacji.

- Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest zobowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

- W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.

- Wszelkie błędy w zapisach oferty winny być poprawione przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:

Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złożonej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "ZMIANA OFERTY".

- Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane powiadomienie, należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE OFERTY".

- W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone w wyznaczonym terminie, spełniające warunki ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej siwz.

- W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. Umieścić ją w   odrębnym   (wydzielonym)   opakowaniu  oznaczonym  napisem: "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 PZP.

XV. Określenie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert:

1.	Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej
i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem:

"OFERTA przetargowa –  - P-8 / 69   / 10"

Nie otwierać przed 26.08.-2010 r.  godz. 10:15

- W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria pok. 356) w godzinach od 7.30 do 14.30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia 26-08-2010  roku do godz. 10:00

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2010 roku o godzinie 10:15  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. NMP, II piętro , sala 310 , pawilon D.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:

Przez cenę oferty zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać upusty udzielane Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają wykonawcę.

Łączną cenę brutto zamówienia należy obliczyć wg wzoru:

Łączna cena zamówienia brutto = (łączna cena zamówienia netto x stawka podatku VAT) + łączna cena zamówienia netto

Cena netto zamówienia powinna wynikać z sumowania wyników wymnożenia pozycji przez cenę jednostkową netto (rubryka: RAZEM tabeli formularza ofertowego).

Należy podać łączną wartość brutto zamówienia (liczbowo), wartość netto oraz stawkę  podatku VAT, zgodnie z formularzem ofertowym. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, natomiast jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.

Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych określonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r Nr 54 póz. 535 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym    wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić     zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XVII.	Kryteria oceny ofert:

1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego. Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

###### Dla załącznika nr 2 część 1 do 11

wartość brutto oferty                   70%

-najniższa wartość brutto              100pkt

Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 60%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

# Jakość – 30%

Ocena w w/w kryterium będzie prowadzona na podstawie punktów za parametry techniczne uwidocznione w Załączniku nr 2 część 1 do SIWZ. Suma punktów uzyskana w ww. kryterium, od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę kryterium – 30%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium jakość.

Jeżeli żadna z ofert nie uzyska maksymalnej ilości punktów określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ to oferta która najkorzystniejsza otrzyma 100 pkt  a pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Jakość  =   oferta badana                    x 100

oferta najkorzystniejsza

Suma punktów uzyskana w ww. kryterium, od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę kryterium – 30%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty kryterium jakość.

2.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w kryterium określonym w ust. 1, która spełnia wszystkie wymagania  określone w niniejszej specyfikacji.

XVIII.	Informacje dotyczące rozliczenia:

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN.

XIX. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

- 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem

- terminu składania ofert,  w wysokości  :

- - dla załącznika nr 2 pakiet 1   -  2.100,00 zł

- - dla załącznika nr 2 pakiet 2   -      130,00zł

- - dla załącznika nr 2 pakiet 3   -   4.200,00zł

- - dla załącznika nr 2 pakiet 4   -   1.200,00zł

- - dla załącznika nr 2 pakiet 5   -      300,00zł

- - dla załącznika nr 2 pakiet 6   -   1.600,00zł

- - dla załącznika nr 2 pakiet 7   -   4.000,00zł

- - dla załącznika nr 2 pakiet 8   -   5.200,00zł

- - dla załącznika nr 2 pakiet 9   -      330,00zł

- - dla załącznika nr 2 pakiet 10   -    350,00zł

- - dla załącznika nr 2 pakiet 11   -      50,00zł

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu;

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

      - gwarancjach bankowych;

      - gwarancjach ubezpieczeniowych;

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  BRE BANK O/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004  z dopiskiem „Wadium , Przetarg ,  nr sprawy P-8/  69  /10 ”. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu należy złożyć w kancelarii siedziby Zamawiającego,  pok. 356,  II p. Paw. D , a kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę załączyć do oferty.

- Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp.

- Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy , jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy , który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie ust.6 , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

      - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

      - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

      - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający nie  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI.	Zawarcie umowy:

            - Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą – nie wcześniej niż 10 dni od dnia przekazania informacji (faxem) o wyborze oferty na warunkach będących istotnymi postanowieniami , a stanowiącymi wzór umowy – Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

            - Termin podpisania umowy Zamawiający wskaże w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umów nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego , to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umów na adres Wykonawcy. Przesłanie na wniosek Wykonawcy umowy do podpisu nie zmienia terminu jej zawarcia.

            - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ust.1 , jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

            - Termin podpisania umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

            - Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

            - Wykonawca będący osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, dostarczyć osobie odpowiedzialnej za przygotowanie umowy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem przygotowania umowy.

XXII. Wzór umowy - załącznik nr  6  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XXIV. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy , uczestnikowi konkursu , a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy uPzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę , o której mowa w art. 154 pkt.5 uPzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności , do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy , zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów , określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- wzór oferty (załącznik nr 1),

- przedmiotu zamówienia  (załącznik nr  2 )

- wzór oświadczenia ( załącznik Nr 3 ),

- wykaz wykonanych dostaw ( załącznik Nr 4),

- wykaz dopuszczeń ( załącznik nr 5)

- wzór umowy (załącznik nr 6).

Z a t w i e r d z i ł:

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia 30.07.2010 r.

Załącznik Nr 1

### Znak sparwyP-8/  69  / 10

..........................................	                                                                  ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

- OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na  dostawę sprzętu do elektrostymulacji

serca: stymulatory, kardiowertery-defibrylatory, rekordery pętlowe, intraducery  dla potrzeb

Oddziału Kardiologii

1.	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach:

a) 	dla Załącznika nr 2 pakiet 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa i typ | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |  |  |  | ............. | xxx | ............. |
| Słownie Brutto: ........................................................................................................................................................................ Netto: .......................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |

b) 	dla Załącznika nr 2 pakiet 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa i typ | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |  |  |  | ............. | xxx | ............. |
| Słownie Brutto: ........................................................................................................................................................................ Netto: .......................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |

c) 	dla Załącznika nr 2 pakiet 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa i typ | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |  |  |  | ............. | xxx | ............. |
| Słownie Brutto: ........................................................................................................................................................................ Netto: .......................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |

d) dla Załącznika nr 2 pakiet 4

| Lp. | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa i typ | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |  |  |  | ................ | xxx | ............. |
| Słownie Brutto: ........................................................................................................................................................................ Netto: .......................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |

e)dla Załącznika nr 2 pakiet 5

| Lp. | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa i typ | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |  |  |  | ................ | xxx | ............. |
| Słownie Brutto: ........................................................................................................................................................................ Netto: .......................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |

f)dla Załącznika nr 2 pakiet 6

| Lp. | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa i typ | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |  |  |  | ................ | xxx | ............. |
| Słownie Brutto: ........................................................................................................................................................................ Netto: .......................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |

g)dla Załącznika nr 2 pakiet 7

| Lp. | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa i typ | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |  |  |  | ................ | xxx | ............. |
| Słownie Brutto: ........................................................................................................................................................................ Netto: .......................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |

h)dla Załącznika nr 2 pakiet 8

| Lp. | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa i typ | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |  |  |  | ................ | xxx | ............. |
| Słownie Brutto: ........................................................................................................................................................................ Netto: .......................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |

i)dla Załącznika nr 2 pakiet 9

| Lp. | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa i typ | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |  |  |  | ................ | xxx | ............. |
| Słownie Brutto: ........................................................................................................................................................................ Netto: .......................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |

j)dla Załącznika nr 2 pakiet 10

| Lp. | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa i typ | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |  |  |  | ................ | xxx | ............. |
| Słownie Brutto: ........................................................................................................................................................................ Netto: .......................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |

k)dla Załącznika nr 2 pakiet 11

| Lp. | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa i typ | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |  |  |  | ................ | xxx | ............. |
| Słownie Brutto: ........................................................................................................................................................................ Netto: .......................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do wyczerpania wartości lub do 15

miesięcy od dnia zawarcia umowy.

3.Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn

zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ....-ch roboczych  (maksimum 5 dni)

licząc od  dnia  telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez  upoważnionego

pracownika  zaopatrzenia.

4. Czas ważności asortymentu od daty dostawy .......... m-cy (minimum 9 miesięcy)

5.  Zabezpieczymy  2 kontrolerów ( Poradnia , Oddział )

6.Płatności przelewem  ................... dni (nie  krótszy  niż  30  dni)  od  daty  otrzymania faktury

przez Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczego

podpisany przez obie strony

7. Oświadczamy, że oferowany asortyment, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz

personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

8. Oświadczamy, że parametry oferowanego sprzętu są zgodne z określonymi w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

9.Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że

złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

10.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

opisującą przedmiot zamówienia .

11.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

12. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. Wadium w kwocie ….....…zł zostało wniesione dnia………………………......................               w formie: …………………………...........................................................................................                                                           Zwrot wadium prosimy dokonać na konto:........................................... .

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

14. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

- Wykonanie ................................................................................................

- wykonanie  ...............................................................................................

- 15.Na ...... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

- ...................................................................................

- Pieczęć podpis osób wskazanych w dokumencie

- uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

- lub posiadających pełnomocnictwo

#### Załącznik Nr 2 do SIWZ

- Znak sprawy P-8/  69    /10

- Pakiet nr 1 Stymulatory jednojamowe SSI – w pakiecie :

-80 sztuk stymulatorów SSI

-80 sztuk elektrod komorowych biernych lub czynnych do wyboru

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRYB PRACY | SSI(R) | TAK |  |
| 2 | ZAKRES CZĘSTOŚCI PRACY | CO NAJMNIEJ 40/MIN DO 170/MIN | TAK |  |
| 3 | KROK REGULACJI CZĘSTOŚCI | CO NAJWYŻEJ 6/MIN W ZAKRESIE OD CZĘSTOŚCI NOMI-NALNEJ DO 120/MIN , W POZOSTAŁYM ZAKRESIE CO NAJWYŻEJ 10/MIN | TAK |  |
| 4 | MIN. AMPLITUDA IMPULSU | CO NAJWYŻEJ 0,5V | TAK |  |
| 5 | MAX.AMPLITUDA IMPULSU | CO NAJMNIEJ 7,5V | TAK |  |
| 6 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE PONIŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | CO NAJWYŻEJ 0,5V |  | 10 PKT |
| 7 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE POWYŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | CO NAJWYŻEJ 2,5V | TAK |  |
| 8 | MIN.SZEROKOŚĆ IMPULSU | CO NAJWYŻEJ 0,25ms | TAK |  |
| 9 | MAX.SZEROKOŚĆ IMPULSU | CO NAJMNIEJ 1,0ms | TAK |  |
| 10 | NOMINALNA SZEROKOŚĆ IMP. | 0,4ms -0,5ms | TAK |  |
| 11 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | CO NAJWYŻEJ 0,5mV | TAK |  |
| 12 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | CO NAJMNIEJ 4,0mV | TAK |  |
| 13 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | CO NAJWYŻEJ 1,0mV | TAK |  |
| 14 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | CO NAJMNIEJ 7,5mV | TAK |  |
| 15 | OKRES REFRAKCJI | CO NAJMNIEJ OD 250ms DO 400ms | TAK |  |
| 16 | SPOSOBY STYMULACJI | UNIPOLARNY,BIPOLARNY | TAK |  |
| 17 | DETEKCJA | UNIPOLARNA,BIPOLARNA | TAK |  |
| 18 | ŁĄCZE ELEKTRODY | IS-1 | TAK |  |
| 19 | NOMINALNY CZAS PRACY | CO NAJMNIEJ 84 MIESIĄCE | TAK |  |
| 20 | MAKSYMALNA WAGA | CO NAJWYŻEJ 25 GRAM | TAK |  |
| 21 | THRESHOLD TEST | WYSOKA CZUŁOŚĆ POMIARU W ZAKRESIE OD 0,5V DO NAPIĘCIA NOMINALNEGO | TAK | 10 PKT |
| 22 | KONTROLA STYMULATORA | IDENTYFIKACJA NR STYMULATORA | TAK |  |
| 23 | HISTEREZA RYTMU | TRYBY , ILOŚĆ TRYBÓW | TAK , OPISAĆ | 30 PKT |
| 24 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR IMPEDAN-CJI ELEKTRODY | TAK |  |
| 25 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR NAPIĘCIA BATERII I ŻYWOT-NOŚCI STYM. | TAK |  |
| 26 | PROGRAM NOCNY | STATYCZNY / FIZJOLOGICZNY | OPISAĆ | FIZJOLOGICZNY – 10 PKT STATYCZNY 0 PKT |
| 27 | FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO POMIARU PROGU | PARAMETRY AMPLITUDOWE , CZĘSTOŚĆ PRÓBKOWANIA |  | 10 PKT |
| 28 | ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA | BIERNA CO NAJMNIEJ 2 TYPY | TAK |  |
| 29 | ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA | CZYNNA CO NAJMNIEJ 2 TYPY | TAK |  |
| 30 | ELEKTRODA KOMOROWA | BIERNACO NAJMNIEJ 2 TYPY | TAK |  |
| 31 | ELEKTRODA KOMOROWA | CZYNNACO NAJMNIEJ 2 TYPY | TAK |  |
| 32 | POLARYZACJA ELEKTROD | BIPOLARNE | TAK |  |
| 33 | KOŃCÓWKA ELEKTRODY | UWALNIAJĄCA STERYD | TAK |  |
| 34 | MONITOROWANIE IMPEDANCJI ELEKTRODY |  |  | 10 PKT |
| 35 | MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEGO PRZEŁĄCZANIA POLARNOŚCI ELEKTRODY W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA ZAKRESU IMPEDANCJI |  |  | 20 PKT |

Pakiet nr 2 - Stymulatory dwujamowe , jednoelektrodowe VDD– w pakiecie :

-5 sztuk stymulatorów VDD

-5 sztuk elektrod dwujamowych w różnych rozmiarach do wyboru

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRYB PRACY | VDD , VVT , VVI | TAK |  |
| 2 | ZAKRES CZĘSTOŚCI PRACY | CO NAJMNIEJ 40/MIN DO 170/MIN | TAK |  |
| 3 | KROK REGULACJI CZĘSTOŚCI | <= 5/MIN W ZAKRESIE OD CZĘSTOŚCI NOMI-NALNEJ DO 12O/MIN , W POZO-STAŁYM ZAKRESIE <=10/MIN | TAK |  |
| 4 | MIN. AMPLITUDA IMPULSU | <=0,5V | TAK |  |
| 5 | MAX.AMPLITUDA IMPULSU | >=7,5V | TAK |  |
| 6 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE PONIŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | <=0,5V | TAK | 10 PKT |
| 7 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE POWYŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | <=2,5V | TAK |  |
| 8 | MIN.SZEROKOŚĆ IMPULSU | <=0,25ms | TAK |  |
| 9 | MAX.SZEROKOŚĆ IMPULSU | >=1,0ms | TAK |  |
| 10 | NOMINALNA SZEROKOŚĆ IMP. | 0,4ms -0,5ms | TAK |  |
| 11 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | <=0,5mV | TAK | 20 PKT |
| 12 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | >=4,0mV | TAK |  |
| 13 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | <=1,0mV | TAK |  |
| 14 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | >=7,5mV | TAK |  |
| 15 | OKRES REFRAKCJI | DLA PRZEDSIONKA CO NAJMNIEJ OD 200ms DO 500ms DLA KOMORY CO NAJMNIEJ OD 170ms DO 400ms | TAK |  |
| 16 | SPOSOBY STYMULACJI | UNIPOLARNY,BIPOLARNY | TAK |  |
| 17 | DETEKCJA | PRZEDS.-BIPOLARNA KOM.-UNIPOLARNA LUB BIPOLARNA | TAK |  |
| 18 | ŁĄCZE ELEKTRODY | IS-1 | TAK |  |
| 19 | NOMINALNY CZAS PRACY | >=84 MIESIĘCY | TAK |  |
| 20 | MAKSYMALNA WAGA | <=30 GRAM | TAK |  |
| 21 | THRESHOLD TEST | WYSOKA CZUŁOŚĆ POMIARU W ZAKRESIE OD 0,5V DO NAPIĘCIA NOMINALNEGO | TAK | 10 PKT |
| 22 | KONTROLA STYMULATORA | IDENTYFIKACJA NR STYMULATORA | TAK |  |
| 23 | HISTEREZA-MIN.WARTOŚĆ | <=40/MIN | TAK |  |
| 24 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR IMPEDANCJI ELEKTRODY | TAK |  |
| 25 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR NAPIĘCIA BATERII I ŻYWOT-NOŚCI STYM. | TAK |  |
| 26 | FUNKCJA NOCNA | STATYCZNA LUB DYNAMICZNA | TAK |  |
| 27 | FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO POMIARU PROGU | PARAMETRY AMPLITUDOWE , CZĘSTOŚĆ PRÓBKOWANIA | TAK , OPISAĆ | 30 PKT |
| 28 | ELEKTRODY | CO NAJMNIEJ 3 TYPY ROZMIARÓW DOSTOSOWUJĄCYCH DO PRZEDSIONKA | TAK |  |
| 29 | REGULACJA MAX. CZĘSTOŚCI ZAPOROWEJ | CO NAJMNIEJ OD 120/MIN DO 160/MIN | TAK |  |
| 30 | ZAPOBIEGANIE TACHYKARDII STYMULATOROWEJ | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWA | TAK |  |
| 31 | REGULACJA ODSTĘPU A.-V. | PEŁNA , ZARÓWNO STATYCZNEGO JAK I DYNAMICZNEGO | TAK |  |
| 32 | POLARYZACJA ELEKTROD | BIPOLARNE | TAK |  |
| 33 | KOŃCÓWKA ELEKTRODY | UWALNIAJĄCA STERYD | TAK |  |
| 34 | HISTEREZA AV – TYPY I ZAKRES |  | TAK | 30 PKT |

Pakiet nr 3 - Stymulatory dwujamowe , dwuelektrodowe DDDR- w pakiecie :

-140 sztuk stymulatorów DDD

-140 sztuk elektrod przedsionkowych biernych lub czynnych do wyboru

-140 sztuk elektrod komorowych biernych lub czynnych do wyboru

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRYB PRACY | DDD(R),DDI(R),DVI(R),VDD(R), VVI(R),AAI(R) | TAK |  |
| 2 | ZAKRES CZĘSTOŚCI PRACY | CO NAJMNIEJ OD 40/MIN DO 170/MIN | TAK |  |
| 3 | KROK REGULACJI CZĘSTOŚCI | <= 5/MIN W ZAKRESIE OD CZĘSTOŚCI NOMINALNEJ DO 12O/MIN , W POZO-STAŁYM ZAKRESIE <=10/MIN | TAK |  |
| 4 | MIN. AMPLITUDA IMPULSU | CO NAJWYŻEJ 0,5V | TAK |  |
| 5 | MAX.AMPLITUDA IMPULSU | CO NAJMNIEJ 7,5V | TAK |  |
| 6 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE PONIŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | CO NAJWYŻEJ 0,5V | TAK | 5 PKT |
| 7 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE POWYŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | CO NAJWYŻEJ 2,5V | TAK |  |
| 8 | MIN.SZEROKOŚĆ IMPULSU | CO NAJWYŻEJ 0,25ms | TAK |  |
| 9 | MAX.SZEROKOŚĆ IMPULSU | CO NAJMNIEJ 1,0ms | TAK |  |
| 10 | NOMINALNA SZEROKOŚĆ IMP. | 0,4ms -0,5ms | TAK |  |
| 11 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | CO NAJWYŻEJ 0,5mV | TAK | 5 PKT |
| 12 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | CO NAJMNIEJ 4,0mV | TAK |  |
| 13 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | CO NAJWYŻEJ 1,0mV | TAK |  |
| 14 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | CO NAJMNIEJ 7,5mV | TAK |  |
| 15 | OKRES REFRAKCJI | DLA PRZEDSIONKA CO NAJMNIEJ OD 200ms DO 500ms DLA KOMORY CO NAJMNIEJ OD 170ms DO 400ms | TAK |  |
| 16 | SPOSOBY STYMULACJI PRZEDS. I KOM. | UNIPOLARNY,BIPOLARNY | TAK |  |
| 17 | DETEKCJA PRZEDS.I KOM. | UNIPOLARNA,BIPOLARNA | TAK |  |
| 18 | ŁĄCZE ELEKTRODY | IS-1 | TAK |  |
| 19 | NOMINALNY CZAS PRACY | CO NAJMNIEJ 75 MIE-SIĘCY | TAK |  |
| 20 | MAKSYMALNA WAGA (G) | CO NAJWYŻEJ 30 | TAK |  |
| 21 | THRESHOLD TEST | WYSOKA CZUŁOŚĆ POMIARU W ZAKRESIE OD 0,5V DO NAPIĘCIA NOMINALNEGO | TAK | 10 PKT |
| 22 | KONTROLA STYMULATORA | IDENTYFIKACJA NR STYMULATORA | TAK |  |
| 23 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR IMPEDANCJI ELEKTROD | TAK |  |
| 24 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR NAPIĘCIA BATERII I ŻYWOT-NOŚCI STYM | TAK |  |
| 25 | PROGRAM NOCNY | STATYCZNY , FIZJOLOGICZNY | TAK , OPISAĆ | FIZJOLOGICZNY – 5 PKT STATYCZNY – 0 PKT |
| 26 | FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO POMIARU PROGU STYMULACJI | PARAMETRY AMPLITUDOWE , CZĘSTOŚĆ PRÓBKOWANIA | TAK | 5 PKT |
| 27 | REGULACJA ODSTĘPU A.-V. | PEŁNA , ZARÓWNO STATYCZNEGO JAK I DYNAMICZNEGO | TAK |  |
| 28 | ELEKTRODY PRZEDSIONKOWE I KOMOROWE | CO NAJMNIEJ PO 3 TYPY BIERNYCH I PO 2 TYPY CZYN-NYCH DO WYBORU | TAK |  |
| 29 | KOŃCÓWKA ELEKTROD | UWALNIAJĄCA STERYD | TAK |  |
| 30 | ZAPOBIEGANIE TACHYKARDII STYMULATOROWEJ I PRZEDSIONKOWE | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWA | TAK , OPISAĆ | PROPORCJONALNIE - 10 PKT |
| 31 | REGULACJA MAX. CZĘSTOŚCI ZAPOROWEJ | CO NAJMNIEJ OD 120/MIN DO 160/MIN | TAK |  |
| 32 | HISTEREZA RYTMU | - W OBU KANAŁACH STYMULATORA - WARTOŚĆ MIN.CO NAJWYŻEJ 40/MIN | TAK |  |
| 33 | RODZAJE HISTEREZ RYTMU |  | TAK , OPISAĆ | 10PKT |
| 34 | DYNAMIKA PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI RATE RESPONSIVE | CO NAJMNIEJ 3 ZAKRESY | TAK |  |
| 35 | CZUJNIK RATE | RODZAJ-WYMIENIĆ |  |  |
| 36 | HISTEREZA AV – TYPY I ZAKRES | ALGORYTM PRE-FERUJĄCY WŁA-SNE PRZEWODZE-NIE A-V |  | 10 PKT |
| 37 | DŁUGOŚĆ IEGM |  | TAK | PROPORCJONALNIE - 10 PKT |
| 38 | AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZENIE POLARNOŚCI W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA ZAKRESU IMPEDANCJI |  | OPISAĆ | TAK – 10PKT NIE – 0 PKT |
| 39 | ALGORYTMY ZAPOBIEGAJĄCE MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW |  | OPISAĆ | 10 PKT |
| 40 | MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA WERSJI O MAŁYM ROZMIARZE | WAGA CO NAJWYŻEJ 20 G | OPISAĆ | 5 PKT |
| 41 | MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA WERSJI O WYDŁUŻONEJ ŻYWOTNOŚCI | CZAS PRACY PRZY NASTAWACH NOMINALNYCH CO NAJMNIEJ 144 MIESIĄCE | OPISAĆ | 5 PKT |

Pakiet nr 4 - Stymulatory do terapii resynchronizującej CRT- w pakiecie :

-20 sztuk stymulatorów CRT-P

-20 sztuk elektrod lewokomorowych do wyboru

-20 sztuk elektrod prawokomorowych biernych lub czynnych do wyboru

-20 sztuk elektrod przedsionkowych biernych lub czynnych do wyboru

-20 zestawów do venografii zatoki wieńcowej

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRYBY STYMULACJI | DDD BiV | TAK |  |
| 2 | CZAS PRACY PRZY NASTAWACH NOMINALNYCH | >=60 MIESIĘCY | TAK |  |
| 3 | PROGRAMOWANIE LEWEJ I PRAWEJ KOMORY | NIEZALEŻNE | TAK |  |
| 4 | DŁUGOŚĆ ZAPISÓW IEGM |  |  | PROPORCJONALNIE 30 PKT |
| 5 | STYMULACJA PO AES | MOŻLIWOŚĆ |  | TAK-20 PKT NIE-0 PKT |
| 6 | ELEKTRODA LEWOKOMOROWA | CO NAJMNIEJ 3 TYPY | TAK |  |
| 7 | MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WEKTORA STYMULACJI LEWOKOMOROWEJ |  |  | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
| 8 | DOSTĘPNOŚĆ ELEKTRODY LEWOKOMOROWEJ O ŚREDNICY PONIŻEJ 4,5F PRZECHODZĄCEJ PRZEZ CEWNIK SUBSELEKCYJNY |  |  | TAK – 10PKT NIE – 0 PKT |
| 9 | PAMIĘĆ-LICZBA EPIZODÓW |  |  | PROPORCJONALNIE 20 PKT |
| 10 | ZESTAW DO WENOGRAFII | CO NAJMNIEJ 2 KRZYWIZNY CEWNIKÓW PROWADZĄCYCH | TAK |  |
| 11 | AUTOMATYCZNA OPTYMALIZACJA OPÓŹNIENIA V-V I A-V KORELUJĄCA Z UKG | MOŻLIWOŚĆ |  | TAK-10 PKT NIE – 0 PKT |

Pakiet 5   Stymulatory do terapii resynchronizującej , przedsionkowej CRT-A- w pakiecie :

-5 sztuk stymulatorów CRT-BiA

-5 sztuk elektrod lewokomorowych do wyboru

-5 sztuk elektrod prawokomorowych biernych lub czynnych do wyboru

-10 sztuk elektrod przedsionkowych  czynnych do wyboru

-5 zestawów do venografii zatoki wieńcowej

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRYBY STYMULACJI | DDD(R) , AAI(R) , BiA RA RA-T , BiA BiA BiA-T | TAK |  |
| 2 | CZAS PRACY PRZY NASTAWACH NOMINALNYCH | >=60 MIESIĘCY | TAK | 10 |
| 3 | PROGRAMOWANIE KANAŁÓW PRZEDSIONKOWYCH | NIEZALEŻNE | TAK | 30 |
| 4 | PROGRAMOWANIE ODSTĘPU AA | CO NAJMNIEJ W ZAKRESIE OD 0 DO 30ms | TAK | 30 |
| 5 | STYMULACJA PO AES | MOŻLIWOŚĆ | TAK | 30 |

Pakiet nr 6.   Kardiowertery-defibrylatory jednokomorowe ICD-VR  - w pakiecie:

-10 sztuki kardiowerterów-defibrylatorów ICD-VR

-10 sztuki elektrod defibylujących do wyboru

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENERGIA IMPULSU (J) | CO NAJMNIEJ 35 | TAK |  |
| 2 | IMPULS DWUFAZOWY - TYPY |  | OPISAĆ | 0 LUB 1 – 0 PKT CO NAJMNIEJ 2 -5 PKT |
| 3 | WAGA KARDIOWERTERA (G) | CO NAJWYŻEJ 85 | TAK |  |
| 4 | OBJĘTOŚĆ KARDIOWERTERA (CC) | CO NAJWYŻEJ 44 | TAK |  |
| 5 | ILOŚĆ SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI | CO NAJMNIEJ 6 | TAK |  |
| 6 | RODZAJE TERAPII DLA VT |  | TAK , OPISAĆ |  |
| 7 | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY POLARNOŚCI SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI |  |  | TAK -5 PKT NIE - 0 |
| 8 | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA POLARNOŚCI STYMULACJI LVring-RVring |  | TAK |  |
| 9 | ILOŚĆ STREF DETEKCJI | CO NAJMNIEJ 3 | TAK |  |
| 10 | CZAS PRACY |  | ≥48 MSC |  |
| 11 | ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCE | JEDNOKOILOWE LUB DWUKOILOWE DO WYBORU | TAK |  |
| 12 | PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW SENSINGU KANAŁU KOMOROWEGO | MINIMUM 3 PARAMETRY ( MOŻLIWOŚĆ DYNA-MICZNEGO SENSINGU AMPLITUDY ) | OPISAĆ | DYNAMICZNY SENSING AMPLI-TUDY – 10 PKT |
| 13 | DŁUGOŚĆ ZAPISU IEGM W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | CO NAJMNIEJ 30 | TAK | PROPORCJONALNIE 30 PKT |
| 14 | ILOŚĆ OPCJI INDUKCJI VF W TEŚCIE DFT | CO NAJMNIEJ 2 | OPISAĆ | 2 – 0 PKT 3 – 5 PKT POWYŻEJ 3 – 10PKT |
| 15 | ILOŚĆ DYSKRYMINATORÓW ARYTMII | CO NAJMNIEJ 2 | OPISAĆ | 2 – 0 PKT 3 – 5 PKT POWYŻEJ 3 – 10PKT |
| 16 | PROGRAMOWANY SVC COIL |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 17 | BUDOWA KOILI ELE-KTRODY DEFIBRYLU-JĄCEJ | IZOLACJA OGRANI-CZAJĄCA PROCES WRASTANIA TKANKI | OPISAĆ | IZOLOWANE – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 18 | MOŻLIWOŚĆ BEZPRZE-WODOWEJ KOMUNI-KACJI Z PROGRAMATO-REM Z ODLEGŁOŚCI CO NAJMNIEJ 1 METRA |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 19 | AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA ERI ( SYGNAŁ DŹWIĘKOWY EMITOWANY PRZEZ ICD INFORMUJĄCY PAC-JENTA ) |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0PKT |
| 20 | MOŻLIWOŚĆ DOSTAR-CZENIA TERAPII ATP W STREFIE VF |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 21 | AUTOMATYCZNY WYBÓR OSTATNIEJ SKUTECZNEJ TERAPII ANTYARYTMICZNEJ |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |

Pakiet nr 7 - Kardiowertery-defibrylatory dwukomorowe ICD-DR – w pakiecie:

-20 sztuk kardiowerterów-defibrylatorów ICD-DR

-20 sztuk elektrod defibrylujących do wyboru

-20 szuk elektrod przedsionkowych biernych lub czynnych do wyboru

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENERGIA IMPULSU (J) | CO NAJMNIEJ 35 | TAK |  |
| 2 | IMPULS DWUFAZOWY - TYPY |  | OPISAĆ | 0 LUB 1 – 0 PKT CO NAJMNIEJ 2 -5 PKT |
| 3 | WAGA KARDIOWERTERA (G) | CO NAJWYŻEJ 85 | TAK |  |
| 4 | OBJĘTOŚĆ KARDIOWERTERA (CC) | CO NAJWYŻEJ 44 | TAK |  |
| 5 | ILOŚĆ SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI | CO NAJMNIEJ 6 | TAK |  |
| 6 | RODZAJE TERAPII DLA VT |  | TAK , OPISAĆ |  |
| 7 | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY POLARNOŚCI SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI |  |  | TAK -5 PKT NIE – 0 PKT |
| 8 | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA POLARNOŚCI STYMULACJI LVring-RVring |  | TAK |  |
| 9 | ILOŚĆ STREF DETEKCJI | CO NAJMNIEJ 3 | TAK |  |
| 10 | CZAS PRACY |  | CO NAJMNIEJ 48 MSC |  |
| 11 | ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCE | JEDNOKOILOWE LUB DWUKOILOWE DO WYBORU | TAK |  |
| 12 | ELEKTRODY PRZEDSIONKOWE | KONSTRUKCJA PRZECIWDZIAŁAJĄCA ZJAWISKU FARFILD | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 13 | PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW SENSINGU KANAŁU KOMOROWEGO | MINIMUM 3 PARAMETRY ( MOŻLIWOŚĆ DYNA-MICZNEGO SENSINGU AMPLITUDY ) | OPISAĆ | DYNAMICZNY SENSING AMPLI-TUDY – 10 PKT |
| 14 | DŁUGOŚĆ ZAPISU IEGM W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | CO NAJMNIEJ 30 | TAK | PROPORCJONALNIE 20 PKT |
| 15 | ILOŚĆ OPCJI INDUKCJI VF W TEŚCIE DFT | CO NAJMNIEJ 2 | OPISAĆ | 2 – 0 PKT 3 – 5 PKT POWYŻEJ 3 – 10PKT |
| 16 | ILOŚĆ DYSKRYMINATORÓW ARYTMII | CO NAJMNIEJ 2 | OPISAĆ | 2 – 0 PKT 3 – 5 PKT POWYŻEJ 3 – 10PKT |
| 17 | ALGORYTM UNIKANIA NIEPOTRZEBNEJ STY-MULACJI KOMOROWEJ |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 18 | PROGRAMOWANY SVC COIL |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 19 | BUDOWA KOILI ELE-KTRODY DEFIBRYLU-JĄCEJ | IZOLACJA OGRANI-CZAJĄCA PROCES WRASTANIA TKANKI | OPISAĆ | IZOLOWANE – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 20 | MOŻLIWOŚĆ BEZPRZE-WODOWEJ KOMUNI-KACJI Z PROGRAMATO-REM Z ODLEGŁOŚCI CO NAJMNIEJ 1 METRA |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 21 | AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA ERI ( SYGNAŁ DŹWIĘKOWY EMITOWANY PRZEZ ICD INFORMUJĄCY PACJEN-TA ) |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE 0 - PKT |
| 22 | MOŻLIWOŚĆ DOSTAR-CZENIA TERAPII ATP W STREFIE VF |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 23 | AUTOMATYCZNY WYBÓR SKUTECZNEJ TERAPII ANTYARYT-MICZNEJ |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |

Pakiet nr 8 - Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą CRTD – w pakiecie :

-20 sztuk kardiowerterów-defibrylatorów CRTD

-20 sztuk elektrod prawokomorowych do wyboru

-20 sztuk elektrod lewokomorowych do wyboru

-20 sztuk elektrod przedsionkowych biernych lub czynnych do wyboru

-20 zestawów do venografii zatoki wieńcowej

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENERGIA IMPULSU (J) | CO NAJMNIEJ 35 | TAK |  |
| 2 | IMPULS DWUFAZOWY - TYPY |  | OPISAĆ | 0 LUB 1 – 0 PKT CO NAJMNIEJ 2 -5 PKT |
| 3 | WAGA KARDIOWERTERA (G) | CO NAJWYŻEJ 85 | TAK |  |
| 4 | OBJĘTOŚĆ KARDIOWERTERA (CC) | CO NAJWYŻEJ 44 | TAK |  |
| 5 | ILOŚĆ SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI | CO NAJMNIEJ 6 | TAK |  |
| 6 | RODZAJE TERAPII DLA VT |  | TAK , OPISAĆ |  |
| 7 | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY POLARNOŚCI SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI |  |  | TAK -5 PKT NIE – 0 PKT |
| 8 | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA POLARNOŚCI STYMULACJI LVring-RVring |  | TAK |  |
| 9 | ILOŚĆ STREF DETEKCJI | CO NAJMNIEJ 3 | TAK |  |
| 10 | CZAS PRACY |  | MINIMUM 48 MSC |  |
| 11 | ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCE | JEDNOKOILOWE LUB DWUKOILOWE DO WYBORU | TAK |  |
| 12 | ELEKTRODY PRZEDSIONKOWE | KONSTRUKCJA PRZECIWDZIAŁAJĄCA ZJAWISKU FARFILD | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 13 | ELEKTRODY LEWOKOMOROWE | UNI- , BI-POLARNE , CO NAJMNIEJ 2 TYPY DO WYBORU O UDOWODNIONEJ FIKSACJI ( WYPADA-NIE PONIŻEJ 3% ) | TAK |  |
| 14 | PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW SENSINGU KANAŁU KOMOROWEGO | MINIMUM 3 PARAMETRY ( MOŻLIWOŚĆ DYNA-MICZNEGO SENSINGU AMPLITUDY ) | OPISAĆ | DYNAMICZNY SENSING AMPLI-TUDY – 5 PKT |
| 15 | DŁUGOŚĆ ZAPISU IEGM W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | CO NAJMNIEJ 30 | TAK | PROPORCJONALIE 15 |
| 16 | ILOŚĆ ALGORYTMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH STYMULACJĘ RESYNCHRONIZUJĄCĄ |  | OPISAĆ | PROPORCJONALNIE 10 |
| 17 | ILOŚĆ OPCJI INDUKCJI VF W TEŚCIE DFT | CO NAJMNIEJ 2 | OPISAĆ | 2 – 0 PKT CO NAJMNIEJ 3 – 5 PKT |
| 18 | ILOŚĆ DYSKRYMINATORÓW ARYTMII | CO NAJMNIEJ 2 | OPISAĆ | 2 – 0 PKT CO NAKMNIEJ 3 – 5 PKT |
| 19 | MOŻLIWOŚĆ AUTOMA-TYCZNEJ OPTYMALI-ZACJI OPÓŹNIENIA V-V I A-V |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 20 | PROGRAMOWANY SVC COIL |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 21 | MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WEKTORA STYMULACJI LEWOKOMOROWEJ |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 22 | BUDOWA KOILI ELE-KTRODY DEFIBRYLU-JĄCEJ | IZOLACJA OGRANI-CZAJĄCA PROCES WRASTANIA TKANKI | OPISAĆ | IZOLOWANE – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 23 | DOSTĘPNOŚĆ ELE-KTRODY LEWOKOMO-ROWEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAŁOŻENIA PRZEZ CEWNIK SUBSELEKCYJ-NY | ŚREDNICA CO NAJWYŻEJ 4,5F | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 24 | AUTOMATYCZNY WYBÓR OSTATNIEJ SKUTECZNEJ TERAPII ANTYARYTMICZNEJ |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 25 | ALGORYTM DO TERAPII CRT W OBECNOŚCI PVT I TACHYARYTMII |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 26 | AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA AF/AT |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 27 | AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA ERI |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE 0 PKT |

Pakiet nr 9.  Implantowane rejestatory pętlowe ILR:

-5 sztuk implantowanych rejestratorów pętlowych

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CZAS DZIAŁANIA | CO NAJMNIEJ 12 MIESIĘCY | TAK |  |
| 2 | OBJĘTOŚĆ | CO NAJWYŻEJ 12cc | TAK |  |
| 3 | DETEKCJA ARYTMII | CO NAJMNIEJ: -ASYSTOLIA -BRADYKARDIE -SVT -VT -VF | TAK |  |
| 4 | PASMO CZUŁOŚCI WEJŚCIOWEJ |  | OPISAĆ | PROPRCJONALNIE 20 PKT |
| 5 | POJEMNOŚĆ PAMIĘCI ( MIN ) |  | OPISAĆ | PROPORCJONALNIE 40 PKT |
| 6 | SPOSÓB PREZENTACJI EPIZODÓW |  | OPISAĆ | 20 PKT |
| 7 | SPOSÓB PREZENTACJI EKG EPIZODU |  | OPISAĆ | 20 PKT |

Pakiet nr 10.    Intraducery :

-500 sztuk intraducerów

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYMIAR | 8F-11F DOWYBORU | TAK |  |
| 2 | DŁUGOŚĆ KOSZULKI | >=13 CM | TAK |  |
| 3 | DŁUGOŚĆ PROWADNIKA J | >=40 CM | TAK |  |
| 4 | DŁUGOŚĆ IGŁY | >=7 CM | TAK |  |

Pakiet nr 11 – Systemy do intubacji zatoki wieńcowej

-5 sztuk kateterów o zmiennej deslektacji

-20 sztuk cewników subselekcyjnych

-10 sztuk cewników do intubacji o specjalnych krzywiznach

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RODZAJE KATETERÓW | - O ZMIENNEJ , STEROWALNEJ DEFLEKTACJI - ZEWNĘTRZNE CEWNIKI PROWADZĄCE - WEWNĘTRZNE , SUBSELEKTYWNE CEWNIKI PROWADZĄCE | TAK |  |
| 2 | ILOŚĆ PŁASZCZYZN ODGIĘCIA KATETERA O STEROWANEJ DEFLEKTACJI | CO NAJMNIEJ 2 | OPISAĆ | 2 PŁ.-30PKT 3PŁ.-40PKT |
| 3 | STEROWANIE KRZYWIZNĄ ODGIĘCIA KATETERA | STEROWNIK MANUALNY | TAK |  |
| 4 | ŚWIATŁO KATETERA O STEROWANEJ DEFLEKTACJI | UMOŻLIWIAJĄCE PRZEPROWADZENIE PROWADNIKA 0,38’’ I PODAWANIE KONTRASTU | TAK |  |
| 5 | KATETERY O ZMIENNEJ DEFLEKTACJI - RODZAJE | O RÓŻNYCH ZAKRESACH DŁUGOŚCI DEFLEKTACJI | OPISAĆ |  |
| 6 | CEWNIKI ZEWNĘTRZNE | CO NAJMNIEJ 5 RODZAJÓW | TAK , OPISAĆ | 5 RODZ.-10PKT 6 RODZ.- 20PKT 7 RODZ.- 30PKT |
| 7 | CEWNIKI WEWNĘTRZNE , SUBSELEKTYWNE | CO NAJMNIEJ 2 RODZAJE | TAK , OPISAĆ | 2 RODZ.-0 PKT 3 RODZ.- 5 PKT 4 RODZ.- 10 PKT 5 RODZ.- 20 PKT 6RODZ.- 30 PKT |
| 8 | MARKERY KOŃCÓWKI KATETERA O STEROWANEJ DEFLEKTACJI | CO NAJMNIEJ 2 | TAK , OPISAĆ |  |
| 9 | MARKERY KOŃCÓWKI CEWNIKA ZEWNĘTRZNEGO | CO NAJMNIEJ 2 | TAK , OPISAĆ |  |
| 10 | MARKERY KOŃCÓWKI CEWNIKA WEWNĘTRZNEGO | CO NAJMNIEJ 1 | TAK , OPISAĆ |  |

Uwaga: Wykonawca  zobowiązany jest określić warunki dostępu do korzystania z kontrolera stymulatorów

i kontrolera śródoperacyjnego . Konieczne jest dostarczenie 2 kontrolerów ( Poradnia , Oddział )

oraz dostarczać sprzęt z co najmniej 9-miesięczną datą ważności

Załącznik Nr  3   do SIWZ

Znak sprawy P-8/   69   /10

………………………………..

Pieczęć firmowa Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy  : przetargu nieograniczonego dostawę sprzętu do elektrostymulacji serca:

stymulatory, kardiowertery-defibrylatory, rekordery pętlowe, intraducery

dla potrzeb Oddziału Kardiologii

a)	Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.  1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j- Dz.U. z 2007 r. nr 223
poz. 1655 z późn. zm.); dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania   odpowiednim    potencjałem    technicznym    oraz   osobami    zdolnymi   do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

b)	Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu
niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1  i art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  (dotyczy osób fizycznych):

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

- c)  oświadczam , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

- uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik Nr  4   do SIWZ

Znak sprawy P-8/ 69   /10

- ............................................................

- Pieczęć firmowa Wykonawcy

Dotyczy  : przetargu nieograniczonego dostawę sprzętu do elektrostymulacji serca:

stymulatory, kardiowertery-defibrylatory, rekordery pętlowe, intraducery

dla potrzeb Oddziału Kardiologii

- WYKAZ DOSTAW

| - Lp. | - Opis / dostawa | - Wartość - brutto - (w zł) | - Nawa Odbiorcy - (nazwa + adres) | - Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia ( do oferty ) dokumentów : referencji / protokołów odbioru itp. , potwierdzających, że wyżej wymienione dostawy zostały wykonane należycie.

- ..............................., dnia ................................

- .............................................................................................................

- podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr  5   do SIWZ

Znak sprawy P-8/  69    /10

WYKAZ  DOPUSZCZEŃ  OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę sprzętu do elektrostymulacji serca dla potrzeb Oddziału Kardiologii

, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wszelkich wymaganych przez polskie prawo dokumentów, na podstawie których, oferowany  asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania w  placówkach ochrony  zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

| Lp. | Nr.pakietu i poz. której dotyczy | Nazwa asortymentu | Nr. katal | Nazwa jednostki Dopuszczającej | Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np.wpis, CE itp.) | Nr.dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................

.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

załącznik Nr  6

znak sprawy: P-8/ 69    / 10

WZÓR UMOWY Nr W.Sz.S.DDZ-2411/ P-8/      / 10

zawarta w dniu ....................2010 r. w  Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907                               NIP 573-22-99-604,                               Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor    ...............................................................         .....................................................................

a   firmą..................................................................................................................................................         NIP ...................................., REGON ......................KRS ...................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1...........................................................................     ..............................................................

2..........................................................................      ..............................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż  sprzętu do elektrostymulacji serca  ujętego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ...................................................................................................złotych .................).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

Ceny w trakcie trwania umowy są stałe, poza niżej wymienionymi przypadkami:

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia lub okoliczności, które

uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie

przewidzianym w ofercie,

- zmian obciążeń publiczno-prawnych (np.: cło, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości

wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy,

- wprowadzenia przez uprawnione organy zmian cen urzędowych  na produkty objęte umową

skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenie wykonawcy z tytułu zawartej umowy strony będą rozliczać dostawy wg cen urzędowych

- dostawa końcówek serii asortymentu  za zgodą zamawiającego po cenach promocyjnych

§4.

1.Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do ............. dni od daty otrzymania  prawidłowo      wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego  na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

2.Jako dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§6.

1. Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn

Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ....-ch dni roboczych  licząc od dnia   telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez  upoważnionego  pracownika zaopatrzenia.

2. Dostawa przedmiotu  określonego w Załączniku Nr 1 odbywać się będzie  w ilości i asortymencie wynikających z bieżących potrzeb zamawiającego.

3. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest dopuszczony do  stosowania w służbie zdrowia na podstawie dokumentów zawartych w wykazie stanowiącym

załącznik Nr 2 do niniejszej umowy .

4. Osoba  odpowiedzialna za kontakty  odnośnie wykonania umowy:

-ze strony Wykonawcy .......................................................... tel. ....................................................

-ze strony zamawiającego ................................................................................................................

§7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Przedłużenia  czasu trwania umowy  w przypadku niewykorzystania asortymentu lub wartości umowy

2. Złożenia zamówienia na  końcówki serii asortymentu  po cenach promocyjnych

3. zmiany ilości asortymentu ujętego w załączniku nr 1 zależności od bieżących potrzeb, bez zmiany wartości umowy

§8.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§9.

Czas ważności asortymentu objętego umową - .................. m-cy od daty dostawy.

§ 10.

1.Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy  dzień zwłoki.

3.Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia,

4.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

§11

1.Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu Cywilnego,  a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

2.Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego  z realizacji niniejszej umowy.

§12.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

§13

Umowa zostaje zawarta na okres 15 miesięcy począwszy od dnia zawarcia.

§14

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§15

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

§16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze Stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y