Znak sprawy : W. Sz. S. DDZ-2411/P-8 / 99/ 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO

( procedura uproszczona )

Dostawa : łóżek do intensywnej Terapii ( szt. 3 ) dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz dygestorium z  wyciągiem ( szt. 1 )  dla  Zakładu Anatomii Patologicznej

- Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1.Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.

2.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

1)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

2)Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2009r Nr 226 ,poz.1817).

3)Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U.z 2009r Nr 224 , poz.1796).

4)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009r nr 224 , poz. 1795).

5)Kodeks cywilny.

6)Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153 , poz.1503 z późn.zm.).

III.	Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV  33.19.21.20-9 , 33.10.00.00-1

Przedmiotem zamówienia jest  :  dostawa, montaż i uruchomienie  łóżek do intensywnej terapii oraz dygestorium z wyciągiem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny

wg Załącznika nr 3 do siedziby zamawiającego ul. Bialskiej 104/118; 42-200  Częstochowa .

IV. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych według załącznika Nr 3 części 1 i 2 .

V.  Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o, których w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

VI.	Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z  zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IX. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający   wymaga   dołączenia do oferty:

1)oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg Załącznika Nr 2 do SIWZ). W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;

2) wykaz wykonanych  , a w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych również wykonywanych dostaw  w  zakresie niezbędnym do wykazania  spełniania warunku wiedzy i doświadczenia  w okresie  ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie  ( minimum  jedna wykonana  dostawa dla każdej z części załącznika Nr 1 do  SIWZ , wartość dostawy dla każdej części winna odpowiadać wartości składanej oferty  ) z podaniem ich wartości, przedmiotu ,dat wykonania  oraz załączeniem  dokumentu potwierdzającego , że te dostawy zostały lub są wykonywane należycie . Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż do jednej części  wówczas winien złożyć wykaz minimum jednej dostawy  dla poszczególnych części w Załączniku Nr 1 do SIWZ .

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie z formułą [spełnia-nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy (sporządzone według Załącznika Nr 2 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższy dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

W przypadku osób fizycznych należy złożyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (sporządzone według Załącznika nr 2 do SIWZ).

5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1) Wszelkie wymagane przez polskie prawo dokumenty, na podstawie których, oferowany

asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania w  placówkach ochrony zdrowia na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  z dn. 20.04.2004 /Dz. U.

Nr 93 poz. 896 z późn. zm./ oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie

/Deklarację Zgodności, Certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych/.

2)Firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno -  eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym  powinny posiadać tłumaczenie. Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

3)Oświadczenia, że oferowany asortyment jest kompletny i będzie po zainstalowaniu  gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych stanowi (zawarte w Załączniku Nr 1  do SIWZ).

6. Formularz oferty  /Załącznik Nr 1 do SIWZ/;

7.Uzupełnione tabele asortymentowo cenowe i tabele z parametrami technicznymi dla części 1 i części 2   Załącznik nr 3 do SIWZ

8. Dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę - za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonuje osoba upoważniona do podpisania oferty w imieniu firmy.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale X pkt 4. ppkt 2) SIWZ składa dokument lub dokumenty w formie jak określono w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

XI. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej.

1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

2. Oryginał pełnomocnictwa powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

1) 	postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby,

3) 	ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

4. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

5. Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane ,,za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika.

6. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XII. Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu.

2. Przesyłając korespondencję należy każdorazowo powoływać się na numer przedmiotowego postępowania, tj. P-8/ 99 /10 oraz tytuł  łóżka do intensywnej terapii i dygestorium  z wyciągiem

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w celu usprawnienia prosimy o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres: szp@data.pl. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji, jako jej integralną część, zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści te informacje na stronie internetowej, gdzie udostępniona jest specyfikacja.

5. Wszelkie dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w godzinach 7.00-14.35. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach proceduralnych:

Małgorzata Nowak , Dział Zamówień Publicznych, tel./fax  34  367 32 51,

- w sprawach merytorycznych:

- Kierownik Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki p. Andrzej Misztela  tel. 34 367 31 20.

- Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej  Terapii  – p. Jan Żelechowski  – tel. 34-367-35 01

- Kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej  - p. Andrzej Bernaczyk tel. 34 367 33 37

XIII. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert.

XIV. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert:

1.Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ lub na nim.

2.Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.

3.Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

4.Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

5.Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).

6.Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

7.Zaleca się aby do oferty składanej przez osoby fizyczne dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)".

8.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa.

9.Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia wymienione w pkt X pkt.2 niniejszej specyfikacji.

10.Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest zobowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

11.W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.

12.Wszelkie błędy w zapisach oferty winny być poprawione przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

13.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:

Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem

terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złożonej.

Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten          sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana          zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "ZMIANA OFERTY".

- Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane powiadomienie, należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE OFERTY".

14,W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone w wyznaczonym terminie, spełniające warunki ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej siwz.

15.W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. Umieścić ją w   odrębnym   (wydzielonym)   opakowaniu  oznaczonym  napisem: "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 PZP.

XVI. Określenie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert:

1.Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i

adresem Wykonawcy oraz hasłem:

"OFERTA przetargowa –  łóżka  do intensywnej terapii  i dygestorium z wyciągiem

P-8 /  99  / 10"

Nie otwierać przed    11-10-2010 r.  godz. 10:30

2.W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

3.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria pok. 356) w godzinach od 7.30 do 14.30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia 11-10-2010  roku do godz. 10:00

4.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11-10.2010 roku o godzinie 10:30  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. NMP, II piętro , sala 310 A, pawilon D.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.Przez cenę oferty zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać upusty udzielane Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają wykonawcę.

2.Łączną cenę brutto zamówienia należy obliczyć wg wzoru:

Łączna cena zamówienia brutto = (łączna cena zamówienia netto x stawka podatku VAT) + łączna cena zamówienia netto

3.Cena netto zamówienia powinna wynikać z sumowania wyników wymnożenia pozycji przez cenę jednostkową netto (rubryka: RAZEM tabeli formularza ofertowego).

4.Należy podać łączną wartość brutto zamówienia (liczbowo), wartość netto oraz stawkę  podatku VAT, zgodnie z formularzem ofertowym. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, natomiast jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.

5.Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych określonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r Nr 54 póz. 535 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.

6.W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym    wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić     zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z poniższymi zasadami:

1) oczywiste omyłki pisarskie, czyli bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, w szczególności:

a) ewidentny błąd gramatyczny,

b) mylna pisownia wyrazów,

c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

d) 	ewidentny błąd rzeczowy,

e) 	rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe (omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach), a w szczególności:

a) 	błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,

b) 	błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,

c)      błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Zamawiający zastrzega, iż katalog wymieniony w lit. a)-c) nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych – Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach, uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawek.

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XVIII.	Kryteria oceny ofert:

1.Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego. Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

wartość brutto oferty                   100%

-najniższa wartość brutto              100pkt

Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość  punktów -100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wartość brutto  = najniższa wartość brutto             x 100

wartość brutto badanej oferty

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium : wartość brutto oferty.

- 2. W przypadku, gdy:

- 1) nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze dwie lub więcej ofert

- przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert

- wybiera ofertę z najniższą ceną.

- 2)jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać

- wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, , że zostały złożone oferty o takiej samej

- cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym

- terminie ofert dodatkowych

- 3.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy.

4. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru.

XIX.	Informacje dotyczące rozliczenia:

1. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN.

2. Warunki płatności :

dla części 1 : Płatność w formie 3 miesięcznych równych rat.  I-rata płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, a kolejne do 30 dnia każdego miesiąca  po wykonaniu przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczego  podpisany przez obie strony.

dla części 2 : Płatność w terminie do  ……dni ( minimum  30 dni ) od daty otrzymania faktury, a kolejne do 30 dnia każdego miesiąca  po wykonaniu przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczego  podpisany przez obie strony.

XX . Istotne warunki umowy

Wzór umowy - załącznik nr  5   do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

XXI. Zawarcie umowy:

Zamawiający powiadomi na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych. Ponadto informacje, o których mowa powyżej Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpitalparkitka.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż 10 dni licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XXII . Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy PZP z zastrzeżeniem, że odwołanie przysługuje jedynie na czynności określone w art. 180 ustawy.

XXIII. Sporządzanie kopii i odpisów

1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.10.2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463). Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

2. Wykonawca chcąc skorzystać z prawa zaznajomienia się z treścią protokołu wraz z załącznikami, zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym termin przejrzenia lub skopiowania tych dokumentów.

3. Sporządzenie kserokopii wraz z załącznikami jest odpłatne i wynosi 0,50 zł za 1 stronę.

Załączniki do SIWZ:

1.Formularz oferty – Załącznik Nr 1

2.Wzór oświadczeń z art. 22 i 24 uPZP – Załącznik Nr 2

3.Tabele asortymentowo cenowe i z  parametrami technicznymi - Załącznik nr 3

4. Wykaz dostaw załącznik Nr 4

4.Wzór umowy – Załącznik Nr 5

Zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia  01-10- 2010 r.

Załącznik Nr 1  do SIWZ

znak sprawy: P-8/ 99/ 10

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

- Pełna nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................

- Adres siedziby: ....................................................................................................................

- Województwo: ....................................................................................................................

- NIP: .................................

- REGON: ...........................

- Nr telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym:................................................................

- Adres e-mail Wykonawcy:....................................................................................................

- Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:................................................................

Nr telefonu.........................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

- Dostawa łóżek do intensywnej terapii dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz dygestorium dla Zakładu Anatomii Patologicznej

składam/-y* niniejszą ofertę zgodnie z SIWZ oraz zasadami określonymi w Prawie Zamówień Publicznych.

- Oferuję/my* realizację zamówienia za cenę:

- Część Nr 1:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT):	...................... 	zł

słownie złotych ............................................................................................................

- Część Nr 2:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT):	..................... 	zł

słownie złotych: ............................................................................................................

2. Oferuję/my* termin realizacji przedmiotu zamówienia :  ........... dni od dnia zawarcia umowy

(maks. 4  tygodnie)

3.Gwarantuję/my* dostawę, instalację (montaż) i uruchomienie łóżek do intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii ul. Bialska 104/118; 42-200 Częstochowa  w uzgodnieniu z Ordynatorem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  w obecności przedstawiciela Sekcji Aparatury Medycznej.

4. Gwarantuję/my* dostawę, instalację (montaż) i uruchomienie dygestorium z wyciągiem  w Zakładzie Anatomii Patologicznej ul. Bialska 104/118; 42-200 Częstochowa  w uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu Anatomii Patologicznej   w obecności przedstawiciela Sekcji Aparatury Medycznej.

5.Udzielam/y* Zamawiającemu gwarancji .......... m-cy od dnia podpisania protokołu instalacji i

uruchomienia sprzętu.

6.  Warunki płatności :

dla części 1 : Płatność w formie 3 miesięcznych równych rat.  I-rata płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, a kolejne do 30 dnia każdego miesiąca  po wykonaniu przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczego  podpisany przez obie strony.

dla części 2 : Płatność w terminie do  ……dni ( minimum  30 dni ) od daty otrzymania faktury, a kolejne do 30 dnia każdego miesiąca  po wykonaniu przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczego  podpisany przez obie strony.

7. Oświadczam/-y*, że oferowany sprzęt  jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez  żadnych

dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz  personelu

medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

8. Oświadczam/-y*, że parametry oferowanego sprzętu są zgodne z określonymi w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

9. Oświadczam/-y*, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na

podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia

w RP które zostały dołączone do oferty.

10. Oświadczam/-y*, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że

złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

11.Oświadczam/-y*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

opisującą przedmiot zamówienia .

12. Oświadczam/-my*, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty.

13.Oświadczam/-y*, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

14.Oświadczam/-y*, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  projekt umowy został

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia

umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

15.Informuję/-my*, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć wykonanie części zadania

podwykonawcy: .…………………………………………………………………………………………………………………

w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………

- 15.Na ...... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Oświadczamy – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone

do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

.........………...................................                                 ….................................................

miejsce i data                                                                          podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania              wykonawcy lub pełnomocnika

*  niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do SIWZ

znak sprawy: P-8/  99 / 10

.................................................

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................

Adres Wykonawcy: ................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym                  w trybie przetargu nieograniczonego na :dostawę  łóżek do intensywnej terapii dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz dygestorium dla Zakładu Anatomii Patologicznej

1. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję(jemy) spełnia warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

2. Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

3. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych*.

*) oświadczenie dotyczy wyłącznie osoby fizycznej.

…............................................                                                 ........………............................................

miejsce i data                                                                                   podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik Nr 3 do SIWZ

znak sprawy  P-8/  99    / 10

##### Część  1  -  Łóżka do intensywnej terapii

| Lp. | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa i model / typ | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko do intensywnej terapii |  | szt | 3 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | ................ | xxx | ............. |

SIWZ (parametry techniczne)  łóżka  (3 szt.)   dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Producent  		...........................................................................................

Nazwa -model/typ  	...........................................................................................

Kraj pochodzenia 	...........................................................................................

Rok produkcji 	2010

# WYMAGANIA TECHNICZNE

| ## Lp | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Łóżka do intensywnej terapii 3 szt. |  |  |  |
|  | Szerokość całkowita : 1060 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | Długość całkowita: 2250 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | Wysokość minimalna leża od podłogi: 450 mm (± 30 mm ) | TAK |  |
|  | Wysokość maksymalna leża od podłogi: 750 mm (± 30 mm ) | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Centralna 2- stopniowa blokada kół | TAK |  |
|  | Średnica kół 5” | TAK |  |
|  | Leże podzielone na min. cztery sekcje | TAK |  |
|  | Segmenty leża przykryte zdejmowanymi panelami z tworzywa ABS | TAK |  |
|  | Barierki boczne dzielone składane do dołu pod leże łóżka, z tworzywa odpornego na ścieranie i działanie środków chemicznych | TAK |  |
|  | Regulacje wysokości leża, nachylenia oparcia pleców oraz segmentu uda uzyskiwana przy pomocy siłowników elektrycznych | TAK |  |
|  | Sterowanie łóżkiem za pomocą paneli wbudowanych w barierki boczne oraz dodatkowy panel umieszczony w nogach łóżka, z możliwością blokady funkcji sterowanych przez pacjenta. | TAK |  |
|  | Podparcie pleców pokryte płytą przezierną dla promieni rengenowskich | TAK |  |
|  | Regulacja oparcia pleców w zakresie minimum 70˚ | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu uda w zakresie 20˚ (±5˚ ) | TAK |  |
|  | Funkcja Trendelenburga min. 10˚ (± 2˚ ), anty-Trendelenburga min. 10˚ (±2˚ ) realizowane przez siłownik elektryczny | TAK |  |
|  | Funkcja CPR | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wagę | TAK |  |
|  | Łatwe manewrowanie i łatwa jazda na wprost | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z trwałego i odpornego na ścieranie i działanie środków chemicznych tworzywa. | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiego demontażu szczytów łóżek | TAK |  |
|  | Hamulec centralny na wszystkie 4 koła | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w haczyki do zawieszania woreczków na płyny fizjologiczne | TAK |  |
|  | Montaż na ramie łóżka wieszaka kroplówki w 6 miejscach, uchwytu rąk | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: 4 poręcze boczne 2 szczyty łóżka (przód i tył) 1 stojak pod kroplówkę 1 szafka dla pacjenta wykonana z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne wykonana w pasującym do łóżka kolorze. | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Udźwig pacjenta min. do 200 kg | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator | TAK |  |
| #### Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2010 | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały asortyment z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, | TAK |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno - eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatów. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

Gwarancja:  ………………………………. (min 24 miesiące)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: ......................................................

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

……………………………………………………………

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik Nr 3

znak sprawy  P-8/  99   / 10

###### Część   2  - dygestorium z wyciągiem

| Lp. | Przedmiot zamówienia jak w SIWZ | Nazwa i model / typ | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dygestorium z wyciągiem |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | ................ | xxx | ............. |

SIWZ (parametry techniczne) dygestorium z  wyciągiem  1 szt.  dla potrzeb Zakładu Anatomii Patologicznej .

1.Producent  		...........................................................................................

2. Nazwa-model/typ  	...........................................................................................

3. Kraj pochodzenia 	...........................................................................................

4. Rok produkcji 2010

# WYMAGANIA TECHNICZNE

| ## Lp. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Dygestorium z wyciągiem szt.1 |  |  |  |
| - 1. | Konstrukcja dygestorium i wszystkie elementy osłonowe wykonane ze stali pokrytej chemoodporną farbą epoksydową | TAK |  |
| - 2. | Dygestorium wykonane bez użycia materiałów drewnopochodnych | TAK |  |
| - 3. | Blat z ceramiki technicznej z uniesionym obrzeżem | TAK |  |
| - 4. | Tylna ściana, sufit, plecy dygestorium, komora odciągania oparów (podwójna tylna ściana) szafka pod blatem oraz elementy osłonowe i konstrukcyjne, wykonane ze stali malowanej farbami epoksydowymi | TAK |  |
| - 5. | Boczne ścianki komory wyciągowej przeszklone szkłem bezpiecznym | TAK |  |
| - 6. | Przednia szyba podnoszona w pionie umożliwiająca pełen dostęp do przestrzeni roboczej | TAK |  |
| - 7. | Dla zapewnienia bezpieczeństwa przednia szyba unoszona za pomocą dwóch niezależnych przeciwciężarów | TAK |  |
| - 8. | Oprawa szyb bocznych, ramka szyby przedniej oraz osłona prowadnic szyby przedniej wykonana ze stali odpornej na korozję | TAK |  |
| - 9. | W tylnej ścianie dwie szczeliny (na całej szerokości tylnej ściany) do odciągania oparów: jedna zlokalizowana tuż nad blatem, druga w górnej części wyciągu | TAK |  |
| - 10. | Zewnętrzny wentylator, usytuowany na górze urządzenia przed wejściem do kanału wentylacyjnego z opcją zał/wył. | TAK |  |
| - 11. | Wewnętrzny wentylator do odciągu gazów usytuowany tuż nad blatem. | TAK |  |
| - 12. | Sygnalizator optyczny i dźwiękowy prawidłowego przepływu powietrza zgodny z obowiązującymi normami. | TAK |  |
| - 13. | Instalacja wodna 2 wylewki zimnej wody pokryte powłoka epoksydową) wraz ze zlewikiem ceramicznym | TAK |  |
| - 14. | Instalacja elektryczna z wyłącznikiem głównym, wyłącznikiem oświetlenia i 2 gniazdkami 230V oraz zabezpieczeniem nadprądowym, sygnalizacją prawidłowej pracy | TAK |  |
| - 15. | Oświetlenie sufitowe komory roboczej | TAK |  |
| - 16. | W podstawie wyciągu szafka wykonana w całości z blachy stalowej o grubości minimum 1 mm, malowanej proszkowo farbami epoksydowymi | TAK |  |
| - 17. | Dopuszczalne obciążenie płyty roboczej nie mniejsze niż 4 kPa | TAK |  |
| - 18. | Wylewki pokryte powłoką epoksydową | TAK |  |
| - 19. | Wymiary komory roboczej nie mniejsze niż (szer. x dł. x wys.): 1170 x 570 x 1100 mm | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| - 20. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| - 21. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2010 | TAK |  |
| - 22. | Demontaż starego urządzenia (obecnie pracującego) i montaż nowego |  |  |
| - 23. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały asortyment z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| - 24. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. |  |  |
| - 25. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni, jeśli to niemożliwe to podstawienie możliwych elementów systemu. | TAK |  |
| - 26. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| - 27. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| - 28. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |
| - 29. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, | TAK |  |
| - 30. | Firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno - eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |
| - 31. | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |
| - 32. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatów. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| - 33. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

Gwarancja:  ………………………………. (min 24 miesiące)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: ......................................................

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………………………………………

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik Nr  4   do SIWZ

Znak sprawy P-8/  99    /10

- ............................................................

- Pieczęć firmowa Wykonawcy

Dotyczy  : przetargu nieograniczonego na  dostaw łóżek do intensywnej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i dygestorium z wyciągiem dla potrzeb Zakładu Anatomii Patologicznej

- WYKAZ  DOSTAW

| - Lp. | - Opis / dostawa | - Wartość - brutto - (w zł) | - Nawa Odbiorcy - (nazwa + adres) | - Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia ( do oferty ) dokumentów : referencji / protokołów odbioru itp. , potwierdzających, że wyżej wymienione dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- ..............................., dnia ................................

.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

znak sprawy: P-8/ 99   / 10

WZÓR UMOWY Nr W.Sz.S.DDZ-2411/ P-8/      / 10

w dniu … . … . 2010r., w Częstochowie,

pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

- ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,

- wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy  pod  nr  KRS: 0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor - ....................................................................................................

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a firmą: ……………………………………………………....,

REGON: ………, NIP: ……….,

którą reprezentuje:

…………………………………………………………….…….,

zwaną dalej WYKONAWCĄ,

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655/, zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie łóżek do intensywnej terapii i dygestorium z wyciągiem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie .

2. Szczegółowy opis asortymentu wraz z opisem dodatkowych warunków realizacji zamówienia, zgodny z ofertą przetargową (tabela parametrów technicznych) złożoną w postępowaniu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3.Wykonawca oświadcza, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na  podstawie których został wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP. Dokumenty te zostały dołączone do oferty przetargowej

4.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego przy ul. Bialskiej 104/118  w Częstochowie w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części sprzętu  (jeśli występują).

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 w terminie do 4 tygodni zawarcia umowy.

2. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty ujęte w załączniku  nr 1 do niniejszej umowy (tabela parametrów technicznych w ofercie) w tym :

1) instrukcję obsługi w języku polskim,

2) karty gwarancyjne w języku polskim,

3. Brak wymienionych dokumentów w ust. 2 pkt. 1-2 niniejszego paragrafu spowoduje nie     podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, nie przyjęcie dostawy oraz jej zwrot na koszt     Wykonawcy.

4. Data dostawy przedmiotu umowy winna być uprzednio uzgodniona telefonicznie z Zamawiającym (z osobą sprawującą nadzór nad prawidłową realizacją umowy).

5. Dostawa, instalacja (montaż) i uruchomienie  łóżek o  Anestezjologii i Intensywnej Terapii ,ul. Bialska 104/118; 42-200 Częstochowa  w uzgodnieniu z  Ordynatorem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w obecności przedstawiciela Sekcji Aparatury Medycznej oraz przeszkolenie pracowników nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Dostawa, instalacja (montaż) i uruchomienie  dygestorium z wyciągiem Zakładzie Anatomii Patologicznej,  ,ul. Bialska 104/118; 42-200 Częstochowa  w uzgodnieniu z  Kierownikiem Zakładu Anatomii Patologicznej  w obecności przedstawiciela Sekcji Aparatury Medycznej oraz przeszkolenie pracowników nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Odpowiedzialność za przedmiot umowy spoczywa na Wykonawcy do czasu zakończenia jego    prawidłowego zamontowania, uruchomienia,  sprawdzenia działania i przeszkolenia     pracowników  Zamawiającego.

8. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo    pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych     usług medycznych.

9. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełnią:

- Kierownik Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechnik – Andrzej  Misztela tel. 34 367 31 20.

- Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej  – Jan Żelechowski – tel. 34-367 35 01

- Kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej – Andrzej Bernaczyk  - tel. 34 367 33 07

§3

1.Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie  zgodne z cenami podanymi w § nr 1 niniejszej umowy i one stanowią   podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2.Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z dostarczeniem  przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w tym zakładany zysk, należne podatki,   koszt opakowania, ubezpieczenia, montażu i uruchomienia, szkolenia pracowników i inne jeśli    występują.

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia w kwocie    netto………………….…. PLN, plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie kwotę brutto        ……………  PLN (słownie: ……………………………..…………).

§4

1. Wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 i ust.2 umowy, zostanie      potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

2. Przedmiot umowy przechodzi na własność Zamawiającego w momencie jego przekazania i podpisania przez obie Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

3.  Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określone w § 3 ust. 1 umowy płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie Strony , z podaniem numeru niniejszej umowy i zapisem o zakazie cesji,  zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Dla części 1 płatność przelewem w formie 3 miesięcznych równych rat. I-rata płatna w terminie do ……. dni ( minimum 30 dni ) od daty otrzymania  faktury VAT przez Zamawiającego, a kolejne  raty do 30 dnia każdego miesiąca. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczego  podpisany przez obie strony.

5.Dla części 2 : Płatność w terminie do  ……dni ( minimum  30 dni ) od daty otrzymania faktury, a kolejne do 30 dnia każdego miesiąca  po wykonaniu przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczego  podpisany przez obie strony.

6. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej bezpłatnej gwarancji na okres … m-cy (minimum 24 miesiące).

2. Bieg  okresu  gwarancji  rozpoczyna  się  z  dniem  podpisania  protokołu  zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2  umowy.

3. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju sprzętu lub osprzętu z powodu usterki lub awarii, liczony od dnia zgłoszenia do Wykonawcy usterki lub awarii, do chwili usunięcia usterki lub  awarii.

4.Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usuwania usterki w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w ciągu 2-ch dni roboczych od zgłoszenia awarii i zakończenia jej nie później niż w 5-ciu dni roboczych

5. W przypadku gdy usuwanie lub awarii potrwa dłużej 3 dni Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas trwania naprawy sprzęt zastępczy, o tych samych parametrach technicznych co naprawiany sprzęt lub elementów zastępczych w przypadkach gdy podstawienie sprzętu jest  niemożliwe.

6. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, jak również innych kosztów związanych z naprawą (w tym koszty dojazdu, itp.).

7. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni  bezpłatne  przeglądy okresowe (co najmniej jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) z wykorzystaniem tzw. zestawów serwisowych/przeglądowych jeżeli są wymagane.

8. Wykonawca zapewnia, że serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez autoryzowany serwis  producenta przedmiotu umowy.

9.W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy zapisami na kartach gwarancyjnych a zapisami dodatkowych warunków realizacji zamówienia zgodnych z ofertą przetargową złożoną w postępowaniu zawiera,(tabela wymagań technicznych)  załącznik nr 1 do niniejszej umowy, jako obowiązujące uznaje się zapisy znajdujące się w Załączniku nr 1 niniejszej umowy.

10. Wykonawca  ustala, że  w  okresie gwarancji  w  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek awarii i       usterek w przedmiocie umowy, osobą  reprezentującą Wykonawcę  odpowiedzialną za prawidłową  reakcję na zgłoszenie awarii jest: ………………………………………………….,       tel. …………………………

§6

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych umową.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 umowy,

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości  wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 3,

c) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy, określonym w § 2 ust. 3 niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki,

d) za opóźnienie  w wykonaniu obowiązków określonych w § 5 ust. 4 umowy - w wysokości 1,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3  za każdy dzień opóźnienia.

e) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wyniku nie dotrzymania terminu realizacji umowy określonego w § 2 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo sumowania kar umownych za zwłokę oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 niniejszego § płatne będą na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 7

1. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518  Kodeksu  Cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.

2. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego  z realizacji niniejszej umowy.

§8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, nieuzgodnione polubownie przez Strony umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

- WYKONAWCA                                                        ZAMAWIAJĄCY