Częstochowa dnia 14.03.2008r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 29 /  671 /08

Szanowni Państwo !

Dotyczy :  przetargu nieograniczonego powyżej 133 000 euro na dostawę , montaż i uruchomienie tomografu

komputerowego – sztuk 1 wraz z przystosowaniem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla

potrzeb funkcjonowania nowoczesnej aparatury medycznej .

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi  :

Dotyczy : Załącznik nr 1 do SIWZ - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO

SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA I SKŁADOWANIA DANYCH Z CYFROWYCH

URZĄDZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH PACS/RIS.

I - Serwer - funkcjonalność

Ad.I.36 – Czy Zamawiający rozumie tu możliwość poprawiania nagłówków DICOM w pojedynczych

obrazach w formacie DICOM ?

Czy Zamawiający dopuści możliwość poprawiania danych obrazów diagnostycznych

dotyczących całego badania ?

Odpowiedź : Dopuszczamy możliwość poprawiania nagłówków DICOM dotyczących

całego badania.

Ad.I.43.- Czy Zamawiający dopuści prowadzenie archiwów długoterminowych na nośnikach LTO3

WORM zamiast dysków HDD oraz CD/DVD ?

Odpowiedź : Dopuszczamy możliwość prowadzenia archiwów długoterminowych na

nośnikach LTO3 WORM.

II - Serwer wymagania techniczne

Ad.II.5.- Prosimy o uściślenie wymagań odnośnie tego punktu – określenie typu i modelu istniejącej

szafy serwerowej ?

Odpowiedź : Istniejąca szafa serwerowa Fujitsu Siemens nr modelu YBQH010652

0100.

Ad.II.8.- Czy Zamawiający przez zapis w pkt.II.38 rozumie możliwość prowadzenia zdalnej

diagnostyki serwisowej serwera przy wykorzystaniu istniejącego łącza internetowego w

szpitalu ?

Odpowiedź : Tak.

III - Automatyczna archiwizacja długoterminowa na dyskach twardych

Ad.III.1.- Czy Zamawiający dopuści zapis na nośnikach LTO-3 WORM z powiadamianiem

serwisu poprzez e-mail ?

Odpowiedź : Dopuszczamy możliwość prowadzenia archiwów długoterminowych na

nośnikach LTO3 WORM . W komplecie muszą się znaleźć 4 nośniki.

V - Stanowisko diagnostyczno-opisowe CT , MRI

Ad.V.9.- Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie diagnostyczne w języku angielskim posiadające

wymienione w pkt.9 funkcjonalności ?

Odpowiedź : Tak , dopuszczamy oprogramowanie anglojęzyczne , umożliwiające

poprawne wykonanie opisu w języku polskim.

XI - Serwis , gwarancja , szkolenia

Ad.XI.8.- Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnacje z zapisu mówiącego o wgrywaniu nowych

wersji oprogramowania oraz naprawy baz danych przez informatyków szpitalnych ?

Odpowiedź : Nie , punkt 8 bez zmian.

Dotyczy : Załącznika nr 1 do SIWZ - SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Ad.II.1.- Wnosimy o dokonanie zmiany brzmienia przedmiotowego punktu na :

„ Liczba jednocześnie zbieranych warstw w jednym obrocie lampy [n] ”

Odpowiedź : Zgodnie z siwz.

Ad.VI.12.- Wnosimy o zmianę brzmienia przedmiotowego punktu na :

„ Oprogramowanie konsoli operatorskiej (niezależnie od konsoli lekarskiej ) :

- MIP Maximum Intensity Projection

- SSD

- Rekonstrukcje VRT

- Rekonstrukcje 3D typu wirtualna endoskopia ”

Odpowiedź : Zgodnie z siwz.

Z-ca Dyrektora

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa dnia  01.04.2008r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 29 /  779  /08

Szanowni Państwo !

Dotyczy :  przetargu nieograniczonego powyżej 133 000 euro na dostawę , montaż i uruchomienie tomografu

komputerowego – sztuk 1 wraz z przystosowaniem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla

potrzeb funkcjonowania nowoczesnej aparatury medycznej .

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi  :

- W punkcie IV.12 SIWZ oraz w § 5 wzoru umowy Zamawiający wymaga dostarczenia m. in. DTR-ki. Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymogu w zamian za dostarczenie instrukcji obsługi aparatu zawierającej podstawowe dane techniczne aparatu?

Odpowiedź : Tak.

- W § 5 wzoru umowy Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnej instrukcji obsługi oraz instrukcji obsługi w języku polskim. Czy Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca dostarczy oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim?

Odpowiedź : Tak.

- W punkcie IV.13 SIWZ oraz w § 5 wzoru umowy Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego i technicznego. Zgodnie z warunkami serwisowymi producenta napraw może dokonywać wyłącznie autoryzowany przedstawiciel serwisu producenta. Brak fachowej wiedza technicznej na temat urządzenia może wywołać negatywne skutki zdrowotne zarówno personelu Zamawiającego jak i pacjentów. Prosimy o wykreślenie w/w zapisu.

Odpowiedź : Szkolenie personelu technicznego winno być w zakresie czynności , które można

wykonać we własnym zakresie.

Szkolenie dotyczy nie serwisowania urządzenia tylko określenia ekstremalnych momentów pracy urządzenia i możliwości odpowiedniej reakcji na zaistnienie ekstremalnych zjawisk , dlatego że urządzenie podłączone jest pod media energetyczne obsługiwane przez naszych pracowników.

- W punkcie IV.16b SIWZ, w Załączniku nr 1  w pozycji dotyczące warunków serwisu oraz w § 9.6 wzoru umowy Zamawiający wymaga, aby podjęcie naprawy lub wymiany podzespołu nastąpiło w terminie nie dłuższym niż 24 godz. w dni robocze. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Czas reakcji serwisu w terminie nie dłuższym niż 24 godz. w dni robocze”?

Odpowiedź : Tak.

- W § 4 pkt 2 wzoru umowy Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do przechowywania dostarczonego przedmiotu umowy do czasu instalacji w siedzibie Zamawiającego. Czy Zamawiający zapewni, odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie oraz przyjmie pieczę nad urządzeniem w czasie, gdy nie znajduje się on pod pieczą pracowników Wykonawcy?

Odpowiedź : Tak.

- W § 4 pkt 3 wzoru umowy Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do bieżącego odbioru jednorazowo dostarczanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy. Czy przez powyższe sformułowanie należy rozumieć, że Zamawiającemu chodzi o każdorazowy odbiór przedmiotu dostawy w sytuacji, gdy jest on dostarczany – zgodnie z §1 – sukcesywnie w ramach poszczególnych elementów przedmiotu umowy?

Odpowiedź : Zamawiający będzie dysponował magazynem na prawach depozytu , więc

każdorazowy odbiór ilościowy jest wskazany.

- W § 9 pkt 11wzoru umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia na własne zlecenie ekspertyzy w przypadku odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, a nadto przewiduje obciążenie Wykonawcy jej kosztami w razie stwierdzenia przez powołanego przez siebie eksperta, że reklamacja była uzasadniona. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby powołany ekspert został zaakceptowany przez obie strony?

Odpowiedź : Tak.

- W punkcie IV 16e Zamawiający wymaga, aby przedłużenie okresu gwarancji nastąpiło o całkowity okres wyłączenia urządzenia z eksploatacji spowodowany awarią, natomiast w  § 9.9 wzoru umowy Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji został przedłużony o całkowity okres wyłączenia urządzenia spowodowany naprawą lub wymianą elementu (podzespołu). W związku z rozbieżnościami prosimy o poprawienie zapisu z SIWZ zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Odpowiedź : Obowiązuje zapis z siwz.

- Prosimy o wyjaśnienie czy istniejąca wentylacja szpitalna zapewnia ilość wymiany powietrza w pracowni tomografu zgodnie z obecnie obowiązującymi polskimi przepisami oraz czy zawiera filtry na kanałach dolotowych minimum klasy EU3 lub EU4.

Odpowiedź : Wentylacja nie posiada filtrów EU3 lub EU4.

Krotność wymiany :  pięć wymian na nawiewie , wyciąg – sześć.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy wymiana grzejników w pracowniach jest po stronie wykonawcy.

Odpowiedź : Tak.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku, gdy pomieszczenia czy też drzwi nie odpowiadają normom dla pracowni wykonawca będzie zobligowany do ich dostosowania.

Odpowiedź : Tak.

- Prosimy o podanie dokładnego zakresu prac obejmujących odświeżenie pracowni.

Odpowiedź : Wszelkie prace budowlane : w przypadku zniszczenia posadzki – wymiana

posadzki; zniszczenie płytek ście3nnych – wymiana płytek oraz prace malarskie

- Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę prac związanych z wentylacją i klimatyzacją?

Odpowiedź : Jeżeli wymogi przewidują zamontowanie filtrów EU3 lub EU4 należy przeprowadzić

Modernizację.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający jest w stanie zagwarantować warunki elektryczne na tablicy rozdzielczej taki, żeby uzyskać następującą impedancję na kablu przy generatorze 0,14 Ω.

- Odpowiedź : Jesteśmy w stanie pod warunkiem dostarczenia przez wykonawcę odpowiedniego

- kabla , biegnącego na odcinku od tablicy rozdzielczej na piętrze do pomieszczeń

- aparatów.

- Prosimy o wyjaśnienie. czy Zamawiający jest w stanie zagwarantować następujące warunki zasilania:

Napięcie 3/N/PE ~400V +/- 10%

Częstotliwość 50 Hz +/- 10%

Pobór mocy:     standby – 8-10 kVA

w czasie 100s – 60-63 kVA

w czasie 12s – 104-111 kVA

Odpowiedź : W przypadku stałego zasilania z rozdzielni – tak.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma uzgodnić projekty tylko z Zamawiającym.

- Odpowiedź : Wykonawca opracuje projekt budowlany celem uzyskania pozwolenia na budowę.

- Projekt ten musi być zaopiniowany przez rzeczoznawcę do spraw BHP , p.poż. oraz

- PIS.

- Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza określenie: pomieszczenia przyległe do pomieszczenia nr 2/79 Prosimy również o uściślenie o jakie pomieszczenia chodzi.

- Odpowiedź : Pomieszczenia przyległe są to pomieszczenia współpracujące z pomieszczeniem 2/79.

- W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga dostawy montażu i uruchomienia tomografu oraz przystosowania pomieszczeń. Pozycje te objęte są różną stawką podatku VAT. Czy z uwagi na ten fakt Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyglądu tabelki przedstawionej w punkcie IX. 3.15 SIWZ w taki sposób, aby można było oddzielnie podać poszczególne wartości netto dla poszczególnych stawek podatku VAT?

Odpowiedź : Tak.

- Dotyczy Modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu do zarządzania i składowania danych z cyfrowych urządzeń diagnostycznych PACS/RIS. – „VII Stanowisko diagnostyczno – opisowe do RTG” - punkt 14.: Czy zamawiający dopuści monitor medyczny, który posiada plamkę 0,27 mm?”

Odpowiedź : Tak.

- „Dotyczy Modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu do zarządzania i składowania danych z cyfrowych urządzeń diagnostycznych PACS/RIS. – IV Automat do wypalania płyt DVD do archiwizacji długoterminowej oraz wypalania i nadruku płyt CD/DVD dla pacjenta - punkt 6.: Czy zamawiający dopuści duplikator z interfejsem na USB bez Firewire?”

Odpowiedź : Tak.

- Zamawiający wymaga, aby okres realizacji zamówienia wynosił do 7 tygodni. W związku z koniecznością wykonania projektu oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 20 tygodni?

Odpowiedź : Nie .

- Zamawiający wymaga wykonania 1 przeglądów technicznych w ciągu roku , czyli 2 przeglądów w

okresie trwania gwarancji. Przeglądy techniczne oferowanych urządzeń przeprowadzane są zgodnie z wymaganiami producenta danego urządzenia , niekoniecznie 1 x w ciągu roku. W związku z powyższym , Czy Zamawiający zastąpi powyższy zapis na „ przeglądy techniczne zgodne z zaleceniami producenta danego urządzenia ” ?

Odpowiedź : Tak , zgodnie z zaleceniami producenta.

- Zamawiający wymaga zgłoszenia braków ilościowych przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od daty

rozpakowania dostarczonego sprzętu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na : „

Zgłoszenie braków ilościowych przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 3 dni od daty podpisania

protokołu zdawczo-odbiorczego ” ?

Odpowiedź :  Zamawiający wyraża zgodę na zapis  : „ Zgłoszenie braków ilościowych przedmiotu

umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ” –

ponieważ okres czasu 3 dni, jest za krótki aby  sprawdzić np. czy wszystkie zamawiane aplikacje  są

zainstalowane i pracują.

Z-ca Dyrektora

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa dnia  02.04.2008r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 29 /   786   /08

Szanowni Państwo !

Dotyczy :  przetargu nieograniczonego powyżej 133 000 euro na dostawę , montaż i uruchomienie tomografu

komputerowego – sztuk 1 wraz z przystosowaniem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla

potrzeb funkcjonowania nowoczesnej aparatury medycznej .

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi  :

Dot. : Specyfikacji parametrów technicznych ( Załącznik Nr 1 do SIWZ – modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu zarządzania i składowania danych z cyfrowych urządzeń diagnostycznych PACS/RIS ) :

II- Serwer wymagania techniczne

Dot.pkt.II.5. – Prosimy o uściślenie wymagań odnośnie tego punktu – producent , model  lub dokładne parametry posiadanej przez Zamawiającego szafy ?

Odpowiedź : odpowiedzi udzielono pismem nr W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 29 / 671 /08 z dnia 14.03.2008r  w

punkcie Ad.II.5.

Dot.pkt II.8. – Prosimy o uściślenie tego punktu : „ Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej – łącze zapewnia Zamawiający ”

Odpowiedź : Program musi posiadać możliwość zdalnej diagnostyki , bez ponoszenia dodatkowych kosztów w zakresie oprogramowania . Łącze do serwera zamawiającego , w przypadku uruchomienia tej opcji  zapewnia szpital.

V-Stanowisko diagnostyczno-opisowe CT/MRI

Dot.pkt.V.12. – Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dwurdzeniowych procesorów , taktowanych niższą częstotliwością niż wymagane 2,8 GHz ?

Odpowiedź : Nie.

VI-Stanowisko opisowe do CT

Dot.pkt.VI.10.- Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dwurdzeniowych procesorów , taktowanych niższą częstotliwością niż wymagane 2,8 GHz ?

Odpowiedź : Nie.

VII-Stanowisko diagnostyczno-opisowe do RTG

Dot.pkt.VII.13. - Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dwurdzeniowych procesorów , taktowanych niższą częstotliwością niż wymagane 2,8 GHz ?

Odpowiedź : Nie.

VIII - Stanowisko referencyjne – opisowe do CT/MRI/RTG

Dot.pkt.VIII.13. - Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dwurdzeniowych procesorów , taktowanych niższą częstotliwością niż wymagane 2,8 GHz ?

Odpowiedź : Nie.

IX – Stanowisko referencyjne- przeglądarka do CT/MRI/RTG

Dot.pkt.IX.5. – Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dwurdzeniowych procesorów , taktowanych niższą częstotliwością niż wymagane 2,8 GHz ?

Odpowiedź : Nie.

Z-ca Dyrektora

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa dnia  04.04.2008r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 29 /  794  /08

Szanowni Państwo !

Dotyczy :  przetargu nieograniczonego powyżej 133 000 euro na dostawę , montaż i uruchomienie tomografu

komputerowego – sztuk 1 wraz z przystosowaniem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla

potrzeb funkcjonowania nowoczesnej aparatury medycznej .

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi  :

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót budowlanych dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane stronami w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Biorąc pod uwagę powyższe, wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę może jedynie Zamawiający, jako inwestor zlecający wykonawcy wykonanie prac adaptacyjnych.

Zgodnie z art. 35 ust 6 ustawy Prawo budowlane, pozwolenie na budowę winno zostać wydane w terminie do 65 dni od dnia złożenia wniosku. Termin do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej wynosi 14 dni. Oznacza to, że uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę może nastąpić nawet w terminie 79 dni (11 tygodni) od dnia złożenia wniosku. Termin na realizację zamówienia wynosi 7 tygodni, co obejmuje także wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych.

Okres oczekiwania na uzyskanie przez Zamawiającego (Inwestora w procesie budowlanym) ostatecznego pozwolenia na budowę może być dłuższy niż termin przewidziany na realizację zamówienia, co jest okolicznością niezależną od Wykonawcy.

W związku z powyższym:

- Czy Zamawiający uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, co umożliwi Wykonawcy niezwłoczne przystąpienie do realizacji robót budowlanych?

Odpowiedź : Nie.

- Jeśli Zamawiający nie uzyskał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, to kiedy (w jakim dniu) wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

Odpowiedź : Zamawiający nie wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ,

z uwagi na to że załącznikiem do wniosku jest projekt budowlany art.33 ust.2 pkt.1

Prawa budowlanego.

- Jeżeli Zamawiający nie złożył wniosku o wydanie pozwolenia na budowę to kiedy

(w   jakim dniu) licząc od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą Zamawiający wystąpi

z wnioskiem o uzyskanie  decyzji o pozwoleniu na budowę?

Odpowiedź : Zamawiający złoży wniosek w momencie otrzymania projektu budowlanego od

Wykonawcy.

- Czy rozumieć należy, że okres do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nie jest wliczany do 7 tygodniowego terminu na realizację zamówienia, jako okoliczność niezależna od Wykonawcy a zależna od Zamawiającego a jeśli nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie realizacji zamówienia do 20 tygodni?

Odpowiedź : Zamawiający nie jest w stanie wydłużyć realizację zamówienia do 20 tygodni.

Jednocześnie zobowiązuje się do uzyskania pozwolenia na budowę w terminie do 30

dni od otrzymania od Wykonawcy zgodnego z art.33 ust.2 projektu budowlanego

zgodnego z wymogami prawa.

- Bardzo prosimy o wymienienie , jakie konkretnie materiały zużywalne Zamawiający ma na myśli oraz podanie ilości badań , którą Zamawiający planuje wykonać w okresie gwarancji ?

Odpowiedź : Materiały zużywalne wymagane przez Zamawiającego w okresie gwarancji

to – 100 wkładów jednorazowych z łącznikami do zaoferowanego wstrzykiwacza do

środka kontrastowego , niezbędnych na rozruch .

Ilość badań wykonywana w okresie gwarancji  –ok. 18 000 .

Z-ca Dyrektora

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz