Częstochowa, dnia 28.03.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/   30    /08

Szanowni Państwo !

Modyfikacja Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów serca, elektrod i

intradecerów dla potrzeb Oddziału Kardiologii.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

Pakiet nr 1 – stymulatory jednojamowe SSI i Pakiet nr 2 – stymulatory dwujamowe,

jednoelektrodowe VDD i Pakietr nr 3 – stymulatory dwujamowe, dwuelektrodowe

DDDR  pkt 3 „krok regulacji częstości”

Pytanie: Czy zamawiający dopuści stymulatory serca które nie posiadają

możliwości programowania  częstości stymulacji co 6/min od wartości

nominalnej do 120/min, ze  względu na zaszeregowanie częstości

65/min oraz 85/min dla testu  magnetycznego

Odpowiedź: TAK.

Pakiet nr 3 – Stymulatory dwujamowe, dwuelektrodowe DDDR

Do pkt 1

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści dwujamowe stymulatory serca DDDR, które nie posiadają

trybu stymulacji: AATR;, DDD(R)+;, AAI (R);, DDIT(R);  DDT(R)/A, DDT(R)/V;

DDT(R)/A+; DDT (R)/V+ ?

Odpowiedź: NIE. Wyżej wymienione tryby są wykorzystywane w praktyce programowania

stymulatorów DDR (zwłaszcza DDD(R)+)

# Do pkt.32

Pytanie: Czy zamawiający dopuści dwujamowe stymulatory serca DDDR, które posiadają

jednojamową histerezę wraz z algorytmem promującym własne przewodzenia

przedsionkowo komorowe z możliwością wydłużenia odstępu AV do wartości 600ms?

Odpowiedź: Wymóg histerezy AV został zawarty w pkt 36 specyfikacji i jest on niezależny

od pkt. 32. Histereza w obu kanałach umożliwia promowanie własnych rytmów

przedsionka i komory co jest zgodne z zaleceniami Ehra dla stymulatorów

DDDR które posiadają jednojamową histerezę rytmu.

# Pakiet nr 7 – Kardiowertery-defibrykatory jednokomorowe ICD_VR i Pakiet nr 8 –

Kardiowertery-defibrylatory dwukomorowe ICD_DR i Pakiet nr 9 – Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą CRTD

Do pkt. 11

Pytanie: Czy zamawiający dopuści możliwość dostarczenia jednego typu elektrod

defibrylujących dwukoilowych ?

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem, że zaoferowane zostaną również elektrody defibrylujące

jednokoilowe

# Do pkt.14

Pytanie:  Czy Zamawiający dopuści kardiowertery-defibrylatory jednojamowe ICD VR z

możliwością programowania jednego parametru sesingu kanału komorowego ?

Odpowiedź: Parametry sesingu komorowego są bardzo istotne w zapobieganiu

nieadekwatnym wyładowaniom kardiowertera. Zamawiający nie dopuści

kardiowertera-defibrylatora ICD VR z możliwością programowania jednego

parametru serwisu kanału komorowego.

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż.Artur Piekacz

Częstochowa, dnia 03.04.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/   30    /08

Szanowni Państwo !

Modyfikacja Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów serca, elektrod i

intradecerów dla potrzeb Oddziału Kardiologii.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

# Do pakietu nr 7

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 kardiowerter-defibrylator jednokomorowy o

wadze 81 g, niewiele różniącej się od parametru wymaganego ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza

# Do pakietu nr 8

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 kardiowerter-defibrylator dwukomorowy

o wadze 81 g, niewiele różniącej się od parametru wymaganego ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza

# Do pakietu nr 9

Pytanie: Czy zamawiający dopuści w pakiecie 9 kardiowerter-defibrylator z  f.resynchronizującą

o wadze 83 g, niewiele różniącej się od parametru wymaganego?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza

Ze względu na powyższe Zamawiający ustala nowe terminy jak niżej:

-ostateczny termin złożenia ofert   - 11.04.2008 r  godz. 10:00

-otwarcie ofert – 11.04.2008r. godz. 10:15

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż.Artur Piekacz