Częstochowa, dnia 28.05.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  42  /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego  na dostawę wyrobów do angiografii dla Pracowni

Badań Naczyniowych.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do Załącznika Nr 1

1.Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza rozbicie pakietu na poszczególne pakiety ze względu

na  ograniczone możliwości udziału w przetargu ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody

2.Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza sprzęt w pozycji 1 o parametrach :

-cewnik 4/5F do diagnostyki selektywnej

-cewnik o średnicy 4/5F i świetle 0,035" oraz 0,038"

-cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w

części dystalnej celem lepszej wizualizacji końcówki

-44 różne rodzaje krzywizn końcówki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków siwz

3.Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza sprzęt w pozycji 2 o parametrach :

-cewnik 4/5F do diagnostyki selektywnej

-cewnik o średnicy 4/5F i świetle 0,035" oraz 0,038"

-cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w

części dystalnej celem lepszej wizualizacji końcówki

-44 różne rodzaje krzywizn końcówki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków siwz

4.Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza sprzęt w pozycji 3 o parametrach :

-prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z drutu pokrywanego PTFE

-giętki prowadnik, bardzo dobrze widoczny w skopii

-typy końcówki: prosty lub J, prowadnik sterowalny

-końcówka miękka atraumatyczna

-rodzaje końcówek: standard – 3 cm tip, newton – 10 lub 15 cm flexible tip,

new benston – 15 cm ultra flexible tip, heavy duty – 3 cm tip, rosen heavy

duty

-promienie krzywizny J: 1,5/3/6/12 mm

-dostępny w długościach 40 cm, 80 cm, 100 cm, 125cm, 150 cm, 180 cm,

260 cm

-dostępny w średnicach 0,018", 0,025", 0,028", 0,032", 0,035", 0,038"

Odpowiedź: Zapytanie nie dotyczy asortymentu ujętego w załączniku nr 1 poz. 3

5.Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza sprzęt w pozycji 4 o parametrach :

-prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE

-średnice 0,035" oraz 0,038", długości 75/145/180/260 cm

-końcówka miękka na długości 6 cm prosta oraz J3, końcówka miękka o

długości 1 oraz 3,5 cm prosta

Odpowiedź: Zapytanie nie dotyczy asortymentu ujętego w załączniku nr 1 poz. 4

6.Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza sprzęt w pozycji 5 o parametrach :

-prowadnik hydrofilny

-prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym powłoką z poliuretanu

-zakończenie proste lub zagięte 45°, wersja o normalnej i zwiększonej

sztywności

-średnica 0,035", 0,038", długość 150, 180 oraz 260 cm

-średnica zewnętrzna prowadnika wynosi 014"

-prowadnik pokryty hydrofilnie w części dystalnej, w części proksymalnej nie

pokrywany w celu maksymalnej kontroli i łatwości manipulowania

prowadnikiem/nie ślizga się w ręku operatora/

-prowadnik posiada doskonałą transmisję siły skrętnej

-bardzo dobrze widoczny w skopii

-występuje z dystalną końcówka typu J i prostą. Końcówka cieniująca o

długości 2 cm wykonana z polimeru wzbogaconego wolframem

-prowadnik przeznaczony do trudnych zmian oraz CTO

-występuje w trzech stopniach sztywności: Intermediate –średnie podparcie,

nadający się do zmian złożonych, Standard – standardowe podparcie,

nadający się do zmian przewlekłych CTO, Super Support – twarde podparcie,

nadający się do zmian złożonych

-długości: 182 cm, 300 cm – tylko typ PT Graphix Intermediate

-możliwość dowolnego ukształtowania zakończenia

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

7.Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza sprzęt w pozycji 6 o parametrach :

-zestaw Introducer

-introducer pokryty substancją hydrofilną

-łagodne przejście między koszulką a poszerzaczem – łatwe wejście do tętnicy

-przezroczysty korpus, celem wizualizacji przechodzących urządzeń

-kółko do przyszycia

-długości koszulki 7/11/25cm, średnice 4-9F

-dostępna w wersji z markerem na końcu koszulki

Odpowiedź: Zgodnie ze siwz

8.Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza sprzęt w pozycji 9 o parametrach :

-cewnik prowadzący

-cewnik prowadzący zbrojony drutem stalowym

-cewnik o średnicach 6/7/8F i dużym świetle wewnętrznym: 6F<0,069",

7F>0,080", 8F>0,090"

-długości 55 i 90 cm

-niezmienność kształtu w zależności od temperatury

-wewnętrzne światło z PTFE

-miękki atraumatyczny koniec

-19 kształtów interwencyjnych

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza

9.Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza sprzęt w pozycji 10 o parametrach :

-stent rozprężalny na balonie obwodowy

-stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku

balonowym

-stent wykonany ze stopu stali 316L

-zamontowany fabrycznie na balonie w sposób uniemożliwiający jego

zsunięcie podczas manipulacji

-cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,035" „over the wire”

-długość cewnika 75 oraz 135 cm

-cewnik balonowy wysokociśnieniowy, ciśnienie nominalne 8 atm,

RBP 12 atm

-stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia

-stent o dużej sile radialnej

-stent o małej skracalności  <2%

-zacieśnianie światła stentu po usunięciu balonu (recoil) <2%

-długość stentu 17/25/27/37/57mm, średnice 5/6/7/8/9/10 mm

-dobra widoczność stentu we fluoroskopie

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza

10.Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza sprzęt w pozycji 11 o parametrach :

-stent samorozprężalny obwodowy

-stant samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem

-system dostawczy akceptujący prowadnik 0,035" „over the wire”

-długość cewnika dostawczego 75 oraz 135 cm

-stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach

-stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu

naczynia

-stent z możliwością ponownego złożenia – całkowicie repozycjonowalny

-średnice: 2-23mm, długości: 25-110mm

-dobra widoczność stentu we fluoroskopie

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza

11.Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza sprzęt w pozycji 12 o parametrach :

-balon do PTA uniwersalny

-kompatybilny z prowadnikiem 0,035"

-długości cewnika: 40/75/120/135/150 cm

-średnice balonu: 3/4/5/6/7/8/10/12 mm

-długości balonu: 1,5/2/3/4/6/8/10 cm

-ciśnienie nominalne: 6 atm

-ciśnienie RBP: 15 atm

-materiał balonu dwuwarstwowy

-balon niepodatny – non compliant –3% w zakresie 6 – 15atm

-profil cewnika max 5,8F

-balon zwinięty w min.czterech sekcjach wokół wokół cewnika tzw. „quad

fold”

-możliwość dostarczenia na balonie stentu Medium Palmaz

-dwa merkery

-balon do PTA uniwersalny

-kompatybilnmy z prowadnikiem 0,035"

-długość cewnika: 60/80/120/135 cm

-średnica balonu: 3/4/5/6/7/8/10/12 mm

-długość balonu: 2/4/8 cm

-ciśnienie nominalne: 6 atm

-ciśnienie RBP: 16 atm

-materiał balonu – Nylon

-balon półpodatny – semicompliant – 9% w zakresie 6-16 atm

-profil cewnika max 5F

-balon zwinięty w min.cztetrech sekcjach wokół cewnika tzw. „quad fold”

-cewnik pokrywany hydrofilnie

laserowo zespolony balon z końcem cewnika – łatwe przechodzenie przez

zwężenia, gładkie przejście z prowadnika do cewnika

-dwa markery

-balon niskoprofilowy

-cewnik balonowy niskoprofilowy w systemie monorail

-cewnik kompatybilny z prowadnikami 0,014" oraz 0,018"

-długość cewnika 90 oraz 150 cm

-maksymalna średnica cewnika (prox/dyst) 3,1F do 5 mm; 3,1,4F

dla 5,5 – 7 mm

-rozmiary balonu 1,5-7,0 mm co 0,5mm

-długość balonu 1,5/2/3cm

-balon półpodatny – rozszerzalność >9%

-ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza

12.Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza sprzęt w pozycji 13 o parametrach :

-balon niskoprofilowy

-cewnik balonowy niskoprofilowy w systemie  monorail

-cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014" oraz 0,018"

-długość cewnika 90 cm oraz 150 cm

-maksymalna średnica cewnika (prox/dyst) 3,1F do 5mm; 3,1/3,4F – 7 mm

-rozmiary balonu 1,5-7,0mm co 0,5mm

-długości balonu 1,5/2/3cm

-balon półpodatny – rozszerzalność >9%

-ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm

-profil wejścia w zmianę (crossing profile) <0,023"

-kompatybilny z koszulkami: 4F do 5,0 mm; 5F dla 5,5-7,0mm

-kompatybilny z koszulkami: 4F do 5,0 mm; 5F dla 5,5-7,0mm

Odpowiedź: Zgodnie ze siwz

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa, dnia 30.05.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  42  /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego  na dostawę wyrobów do angiografii dla Pracowni

Badań Naczyniowych.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do Załącznika Nr 1

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na wybrane pozycje

wyszczególnione w załączniku nr 1 do siwz?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje odpowiedź udzieloną na powyższe pytanie

dnia 28.05.2008 r - modyfikacja nr 1  pytanie nr 1

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa, dnia 03.06.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  42  /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego  na dostawę wyrobów do angiografii dla Pracowni

Badań Naczyniowych.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do Załącznika Nr 1

1.Pytanie: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie sprzętu do procedur

zabiegowych w zakresie pozycji nr 5, 10,11, 12, 13?

Odpowiedź: W załączniku nr 1 zamawiający tworzy z poz.: 5, 10, 11, 12, 13 część nr 1,

natomiast z pozostałych pozycji tworzy część nr 2 oraz ustala wadium jak

niżej:

-dla części 1 – 1.700,00 zł

-dla części 2 -     650,00 zł

2.Pytanie:Czy Zamawiający w pozycji 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów

samorozprężalnych o długościach w zakresie 20-100mm? Pozostałe parametry

bez zmian.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

3.Pytanie:Czy Zamawiający w pozycji 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników

balonowych o długości 2-12cm o długości cewnika 50, 80 i 135 cm? Pozostałe

parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę

4.Pytanie: Czy Zamawiający w pozycji 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników

balonowych niskoprofilowych o średnicy balonów w zakresie 2-5mm i długości

cewnika 90 i 135 cm?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz