Częstochowa, dnia 02.07.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 55 / 1298   /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów dezynfekcyjnych do sztucznych

nerek;  koncentraty wodorowęglanowe, sprzętu jednorazowego użytku: dializatory:

polisulfonowe,  hemofanowe i hemofiltry);  łączniki bezigłowe; linie tętniczo-żylne

do  aparatów: Gambro AK, Fresenius 4008 i Dialog – Dializa – koncentraty,

sprzęt j.u

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do części 6

Pytanie:  Czy Zamawiający wymaga, by zestaw linii tętniczo-żylnych do aparatów Gambro

AK na dwa wkłucia był pakowany w jednym opakowaniu w komplecie zawierającym

żyłę + tętnicę i worek do odbioru płynu min. 3 litry oraz łącznik żyła-tętnica, igłę do

butelek i zaciski, a także czy Zamawiający wymaga, by zestaw linii posiadał

dodatkowy port do iniekcji w jeziorku żylnym, dwa porty do podawania leków z

zaciskami z końcówką Luer w jeziorku żylnym oraz poprzeczkę (łącznik) segmentu

pompy krwi ułatwiający zakładanie linii na pompę ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wymaga

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż.Artur Piekacz

Częstochowa, dnia 11.07.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 55 /  1356  /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów dezynfekcyjnych do sztucznych

nerek;  koncentraty wodorowęglanowe, sprzętu jednorazowego użytku: dializatory:

polisulfonowe,  hemofanowe i hemofiltry);  łączniki bezigłowe; linie tętniczo-żylne

do  aparatów: Gambro AK, Fresenius 4008 i Dialog – Dializa – koncentraty,

sprzęt j.u

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do części 2

Pytanie:  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający nie popełnił

omyłki opisując w składzie koncentratów kwaśnych, zawartość wapnia w przedziale

od 1,25 do 3,50 mmol/l ? Z naszej wiedzy wynika, iż tak duże stężenie wapnia w

koncentracie nie posiada zastosowania w codziennej praktyce dializacyjnej.

Odpowiedź: Zawartość wapnia w składzie koncentratów kwaśnych to 2,5– 3,5mEq/l

## Do części 3

Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego dializatorów

niskoprzepływowych z błoną polisulfonową, sterylizowanych promieniami Gamma, o

powierzchni 1,2; 1,5 i 1,8 m².

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza  zaoferowania dializatorów sterylizowanych

promieniami Gamma.

## Do części 5

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łącznika „Q-Syte” – bezigłowy zamknięty

system używany do centralnych cewników żylnych stosowanych do hemodializy o niżej

wymienionych parametrach:

-wewnętrzny przepływ 32l/godz (533ml/min)

-czas stosowania do 100 aktywacji

-wewnętrzny korpus wykonany z silikonu (łącznik wolny od lateksu) ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przepływu niemniejszego niż 600 ml/.min

p.o DYREKTORA

Wojewódzkiego szpitala specjalistycznego

im. NMP w Częstochowie

lek.med. Kazomierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia 15.07.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 55 / 1390    /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów dezynfekcyjnych do sztucznych

nerek;  koncentraty wodorowęglanowe, sprzętu jednorazowego użytku: dializatory:

polisulfonowe,  hemofanowe i hemofiltry);  łączniki bezigłowe; linie tętniczo-żylne

do  aparatów: Gambro AK, Fresenius 4008 i Dialog – Dializa – koncentraty,

sprzęt j.u

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do części 3

1. Pytanie: Czy Zamawiający w części 3 dializatory polisulfonowe niskoprzepływowe o

powierzchni 1,5 m², gdyż nie wszyscy producenci posiadają dializatory o

zamawianych powierzchniach w swojej ofercie ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pytanie: Czy zamawiający dopuści dializatory sterylizowane promieniami gamma ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

p.o DYREKTORA

Wojewódzkiego szpitala specjalistycznego

im. NMP w Częstochowie

lek.med. Kazomierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia 18.07.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 55 /  2108  /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów dezynfekcyjnych do sztucznych

nerek;  koncentraty wodorowęglanowe, sprzętu jednorazowego użytku: dializatory:

polisulfonowe,  hemofanowe i hemofiltry);  łączniki bezigłowe; linie tętniczo-żylne

do  aparatów: Gambro AK, Fresenius 4008 i Dialog – Dializa – koncentraty,

sprzęt j.u

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do części 3

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie dializatorów z błoną DIAPES Polyethersulfone,

sterylizowanych parą  wodną.  Jednocześnie  prosimy o  dopuszczenie dializatorów o

powierzchniach : 1,2 m2,  1,4 m2  i 1,7 m2.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Do wzoru umowy:

Pytanie: w paragr. 10 ust. 16 prosimy zmienić  określenie:  „zamówienia” na : „ nie

zrealizowanej  części umowy”.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

p.o DYREKTORA

Wojewódzkiego szpitala specjalistycznego

im. NMP w Częstochowie

lek.med. Kazomierz Pankiewicz