Częstochowa, dnia 15.07.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/   57  /  1387   /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do angioplastyki

dla Oddziału  Kardiologii.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do SIWZ

1. Pytanie:   W związku z zapisem w rozdziale XII punkt 3.5, zwracamy się z pytaniem czy

Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie oryginalnych folderów producenta w

języku angielskim (bez tłumaczenia polskiego), języku powszechnie używanym w

zakresie przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

2. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zamieszczenie publikacji dotyczących badań klinicznych

w  języku angielskim ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie: Jakie parametry będą oceniane w kryterium „jakość” i ile punktów można

otrzymać za poszczególne parametry? Przykład: szerszy wybór średnic balonów

lub długości przyznana ilość punktów 10.

Odpowiedź: Jakość będzie oceniana zgodnie ze wskazaniami SIWZ przez każdego członka

komisji na podstawie przedłożonych próbek. Przedstawiony przykład odnosi

się do parametrów technicznych wymaganych w specyfikacji szczegółowej

SIWZ a nie do jakości.

4. Pytanie: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu składania próbki w przypadku gdy oferowany

przedmiot zamówienia był przedmiotem dostaw z wcześniejszych umów?

Odpowiedź: NIE.

## Do pakietu nr 1

Pytanie:  Czy zamawiający dopuści do oferowania stenty dowieńcowe powlekane (DES) do

długich zwężeń o następujących parametrach:

-stent kobaltowo-chromowy na balonie,powlekany lekiem, zmniejszającym

migrację i rozplem komórek mięśni gładkich (SMC)

-oferowane długości od 8 mm do 38 mm ; średnice 2,25-4,0 mm

-profil natarcia (wejścia) wynosi 0,017"

-RBP dla 3,0 mm wynosi 16 ATM

-grubość d drutu wynosi 0,0036"

-część balonu poza stentem do 0,4 mm

-profil przejścia  dla średnic 2,25-4,0 mm wynosi odpowiednio 0,040-0,048 cala

-bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami

wieloośrodkowych badań klinicznych z roczną obserwacją pacjentów

-skracanie stentu przy implantacji ok. 1% przy RBP dla średnic 3,0-4,0 mm

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza

## Do pakietu nr 6

1. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników balonowych o shafcie

proxymalnym 1,9F i shafcie dystalnym 2,6F ? Pozostałe parametry jak w SIWZ

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie cewnika balonowego o zakresie

długości od 12 do 40 mm oraz o średnicy szaftu proksymalnego 1,95F i dystalnego 2,6F ?

Odpowiedź: NIE

## Do pakietu nr 10

1. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszulek naczyniowych o długości  10 cm

i 25 cm, dostosowanych do prowadników o średnicy 0,038" ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

2.Pytanie: Czy zamawiający dopuści do oferowania koszulki naczyniowe o następujących

parametrach:

-średnice wewnętrzne 5F do 8F

-dostosowane do prowadników o maksymalnej średnicy 0,038"

-długość 11 cm i 23 cm

-zastawka hemostatyczna dająca optymalną hemostazę i niskie opory

-ramię boczne z kranikiem

-wysoka odporność na zagięcia i złamania

-zachowuje niezmienne światło na całej swojej długości

-gładkie, atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem, a rozszerzaczem, oraz

pomiędzy rozszerzaczem a koszulką

-atraumatyczna końcówka

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

## Do pakietu nr 16

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Y-konektorów o świetle wewnętrznym

zastawki 9F ? Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

### Do pakietu nr 18

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie cewnika do aspiracji skrzeplin

kompatybilnego z cewnikiem 6 i 7F o świetle aspiracyjnym 0,039" i przepływie  61,8 ml/sek

(61,8 cm3/sek) gwarantującego wysoką skuteczność usuwania skrzepliny z naczynia ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

p.o. DYREKTORA

Wojewódzkiego Szpitala Spcjalistycznego

im.N.M.P w Częstochowie

lek.med. Kazimierz  Pankiewicz

Częstochowa, dnia 22.07.2008 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/   57  /  2122    /08

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do angioplastyki

dla Oddziału  Kardiologii.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

### Do pakietu nr 1

Pytanie: Czy zamawiający dopuści zaoferoiwanie stantów kobaltowo-chromowych

dowieńcowych powlekanych (DES) do długich zwężeń o długościach od 8 do 28 mm,

pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

### Do pakietu nr 6

Pytanie: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie cewników

balonowych o wymiarach shaftu proxymalnego 2,0F i shaftem dystalnym 2,4 F do

rozmiaru 3,5 mm ? pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza

### Do pakietu nr 7

Pytanie: Czy zamawiający dopuści prowadniki o długości co najmniej 175 cm, bez możliwości

przedłużenia do 325 cm ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

### Do pakietu nr 9

Pytanie: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 9 „Cewniki

diagnostyczne” cewnika diagnostycznego o średnicy wewnętrznej 0,053" dla 6F;

pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

### Do pakietu nr 10

Pytanie: Czy zamawiający  dopuści koszulki o rozmiarach 11  cm i 23 cm ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

### Do pakietu nr 16

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu pozycji (możliwość użycia 2

prowadników-typ podwójny-5% partii zamawianego towaru-25 szt) i utworzenie

odrębnego pakietu dla typu podwójnego 16A ?

Odpowiedź. NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

## Do wzoru umowy

-§ 8 projektu umowy

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 8 projektu umowy „

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienie od części umowy w przypadku

wystąpienia u niego braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący

przedmiot niniejszej umowy, jednak odstąpienie nie może wynosić więcej niż 20%

wartości umowy.

Odpowiedź: TAK.

-§ 10 ust 1a projektu umowy

Pytanie: Czy zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie

następującego zapisu w§ 10 ust 1 a wzoru umowy: „ Wykonawca zapłaci

zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w umowie  towaru,

w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień

zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej dostawy.

Odpowiedź: TAK

Pytanie: Czy zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie

obowiązywanie umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany

przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy

stawka podatku VAT?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia dotychczasowy zapis który brzmi:

„§3. 1.  W trakcie trwania umowy ceny brutto  mogą ulec zmianie w przypadku  zmiany stawki

podatku VAT. 2.  Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.”

p.o. DYREKTORA

Wojewódzkiego Szpitala Spcjalistycznego

im.N.M.P w Częstochowie

lek.med. Kazimierz  Pankiewicz