Częstochowa, dnia  04.06.2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 45  /  996    /09

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę, montaż i uruchomienie aparatów do hemodializy

(10 szt), foteli do dializ (10 szt)  i kardiomonitora dla potrzeb Stacji Dializ

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do pakietu nr 2

pkt. 26

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez zamawiającego także aparatów posiadających

system ciągłej kontroli ultrafiltracji metodą objętościową. Aktualnie na rynku polskim

funkcjonuje jeden producent i dystrybutor posiadający w swej ofercie aparaty z pomiarem

przepływowym ultrafiltracji.

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ.

pkt. 28

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatów nie posiadających pamięci programowania

składu koncentratu. Do aparatów można podłączyć jednak koncentrat do dializ o dowolnym

składzie i pojemności. Aktualnie na polskim rynku istnieje możliwość zakupu koncentratów

o kilkuset różnych składach stosownie do potrzeb pacjenta przez co możliwość programowania

składu koncentratu na aparacie traci zastosowanie.

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ.

pkt. 34

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez zamawiającego aparatów nie dających

użytkownikowi możliwości regulacji docisku rolek pompy krwi z uwagi na bezpieczeństwo

pacjenta. Brak właściwej i regularnej kontroli oraz kalibracji docisku rolek pompy krwi może

spowodować z jednej strony hemolizę krwi, zaś z drugiej strony przyczynić się do znacznego

spadku efektywności zabiegu. Jedyną korzyścią wynikającą z możliwości regulacji docisku rolek

pompy jest możliwość stosowania linii krwi od różnych producentów, a tę możliwość wspomniane

aparaty posiadają.

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ.

## Do pakietu nr 3

pkt. 43

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego foteli z regulacją segmentu podudzia

w zakresie od -35° do +15° uzyskiwaną za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem

ręcznym.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza

pkt. 48

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez zamawiającego foteli posiadających tapicerkę

wykonaną  ze skaju szytą od wewnętrznej strony. Dzięki takiemu wykonaniu tapicerka fotela jest

znacznie  silniejsza i nie pęka przez kilka lat w odróżnieniu od tapicerek zgrzewanych. Jedyną

korzyścią wynikającą z tapicerki bezszwowej jest jej łatwe czyszczenie i dezynfekcja a taką możliwość

wspomniane fotele posiadają.

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ.

pkt. 51

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez zamawiającego foteli o konstrukcji metalowej

pokrytej lakierem proszkowym i zabudowanym osłoną metalową pantografem. Tworzywowe

osłony fotela często ulegają zniszczeniu bądź uszkodzeniu w związku z czym osłona metalowa

wydaje się być trwalszym i lepszym rozwiązaniem.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż aktualnie na rynku polskim funkcjonuje wyłącznie jeden

producent posiadający w swej ofercie fotele z regulacją segmentu podudzia w zakresie od -47° (±2º)

do + 14º (± 2º), bezszwową tapicerką oraz zabudową z osłon w wykonanych z tworzywa. Utrudnia

to tym samym zachowanie uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający traktuje kardiomonitor jako odrębne zadanie czy też

wymaga oferty wspólnej na fotele do dializ oraz kardiomonitor. W przypadku odpowiedzi

pozytywnej zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji kardiomonitor i utworzenie odrębnego

zadanie dla tej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty wspólnej na kardiomonitor i fotele do dializ.

Z a t w i e r d z i ł:

Z-ca Dyrektora

ds. lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia 15.06.2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 45  /  1040    /09

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę, montaż i uruchomienie aparatów do hemodializy

(10 szt), foteli do dializ (10 szt)  i kardiomonitora dla potrzeb Stacji Dializ

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do SIWZ

Pytanie: Czy zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia

z 30 na 60 dni ? Jeżeli nie jest to możliwe, na jak długi termin dostawy Zamawiający

wyrazi zgodę ?

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

## Do pakietu nr 1

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu poz. 21 wyposażenie do ww. aparatów

filtr płynu dializacyjnego szt. 64. W/w filtry w tej ilości stanowią bardzo dużą wartość

i jesteśmy pewni, że biorąc pod uwagę to dodatkowe wyposażenie, wartość naszej oferty

przekroczy wartość szacunkową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie filtrów natomiast zmniejsza ich

ilość do 32 sztuk.

### Do pakietu nr 3

1.W w/w pakiecie  Zamawiający  zmienia ilość foteli do dializ z 10 szt na 8 szt

2.Zamawiający dokonał zmian w siwz pakiet nr 3 w ten sposób, że:

-Pkt 48 otrzymuje brzmienie”  opis parametru –pokryte skayem pozwalającym na

zachowanie higieny – ocena/punkty tapicerka bezszwowa – 10 pkt;  inna – 1 pkt

-Pkt 51 otrzymuje brzmienie” konstrukcja metalowa, pokryta powłokami galwanicznymi

lub trwałymi powłokami lakierniczymi; ocena/punkty –osłony z tworzywa 10 pkt;

osłony metalowe 1 pkt”

-Pkt.54 – „ocena/punkty podczerwień 10 pkt; wtyk-gniazdo – 1 pkt”

-Pkt 55 -  „ocena/punkty >15" – 10 pkt;    = 15"  - 5 pkt”

-Pkt.56 – „konwekcyjne  - 10 pkt; mechaniczne - 1 pkt”

-Pkt.58 – „ekran dotykowy – 10 pkt; pokrętło – 5 pkt”

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im.Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek.med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia 17.06.2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 45  / 1069  /09

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę, montaż i uruchomienie aparatów do hemodializy

(10 szt), foteli do dializ (10 szt)  i kardiomonitora dla potrzeb Stacji Dializ

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do w/w postępowania.

## Do pakietu nr 3 pkt.47

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do dializ z segmentem podudzia

wyposażonym w tapicerowane oparcie stóp o regulowanym ręcznie wysuwie ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im.Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek.med. Kazimierz Pankiewicz