Częstochowa dnia 25.08.2009

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 61 /   1452   /09

Szanowni Państwo !

Dotyczy :   przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie echokardiografu

dla potrzeb Oddziału Kardiologii

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań  , udzielamy odpowiedzi  :

1. Pytanie: W związku z faktem, iż zamawiający podaje w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia podaje dwa różne terminy realizacji dostawy tj: 6 tygodni oraz 21 dni,

prosimy o wyjaśnienie jakiego terminu realizacji dostawy będzie wymagał Zamawiający.

Odpowiedź: dostawa, montaż i uruchomienie echokardiografu do 6 tygodni.

2. Pytanie: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty dokumentów

technicznych (folderów, katalogów, instrukcji etc.) potwierdzających parametry

zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ ? Pragniemy nadmienić, że oryginalne materiały

techniczne producenta oferowanego aparatu, mimo, iż sam echokardiograf spełnia

wymagania zawarte w SIWZ, nie zawierają większości parametrów opisanych przez

Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ, stąd ich potwierdzenie w załączonych do

oferty materiałach nie jest możliwe.

Odpowiedź: Tak, ale w zamian wykonawca dołączy oświadczenie o spełnieniu wszystkich

wymogów technicznych SIWZ.

3. Pytanie: Czy zamawiający dopuści aparat, który nie posiada zapewnienia o kontynuacji

produkcji jego lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata?

Pragniemy zauważyć, iż producent nie jest w stanie przewidzieć jak długo dany

model będzie przez niego produkowany. Jednocześnie informujemy, iż potwierdzamy

dostępność części zamiennych do oferowanego aparatu przez minimum 10 lat.

Odpowiedź: TAK.

4. Pytanie: W związku z tym, iż w ostatnim czasie różnego autoramentu dystrybutorzy oferują

aparaty powystawowe oraz używane jako fabrycznie nowe, zwracamy się do Państwa

z pytaniem czy Zamawiający będzie wymagał wraz z dostawą sprzętu potwierdzenia

producenta, iż jest on fabrycznie nowy ? Tylko takie potwierdzenie zapewni fabrycznie

nowy sprzęt.

Odpowiedź:  Oświadczenia  dostawcy o dacie produkcji i  i wersji oprogramowania.

5. Pytanie: Z uwagi na to, że pełny pakiet gwarancyjny producenta jak i dodatkowe ubezpieczenie

od zdarzeń losowych nie obejmują uszkodzeń mechanicznych, a jedynie błędy w obsłudze

ubezpieczonego sprzętu prosimy o zmianę zapisu punktu 15 Gwarancji i serwisu z

„Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np.: uszkodzenia mechaniczne) przez okres

min. 24 miesiące na cały system na:  „Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np.: błędy

w obsłudze) przez okres min. 24 miesiące na cały system”.

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

6. Pytanie: W punkcie 9 załącznika nr 1 SIWZ Zamawiający wymaga rozdzielczości

monitora min. 12180x 1040. Prosimy o wyjaśnienie czy doszło do oczywistej omyłki

pisarskiej i Zamawiający będzie wymagał standardowej rozdzielczości 1280 x 1024 .

Odpowiedź: TAK.

7.Pytanie: Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat echokardiograficzny, który nie stosuje do

standardowych badań głowic matrycowych, ponieważ są one zastąpione przez sondy

wykonane w technologiach które dają te same efekty obrazowe, tzn. mają lepszą dynamikę,

szerokość pasma i większą rozdzielczość ? Wnosimy o zmianę zapisu na: „Współpraca z

wieloczęstotliwościowymi głowicami szerokopasmowymi: 1 sektorowa kardiologiczna i

wolumetryczna matrycowa 4D; 2-convex; 3-liniową; 4-przezprzełykową kardiologiczną;

5-ślepego Dopplera”.

Odpowiedź: TAK.

8. Pytanie:  Czy  Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w monitor 19" LCD

o kontraście 450 ?

Odpowiedź: NIE.

9. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wyposażony w szerokopasmowego Dopplera do

oceny małych naczyń oraz lepszej wizualizacji przepływów turbulentnych zamiast nie

dopplerowskiej metody oceny przepływów ? Należy nadmienić, że nie dopplerowska

metoda ocena przepływów jest stosowane tylko przez jedną firmę.

Odpowiedź: TAK

10.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o głębokości penetracji do 28 cm.

Taka głębokość penetracji wystarcza do oceny większości przypadków.

Odpowiedź: TAK

11. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat w obecnej chwili współpracujący

z sondami o realnych częstotliwościach pracy od 1-11 MHz ?. Takie częstotliwości

pracy są bardziej wskazane dla aparatów echpokardiograficznych a dodatkowo aparat

ma być wyposażony w głowicę liniową o górnej częstotliwości pracy 11 MHz.

Odpowiedź: TAK.

12. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyświetlający jednocześnie do 4 ognisk

wiązki ultradźwiękowej dla głowic convex i linia?

Odpowiedź: TAK.

13. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu echokardiograf posiadający frame rate dla 4D

na poziomie 30 vol/sek ?

Odpowiedź: TAK

14. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu echokardiograf  bez możliwości obrazowania

koloru w rekonstrukcjach 4D ?

Odpowiedź: TAK.

15. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu echokardiograf bez oprogramowania do

segmentowej oceny kurczliwości mięśnia sercowego za pomocą mapy koloru

wyskalowanej w milimetrach wraz z analizą ilościową i pomiarami (wykresy) ?

Należy nadmienić, że taką metodę stosuje tylko jedna firma.

Odpowiedź: NIE.

16. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu echokardiograf wyposażony w sondy

sektorowe 90 lub 96 elementowe wykonane w technologii zastępującej matryce tzn.

mają lepszą dynamikę, szerokość pasma i większą rozdzielczość niż zwykłe sondy ?

Odpowiedź: TAK.

17. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu zewnętrzną stację roboczą wyposażoną

w jeden monitor do opisu i wykonywania dodatkowych funkcji ?

Odpowiedź: NIE.

18. Pytanie: Czy Zamawiający przez całościowy pakiet do analizy odkształcenia mięśnia sercowego

w kierunku podłużnym i poprzecznym, okrężnym i skrętnym oparty na metodzie

śledzenia plamki obrazy rozumie oprogramowanie do śledzenia plamki obrazu w

przestrzeni 3D ? Tylko śledzenia plamki obrazu w przestrzeni 3D umożliwia taką

całościową ocenę odkształcenia serca. Czy oprogramowanie to ma być również

zainstalowane w aparacie ?

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ.

19. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu zewnętrzną stację roboczą eksportującą

raporty w formacie PDF oraz umożliwiające export w formacie testowym który

może być przekształcony na format Excela ?

Odpowiedź: TAK.

20. Pytanie: Czy narzędzie do szybkiej ilościowej analizy funkcji skurczowej mięśnia lewej komory

oparte na metodzie śledzenia plamki obrazu 2-D, gdzie obrazowanym parametrem jest

odkształcenie włókien w kierunku podłużnym, a wynik przedstawiony jest w

wartościach bezwzględnych odkształcenia w poszczególnych segmentach spełni wymóg

zamawiającego ? Należy nadmienić, że obrazowanie typu „bulls-eye”- oko byka jest

wykorzystywane w naszym aparacie do analizy 3 D.

Odpowiedź: TAK.

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak