Częstochowa dnia .04.09.2009

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/  68    /  1513     /09

Szanowni Państwo !

Modyfikacja nr 1

Dotyczy :   przetargu nieograniczonego na doposażenie Oddziału Okulistyki  w aparaturę

medyczną

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań  , udzielamy odpowiedzi  :

Do pakietu nr 1

1. Pytanie: Czy Zamawiający może sprecyzować, czy  w pkt. 17 chodzi o podanie rozdzielczości

rejestrowanego obrazu dna oka, czy też rozdzielczości wyświetlanego obrazu na monitorze ?

.        Odpowiedź: Rejestrowanego obrazu

2. Pytanie: Zamawiający nie sprecyzował wymagań co do języka oprogramowania obsługujących

urządzeń. Czy oprogramowanie może być w dowolnym języku, czy też Zamawiający

preferuje j. polski, a jeżeli tak, to w jakim stopniu Zamawiający punktuje ten parametr ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga oprogramowania w j. polskim, jednak preferuje,

tym samym pkt. 16 i 19 otrzymuje brzmienie

| 16 | Podgląd dna oka “na żywo” w trakcie badania siatkówki | TAK |  | W IRDA – 10 pkt W świetle widzialnym – 1 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Ekran wbudowanyw w tomograf oraz oprogramowanie w j. polskim | TAK/NIE TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0pkt TAK – 10 pkt NIE – 5 pkt. |

3. Pytanie: Czy wymagane przez Zamawiającego urządzenie ma umożliwić pomiar przedniego

odcinka oka, a więc pomiar bezkontaktowy pachymetrii, automatyczną analizę grubości

rogówki i nabłonka rogówki (wyznaczanie map), jeżeli tak, to w jakim stopniu

Zamawiający punktuje ten parametr ?

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

4.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonujące mapy topograficzne grubości

warstw siatkówki z możliwością wizualnego porównania dwóch map na ekranie

oraz z możliwością programowego porównania wybranych B-skanów i map

powierzchni siatkówki ?

Odpowiedź: TAK dopuszcza

Do pakietu nr 2

1. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości pracy w trybie pracy non

mydriatic, a zatem czy Zamawiający dopuści urządzenie nie spełniające

parametrów pkt 37 ?

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

2. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o kątach obserwacji: optycznym 50° i  43°

(przy dwukrotnym powiększeniu cyfrowym) – pkt. 38.

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

3. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jednym powiększeniem optycznym – pkt. 39 ?

Odpowiedź Zgodnie ze SIWZ

4.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z min, średnicą źrenicy 4,3 mm ?

Odpowiedz: Zgodnie ze SIWZ

5.Pytanie:Czy Zamawiający dopuści urządzenie (funduskamera pkt.43) z korekcją optyki badanego

od –31D do +33D w następującej konwencji:

od –100 D do +15D

od –7D do +31D (z kompensatorem ujemnym)

od +11D do +33D (z kompensatorem dodatnim) ?

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

6.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie (funduskamera pkt.46) z zakresem ruchów bazy?

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

7.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści aparat o rozdzielczości fotografii barwnej i angiografii

3,15 Mpx oparty o specjalizowany wbudowany w aparat chip o niskim poziomie

szumów ? Jeżeli tak, to prosimy o anulowanie p. 53 „Zewnętrzny aparat (body) o

rozdzielczości min. 10 Mpx”

Odpowiedź Zgodnie z SIWZ.

Do pakietu nr 3

1.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie (mikroskop spekularny/lustrzany – pkt. 74)

z rozdzielczością obrazu 640 x 400 pikseli ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie (mikroskop spekularny/lustrzany – pkt. 77)

z zewnętrznym, kolorowym ekranem LCD o średnicy min 5,6" ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie (mikroskop spekularny/lustrzany – pkt. 78)

obsługiwane poprzez sterowanie myszką komputerową zamiast ekranu dotykowego ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Do pakietu nr 4

1.Pytanie:Zamawiający nie uwzględnił urządzenia (laser zielony- pkt.103), które posiada dodatkowy

panel sterujący, a więc nie rozłączny ale taki, który można położyć w dogodnym miejscu

dla operatora i oddzielnym niż konsola lasera. Taki dodatkowy panel podłączony do konsoli

lasera spełnia taką samą funkcję jak panel rozłączny, a zatem czy Zamawiający będzie go

punktować jak panel rozłączny ?

Odpowiedź: Zamawiający będzie punktował jak za panel rozłączny, tym samym pkt. 103

otrzymuje brzmienie:

| 103. | Panel sterujący zintegrowany/rozłączny z konsolą Lub dodatkowy | TAK |  | Rozłączny/dodatkowy – 20 pkt Zintegrowany – 1 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie (laser zielony – pkt. 109) o czasie ekspozycji

regulowanym w zakresie od 0,01 do 3s?

Odpowiedź: Tak dopuszcza, tym samym pkt. 109 otrzymuje brzmienie:

| 109. | Czas ekspozycji regulowany w zakresie co najmniej 0.01 do 3 sekund | TAK |  | Największy zakres – 10 pkt. Pozostałę – 5 pkt Pozostałe – 5 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.Pytanie: Czy Zamawiający dopuści laser zielony (pkt. 109) o czasie trwania impulsu

od 0,01 – 2 sekund ?

Odpowiedź:  Zgodnie ze SIWZ

4.Pytanie:Czy zamawiający dopuści urządzeni (laser zielony – pkt. 111) z możliwością regulacji

średnicy plamki terapeutycznej krokowo w zakresie od 50 do 500 μm ?

Odpowiedź: Tak dopuszcza, tym samym pkt. 109 otrzymuje brzmienie:

| 111 | Średnica plamki terapeutycznej regulowana poprzez adapter, płynnie w zakresie co najmniej 50 - 500 μm | TAK |  | Największy zakres – 10 pkt. Pozostałe – 5 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.Pytanie:Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową  (laser zielony – pkt. 122) o długości

szczeliny regulowanej skokowo lub płynnie w zakresie 1,52 –11 mm ?

Odpowiedź: TAK.

6.Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie wymaganego terminu gwarancji (laser

zielony pkt. 131) z 24 do 12 miesięcy ?

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

7.Pytanie: wracamy się z uprzejmą prośbą (pkt. 132) o wydłużenie czasu reakcji do 72 godzin.

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

8.Pytanie:  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu wstawienia aparatu

zastępczego w przypadku naprawy /niesprawności aparatu przekraczającej 5 dni.

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa dnia 08.09.2009

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/  68    / 1532    /09

Szanowni Państwo !

Modyfikacja nr 2

Dotyczy :   przetargu nieograniczonego na doposażenie Oddziału Okulistyki  w aparaturę

medyczną

Zawiadamiamy, że do w/w postępowania wpłynęły następujące zapytania:

Do wzoru umowy.

1.Pytanie: Czy zamawiający dopuści dopisanie w § 7 punktu wyjaśniającego, że ust 1 i 2

dotyczy wad ilościowych i jakościowych zgłaszanych w terminie 7 dni od

podpisania protokółu zdawczo odbiorczego ?

2.Pytanie: Czy Zamawiający może uzupełnić § 8 o informację, iż szczegółowe warunki

gwarancji określa karta gwarancyjna przekazana przez dostawcę przy dostawie

towaru ?

Powyższe zapytanie pozostają bez odpowiedzi ponieważ wpłynęły po terminie.

Z-ca DYREKTORA

ds.lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak