Częstochowa, dnia 07-09-2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  64  / 1520  /09

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  aparatury Medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej  Terapii i respiratorów  dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków  oraz dla Oddziału Neurologii.

znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 64 / 09.

Poniżej podajemy treść zapytań i odpowiedzi :

#### Pakiet I

Pytanie : dotyczy pkt. 17 Czy ze względu , że na oddziale  pracują monitory stacjonarne Zamawiający zgodzi się na rezygnajcę z tego punktu tj. uchwytu do przewożenia monitora  na łóżku ?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt. 17 z  pakietu Nr I.

## Pakiet III

Pytanie 1  :  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wielofunkcyjne elektryczne  łóżko dla intensywnej terapii z możliwością  sterowania łóżkiem za pomocą  paneli wbudowanych w barierki boczne oraz dodatkowy  panel umieszczony w nogach łóżka , z możliwością blokady funkcji sterowanych przez pacjenta . pkt. 13 i 14 .

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 2 : Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wielofunkcyjne elektryczne łóżko dla intensywnej terapii o szerokości całkowitej 980 mm? Oferowany parametr w niewielkim stopniu różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność łóżka.

Odpowiedź : Tak . Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 3 :  Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości  wielofunkcyjne elektryczne łóżko dla intensywnej terapii o maksymalnej wysokości leża od podłoża 810 mm?  Oferowany parametr w niewielkim stopniu różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność łóżka.

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 4 :  Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wielofunkcyjne elektryczne łóżko dla intensywnej terapii z elektryczną regulacja funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga wynosząca 17°? Oferowany parametr jest znacząco lepszy od wymaganego, a jednocześnie nie wpływa na zwiększenie kosztu zakupu.

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 5 :  Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wielofunkcyjne elektryczne łóżko dla intensywnej terapii z elektryczną regulacją segmentu uda wynoszącą 45°? Oferowany parametr jest znacząco lepszy od wymaganego.

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 6 : Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne elektryczne łóżko dla intensywnej terapii wyposażone w 150 mm zaopatrzone w hamulec centralny na wszystkie koła.

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 7 :  Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga (co wydaje się oczywiste)aby łóżko posiadało system elektryczny rozłączający się po jakimś czasie nie używania np. po 3 minutach braku jakiejkolwiek regulacji i wymagający świadomego uruchomienia systemu regulacji  poprzez przycisk uruchamiający znajdujący się na panelu sterowniczym i pilocie ?

Odpowiedź :  Nie  . Zamawiający nie wymaga .

Pytanie 8 :  Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję łóżka Zamawiający wymaga rozwiązania kolumnowego cylindrycznego, będącego łatwiejszym w stosunku do starszych korbowych czy też pentagrafowych rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych będących potencjalnymi miejscami powstawania infekcji. Rozwiązanie kolumnowe jest oferowane przez wielu producentów europejskich i światowych.

Odpowiedź :  Tak .Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 9 : Prosimy o sprecyzowanie  czy Zamawiający wymaga aby komory materaca przeciwodleżynowego  były połączone ze sobą na całej swej długości , celem zapobieżenia ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z twardym podłożem

oraz łatwiejszego mycia i dezynfekcji materaca ?

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający wymaga .

Pytanie  10:  Prosimy o sprecyzowanie  czy Zamawiający wymaga aby długość komór materaca w części zmiennociśnieniowej była min. 10 % większa od szerokości materaca , celem rozłożenia sił tarcia i poprzecznie  tnących oddziaływujących na ciało leżącego pacjenta ?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający wymaga .

Pytanie 11 : Czy materac przeciwodleżynowy przeznaczony dla pacjentów o wadze do 120 kg spełni wymogi Zamawiającego ?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 12 : Czy Zamawiający wydzieli z części 3 ssaki transportowe , co pozwoliłoby naszej firmie  na złożenie konkurencyjnej oferty ?

Odpowiedź : Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na wydzielenie z  pakietu III  ssaków transportowych .

Pytanie 13 : Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony  w  zbiornik  1 litrowy , który jest kompatybilny z wkładami jednorazowymi ?

Odpowiedź : Tak. Zamawiający  dopuszcza zbiornik 1 L.

Pytanie 14 :  Co Zamawiający  rozumie pod pojęciem „ czujnik zabezpieczający przed przelaniem pojemnika „ ?

Odpowiedź :  Dowolny rodzaj czujnika ( mechaniczny lub inny ) „ zabezpieczający przed przelaniem  pojemnika „ i zassaniem  wydzieliny .

Pytanie 15  : Czy Zamawiający wymaga , aby ssak posiadała  wydajność ssania

min. 30 l / min. ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

#### Pakiet IV

Pytanie  : do punktu 37 Czy Zamawiający dopuści  respirator wyposażony  w ekran kolorowy 12 calowy, dotykowy do obsługi do prezentacji parametrów wentylacji i nastaw oraz  panel do obsługi respiratora za pomocą pokręteł i przycisków ?

Odpowiedź : Zgodnie z  SIWZ.

#### Pakiet V

Pytanie 1 :  dotyczy  pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści respirator , który zamiast szuflady ma  w podstawie specjalną wnękę na  akcesoria ?

Odpowiedź : TAK. Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 2 : dotyczy pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści respirator  z ciśnieniem  wdechowym do 80 cm H2O ?

Odpowiedź :  TAK. Zamawiający dopuszcza .

Pytanie  3 : dotyczy pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści respirator  z przepływem wdechowym  do 120  I /min dla oddechów wymuszonych i do 180 I / min dla oddechów spontanicznych ?

Odpowiedź : TAK. Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 4 : dotyczy  pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści respirator  z monitorowaniem objętości minutowej spontanicznej bez częstotliwości oddechów spontanicznych ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie : 5  dotyczy pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści respirator w którym istnieje możliwość gromadzenia trendów  wszystkich mierzonych parametrów w tzw.  pracy sieciowej na osobnym urządzeniu ( komputerze centralnym ) ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pytanie 6 :  dotyczy pkt. 46  i 47  Czy Zamawiający zrezygnuje  z podanych w tych punktach alarmów ( typowo noworodkowych ) na rzecz minimalnego ciśnienia  w drogach oddechowych ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 : dotyczy  pkt. 51 Czy Zamawiający  dopuści respirator wraz z modułem etCO2 kompatybilnym z systemem monitorowania na Oddziale Neurologii ?

Odpowiedź :  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 : do punktu  2  Czy Zamawiający dopuści  respirator wyposażony w podstawę jezdną bez szuflad , z możliwością zamocowania pojemników na szynie bocznej ?

Odpowiedź :  TAK . Zamawiający dopuszcza. Dostawca dostarczyć ma  pojemnik wraz z mocowaniem.

Pytanie 9 : do punktu  9 Czy Zamawiający dopuści  respirator bez oddzielnej opcji wspomagania  oddechu spontanicznego objętością VSV wyposażony w opcje  proporcjonalnego wspomagania oddechu spontanicznego ( PPS - proportional pressure support ) , które umożliwia  oddzielną regulację stopnia wspomagania objętościowego i przepływowego  ?

Odpowiedź :  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 : do punktu 19  Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w regulowany wyzwalacz przepływowy ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 : do punktu 20  Czy Zamawiający dopuści respirator z automatyczną regulacją przepływu  wdechowego przy wentylacji VCV w zakresie  od 6 do 120  I/ min. I przy PSV do 180 I / min ? Jest to zakres całkowicie wystarczający

do wentylacji  dzieci i dorosłych ?

Odpowiedź : TAK. Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 12 : do punktu 19  Czy ze względu na przeznaczenie respiratora  do wentylacji  dzieci i dorosłych Zamawiający będzie wymagał regulacji wyzwalacza oddechowego w minimalnym zakresie  0,3 do 10 I/min?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13  :  do punktu 27 .Czy Zamawiający będzie wymagał pomiaru wentylacji  minutowej przecieku ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Zatwierdził :

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz