Częstochowa, dnia 13-10-2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  72  /  1798  /09

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  , montaż i uruchomienie  mammografu cyfrowego dla potrzeb  Poradni Profilaktyki Chorób Piersi wraz z adaptacją pomieszczeń dla instalacji oferowanego  mammografu .

znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 72 / 09.

Poniżej podajemy treść zapytań i odpowiedzi::

Pytanie 1. Dot. SIWZ   pkt. I. 2.3 oraz pkt II.

Przedmiotem zamówienia jest między innymi do

stawa cyfrowego mammografu. Urządzenia tego typu produkowane są i konfigurowane na konkretne zamówienie, a nie „na magazyn”.

Ponadto w ramach zamówienia wykonać należy adaptację pomieszczeń, następnie montaż i uruchomienie zaoferowanego sprzętu, jego testy oraz szkolenie personelu użytkownika.

Dlatego też wnosimy o zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia na czas do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

Odpowiedź :  Zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie 2 . Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ

Dla większości ocenianych parametrów Zamawiający zaproponował ocenę parametrów technicznych oferowanego sprzętu a na zasadzie: „wartość „najlepsza” z oferowanych 10 pkt, wartości pozostałe - 1 pkt” .

W miejscach tych, w przypadku gdy wykonawcy (np. dwóch lub więcej) zaoferują  różne wartości ocenianego parametru ten z oferowaną wartością preferowaną otrzyma 10 pkt., zaś drugi (lub pozostali) 1 punkt.

Taki sposób oceny jest rażąco niesprawiedliwy, bowiem różnica choćby o ułamek promila od najlepszej wartości danego parametru powodować może nawet 1000% różnicę w ocenie tego parametru.

Ponadto pozostali wykonawcy niezależnie od różnicy w wartościach oferowanego przez nich danego parametru otrzymają wszyscy „równo” po 1 pkt.

Taki sposób punktacji prowadzi do nierównego traktowania wykonawców i jest sprzeczny z ustawą Pzp .

Wnosimy opisanych powyżej punktach o zmianę zasady oceny na proporcjonalną.

Odpowiedź :  Zgodnie z SIWZ .

#### Pytanie 3. Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ  pkt. 10

W punkcie tym Zamawiający wymaga ręcznego wyboru położenia komór.

Nowoczesny mammograf cyfrowy, który chcemy Państwu zaoferować ma 2 tryby pracy z automatyką AEC.

W pierwszym trybie dane do wykonania ekspozycji brane są z sygnału pochodzącego z całej powierzchni detektora pod piersią – jest to nowoczesna metoda AEC zapewniająca optymalny dobór parametrów dla unikalnej struktury tkanki każdej badanej piersi. Rozwiązanie takie pozwala uniknąć niebezpieczeństwa niewłaściwego doboru położenia komór.

W drugim trybie dane do wykonania ekspozycji brane są z predefiniowanego małego obszaru,

Wnosimy o dopuszczenie do oceny mammografu z opisanym powyżej rozwiązaniem pracy z automatyką AEC.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4. Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ  pkt. 13

Określanie wymagania dotyczącego tylko pojemności cieplnej anody bez określenia wymagań pojemności cieplnej całej lampy i szybkości chłodzenia anody jest stronnicze. Nie daje pełnego obrazu jak zachowa się mammograf przy dużym obciążeniu badaniami, ani nie zapewnia możliwości pracy tego urządzenia bez przerw.

W większości systemów monitoruje się temperaturę oleju w lampie, więc to zbyt mała pojemność cieplna całej lampy powoduje przerwy w pracy.

Nowoczesny mammograf cyfrowy, który chcemy Państwu zaoferować posiada pojemność cieplną anody 162 kHU, natomiast jego szybkość chłodzenia anody wynosi 500W, zaś pojemność cieplna lampy z kołpakiem 1,5 MHU

i jest kilkakrotnie większa od wartości oferowanych przez innych producentów

W/w parametry lampy powodują, iż w proponowanym aparacie można nawet przy bardzo dużym obciążeniu badaniami wykonywać ekspozycje mammograficzne bez przerw wynikających z przegrzania lampy.

Wnosimy o zmianę zapisu w pkt. 13 WYMAGAŃ TECHNICZNYCH na: „pojemność cieplna anody lampy min. 162 kHU”

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający dopuszcza .

#### Pytanie 5. Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ  pkt. 14

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie narzuca rodzaju testu, którym mierzona jest wielkość małego oraz dużego ogniska.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie 6. Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ  pkt. 21

Oceniana przez Zamawiającego w tym punkcie kratka przeciwrozproszeniowa eliminująca wskutek swej konstrukcji promieniowanie rozproszone dwukierunkowo w osi x i y  jest rozwiązaniem konstrukcyjnym oferowanym tylko przez jednego producenta, firmę Hologic,

Takie rozwiązanie konstrukcyjne nie powoduje uzyskania lepszej jakości zdjęć mammograficznych

w stosunku do aparatów innych producentów eliminujących skutki promieniowania rozproszonego w inny sposób.

Zastosowany w tym punkcie sposób oceny prowadzi do nierównego traktowania wykonawców i jest sprzeczny z ustawą Pzp

Ponadto zaproponowana ocena kratki przeciwrozproszeniowej o prostopadłych lamelkach jest dodatkowo niezasadna ze względu na fakt, iż to rozwiązanie konstrukcyjne firmy Hologic wymaga do otrzymania  porównywalnej jakości obrazów uzyskiwanych w mammografach innych producentów stosowania większej dawki promieniowania.

Wnosimy o wykreślenie tego wymagania lub jego oceny.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie 7. Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ  pkt. 28

W punkcie tym Zamawiający wymaga między innymi wyświetlania aktualnej wielkość kąta obrotu na zdublowanym wskaźniku umieszczonych na statywie  po obu stronach ramienia.

W mammografie cyfrowym, który chcemy Państwu zaoferować aktualna wielkość kąta wyświetlana jest na wskaźniku umieszczonym w stopie statywu. W mammografie tym obrót głowicy następuje automatycznie o wstępnie predefiniowany kąt, który można zmienić dopasowując się do anatomii pacjentki. Podczas obrotu głowicy do kolejnej projekcji wyświetlacz jest bardzo dobrze widoczny dla personelu obsługującego mammograf.

Wnosimy o dopuszczenie do oceny oferty ma mammograf, w którym informacja o aktualnej wielkości kąta obrotu prezentowana jest na jednym wyświetlaczu znajdującym się w stopie statywu.

Odpowiedź : Tak. Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 8. Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ  pkt. 32

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie narzuca rodzaju budowy elementów do ręcznego sterowania ruchem płytki dociskowej góra/dół.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie 9. Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ  pkt. 33

W punkcie tym Zamawiający wymaga, aby oferowany mammograf posiadał 2 płytki dociskowe dla małego formatu z możliwością przesuwania równoległego do dłuższego boku detektora w celu zapewnienia odpowiedniego ułożenia piersi przy zdjęciach skośnych piersi prawej i lewej

Jeśli w danym mammografie ze względu na działanie AEC pierś musi się znajdować na środku detektora, to opisana powyżej możliwość przesunięcia płytki dociskowej w kierunku pachy jest celowa.

Natomiast w mammografach, w których automatyka AEC działa na podstawie sygnału z całej piersi, pierś można ułożyć poza środkiem detektora, przez co wymagana w w/w punkcie możliwość przesuwania płytki jest zbędna.

Wnosimy o wykreślenie w/w wymogu lub dopuszczenie do oceny oferty na taki mammograf, w którym nie ma  możliwości przesuwania płytek, lecz w którym automatyka AEC działa na podstawie sygnału z całej piersi.

Odpowiedź :  TAK. Zamawiający dopuszcza .

#### Pytanie 10. Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ  pkt. 39

Na konsoli technika nie dokonuje się postprocessingu lecz ogląda się pojedyncze zdjęcia stwierdzając ich przydatność diagnostyczną.

To na stacji lekarskiej przetwarza się na raz więcej obrazów.

Wymaganie większej pamięci operacyjnej na stacji technika niż na stacji lekarskiej jest bezzasadne.

Wnosimy o zmianę zapisu tego wymogu na: „Pamięć operacyjna min. 2 GB RAM”

Odpowiedź :  TAK. Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 11. Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ  pkt. 44

Zamawiający w pkt.44 wymaga, aby konsola technika wyposażona była między innymi w interfejs sieciowy z funkcjonalnością DICOM Modality Worklist. Przy zapewnieniu tej funkcjonalności dane pacjentki pobierane są na konsolę technika automatycznie z istniejącego systemu.

W związku z powyższym prosimy o określenie do czego ma być używany wymagany w tym punkcie czytnik kodów paskowych lub wykreślenie wymogu jego dostarczenia..

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ . Czytnik  będzie używany  do szybkiego znajdowania  pacjenta na przesłanej liście  roboczej  po wprowadzeniu w szpitalu identyfikacji pacjentów przy pomocy kodów kreskowych.

##### Pytanie 12. Dot. Załącznika nr 5 do SIWZ § 5 ust. 5

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie ile i jakie protokoły przewiduje umowa.

Czy po dostawie urządzeń ma być sporządzony protokół dostawy, po uruchomieniu sprzętu protokół uruchomienia, a po wykonaniu całości zamówienia protokół zdawczo-odbiorczy ?

Odpowiedź : TAK.

##### Pytanie 13. Dot. Załącznika nr 5 do SIWZ § 6 ust. 3

Wnosimy o zmianę zapisu w/w ustępu umowy na:

„W trakcie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dotyczącej przedmiotu umowy, zawarty zostanie aneks do niniejszej umowy uwzględniający tę zmianę, bez naruszenia wartości umowy (netto).”

Odpowiedź : Tak . Zamawiający wyraża zgodę .

##### Pytanie 14. Dot. Załącznika nr 5 do SIWZ § 7 ust. 2

Wnosimy o zmianę zapisu w/w ustępu umowy na:

„przelewem po adaptacji pomieszczeń, dostawie,  montaż przedmiotu dostawy,  do 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego  i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT”

Odpowiedź : Tak . Zamawiający wyraża zgodę .

##### Pytanie 15. Dot. Załącznika nr 5 do SIWZ § 8 ust. 2

Wnosimy o dodanie w tym ustępie zdania:

„ Nieistotne usterki tj. usterki nie uniemożliwiające prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy nie stanowią przyczyny uzasadniającej niedokonanie odbioru przez Zamawiającego.”

Odpowiedź : NIE  . Zamawiający  nie wyraża zgody .

##### Pytanie 16. Dot. Załącznika nr 5 do SIWZ § 8 ust. 3

Wnosimy o zmianę brzmienia tego ustępu na:

„Odbiór jednorazowej dostawy przedmiotu umowy zostanie dokonany protokólarnie w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i potwierdzony protokołem dostawy.”

Odpowiedź : Tak . Zamawiający wyraża zgodę .

##### Pytanie 17. Dot. Załącznika nr 5 do SIWZ § 8 ust. 5

Wnosimy o zmianę brzmienia tego ustępu na:

„Za datę wykonania przedmiotu umowy strony uznają datę podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy. Nieistotne usterki tj. usterki nie uniemożliwiające prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy nie stanowią przyczyny uzasadniającej niedokonanie odbioru przez Zamawiającego.”

Odpowiedź : NIE  . Zamawiający  nie wyraża zgody .

Pytanie 18. Dot. SIWZ pkt. IV. 14 c) oraz Załącznika nr 5 do SIWZ § 9 ust. 2 c)

Wnosimy o zmianę brzmienia zapisów w w/w punktach SIWZ na:

„czas reakcji na zgłoszoną awarię  (przyjęcie zgłoszenia) w dni robocze max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym, a  usunięcie awarii w terminie do max. 120 godzin w dni robocze. (Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)”

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pytanie 19. Dot. SIWZ pkt. IV. 14 h) oraz Załącznika nr 5 do SIWZ § 9 ust. 2 h)

Wnosimy o zmianę brzmienia zapisów w w/w punktach SIWZ na:

„przedłużenie czasu gwarancji o całkowity okres wyłączenia urządzenia z eksploatacji spowodowany awarią. Istotna naprawa lub wymiana przedmiotu objętego gwarancją lub jego części na nowy skutkuje wyłącznie przedłużeniem okresu gwarancji o czas niesprawności przedmiotu z powodu jego wady.”

Odpowiedź :  Zgodnie z SIWZ .

##### Pytanie 20. Dot. Załącznika nr 5 do SIWZ § 9

Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Mammograf, który chcemy Państwu zaoferować jest wytwarzany poza Polską i nie jest objęty rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi, które ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy – słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a Wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę za swoje usługi.

Dlatego też wnosimy o dodanie w tym paragrafie ustępu 8 o następującej treści:

„Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.”

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi.

##### Pytanie 21. Dot. Załącznika nr 5 do SIWZ § 11 ust. 2

Zapis ten jest nieważny z uwagi na sprzeczność z obowiązującym prawem. Kary umowne zastrzec można tylko na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego.

Dlatego też wnosimy o wykreślenie z umowy w/w ustępu.

Odpowiedź : Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22. Dot. Załącznika nr 5 do SIWZ § 11 ust. 3 a)

Wnosimy o zmianę brzmienia tego ustępu na:

„za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy,  za każdy dzień zwłoki,  nie więcej jak 5 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1”

Odpowiedź : Nie . Zamawiający  nie  wyraża zgody .

Pytanie 23. Dot. Załącznika nr 5 do SIWZ § 11 ust. 3 b)

Wnosimy o zmianę brzmienia tego ustępu na:

„za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1”

Odpowiedź :  Tak. Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie 24. Dot. Załącznika nr 5 do SIWZ § 11 ust. 3 c)

Wnosimy o zmianę brzmienia tego ustępu na:

„jeżeli wartość szkody przekroczy wartość kar umownych, strony będą mogły dochodzić odszkodowań w wysokości rzeczywiście poniesionej straty”

Odpowiedź :  TAK. Zamawiający wyraża zgodę .

##### Pytanie 25. Dot. Załącznika nr 5 do SIWZ § 11

W coraz szerszej międzynarodowej praktyce standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

W związku z powyższym wnosimy o dodanie w paragrafie 11 ust. 4 o następującej treści:

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.“

Odpowiedź : Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia 14-10-2009 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/  72  / 1819  /09

Szanowni Państwo!

# Modyfikacja Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  , montaż i uruchomienie  mammografu cyfrowego dla potrzeb  Poradni Profilaktyki Chorób Piersi wraz z adaptacją pomieszczeń dla instalacji oferowanego  mammografu .

znak sprawy : W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/ 72 / 09.

Poniżej podajemy treść zapytań i odpowiedzi:

Pytanie 1 : W nawiązaniu do wymogu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia : że

„ zabezpieczy dostawę  materiałów zużywalnych  niezbędnych do funkcjonowania zainstalowanego  urządzenia , przez  okres obowiązywania gwarancji „, prosimy o potwierdzenie , czy Zamawiający  ma na myśli , żarówki , filtry , smary , użyte podczas napraw  i przeglądów okresowych ?

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 2 :  W nawiązaniu  do pkt. 104 zał. Nr 1 do SIWZ  i pkt. 2 c wzoru umowy , zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w punktu  następująco :

„ czas reakcji   za zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenie – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny  w okresie gwarancyjnym i max. 48 godzin w okresie pogwarancyjnym ( w dni robocze ) , a usunięcie awarii do 72 godzin ( dni robocze) –  w przypadku naprawy bez wymiany  sprowadzanych  części zamiennych , natomiast  w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części  zamiennych od producenta – usunięcie awarii do 7 dni ( dni robocze ).

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 : Ze względu , iż przedmiotem  niniejszego zamówienia jest nie tylko  dostawa mammografu cyfrowego , ale również adaptacja pomieszczeń  pod jego instalację , zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 4 tygodni , liczą od dnia podpisania umowy .

Odpowiedź :  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 : Mając na  uwadze równe traktowanie stron, zwracamy się z prośbą o umieszczenie w

§ 11  ust. 3 wzoru umowy , zapisu obciążającego także Zamawiającego , za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego , w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy .

Odpowiedź : W  § 11 wzoru umowy dodaje się  ust. 4  o następującym brzmieniu :  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy  , z wyjątkiem sytuacji określonej w § 10 ust. 2 wzoru umowy .

Pytanie 5 : W odpowiedziach Zamawiającego załącznika Nr 1 do SIWZ pkt. 10  rozumiemy , iż            Zamawiający  wymaga tak jak jest to opisane w tym punkcie  możliwości ręcznego wyboru położenia komór pomiarowych niezależnych od detektora obrazowego?\

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek med. Grzegorz Kupczak