Częstochowa dnia 22.10.2009

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/  79    /  1896      /09

Szanowni Państwo !

Modyfikacja nr 1

Dotyczy :   Przetargu nieograniczonego na doposażenie:

-Oddziału Gastrologii i Chorób Wewnętrznych w aparaturę tj. zakup systemu do

badań manometrycznych górnego odcinka przewodu pokarmowego

-Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym w aparaturę medyczną tj. łóżka

do intensywnej opieki i aparat EKG

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań  , udzielamy odpowiedzi  :

Do pakietu nr 1

1. Czas zapewnienia części zamiennych

Pytanie: Czy Zamawiający skróci wymagany czas zapewnienia części zamiennych do 5 lat ?

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy.

2.Wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego.

Pytanie: Czy Zamawiający przedłuży żądany czas usunięcia awarii przedmiotu zamówienia

do 14 dni roboczych w przypadku konieczności naprawy w serwisie producenta

lub im[portu części zamiennych ?

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy

3.Potwierdzenie Spełnienia wymagań technicznych.

Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się, aby instrukcje obsługi urządzenia i oprogramowania,

do których Oferent będzie odnosił się potwierdzając spełnienie wymaganych

parametrów oferowanego urządzenia dołączone były do oferty w wersji elektronicznej

na dysku CD ?

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy

Do pakietu nr 2

1.Pytanie: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy łóżek do

intensywnej opieki z 10.11.2009 r na 10.12.2009 r ?

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa dnia 23.10.2009

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/  79  /1907  /09

Szanowni Państwo !

Modyfikacja nr 2

Dotyczy :   Przetargu nieograniczonego na doposażenie:

-Oddziału Gastrologii i Chorób Wewnętrznych w aparaturę tj. zakup systemu do

badań manometrycznych górnego odcinka przewodu pokarmowego

-Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym w aparaturę medyczną tj. łóżka

do intensywnej opieki i aparat EKG

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań  , udzielamy odpowiedzi  :

Do pakietu nr 2

1.Pytanie: Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga aby łóżko

posiadało możliwość minimalnej wysokości leża na poziomie 39 cm lub mniej ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2.Pytanie:Czy zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość leża od podłogi 765 mm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3.Pytanie:Czy Zamawiający dopuszcza łóżko bez sterowania nożnego funkcji góra-dół ?

Odpowiedź: Zgodnie ze SIWZ.

4. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga łóżka opartego na co najmniej dwóch kolumnach

cylindrycznych ?

Odpowiedź: TAK.

5. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z konstrukcją opartą na dwóch kolumnach, o

wysokiej nawet  w najwyższym położeniu ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

6. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści elektrokardiograf o następujących parametrach:

3/6/12 kanałów; praca w trybie Auto Manual; analiza i interpretacja HESTA;

detekcja stymulatora; klawiatura alfanumeryczna; wyświetlacz graficzny prezentujący

przebiegi Ekg kolorowy; szerokość papieru 112 mm; zasilanie 90-240V  50-60 Hz;

akumulator bezobsługowy; liniowa głowica termiczna; automatyczna regulacja linii

izoelektrycznej; cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych; sygnał Ekg

z 12 odprowadzeń; interfejs komunikacyjny: USB; czułóśc: 2,5/5/10/20 mm/mV;

prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s; pamięć wewnętrzna ok. 300 badań;

akustyczna sygnalizacja wykrytych pobudzeń; z prostym zakładaniem papieru;

z zewnętrzną drukarką przez USB; o wadze 1,8 kg; z wózkiem, dodatkowym kablem

pacjenta, dodatkowym kompletem elektrod oraz z 30 rolkami papieru ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak