Częstochowa dnia  23.12.2009

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/  05  /   2254  /10

Szanowni Państwo !

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, materiałów do zabezpieczenia przed krwawieniem z krawędzi kości, siatek częściowo wchłanialnych, drutu chirurgicznego, urządzenia do szycia laparoskopowego, klipsów  tytanowych dla potrzeb sal  operacyjnych , na okres 15 miesięcy , części 1 - 13.

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi :

Pytanie 1:

Prosimy o sprecyzowanie przez Zamawiającego czy hemostatyki będące przedmiotem zamówienia dla części 7 są zawsze usuwane z ciała pacjenta po ustaniu hemostazy czy też zdarza się ich pozostawianie w organizmie ludzkim.

Odpowiedź : Poz. 1-3  to hemostatyki  wchłanialne - pozostawiane w ciele .

Poz. 4 - niewchłanialny  - stosowany  bardzo oszczędnie

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga w części 7, poz.1 gazy hemostatycznej o pH zbliżonym do neutralnego?

Odpowiedź :  NIE.

Pytanie 3:

W trosce o zasady uczciwej konkurencji, w ramach wymogu przedstawienia badań bakteriobójczych gazy hemostatycznej dla części 7 poz. 1, prosimy o usunięcie tego zapisu.

Odpowiedź : Ponieważ jest to hemostatyk wchłanialny , pozostawiany w ciele ,  jest    wskazane , aby dla lepszej ochrony  pacjenta  był nasączony środkiem bakteriobójczym.

Pytanie 4

Czy w części 7 poz. 1: zamawiający ma na myśli gazę 100% wchłanianą w każdym środowisku tj. zarówno w kontakcie z krwią jak i płynami ustrojowymi?

Odpowiedź : W  każdym  środowisku .

Pytanie 5

Czy w części 7 poz. 1: Zamawiający ma na myśli gazę hemostatyczną, którą można stosować ze środkami przeciwzakaźnymi, trombiną jakich używa się podczas wielu procedur operacyjnych?

Odpowiedź :  NIE.

Pytanie 6 dot. Części 12 poz.1 :

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w tej pozycji na nić z igłą podwójną o długości 6,55 mm , przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odpowiedź : Tak.

Pytanie 7 dot. § 7 ust.1 wzór umowy :

Czy , ze względu na fakt , iż zasadność reklamacji jest rozpatrywana przez Kierownika Hurtowni  po otrzymaniu reklamowanego towaru , Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 7 ust.1 wg poniższej propozycji :

„ (...) w przypadku uznania reklamacji za zasadną w terminie siedmiu dni od zgłoszenia wady wraz z odesłaniem reklamowanego towaru lub braku , towar wadliwy wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru. ”

Odpowiedź : Tak.

Pytanie 8 dot. część 1

Czy zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w  w/w części dopuści nić wchłanialną o okresie podtrzymywania tkanki w 7 dniu ok. 70 % i czasie całkowitego wchłonięcia szwu 90 – 120 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian ?

Odpowiedź :  NIE.

Pytanie 9 dot. Części 2 , poz.1-12

Czy zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w części dopuści nić wchłanialną bez środka antybakteryjnego o okresie podtrzymania tkanki ok. 55-60 % siły podtrzymywania pierwotnego po 43 dniach po implantacji przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian ?

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 10 dot. Części 3 , poz. 3

Czy zamawiający w w/w pozycji dopuści , mimo przyjętej tolerancji , igłę o długości 6,4 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian ?

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 11 dot. Części 3 , poz. 5 , 8 , 10

Czy zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach skreśli z opisu igły przymiotnik „ dwuwklęsła ” ?

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 12 dot. Części 4 , poz. 1, 2, 3

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pozycjach igły nie czarnej bądź też wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu producenckiego ?

Odpowiedź :  NIE.

Pytanie 13 dot. Części 5

Czy zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w części dopuści nić wchłanialną bez środka antybakteryjnego o okresie całkowitego wchłonięcia szwu 54-70 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian ?

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 14 dot. Części 5 , poz. 1, 4

Czy zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach skreśli z opisu igły przymiotnik „ dwuwklęsła ” ?

Odpowiedź :  NIE.

Pytanie 15 dot. Części 6 , poz.1 –10

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczanie w w/w pozycjach nić poliestrową powlekaną silikonem przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian ?

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 16 dot. Części 6 , poz.14

Zwracamy się do zmawiającego z zapytaniem czy możliwe jest wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu producenckiego ?

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 17 dot. Części 11

Czy zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w części dopuści nić wchłanialną o okresie całkowitego wchłonięcia szwu 54-70 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian ?

Odpowiedź : TAK dopuszczamy .

Pytanie 18 dot. 13

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co zamawiający miał na myśli określając zszywki jako szerokie i standardowe ?

Odpowiedź : Standardowe – szer. 5,7 mm  ( ± 0,3 mm ), wysokość nóżki  3,9 mm (± 0,2 mm);

Szerokie         - szer.  6,9 mm ( ± 0,3 mm ) , wysokość nóżki 3,9 mm (± 0,2 mm )

Pytanie 19 dot. 13

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o odstąpienie wymogu , aby staplery skórne pokryte były policzterouroetylenem , przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian ?

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 20  dot. paragrafu 6 ust. 3

Prosimy o możliwość  dostarczenia dokumentów dopuszczających do stosowania wraz z umową .

Odpowiedź :  TAK.

Pytanie 21 dot. paragrafu 7 ust. 2

Prosimy o wykreślenie zapisu w paragrafie 7 ust. 2 .

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 22 dot. części 8 poz. 1 –4

Czy Zamawiający dopuści siatkę niewchłanialną , sterylną , wykonaną  z monofilamentowych włókien polipropylenowych w żądanych rozmiarach ?

Odpowiedź :  Nie.

Pytanie 23  dot. Części 8

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści siatkę 8 cm  x 12 cm ?

Odpowiedź : Tak.

Pytanie 24 dotyczy części 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe staplery skórne  z 35 zszywkami szerokimi i standardowymi  wykonanymi z materiału innego  niż policzteroetylen ?

Odpowiedź : Zgodnie z siwz.

Pytanie 25 dotyczy  części 13 poz. 2

Czy Zamawiający  dopuści złożenie oświadczenia , że zaoferowany produkt jest przeznaczony  do wielorazowego użytku  w miejsce potwierdzenia w/w informacji folderem ?

Odpowiedź: Tak.

Zatwierdził :

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

Lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa dnia  30.12.2009 r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/  05  / 2278  /10

Szanowni Państwo !

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, materiałów do zabezpieczenia przed krwawieniem z krawędzi kości, siatek częściowo wchłanialnych, drutu chirurgicznego, urządzenia do szycia laparoskopowego, klipsów  tytanowych dla potrzeb sal  operacyjnych , na okres 15 miesięcy , części 1 - 13.

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi :

- Czy Zamawiający w części 2 dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z poliglikonatu, o podtrzymywaniu tkankowym 75% po 14 dniach, 50% po 28 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu 160-180dni. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o jej merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź : NIE

- Czy Zamawiający z części 2 dopuści pozycji 4 igłę 37 mm, reszta parametrów bez zmian? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o jej merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź : TAK.

- Czy Zamawiający w Części 2 pozycjach 8, 10, 12 dopuści igłę bez określenia gruba, reszta parametrów bez zmian? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o jej merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź : NIE.

- Czy Zamawiający w części 4 pozycji 1 dopuści dł. igły 9 mm, reszta parametrów bez zmian? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o jej merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź : NIE.

- Czy Zamawiający w części 4 pozycji 8 dopuści dł igły 30 mm, (dopuszczona tolerancja uwzględnia igłę 31 mm) reszta parametrów bez zmian? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o jej merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź : TAK.

- Czy Zamawiający w części 5 dopuści Szew syntetyczny, pleciony, wykonany z glikolidu i laktydu, powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu- glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego, o podtrzymaniu tkankowym  80% po 14 dniach i 30% po 21 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu 56-70dni.

Odpowiedz: NIE.

- Czy Zamawiający w części 5 pozycji 1 dopuści igłę ½ koła bez określenia kosmetyczna, reszta parametrów bez zmian? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o jej merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź:  NIE.

- Czy Zamawiający w części 5 pozycji 4 dopuści igłę nie będącą igłą kosmetyczną przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź : NIE.

- Czy Zamawiający w części 5 pozycjach 17, 19, 22, 26, dopuści dł. igły 30 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o jej merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź : TAK.

- Czy Zamawiający w części 5 pozycji 20 dopuści dł. igły 37 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o jej merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź : TAK.

- Czy Zamawiający w części 5 pozycji 28 dopuści dł igły 48 mm, reszta parametrów bez zmian? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o jej merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź : NIE.

- Czy Zamawiający w części 5 pozycji 30 dopuści dł igły 40 mm, reszta parametrów bez zmian? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o jej merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź : NIE.

- Czy Zamawiający w części 5 pozycjach 30, 31 dopuści igłę bez określenia gruba, przy zachowaniu pozostałych parametrów? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o jej merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź : NIE.

- Czy Zamawiający w części 5 pozycji 32 dopuści dł nici 90 cm , reszta parametrów bez zmian? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o jej merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź : TAK.

- Czy Zamawiający w Części 8 dopuści siatkę polipropylenową lekką o gramaturze 38 g/m?

Odpowiedź : NIE.

- Czy Zamawiający w części 8 pozycji 2 dopuści rozmiar siatki 15x10 cm?

Odpowiedź : NIE.

- Czy Zamawiający wyłączy z części 2 pozycję 11 i 12 do osobnego pakietu np.2a ?

Odpowiedź : NIE.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

Lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa dnia  07.01.2010 r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/  05  /  26   /10

Szanowni Państwo !

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, materiałów do zabezpieczenia przed krwawieniem z krawędzi kości, siatek częściowo wchłanialnych, drutu chirurgicznego, urządzenia do szycia laparoskopowego, klipsów  tytanowych dla potrzeb sal  operacyjnych , na okres 15 miesięcy , części  1 - 13.

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi :

## Do części 2

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w pozycjach 4 i 6 igłę wzmocnioną

przy pozostawieniu reszty parametrów ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści w pozycjach 11 i 12 nić bez dodatku

antybakteryjnego ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści.

# Do części 5

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 w pozycji nr 1 i 4 igłę przyostrzoną

oraz o krzywiźnie ½ koła, reszta parametrów bez zmian ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 w pozycji nr 3 nić o długości 2 x 70 cm ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 3: Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 w pozycji 26 i 29 igłę pogrubioną ?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuści.

## Do części 8

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 8, poz. 1-4 siatek przepuklinowych

polipropylenowych monofilamentowych, częściowo wchłanialnych, powleczonych

wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego (kaprolactonu PGACL), czas absorbcji

części wchłanialnej 90-120 dni, gramatura po wchłonięciu 28 g/m²

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza

## Do części 9

Pytanie: Co Zamawiający ma na myśli w pakiecie 9 w kolumnie wymagany rozmiar „54x45cm” ?

Odpowiedź: winno być 4 x 45 cm.

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa dnia  19.01.2010 r

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/  05  /  86    /10

Szanowni Państwo !

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, materiałów do zabezpieczenia przed krwawieniem z krawędzi kości, siatek częściowo wchłanialnych, drutu chirurgicznego, urządzenia do szycia laparoskopowego, klipsów  tytanowych dla potrzeb sal  operacyjnych , na okres 15 miesięcy , części  1 - 13.

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi :

## Do części 12

Pytanie: Czy zamawiający dopuści w pakiecie 12 poz. 1 igłę o długości 6,4 mm przy

zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian ?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Wpłynęło po terminie

## Do części 11

Pytanie nr.1 – Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 11 nić plecionkową syntetyczną

wchłanialną zbudowaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną wchłaniającą

się 56-70 dni od zaimplantowania ?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Wpłynęło po terminie

Pytanie nr.2 – Czy zamawiający dopuści w pakiecie 11 poz. 1 igłę o długości 6,4 mm przy

zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian ?

Odpowiedź: Pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Wpłynęło po terminie

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak