Częstochowa dnia  26. 01.2010

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 9/ 128 /10

Szanowni Państwo !

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów jednojamowych SSI – 100 szt  i  elektrod

komorowych - 100 szt.

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi :

Pytanie 1 –  załącznik nr 1 do SIWZ  - parametr nr 3

„KROK REGULACJI CZĘSTOŚCI: <= 5/MIN W ZAKRESIE OD CZĘSTOŚCI NOMI-NALNEJ DO 12O/MIN , W POZOSTAŁYM ZAKRESIE <=10/MIN”

Czy Zamawiający dopuści stymulator jednojamowy z krokiem regulacji 5/min w całym zakresie regulacji, z pominięciem częstości magnetycznych 65/min oraz 85/min?

Odpowiedź : Tak.

Pytanie 2 – załącznik nr 1 do SIWZ – parametr nr 37

„WIDOCZNY W RTG ZNACZNIK KOŃCÓWKI ELEKTRODY AKTYWNEJ ( WKRĘCANEJ )”

Czy Zamawiający dopuści elektrody aktywne, które posiadają widoczny w RTG moment wysunięcia spirali mocującej?

Odpowiedź : Nie , ponieważ ważny jest monent pozycjonowania aktywnej elektrody poprzedzający wysuniecie spirali mocującej (uzyskania właściwego styku elektrody z mięśniem).

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

# Lek. med. Kazimierz Pankiewicz