Częstochowa, dnia  05.03.2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/20/ 393  /2010

Szanowni Państwo !

# Modyfikacja nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  wyrobów do angioplastyki

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

# Do pakietu 16 „Cewniki diagnostyczne”

Pytanie : Czy Zamawiający dopuści również cewniki diagnostyczne o średnicy wewnętrznej

min. 0,047" dla 6F ? Oferowane produkty spełniają identyczne funkcje użytkowe

i  jakościowe.

Odpowiedź:  NIE. Zamawiający nie wyraża zgody

# Do pakietu 20 „Cewniki balonowe do kontrapulsacji”

Pytanie : Czy Zamawiający dopuści również cewniki balonowe do kontrapulsacji o specjalnej

konstrukcji co-axial, minimalizującej opory przepływu helu ? Oferowane produkty

spełniają identyczne funkcje użytkowe i jakościowe.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia  10.03.2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/20/  410   /2010

Szanowni Państwo !

# Modyfikacja nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  wyrobów do angioplastyki

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

# Do pakietu 8 „Cewniki balonowe do predylatacji”

Pytanie: Czy  Zamawiający dopuści do przetargu cewnik którego shaft dystalny dla balonu

3,0 mm wynosi 2,6 F ?  Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  NIE. Zamawiający nie dopuszcza

# Do pakietu 25 „Zestawy Y-konektor z torquerem”

Pytanie: Czy  Zamawiający dopuści zaoferowanie Y konektorów o świetle wewnętrznym

zastawki 9F ? Pozostałe parametry jak w SIWZ

Odpowiedź:  TAK. Zamawiający dopuszcza

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia  15.03.2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/20/ 453  /2010

Szanowni Państwo !

# Modyfikacja nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  wyrobów do angioplastyki

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

# Do pakietu 20 – „Cewniki balonowe do kontrapulsacji „

Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

ARROW kompatybilnego z urządzeniem Datascope o konstrukcji wewnętrznej światła

innej niż co-lumen, która równie dobrze minimalizuje opory przepływu helu, oraz

dopuszczenie w zestawie koszulki dotętniczej o rozmiarze odpowiadającemu rozmiarowi

proponowanego cewnika w zależności od wagi pacjenta.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza

# Do pakietu  21 – „Linie do pomiaru ciśnienia „

Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dostarczanej obecnie w ramach umowy linii

z przetwornikiem Tranpsac do pomiaru ciśnienia kompatybilnej z używanymi przez

Zamawiającego monitorami Philips 190s, oferowana linia posiada następujące

parametry : współczynnik tłumienia > 0,2 ( im wyższy współczynnik tłumienia tym

lepsza impedancja wyjściowa) ; wysoka częstotliwość własna linii z przetwornikiem

> 200Hz ; zakres ciśnień od – 400 do 5000 mmHg ; odchylenie od wyzerowania

2 mmHg / 8h ; oporność wejściowa : 300 – 350 ohm ; oporność wyjściowa 300 ohm

nominalnie ; histereza pomiaru < 1 mmHg.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia  15.03.2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/20/ 456  /2010

Szanowni Państwo !

# Modyfikacja nr 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  wyrobów do angioplastyki

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

Do pakietu 29 – „System do protekcji przeciw mikroembolizacji”

Pytanie: Czy zamawiający dopuści system do protekcji przeciw mikroebolizacji o

następujących parametrach:

-przeznaczony do użycia jako prowadnik i system protekcji przeciwzatorowej w celu

zapobiegania rozprzestrzenianiu się i usuwania materiału zatorowego

(skrzeplina/resztki tkanek) podczas wykonywania zabiegów angioplastyki i

wszczepiania stentów w obwodowym układzie naczyniowym, tętnicach szyjnych,

tętnicach wieńcowych i przeszczepach żył odpiszczelowych

-typ rapid exchange

-profil zw. koszulki wprowadzającej 3.2F oraz profil koszulki ewakuacyjnej 4.3F

-filtr o porowatości 110 mikronów w postaci nitinolowej samorozprężalnej pętli z

poliuretanową membraną

-filtr umieszczony na prowadniku

-jeden rozmiar pasujący do naczyń od 3,5 do 5.5 mm

-długość użytkowa 190 i 300 cm

-prowadnik 0,014" zakończony 3 cm kształtowalną końcówką platynową cieniującą

we fluoroskopie

-kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F

-dobrze widoczny w skopii

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza

Do pakietu Nr 27 – „Systemy do usuwania ciał obcych z krwioobiegu”

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie pętli do usuwania ciał obcych z krwiobiegu, gdzie długość

użytkowa cewnika wynosi od 125 – 175 cm .

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza

Do pakietu Nr  30: Wkłady do strzykawki automatycznej

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie zamówienia wkładów do strzykawki

automatycznej kompatybilne z aparatem Angiomat Illumena do 50 szt, gdyż w

takich ilościach są fabrycznie pakowane ?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza

### Do SIWZ

Pytanie: Czy ze względu na wysoki koszt próbek i znajomość sprzętu Zamawiający odstąpi od

wymogu załączenia próbek do oferty, jeśli sprzęt był już dostarczany do Szpitala.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak