## WOJEWÓDZKI   SZPITAL   SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax: 34/ 3673674, e-mail: szp@data.pl www.szpitalparkitka.com.pl

Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

_______________________________________________________________________________________

Częstochowa, dn. 22.06.2010 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Szanowni Państwo

dot. przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ DLA ODDZIAŁÓW ORAZ PODODDZIAŁÓW CHIRURGICZNYCH

w ramach doposażenia sal operacyjnych Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej, Chirurgii Ogólnej

z Pododdziałem Urazów Wielonarządowych oraz Pododdziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/52/1242/10

WYJAŚNIENIA / 1/TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. 2007/223/1655 z późn. zmianami zostały wniesione pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim zainteresowanym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- Pytanie 1 (dotyczy pakietu nr 1 – zestaw elektronarzędzi akumulatorowych):

- Czy Zamawiający dopuszcza napęd akumulatorowy ortopedyczny do chirurgicznych zabiegów kostnych o następujących parametrach:

- Jednostka napędowa /autoklawowalna/ + pojemnik na akumulator - 3 szt.:

- Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne. Zakres obrotów /wiercenie/ 0-1450 obr./min i /rozwiertak /0-330 obr/min.

- Maksymalna prędkość obrotowa napędu bez końcówek 18.000 obr/min, kaniulacja maksymalna 4,1mm

- Maksymalny moment obrotowy /wiercenie / 3 Nm i rozwiercanie 13 Nm., moc maksymalna wejściowa 320W

- Napięcie robocze 25,2 V, czas ładowania normalny do 30 min, max 80min (całkowicie rozładowanej baterii)

- Elementy zasilające, elektryczne i napędowe (silnik elektryczny) znajdujące się poza rękojeścią – w module zasilającym razem z baterią

- Trzy tryby pracy (wiercenie/rozwiercanie, piła oscylacyjna, wiercenie oscylacyjne) oraz blokada napędu zmieniane przełącznikiem w pokrywie od spodu rękojeści, komora modułu zasilającego zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona.

- System wielofunkcyjny współpracującymi z różnorodnymi przyłączami mocowanymi w 8 różnych pozycjach względem rękojeści. ( min. 15 złączek, a w tym uchwyt typu Jacobs bezkluczowy 6,5 mm (z blokadą odkręcania), uchwyt rozwiertaków z redukcją obrotów zwiększającą moment obrotowy do min. 13 Nm, uchwyt kompatybilny do rozwiertaków kanału śródszpikowego AO i innych ,uchwyt do wprowadzania drutów Kirschnera w zakresie 1-4 mm, końcówka do wkręcenia śrub o zwiększonym momencie obrotowym)

- Współpraca z końcówka przezierną dla promieni RTG do blokowania dystalnego gwoździ śródszpikowych

- Współpraca z końcówkami dynamometrycznymi do wkręcania śrub (siła dokręcenia 1,5 i 4Nm) przyłączanymi bezpośrednio do wiertarki bez dodatkowych szybkozłączek.

- Dodatkowy moduł zasilający – 3szt.

- Zestaw do sterylnej wymiany modułu zasilającego – 1szt.

- Uchwyty – nasadka wiertarska – 3szt. :

- uchwyt trójszczękowy typu Jacobs z kluczem 0,5-7,3mm– do każdego rodzaju wierteł, drutów Kirschnera, śrub Schanza itp.

- Uchwyty – nasadka piła oscylacyjna – 3szt. :

- Płynna regulacja częstotliwości oscylacji min. 0-11000 osc/min (dla trybu pracy piła oscylacyjna), do wyboru mocowanie ostrzy kluczem i bezkluczowy

- Uchwyty – nasadka do rozwiercania (frezerska) AO duży – 3szt.:

- Uchwyt z szybkozłączką do rozwiercania, dostępne szybkozłącza: AO/ASIF, Hudson, Trinkle, Trinkle modyfikowany

- Uchwyty – adapter do nasadki do rozwiercania (frezerska) Harris – 3szt.:

Uchwyty – adapter do nasadki do rozwiercania (frezerska) do wyboru Harris, Hudson, Kuntscher, Trinkle, Trinkle modyfikowany – 1szt.:

Kosz stalowy perforowany z pokrywą ze specjalnymi statywami na osprzęt, umożliwiający mycie mechaniczne, sterylizację i przechowywanie. – 3szt.

- Olej do smarowania w aerozolu – 2 szt.

- Olej do smarowania w olejarce – 2 szt.

- Nasadka piły posuwisto-zwrotnej (wyrzynarki) – 3szt.

- Ładowarka i baterie

- Uniwersalna ładowarka do baterii Synthes z systemem monitorowania stanu naładowania baterii akumulatorowych, formatowaniem baterii oraz ich testowania,

- Moduł zasilający zawierający silnik napędu, elektronikę sterującą oraz baterie, nieautoklawalny, 1000 cykli ładowania

- Baterie w module zasilającym Litowo-jonowe 25.2V, nieautoklawalne, bez efektu „pamięci”, bez efektu samo-rozładowywania się, 1000 cykli ładowania

- Pojemność baterii w module zasilającym,1,2Ah

Możliwość mycia mechanicznego w środkach alkalicznych napędu i elementów wyposażenia.

Możliwość sterylizacji napędu i elementów wyposażenia (poza modułem zasilającym) w autoklawie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 (dotyczy pakietu nr 1 – zestaw elektronarzędzi akumulatorowych):

- Czy Zamawiający wymaga, aby zestawy elektronarzędzi akumulatorowych były wyposażone w ładowarkę do modułów zasilających/baterii– 1szt.?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. NMP w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dn. 24.06.2010 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Szanowni Państwo

dot. przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ DLA ODDZIAŁÓW ORAZ PODODDZIAŁÓW CHIRURGICZNYCH

w ramach doposażenia sal operacyjnych Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej, Chirurgii Ogólnej

z Pododdziałem Urazów Wielonarządowych oraz Pododdziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/52/1273/10

MODYFIKACJA / 1/TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. 2007/223/1655 z późn. zmianami zostały wniesione pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim zainteresowanym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- Pytanie 1 (dotyczy pakietu nr 2 – ORTOPANTOMOGRAF)

- Czy Zamawiający zgodnie z punktem 1 Formularza Asortymentowo-Cenowego zamawia 3 sztuki przedmiotu zamówienia, tj. Ortopantomograf?

Odpowiedź:

Zamawiający, w związku z omyłką pisarską w formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik Nr 1 do SIWZ w zakresie Pakietu Nr 2 informuje, że wymaga 1 sztuki przedmiotu zamówienia, tj. Ortopantomograf. Za utrudnienia przepraszamy.

Pytanie 2 (dotyczy pakietu nr 2 – ORTOPANTOMOGRAF)

- Obecnie w systemach pozycjonowania pacjenta nie stosuje się żarówek ze względu na ich ograniczoną żywotność i rozproszenie światła. Stosowane są natomiast diody laserowe, których żywotność wynosi 50 tysięcy godzin, co przy 15 godzinach użytkowania dziennie zapewnia okres eksploatacji 13 lat. W związku z tym nie widzimy konieczności zamawiania tego elementu „na zapas”. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o skreślenie punktu nr 32 „Żarówki do centratora - 3 szt.” w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, gdyż żarówki nie występują jako element składowy urządzenia.

Odpowiedź:

Tak - Zamawiający wykreśla punkt nr 32 „Żarówki do centratora - 3 szt.” w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, Załącznik Nr 1 do SIWZ, Pakiet Nr 2.

Pytanie 3 (dotyczy pakietu nr 2 – ORTOPANTOMOGRAF):

Czy Zamawiający w punkcie 30 Formularza Asortymentowo-Cenowego „Zagryzaki jednorazowe - 3000 sztuk” dopuszcza zaoferowanie zagryzaków wielorazowego użycia, do sterylizowania w ilości 10 sztuk wraz z osłonkami jednorazowymi w ilości 3000 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 4 (dotyczy pakietu nr 1 – zestaw elektronarzędzi akumulatorowych):

- Czy Zamawiający dopuszcza napęd akumulatorowy ortopedyczny do chirurgicznych zabiegów kostnych o następujących parametrach:

Napęd uniwersalny z wymiennymi nasadkami do wiercenia/rozwiercania/piła oscylacyjna/piła posuwisto-zwrotna o następujących parametrach/ilościach:
Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, obroty oscylacyjne. Zakres obrotów /wiercenie/ 0-1450 obr./min (3Nm) i /rozwiertak /0-330 obr/min (13Nm).

Kaniulacja maksymalna 4,1mm. Baterie Litowo-jonowe. Elementy zasilające, elektryczne i napędowe (silnik elektryczny) znajdujące się poza rękojeścią – w module zasilającym razem z baterią. Trzy tryby pracy (wiercenie/rozwiercanie, piła oscylacyjna, wiercenie oscylacyjne) oraz blokada napędu zmieniane przełącznikiem w pokrywie od spodu rękojeści, komora modułu zasilającego zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona. Nasadka piły oscylacyjna o częstotliwości max. 11000 osc/min.

Możliwość mycia mechanicznego w środkach alkalicznych napędu i elementów wyposażenia.

Możliwość sterylizacji napędu i elementów wyposażenia (poza modułem zasilającym) w autoklawie.

Jednostka napędowa /autoklawowalna/ + pojemnik na akumulator + pokrywa - 3 szt.

Dodatkowy moduł zasilający – 3szt.

Zestaw do sterylnej wymiany modułu zasilającego – 1szt.

Uchwyty – nasadka wiertarska z kluczem– 3szt.

Uchwyty – nasadka piła oscylacyjna – 3szt.

Uchwyty – nasadka do rozwiercania (frezerska) AO duży – 3szt.

Uchwyty – adapter do nasadki do rozwiercania (frezerska) Harris – 3szt.

Uchwyty – adapter do nasadki do rozwiercania (frezerska) do wyboru Harris, Hudson, Kuntscher, Trinkle, Trinkle modyfikowany – 1szt.

Kosz stalowy perforowany z pokrywą ze specjalnymi statywami na osprzęt, umożliwiający mycie mechaniczne, sterylizację i przechowywanie. – 3szt.

Olej do smarowania w aerozolu – 2 szt.

Olej do smarowania w olejarce – 2 szt.

Nasadka piły posuwisto-zwrotnej (wyrzynarki) – 3szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 (dotyczy pakietu nr 1 – zestaw elektronarzędzi akumulatorowych):

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ładowarki (1szt.) do zestawu elektronarzędzi akumulatorowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 30.06.2010 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10:15. Miejsce otwarcia ofert, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

UWAGA

Powyższe informacje są dla wszystkich Wykonawców wiążące. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić dokonane zmiany w przygotowanej ofercie.

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. NMP w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz