Częstochowa, dnia  13.08.2010 r

W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/69/ 1647 /2010

Szanowni Państwo !

# Modyfikacja nr 1

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do elektrostymulacji serca :  stymulatory ,  kardiowertery-defibrylatory ,rekordery  pętlowe ,intraducery  i elektrody  dla   potrzeb

Oddziału  Kardiologii.

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , udzielamy odpowiedzi:

Do pakietu  Nr 6 i 7   kardiowertery – defibrylatory  jednokomorowy ICD-VR i  dwukomorowe

ICD-DR

Pytanie 1: dotyczy  Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6 i 7  kardiowerter – defibrylator jedno –  i dwujamowy  o wadze 92 g , niewiele różniącej się od parametru wymaganego ?

Odpowiedź: TAK. Dopuszczamy.

Do pakietu  Nr 8   kardiowerter – defibrylator z funkcją resynchronizującą CRTD

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści  w pakiecie 8  kardiowerter – defibrylator resynchronizujący o wadze 94 g , niewiele różniącej się od parametru wymaganego ?

Odpowiedź:  TAK. Dopuszczamy.

Do pakietu nr 3 - stymulatory dwujamowe, dwuelektrodowe DDDR

Pytanie Nr 3 :Czy Zamawiający dopuści urządzenia z histerezą w obu kanałach stymulatora działającą w trybach jednojamowych?

Odpowiedź :  TAK.

Do pakietu  nr 6 - kardiowertery - defibrylatory jednokomorowe ICD-VR

Pytanie nr 4 : Czy ze względu na fakt, iż w kardiowerterach – defibrylatorach ICD – VR nie ma możliwości programowania polarności stymulacji LVring – Rvring (elektroda lewokomorowa nie jest częścią układu) Zamawiający odstąpi od parametru wymaganego  nr 8?

Odpowiedź : TAK, Zamawiający odstępuje od parametru wymaganego w pkt. 8 .

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający będzie punktował kardiowertery-defibrylatory jednokomorowe, które posiadają 28 minutową długość zapisu IEGM w pamięci holtera? Parametr ten w niewielkim stopniu różni się od parametru wymaganego przez Zamawiającego. Jednocześnie czy Zamawiający ma na myśli długość zapisu w dwóch kanałach?

Odpowiedź : TAK, dopuszczamy taką wartość IEGM . W przypadku zapisu jednokanałowego wartość  ta będzie przeliczana ze współczynnikiem  0,5 .

Do pakietu nr 7 – kardiowertery - defibrylatory dwukomorowe ICD-DR

Pytanie nr 6 : Czy ze względu na fakt, iż w kardiowerterach – defibrylatorach ICD  - DR nie ma możliwości programowania polarności stymulacji LVring – Rvring (elektroda lewokomorowa nie jest częścią układu) Zamawiający odstąpi od parametru wymaganego nr 8?

Odpowiedź :  TAK, Zamawiający odstępuje od parametru wymaganego w pkt. 8.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający będzie punktował kardiowertery-defibrylatory dwukomorowe, które posiadają 28 minutową długość zapisu IEGM w pamięci holtera? Parametr ten w niewielkim stopniu różni się od parametru wymaganego przez Zamawiającego. Jednocześnie czy Zamawiający ma na myśli długość zapisu w dwóch kanałach?

Odpowiedź : TAK, dopuszczamy taką wartość IEGM . W przypadku zapisu jednokanałowego wartość  ta będzie przeliczana ze współczynnikiem  0,5 .

Do pakietu nr 8 - kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą CRTD

Pytanie nr 8:Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym istnieją 3 możliwości programowania polarności stymulacji LV tip -LV ring, LV tip -RV coil, LV ring -RV coil w zamian za LV ring - RV ring?

Odpowiedź: NIE, gdyż  odstąpienie od tego wymogu zubaża możliwości różnych  ustawień  vektora stymulacji .

Pytanie nr 9:Czy Zamawiający dopuści elektrody lewokomorowe spełniające wymogi Zamawiającego tj.: uni-bipolarne, co najmniej 2 typy do wyboru o udowodnionej fiksacji, gdzie wypadanie jest < bądź = 4%? Wyniki badania wypadalności są bardzo zbliżone do wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź : TAK , Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający będzie punktował kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą, które posiadają 28 minutową długość zapisu IEGM w pamięci holtera? Parametr ten w niewielkim stopniu różni się od parametru wymaganego przez Zamawiającego. Jednocześnie czy Zamawiający ma na myśli długość zapisu w dwóch kanałach?

Odpowiedź : TAK, dopuszczamy taką wartość IEGM . W przypadku zapisu jednokanałowego wartość  ta będzie przeliczana ze współczynnikiem  0,5 .

Do pakietu nr 9 - implantowane rejestatory pętlowe ILR

Pytanie nr 11: Czy Zamawiający dopuści implantowane rejestratory pętlowe, które posiadają 15cc objętości? Parametr ten nieznacznie różni się od wymogu Zamawiającego.

Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza.

Do pakietu  nr 11 - systemy do intubacji zatoki wieńcowej

Pytanie nr 12: Czy Zamawiający dopuści cewnik zewnętrzny o końcówce radiocieniującej o długości 20 mm?

Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13: Czy Zamawiający dopuści kateter o sterowalnej deflektacji z jednym markerem końcówki?

Odpowiedź :  NIE, sterowana  deflektacja jest używana w  celu orientacji  objętościowej  , a nie płaskiej  w związku z czym wymagane są co najmniej  2 markery .

Do pakietu  Nr 2 – stymulatory dwujamowe , jednoelektrodowe VDD

Pytanie 14 : Czy Zamawiający dopuści stymulatory dwujamowe, jednoelektrodowe VDD z

dwoma typami rozmiarów elektrod dostosowujących się do przedsionka?

110 i 130 mm od koniuszka do pierwszego pierścienia przedsionkowego.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza .

Do pakietu  Nr 6 i 7  kardiowertery – defibrylatory  jednokomorowy ICD-VR i  dwukomorowe -

ICD-DR

Pytanie 15 : Czy Zamawiający może wyjaśnić parametr, który pojawił się w pakiecie nr 6, 7 „MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA POLARNOŚCI STYMULACJI LVring-RVring”

Odpowiedź : Zamawiający odstępuje  od  parametru wymaganego w pkt. 8  w pakiecie 6 i 7

( parametr ten dotyczy tylko ICD-CRTD).

Do pakietu Nr 6 i 7  kardiowertery – defibrylatory  jednokomorowy ICD-VR i  dwukomorowe -

ICD-DR  oraz do pakietu Nr 8 - Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą CRTD

Pytanie  16 : Czy Zamawiający będzie tak samo punktował sygnalizację poprzez wibrację urządzenia jak poprzez sygnał dźwiękowy?

Odpowiedź : TAK.

Do pakietu Nr 8 - Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą CRTD

Pytanie 17:   Czy Zamawiający dopuści Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą CRTD bez możliwości dostarczenia elektrod lewokomorowych unipolarnych, jeżeli w zamian zaoferujemy elektrodę lewokomorową bipolarną 4,3 F?

Odpowiedź : TAK, Zamawiający dopuszcza.

Zatwierdził  :

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

Lek. med. Grzegorz Kupczak