- Zamawiający:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

- 42-200 Częstochowa, ul Bialska 104/118

- Częstochowa, dnia 25 sierpnia 2010 r.

- Znak sprawy: W.Sz.S./DDZ-2411/P-8/68/  1745     /10

- Wykonawcy ubiegający się  o udzielenie

- zamówienia publicznego

- Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  nieprzekraczającej  kwoty  określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Nefrologii                            i Oddziału Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny siedzibą w Częstochowie przy ulicy Bialskiej 104/118, działając zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia            29 stycznia 2004 roku modyfikuje SIWZ oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania:

- PYTANIA

- Dotyczy pakietu nr 4:

- Pytanie nr 1:

- Proszę o doprecyzowanie, czy oferowane dygestorium musi posiadać zewnętrzny wentylator, usytuowany na górze urządzenia przed wejściem do kanału wentylacyjnego, w celu odciągania substancji toksycznych i niebezpiecznych ?

- Odpowiedz:

- TAK.

- Pytanie nr 2:

- Proszę o doprecyzowanie, czy oferowane dygestorium musi posiadać sygnalizator optyczny                       i dźwiękowy prawidłowego przepływu powietrza w dygestorium zgodny z obowiązującymi normami?

- Odpowiedz:

- TAK. Wymagamy.

- Pytanie nr 3:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dygestorium wyposażonego w górną szczelinę odciągową, ale bez możliwości jej zamknięcia klapą wychylną za pomocą dźwigni umieszczonej na panelu obok zaworów ?

- Odpowiedz:

- Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie nr 4:

- Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane dygestorium było zgodne z normą PN-EN 14175-2 oraz czy do oferty należy dołączyć deklarację zgodności z tą normą ?

- Odpowiedz:

- TAK.

- Dotyczy pakietu nr 2 poz. 6:

- Pytanie nr 5:

- Czy materac winien być zbudowany z zespolonych nierozłącznie ze sobą na całej długości komór co skutecznie zapobiega ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z twardym podłożem, których długość w części zmiennociśnieniowej jest min. 10% większa od szerokości materaca celem rozłożenia sił tarcia i poprzecznie tnących oddziaływujących na ciało leżącego pacjenta ?

- Odpowiedz:

- TAK.

- Dotyczy pakietu nr 4:

- Pytanie nr 6:

- Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do maksymalnie 8 tygodni od momentu podpisania stosownej umowy, gdyż średnio tyle trwa wyprodukowanie dygestorium odpowiadającego wymaganiom SIWZ ?

- Odpowiedz:

- Zamawiający dopuści termin realizacji  do maksymalnie 6 tygodni od momentu podpisania stosownej umowy z uwzględnieniem ostatecznej daty zakończenia montażu 31.10.2010 r.

- MODYFIKACJA

- Zamawiający  działając  zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia                  29 stycznia 2004 roku, dokonuje modyfikacji w pakiecie nr 2 (Załącznik Nr 3 do SIWZ).

- Zmianie ulega układ wierszy – tabela zawierająca parametry techniczne przedmiotu zamówienia – poprzez dodanie wiersza ,,System do pomiaru ciśnienia metodą Holtera (3 szt. rejestratorów + system/ oprogramowania ze stacją roboczą)”.

- Zamawiający w załączeniu przesyła zmodyfikowany  Załącznik Nr 3 (TABELĘ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PAKIET NR 2 DO SIWZ), który jest obowiązujący przy składaniu ofert.

- Zmodyfikowany formularz stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Złożenie oferty bez Załącznika skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Zamawiający informuje, iż kwota wadium dla zmodyfikowanego pakietu pozostaje bez zmian.

- Miejsce i termin składania ofert określone w paragrafie 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

- Z poważaniem

- Z-ca DYREKTORA

- ds. lecznictwa

- lek. med. Grzegorz Kupczak

- Załączniki: Zmodyfikowana tabela parametrów technicznych.

- ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

- P-8/68/10

- Pieczęć firmy

PARAMETRY TECHNICZNE

- Pakiet Nr 2

- Kardiomonitor (2 szt.)

- Pompa infuzyjna - strzykawkowa (4 szt.),

- Defibrylatora (1 szt.),

- Elektrokardiograf (2 szt.),

- System do pomiaru ciśnienia metodą Holtera (1 kpl),

- Materac przeciwodleżynowy (2 szt.)

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji 2010

# WYMAGANIA TECHNICZNE

| ## Lp. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ | OCENA Punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor (2 szt. ) |  |  |  |  |
| - 1. | Modułowa budowa systemu – moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu | TAK |  |  |
| - 2. | Komunikacja moduły – jednostka centralna poprzez złącze podczerwieni lub złącze typu wtyk -gniazdo | TAK |  | Podczerwień – 10 pkt. Wtyk – gniazdo – 1 pkt. |
| - 3. | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduły lub oddzielny ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 15“, rozdzielczość min. 1280 x 1024 | TAK |  | > 15” – 10 pkt. = 15” – 5 pkt. |
| - 4. | Chłodzenie monitora konwekcyjne lub mechaniczne (wentylatorem) | TAK |  | Konwekcyjne – 10 pkt. Mechaniczne – 1 pkt. |
| - 5. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |  |
| - 6. | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło nawigacyjne lub ekran dotykowy oraz przycisk na płycie czołowej monitora i na modułach | TAK |  | Ekran dotyko. – 10 pkt. Pokrętło– 5 pkt. |
| - 7. | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów min. 48 godz. | TAK |  |  |
| - 8. | Zasilanie monitora sieciowe i akumulatorowe | TAK |  |  |
| - 9. | Odporność toru ekg na impuls defibrylujący o napięciu min. 4000V | TAK |  |  |
|  | Pomiar EKG/ST/Resp |  |  |  |
| - 10. | Pomiar częstości pracy serca w zakresie, co najmniej 20 do 250 B/min | TAK |  |  |
| - 11. | Pomiar częstości oddechu w zakresie, co najmniej od 6 od 120 R/min | TAK |  |  |
| - 12. | Ustawienie granic alarmowych częstości granic serca, odchylenia odcinka ST, częstość oddechu oraz czasu trwania bezdechu | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną i inwazyjną |  |  |  |
| - 13. | Wyświetlenie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |  |
| - 14. | Ustawienie granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |  |
| - 15. | Tryb pracy ręczny | TAK |  |  |
| - 16. | Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 3 do 360 minut | TAK |  |  |
|  | Pomiar saturacji i pletyzmografia |  |  |  |
| - 17. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu | TAK |  |  |
| - 18. | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji | TAK |  |  |
| - 19. | Ustawienie granic alarmowych % saturacji oraz częstość pulsu | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury (dwa kanały) |  |  |  |
| - 20. | Wyświetlanie wartości temperatury w dwóch punktach ciała | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie |  |  |  |
| - 21. | 2 szt. kompletnych przewodów EKG 5 – odprowadzeniowych (klamry), 150 szt. jednorazowych elektrod EKG – dla 1 szt. kardiomonitora | TAK |  |  |
| - 22. | 2 komplety mankietów (w rozmiarach duży,mały, średni) i drenów do NIBP – dla 1 szt. kardiomonitora | TAK |  |  |
| - 23. | 2 szt. kompletnych czujników SpO2 wielokrotnego użytku dla dorosłych na palec w formie klipsa – dla 1 szt. kardiomonitora | TAK |  |  |
| - 24. | 4 szt. czujników temperatury wielorazowego użytku (2 szt. powierzchniowych, 2 szt. centralnych) wraz z niezbędnymi materiałami pomocniczymi np. dedykowanymi naklejkami – dla 1 szt. kardiomonitora | TAK |  |  |
| - 25. | 2 przewody interfejsowe do pomiaru IBP oraz 10 jednorazowych przetworników – dla 1 szt. kardiomonitora | TAK |  |  |
| - 26. | Kompletne statywy jezdny z koszem na akcesoria do instalacji kardiomonitorów | TAK |  |  |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa (4 szt.) |  |  |  |  |
| - 27. | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC | TAK |  |  |
| - 28. | Ochrona przed porażeniem, odporność na defibrylację | TAK |  |  |
| - 29. | Ochrona przed zalaniem | TAK |  |  |
| - 30. | Możliwość stosowania strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. | TAK |  |  |
| - 31. | Możliwość stosowania strzykawek krajowych; podać, jakich | TAK |  |  |
| - 32. | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | TAK |  |  |
| - 33. | Strzykawka montowana od czoła pompy | TAK |  |  |
| - 34. | Szybkość dozowania min. 1000 ml/h | TAK |  |  |
| - 35. | Szybkość dozowania Bolus-a min. 1200 ml/h | TAK |  |  |
| - 36. | Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną dawką) | TAK |  |  |
| - 37. | Możliwość ustawienia parametrów podaży Bolusa: - dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |
| - 38. | Możliwość zmiany parametrów Bolusa bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |  |
| - 39. | Możliwość ustawiania parametrów podaży dawki indukcyjnej (wysycającej): - dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |
| - 40. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ng, μg, mg, - mIU, IU, kIU, - na kg wagi ciała lub nie, - na min, godz., dobę. | TAK |  |  |
| - 41. | Możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: - koncentracji leku - szybkości dawkowania - dawki i czasu lub szybkości podaży bolusa - dawki i czasu lub szybkości podaży dawki indukcyjnej - limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu Pojemność biblioteki leków w pompie min. 80 leków | TAK |  |  |
| - 42. | Klawiatura numeryczna lub funkcyjna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |  |
| - 43. | Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 7 poziomy. | TAK |  |  |
| - 44. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |  |
| - 45. | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |  |
| - 46. | Alarmy: - 5 min do opróżnienia strzykawki - pusta strzykawka - 5 min do końca podaży zaprogramowanej objętości - podana zaprogramowana objętość - okluzja - nieprawidłowe mocowanie strzykawki - 30 min do rozładowania akumulatora - akumulator rozładowany - zanik zasilania sieciowego - pompa uszkodzona | TAK |  |  |
| - 47. | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 1000 zdarzeń | TAK |  |  |
| - 48. | Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |  |
| - 49. | Czas ładowania akumulatora do 100% maks 12 h | TAK |  |  |
| - 50. | Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymagające montażu lub demontażu uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. | TAK |  |  |
| - 51. | Klema mocująca z możliwością obrócenia w celu przyłączenia do rur poziomych | TAK |  |  |
| - 52. | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający demontażu przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |  |
| - 53. | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |  |
| - 54. | Stacja dokująca / uchwyt 2 szt. umożliwiający łączenie dwóch pomp i łatwe ich przenoszenie. | TAK |  |  |
| - 55. | Automatyczne przyłączenie zasilania do pomp | TAK |  |  |
| Defibrylator (1 szt.) |  |  |  |  |
| - 56. | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji | TAK |  |  |
| - 57. | Urządzenie odporne na wstrząsy i wibracje, uderzenia i upadki – podać testy | TAK |  |  |
| - 58. | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 8,5 kg | TAK |  | Najlżejszy – 5 pkt. Pozostałe – 1 pkt. |
| - 59. | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 8’’ | TAK |  | ≥ 6” – 5 pkt. < 6” – 1 pkt. |
| - 60. | Wyświetlania na ekranie min. 3 krzywych dynamicznych. | TAK |  |  |
| - 61. | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |  |
| - 62. | Ustawienie przez użytkownika i zapisania minimum 4 własnych konfiguracji ekranu | TAK |  |  |
| - 63. | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |  |
| - 64. | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 200 J | TAK |  |  |
| - 65. | Czas ładowania do energii 200 J max. 6 sekund | TAK |  | ≤ 5 s – 5 pkt. > 5 s – 1 pkt. |
| - 66. | Możliwość wyboru jednego spośród minimum 20 poziomów energii defibrylacji | TAK |  |  |
| - 67. | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym | TAK |  |  |
| - 68. | Energia defibrylacji w trybie AED min. od 100 do 360 J | TAK |  |  |
| - 69. | Programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią 200 J i większą | TAK |  |  |
| - 70. | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |  |
| - 71. | Przycisk rozładowania energii | TAK |  |  |
| - 72. | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |  |
| - 73. | Wykonania kardiowersji | TAK |  |  |
| - 74. | Wykonania defibrylacji półautomatycznej za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |  |
| - 75. | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna | TAK |  |  |
| - 76. | Tryby stymulacji: sztywny i na żądanie | TAK |  |  |
| - 77. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 0 do 200 mA | TAK |  |  |
| - 78. | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 40 do 170 imp/min | TAK |  |  |
| - 79. | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |  |
| - 80. | Papier o szerokości min. 50 mm, 10 szt. rolek/składek | TAK |  |  |
| - 81. | Wydruku w czasie rzeczywistym minimum 3 krzywych | TAK |  |  |
| - 82. | Zasilanie systemu i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V | TAK |  |  |
| - 83. | Wskaźnik naładowania akumulatorów na ekranie monitora i na akumulatorze | TAK |  |  |
| - 84. | Akumulator bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |  |
| - 85. | Czas pracy (monitorowania) na akumulatorach w pełni naładowanych dla urządzenia minimum 4 godziny | TAK |  | > 4 h – 5 pkt. = 4 h – 1 pkt. |
| - 86. | Wyświetlanie czasu pracy urządzenia zasilanego bateriami w minutach. | TAK |  |  |
| - 87. | Wykonania min. 100 defibrylacji z maksymalną energią na w pełni naładowanych bateriach | TAK |  |  |
| - 88. | Ładowanie baterii w urządzeniu od 0 do 100 % w czasie do 3 godzin | TAK |  |  |
| - 89. | Monitorowanie EKG min. 3 odprowadzeń, przewód pacjenta na wyposażeniu w postaci przewodu głównego i przewodów odprowadzeniowych rozłącznych | TAK |  |  |
| - 90. | a. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. | TAK |  |  |
| - 91. | b. Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; | TAK |  |  |
| - 92. | c. Pomiar respiracji w zakresie od 0 do 120 rpm | TAK |  |  |
| - 93. | Możliwość rozbudowy o Pomiar saturacji (SpO2) za pomocą czujnika na palec w zakresie 1-100% | TAK |  |  |
| - 94. | Możliwość rozbudowy o Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP): metoda pomiaru oscylometryczna, zakres pomiaru od 10-270 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny, na wyposażeniu mankiet dla dorosłych | TAK |  |  |
| - 95. | Możliwość rozbudowy o Pomiar temperatury: zakres pomiaru od 0 do 50 ºC | TAK |  |  |
| - 96. | Możliwość rozbudowy o Pomiar CO2 | TAK |  |  |
| - 97. | Ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |  |
| - 98. | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
| - 99. | Polskojęzyczna wersja oprogramowania | TAK |  |  |
| Elektrokardiograf (2 szt.) |  |  |  |  |
| - 100. | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń | TAK |  |  |
| - 101. | Wewnętrzne zabezpieczenie przed defibrylacją | TAK |  |  |
| - 102. | Czułość pomiarowa 2,5; 5; 10; 20 mm/mV i AUTO | TAK |  |  |
| - 103. | Automatyczny dobór czułości zapisu | TAK |  |  |
| - 104. | Prędkość przesuwu papieru 5; 10; 12.5; 25; 50 mm/s | TAK |  |  |
| - 105. | Tryby pracy ręczny, automatyczny | TAK |  |  |
| - 106. | Rozpoznawanie rozrusznika serca | TAK |  |  |
| - 107. | Wydruk kopii badania | TAK |  |  |
| - 108. | Sygnalizacja i wskazanie niepodłączonych elektrod w formie graficznej lub tekstowej | TAK |  |  |
| - 109. | Sygnalizacja braku papieru | TAK |  |  |
| - 110. | Autotest aparatu | TAK |  |  |
| - 111. | Archiwizacji na komputerze i wydruku w formacie A4 | TAK |  |  |
| - 112. | Program pomiaru parametrów EKG (Analiza) automatyczna i półautomatyczna | TAK |  |  |
| - 113. | Analiza zespołów uśrednionych i edycja położenia oznaczeń początków i końców załamków P i T oraz zespołu QRS | TAK |  |  |
| - 114. | Słowna interpretacja | TAK |  |  |
| - 115. | Program analizy rytmu | TAK |  |  |
| - 116. | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych 50Hz i pochodzenia mięśniowego 25/35Hz; automatyczna regulacja linii izoelektrycznej | TAK |  |  |
| - 117. | Drukarka termiczna wysokiej rozdzielczości | TAK |  |  |
| - 118. | Szerokość papieru 110mm | TAK |  |  |
| - 119. | Klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna | TAK |  |  |
| - 120. | Klawiatura foliowa | TAK |  |  |
| - 121. | Wydruk 3, 6 i 12-kanałowy | TAK |  |  |
| - 122. | Zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |  |
| - 123. | Waga aparatu max. 3 kg | TAK |  |  |
| - 124. | Pamięć badań min. 2500 | TAK |  |  |
| - 125. | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | TAK |  |  |
| - 126. | Ekran graficzny z funkcją obserwacji w czasie rzeczywistym sygnałów EKG rozdzielczość 640x480 pikseli, przekątna min. 5,7cala | TAK |  |  |
| - 127. | Obserwacja analizy i interpretacji na ekranie | TAK |  |  |
| - 128. | Interfejs komputerowy USB, Bluetooth, | TAK |  |  |
| - 129. | Obserwacja analizy i interpretacja na ekranie | TAK |  |  |
| - 130. | Kalendarz graficzny | TAK |  |  |
| - 131. | Wbudowany czytnik kart MMC/SD | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie | TAK |  |  |
| - 132. | Wózek jezdny z wysięgnikiem/uchwytem na przewód pacjenta dla każdego z aparatów | TAK |  |  |
| - 133. | Komplet elektrod piersiowych i kończynowych dla każdego z aparatów | TAK |  |  |
| - 134. | Przewód pacjenta po 2 szt. dla każdego z aparatów | TAK |  |  |
| - 135. | Papier do drukarki po 30 rolek/składek dla każdego z aparatów | TAK |  |  |
| - 136. | Elektrody piersiowe jednorazowe po 60 szt. na każdy z aparatów | TAK |  |  |
| System do pomiaru ciśnienia metodą Holtera (3 szt. rejestratorów + system /oprogramowanie ze stacją roboczą). |  |  |  |  |
| - 137. | Czas zapisu badania ≤ 24h | TAK |  |  |
| - 138. | Odstępy czasowe pomiędzy pomiarami 10,15,30,45 min | TAK |  |  |
| - 139. | Cyfrowy zapis badania | TAK |  |  |
| - 140. | Wyświeltacz LCD z przyciskiem start /stop | TAK |  |  |
| - 141. | Wyświetlane komunikaty na LCD ciśnień skurczowych i rozkurczowych oraz tętna | TAK |  |  |
| - 142. | Oscylometryczna metoda pomiaru ciśnienia | TAK |  |  |
| - 143. | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 25-260 mmHg | TAK |  |  |
| - 144. | Dokładność pomiaru ±3 mmHg | TAK |  |  |
| - 145. | Zakres częstości akcji serca 40-200 uderzeń na minutę | TAK |  |  |
| - 146. | Automatyczny zawór spustowy | TAK |  |  |
| - 147. | Wymiary max. 125 x 90 x 40 mm | TAK |  |  |
| - 148. | Waga wraz z bateriami/akumulatorami max. 370 g | TAK |  |  |
| - 149. | Rejestrator na 2 szt. baterii/akumulatorów | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |  |
| - 150. | W języku polskim | TAK |  |  |
| - 151. | Zmierzenie ciśnienia przed rozpoczęciem badania metodą holtera | TAK |  |  |
| - 152. | Automatyczna analiza po odczytaniu badania | TAK |  |  |
| - 153. | Automatyczny zapis badania do bazy danych | TAK |  |  |
| - 154. | Wydruk statystyk BP i tabeli BP | TAK |  |  |
| - 155. | Archiwizacja na CD/DVD | TAK |  |  |
| - 156. | Ustawienia z podziałem dzień - noc | TAK |  |  |
| - 157. | Statystyka ciśnienia: dzień, noc, razem | TAK |  |  |
| - 158. | System rejestracji ciśnienia tętniczego krwi , oprogramowanie do zainstalowania na zestawie komputerowym, z możliwością wykorzystywania do holterów EKG | TAK |  |  |
| - 159. | Pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotliwości rymu serca | TAK |  |  |
| - 160. | Statystyka dostępna dla całego badania oraz dla każdego z okresów pomiarowych | TAK |  |  |
| - 161. | Analiza pomiarów zarówno metodą ważoną i nieważoną czasowo. | TAK |  |  |
| - 162. | Automatyczne rozpoznawanie błędnych pomiarów | TAK |  |  |
| - 163. | Rejestrator z pamięcią wewnętrzną | TAK |  |  |
| - 164. | Prezentacja wyników ostatniego zapisanego pomiaru (na życzenie użytkownika) | TAK |  |  |
| - 165. | Graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów | TAK |  |  |
| - 166. | Automatyczne dobieranie ciśnienia | TAK |  |  |
| - 167. | Pomiar na żądanie EVENT | TAK |  |  |
| - 168. | Nieograniczony czas przechowywania badań w pamięci | TAK |  |  |
| - 169. | Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |  |
| - 170. | Pamięć wewnętrzny min. 240 pomiarów | TAK |  |  |
| - 171. | Możliwość o rozbudowę systemu o holter EKG i holter kombinowany EKG i RR | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie | TAK |  |  |
| - 172. | Oprogramowanie na płycie CD w języku polskim | TAK |  |  |
| - 173. | Akumulatory AA 12 szt. Z ładowarką | TAK |  |  |
| - 174. | Torba i pas na każdy z rejestratorów | TAK |  |  |
| - 175. | Zestaw 3 szt. mankietów w rozmiarach mały, średni i duży z drenami do połączenia z rejestratorem dla każdego z rejestratorów. | TAK |  |  |
| - 176. | Zestaw komputerowy: z pamięcią operacyjną 2 x 1 GB, dysk twardy o pojemności co najmniej 250 GB, mysz, klawiatura, monitor LCD min. 19” , system operacyjny WINDOWS XP , drukarka laserowa monohromatyczna HP P2015, stolik pod zestaw. | TAK |  |  |
| Materac przeciwodleżynowy (2 szt.) |  |  |  |  |
| - 177. | Materac pneumatyczny z systemem pracy zmiennociśnieniowym, komory wypełniane naprzemiennie, co druga, w kilkunastu rzędach, cykl ± 10min. | TAK |  |  |
| - 178. | Ciśnienie wywierane na ciało pacjenta przez materac w granicach 30-80 mmHg, regulowane ręcznie w zależności od wagi i pozycji pacjenta – do potwierdzenia w materaiałech producenta. | TAK |  |  |
| - 179. | Materac zapewniający ciśnienie poniżej 20mmHg w czasie min. 20% cyklu pracy materaca – do potwierdzenia w materiałach producenta. | TAK |  |  |
| - 180. | Limit wagi pacjenta min. 130 kg. | TAK |  |  |
| - 181. | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny, zawieszony w ramie łóżka, z możliwością ustawienia na podłodze. Zasilany AC 230V, 50Hz ±10%. Wyposażony we wskaźniki sygnalizujące pracęmateraca i brak właściwego ciśnienia – z sygnalizacją świetlną. | TAK |  |  |
| - 182. | Materac z możliwością szybkiego spuszczenia powietrza – zawór CPR – do potwierdzenia w materiałach producenta. | TAK |  |  |
| - 183. | Materac kładziony na standardowy materac szpitalny | TAK |  |  |
| - 184. | Materac wykonany z trwałego poliuretanu, zapewniającego wieloletnie użytkowanie. | TAK |  |  |
| - 185. | Zbudowany w zespolonych ze sobą komór, wymiennych lyb równoważnych. | TAK |  |  |
| - 186. | Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka intensywnej terapii, wysokość komór 9-13cm. | TAK |  |  |
| - 187. | Materac pokryty odpinanym, półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną i powietrze, zatrzymujące ciezcze, wykonanym z materiału rozciągliwego we wszystkich kierunkach. | TAK |  |  |
| - 188. | Możliwość mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
| - 189. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |  |
| - 190. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2010 | TAK |  |  |
| - 191. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały asortyment z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  | ≥36 miesięcy – 40 pkt. <36 miesięcy – 20 pkt. |
| - 192. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | TAK |  |  |
| - 193. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni. | TAK |  |  |
| - 194. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |  |
| - 195. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |  |
| - 196. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych, przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy systemu o inne moduły. | TAK |  |  |
| - 197. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim, | TAK |  |  |
| - 198. | Firmowe materiały informacyjne zawierające parametry techniczno - eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie. | TAK |  |  |
| - 199. | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, | TAK |  |  |
| - 200. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatów. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |  |
| - 201. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |  |

Gwarancja:  ………………………………. (min 24 miesiące)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: ...........................................

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów

- .....................................................................

- Pieczęć imienna i podpisy osób

- uprawnionych do składania oświadczeń woli

- w imieniu Wykonawcy

- Ponadto Zamawiający poprawia pomyłkę redakcyjną zaistniałą w paragrafie 7 ust. 1 do SIWZ. Winno być: e-mail: szp@data.pl .

- Zamawiający:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

- 42-200 Częstochowa, ul Bialska 104/118

- Częstochowa, dnia 27 sierpnia 2010 r.

- Znak sprawy: W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/68/1767/10

- Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

- zamówienia publicznego

- Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  nieprzekraczającej  kwoty  określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Nefrologii                            i Oddziału Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny siedzibą w Częstochowie przy ulicy Bialskiej 104/118, działając zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia            29 stycznia 2004 roku udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

- Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1:

- Pytanie nr 1:

- Proszę o doprecyzowanie opisu Asystora przy konsoli. Wymiary, ilość itp. Czy ma posiadać certyfikat wyrobu medycznego ?

- Odpowiedz:

- Wymiary Asystora: 50 cm x 52 cm x 80 cm – trzy szuflady.

- Konieczny atest na wyrób medyczny.

- Zamawiający informuje, iż kwota wadium dla zmodyfikowanego pakietu pozostaje bez zmian.

- Miejsce i termin składania ofert określone w paragrafie 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

- Z poważaniem

- Z-ca DYREKTORA

- ds. lecznictwa

- lek. med. Grzegorz Kupczak

- Zamawiający:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

- 42-200 Częstochowa. ul. Bialska 104/118

- Częstochowa, dnia 31 sierpnia 2010 r.

- Znak sprawy: W.Sz.S./DDZ-2411/P-8/68/1787/2010

- Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

- zamówienia publicznego

- Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Nefrologii                     i Oddziału Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 działając zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz udziela odpowiedzi.

- Dotyczy pakietu nr  2 poz. 3 (Defibrylatora):

- Pytanie nr 1:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie defibrylatora zasilanego z sieci i bezobsługowych akumulatorów (bez konieczności ich wyjmowania z urządzenia) pozwalających na wykonanie minimum 140 defibrylacji energią 200J i 135 minut monitorowania, z informacją tekstową i dźwiękową o zbliżającym się rozładowaniu.

- Odpowiedz:

- Zamawiający dopuści.

- Pytanie nr 2:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nowoczesnego defibrylatora z kolorowym ekranem TFT o przekątnej powyżej 5,6” wyświetlającym i drukującym na drukarce 2 krzywe dynamiczne ?

- Odpowiedz:

- Zamawiający dopuści.

- Pytanie nr 3:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie defibrylatora z zakresem energii dwufazowych od 2 do 360J i 150-360 J w trybie AED, oraz łyżkami twardymi pozwalającymi na naładowanie wybranej energii i wykonanie defibrylacji, co jest zgodne z obowiązującymi wytycznymi AHA, ERC i Polskiej Rady Resuscytacji 2005 ?

- Odpowiedz:

- Zamawiający dopuści.

- Pytanie nr 4:

- Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany defibrylator zapewnił automatyczne codzienne                  samotestowanie bez udziału użytkownika, co gwarantuje zachowanie standardów ISO i bezpieczeństwa pacjenta oraz komfort pracy personelu ?

- Odpowiedz:

- Dopuszcza. Nie wymaga.

- Pytanie nr 5:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie defibrylatora z pomiarem częstości akcji serca w zakresie 20-350 bpm, bez pomiaru respiracji i bez możliwości rozbudowy o moduły pomiaru temperatury, NIBP i CO2 ?

- Uzasadnienie: Wymóg ewentualnej przyszłej rozbudowy defibrylatora o moduły dublujące parametry monitorowane w wyspecyfikowanych w tym pakiecie kardiomonitorach  zmusza  do zaoferowania droższego defibrylatora i naraża Zamawiającego na nieuzasadnione koszty, bez faktycznej potrzeby przyszłej rozbudowy tego urządzenia.

- Odpowiedz:

- Zamawiający dopuści.

- Dotyczy pakietu nr 2 (Kardiomonitora):

- Pytanie nr 6:

1. pkt.3

Czy dopuszczą Państwo monitor o rozdzielczości 1024 x 768?

Odpowiedz:

Dopuszczamy.

2. pkt.7

Czy dopuszczą Państwo monitor z pamięcią trendów 24 h i rozdzielczością 1 min?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

3. pkt.9

Czy dopuszczą Państwo monitor z zasilaniem sieciowym i pamięcią danych i ustawień podtrzymywaną     akumulatorem i pozwalającą na ich przenoszenie między monitorami?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakiet nr 2 (Defibrylator):

Pytanie nr 7:

Ze względu na wymagania SIWZ umożliwiające zaoferowanie jedynie defibrylatora Beneheart firmy Mindray dystrybuowanego w Polsce wyłącznie przez firmę AxMediTec zwracamy się z prośbą o pozytywne odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania, co umożliwi uczciwą konkurencję i złożenie ofert innym czołowym producentom:

1. pkt. 88

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie defibrylatora zasilanego z akumulatorów bardzo dużej     pojemności ładowanych w zewnętrznej ładowarce 230V w czasie poniżej 4,5 h o d 0 do 100% pojemności, możliwością przerywania ładowania w dowolnym momencie i graficznym wskaźnikiem pojemności na ekranie i akumulatorach?

Uzasadnienie: zaoferowanie akumulatorów o zwiększonej pojemności jest korzystniejsze dla Zamawiającego, ale może wiązać się wydłużeniem czasu ich ładowania.

Odpowiedz:

Dopuści.

2. pkt. 58

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nowoczesnego defibrylatora o masie ok. 10 kg?

- Odpowiedz:

- Dopuści.

3.pkt. 68

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie defibrylatora z zakresem energii dwufazowych od 2 do 360J i 150-360 J w trybie AED, co jest zgodne z obowiązującymi wytycznymi AHA, ERC i Polskiej Rady Resuscytacji 2005?

Odpowiedz:

Dopuści

4. pkt. 93

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie defibrylatora z pomiarem respiracji jako opcją przy rozbudowie o moduł EtCO2?

Odpowiedz:

Dopuści.

5. pkt. 94, 95

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie defibrylatora z możliwością rozbudowy o moduł pomiaru NIBP w zakresie 15-255 mmHg, z pomiarem częstości akcji serca w zakresie 20-300 bpm i bez możliwości rozbudowy o moduł pomiaru temperatury?

Odpowiedz:

Dopuści.

Dotyczy pakiet nr 2  (Elektrokardiograf):

Pytanie nr 8:

Pkt. 104

Czy Zamawiający dopuści aparat z prędkością przesuwu papieru: 5; 10; 25; 50 mm/s?

Przesuw 12.5 jest bardzo blisko przesuwu 10 co nie ma wpływu na podstawową funkcjonalność aparatu.

Odpowiedz:

Dopuści.

Pkt. 112

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny program do automatycznej analizy i interpretacji pomiarów parametrów EKG  oparty na bazie CSE zgonie z normą PN EN 60601-2-51.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 115

Czy Zmawiający dopuści analizę rytmu wyznaczana z reprezentanta QRS w analizie EKG?

HR monitorowane oraz wyświetlane na   ekranie aparatu w sposób ciągły.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 128

Czy Zamawiający w zamian interfejsu Bluetooth dopuści aparat z 3  portami USB w celu równolegle zachodzącej (jednoczesnej) komunikacji z PC, laserową drukarką zewnętrzną, pamięcią USB (np. PenDrive).

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 130

Czy Zamawiający dopuści w zamian kalendarza graficznego rozwiązanie umożliwiające ustawienie daty oraz godziny w celu dokładnego określenia przeprowadzonych badań EKG?

Odpowiedz:

Dopuści.

Pkt. 131

Czy Zamawiający dopuści  wbudowany czytnik kart SD wewnątrz aparatu?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 9 (Holter):

Zamawiający w opisie parametrów technicznych (Załącznik nr.3), nie  określił od którego punktu zaczyna się opis  systemu do pomiaru ciśnienia metodą Holtera. Prosimy określić to w odpowiedziach.

Odpowiedz:

Zostało wcześniej zgłoszone.

Pkt. 161

Czy Zamawiający dopuści analizę pomiarów zaawansowanymi metodami statystycznymi w zamian metody ważonej oraz nieważonej ?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 171

Czy Zmawiający dopuści możliwość rozbudowy systemu polegające na ewentualnym doinstalowaniu oprogramowania do holtera EKG ?

Odpowiedz:

Dopuści.

Dotyczy pakiet nr 2 (Zestaw komputerowy pkt. 176):

Pytanie Nr 10:

Zwracamy się z prośbą o określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych dla drukarki laserowej monochromatycznej, lub określenie innego modelu, ponieważ podany przez Zamawiającego model jest wycofany ze sprzedaży.

Odpowiedz:

Proponuję model HP  P 2055 DM.

Dotyczy pakietu nr 5:

Pakiet nr 11:

Proszę o sprecyzowanie czy szafka powinna posiadać front z płyty jak widać na rysunku czy ze szkła jak zapisano w specyfikacji

Odpowiedz:

Szafa powinna posiadać front z płyty.

Pytanie nr 12

Proszę o sprecyzowanie czy szafka powinna posiadać front ze szkła jak widać na rysunku czy z płyty jak zapisano w specyfikacji:

Odpowiedz:

Szafka powinna posiadać front z płyty.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek. med. Grzegorz Kupczak