Częstochowa , dnia  04-03-2011 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/ P-8/ 015/  702  / 11

Szanowni Państwo !

# Wyjaśnienia 1

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :           odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych  dla Zakładu  Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK ,odczynników do   badań immunohistochemicznych firmy DAKO lub  równoważnych dla  Pracowni Histopatologicznej oraz odczynników do badań scyntygraficznych

dla Pracowni Izotopowej według Załącznika Nr 1

Znak sprawy W. Sz. S. DDZ-2411/P-8/ 015/11

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań  , Zamawiający udziela odpowiedzi:

Prosimy o odpowiedź na pytania:

Pytanie 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby opis przedmiotu  zamówienia np.: foldery, prospekty, karty katalogowe, ulotki metodyczne zostały dołączone do oferty osobno w formie książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie?

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 2 : dotyczy części 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę ,aby dostawa analizatora i jego instalacja nastąpiły w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy oraz odpowiednio zmieni zapisy SIWZ? 
Uzasadnienie: analizatory muszą być sprowadzone z zagranicy, skomplikowane procedury celne nie pozwalają na zagwarantowanie ich dostarczenia w ciągu 14  dni.

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 3 : Czy Zamawiający wyraża zgodę  określenie terminu płatności na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przez wykonawcę odnośnie opłat dzierżawnych za aparat dotyczy części 1?
Uzasadnienie: Przepisy odnoszące się do podatku VAT nie pozwalają na zastosowanie, w odniesieniu do usług dzierżawy, terminu płatności dłuższego niż 30 dni od dnia wystawienia faktury. Zgodnie z Art.19 ust.13 pkt 4) Ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze(...). Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Ministra Finansów do tejże ustawy,  faktury z tytułu usług dzierżawy nie mogą być wystawiane  wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (§ 11 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ). W praktyce oznacza to dopuszczalny nie dłuższy niż 30 dni termin płatności za usługi najmu, dzierżawy, leasingu i inne o podobnym charakterze.

Odpowiedź :  TAK.

Pytanie 4 : Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zał. nr 1 cześć 1 punkt 2 Dzierżawa  analizatora do badań z zakresu immunochemii dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej     W. Sz. S przy ul. PCK 1 na okres 24 miesięcy Parametry i funkcje graniczne pozycja 11. Pełna gwarancja obejmująca cały system (bezpłatne wszystkie usługi i wszystkie części zamienne , zużywalne  ) z wykonaniem bezpłatnych przeglądów okresowych ( jeden na rok lub wg zaleceń producenta ) w czasie  trwania umowy – nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych wycenionych w tabeli 3?

Odpowiedź : TAK.

Dotyczy części 1:

Pytanie 5 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby dostawa nowego analizatora i jego instalacja nastąpiły w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy do czasu instalacji analizatora nowego Oferent zapewni pracę z analizatorem dotychczas używanym, który objęty będzie całkowitą gwarancją ?

Odpowiedź :TAK

Pytanie 6 : Czy zawarta w SIWZ ilość testów zawiera testy przeznaczone na pomiary kontrolne / zgodnie z wymogiem SIWZ /  2 razy w  tygodniu na dwóch poziomach i 4 x w roku w zakresie kontroli Labquality/  czy należy je doliczyć do oferty ?

Odpowiedź :  Testy przeznaczone  na pomiary kontrolne należy doliczyć do oferty.

Pytanie  7 : Czy w przypadku gdy oficjalna metodyka producenta do wykonywanych oznaczeń  troponiny i prokalcytoniny wymaga wykonywania testów kontrolnych częściej niż 2 razy w tygodniu na dwóch poziomach Oferent zobowiązany jest doliczyć do oferty dodatkową wymaganą metodyką ilość testów zgodnie z oficjalną ulotką producenta ?

Odpowiedź :  TAK.

Pytanie 8 : Czy  Zamawiający wymaga  by oficjalna metodyka wykonywania oznaczenia prokalcytoniny  zezwalała  na wykonanie tego oznaczenia metodą „mikro”, w której całkowita ilość materiału badanego /wraz z objętością martwą/  nie przekracza 50 µl, co ma to szczególne znaczenie w przypadku wykonywania prób u wcześniaków, noworodków i dzieci?

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 9 : Czy w przypadku zaoferowania typu analizatora , który  w chwili obecnej jest podłączony do systemu LIS PSM  Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul PCK w Częstochowie Oferent ponosić będzie jakiekolwiek  koszty z tym związane ?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 10 : Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający określa codzienną konserwacją analizatora , czy oznacza to między innymi czynności związane z wymianą płynów, buforów, zlewek i inne  dotyczące procedury start up ?

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 11 :  Zamawiający zapotrzebował 720 testów do oznaczania troponiny przez okres 24 miesięcy co daje średnio 1 oznaczenie dziennie. Czy w związku z pojedynczymi badaniami troponiny Zamawiający wymaga żeby deklarowana przez producenta trwałość odczynnika roboczego po otwarciu na pokładzie analizatora wynosiła minimum 4 miesiące ?

Odpowiedź : NIE.

dotyczy zmian do umowy

Pytanie 12 :   Ad. par. 3 ust. 2b – po kropce prosimy o dodanie zapisu o treści: „W takim przypadku, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawarcia stosownego aneksu do niniejszej umowy:

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na  dodanie powyższego zapisu.

Pytanie  13 : Ad. par. 5 ust. 1 i 2 – prosimy o wykreślenie paragrafu.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 5 ust. 1 i 2 .

Pytanie 14 : Ad. par. 6 ust. 2 prosimy aby zapis brzmiał: „Dostawy przedmiotu umowy sukcesywne wraz z fakturą VAT następować będą do Pracowni Izotopowej  Zamawiającego w części III i V na koszt Zamawiającego  i ryzyko Wykonawcy oraz w części IV na koszt  i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni  roboczych (max. 7 dni) licząc od dnia złożenia zamówienia w formie pisemnej lub przy użyciu faxu”.

Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis.

Pytanie 15 : Ad. par. 6 ust. 4 – wnosimy by zapis brzmiał: „Wykonawca dostarczy na żądanie Zamawiającego dokumenty na podstawie których oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania od chwili otwarcia ofert i przez okres trwania umowy”.

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Pytanie 16 : Ad. par. 7 ust. 2 – prosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź:   Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu .

Pytanie 17 : Ad. par. 10 ust. 2c – skreślenie „i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych”.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na skreślenie powyższego zapisu.

Zatwierdził :

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

Lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa , dnia 10-03-2011 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/ P-8/ 015/  767 / 11

Szanowni Państwo !

# Wyjaśnienia 2

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :             odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych  dla Zakładu  Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK ,odczynników do   badań immunohistochemicznych firmy DAKO lub  równoważnych dla  Pracowni Histopatologicznej oraz odczynników do badań scyntygraficznych

dla Pracowni Izotopowej według Załącznika Nr 1.

Znak sprawy W. Sz. S. DDZ-2411/P-8/ 015/11

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania , Zamawiający udziela odpowiedzi:

## Dotyczy części III,IV,V

Pytanie : Uprzejmie prosimy o wprowadzenie jeszcze jednej zmiany, która nie ma istotnego wpływu na umowę, jedynie odzwierciedla stan faktyczny.

Zmiana ta dotyczy faktur, które wystawiane są przez nas i wysyłane pocztą po dostawie towaru.

Bardzo prosimy o dokonanie stosownej zmiany w treści umowy.

Odpowiedź :  Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę  w treści umowy.

Zatwierdził :

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

Lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa , dnia  17-03-2011 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/ P-8/ 015/ 825  / 11

Szanowni Państwo !

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :           odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych  dla Zakładu  Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK ,odczynników do   badań immunohistochemicznych firmy DAKO lub  równoważnych dla  Pracowni Histopatologicznej oraz odczynników do badań scyntygraficznych

dla Pracowni Izotopowej według Załącznika Nr 1 – część II

## INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI  II

Informujemy że, przedmiotowe postępowanie w część II  - odczynniki do badań immunohistochemicznych firmy DAKO lub  równoważne  zostaje unieważnione na podstawie

art. 93 ust.1 pkt.7 uPzp , ze względu na fakt , iż obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego ponieważ Zamawiający niewłaściwie opisał przedmiot zamówienia.

Jednocześnie informujemy , że przedmiotowe postępowanie  w zakresie unieważnionej części  II  zostanie ogłoszone ponownie .

W związku z powyższym , iż zmiany dotyczą treści ogłoszenia stosownie do art. 12 a  ust.1 i 2 uPzp   terminy składania i otwarcia ofert dla części I,III,IV,V ulegają zmianie :

składanie ofert  i wpłata  wadium  do dnia   12-04-2011 r.  o godzinie   10:00

otwarcie ofert   dnia  12-04-2011  r.  o godzinie   10:15

Za niedogodności przepraszamy

W imieniu Zamawiającego :

:

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz