Częstochowa dnia 2007-06- 12

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 33 /  808 /07

Szanowni Państwo !

Dotyczy :   przetargu nieograniczonego na dostawę , montaż i uruchomienie aparatu

ultrasonograficznego – szt. 1.

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania o treści :

Rozdział IX , pkt.3.17 –

Czy Zamawiający zamiast dołączenia do obszernej dokumentacji technicznej wraz z instrukcją obsługi do oferty przetargowej wyrazi zgodę na złożenie stosownego oświadczenia w ofercie o zobowiązaniu się do dostarczenia dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi w języku polskim wraz z aparatem ?

Udzielamy odpowiedzi :

Tak. Dopuszczamy.

Częstochowa dnia 2007-06- 14

W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/ 33 / 821 /07

Szanowni Państwo !

Dotyczy :   przetargu nieograniczonego na dostawę , montaż i uruchomienie aparatu

ultrasonograficznego – szt. 1.

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań o treści :

Pytanie 1

Czy Zamawiający rozważyłby możliwość zaoferowania ultrasonografu z zakresem prędkości Dopplera pulsacyjnego +/- 3,5 m/sek z PRF 20kHz ?

Uzasadnienie : wartość podana w SIWZ przez Zamawiającego „ +/- 6,3 m/sek „ stosowana jest dla przepływów z Dopplerem CWD , a Zamawiający nie wymaga Dopplera Ciągłego. Wartość pomiaru przepływu PWD o wartości 7 m/sek stosowana jest standardowo w ultrasonografach klasy wysokiej.

Pytanie 2

Czy Zamawiający rozważyłby możliwość zaoferowania ultrasonografu z inwersją wiązki pozwalającą na penetrację do głębokości 35 cm oraz ograniczającym artefakty w zamian za możliwość rozbudowy o opcję badań z kontrastem ?

Uzasadnienie : możliwość badań z kontrastem stosowana jest obecnie zarówno z dużym jak i małym indeksem i stosowana jest w ultrasonografach klasy najwyższej. Proponowane alternatywne rozwiązanie z inwersją wiązki da możliwość pracy na wysokim poziomie diagnostycznym w oferowanym aparacie.

Udzielamy odpowiedzi :

Ad.1) Nie . Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ . Podany zakres jest nie do zaakceptowania. Większy zakres prędkość Dopplera pulsacyjnego świadczy o klasie aparatu – na obecny stan wiedzy Zamawiającego na rynku jest przynajmniej kilkanaście aparatów klasy średniej spełniających wymóg zawarty w SIWZ.

Ad.2) Nie . Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ – Zamawiający zamierza zakupić uniwersalny ultrasonograf klasy średniej posiadający szerokie możliwości rozbudowy – w tym o opcje badań z kontrastem. Na obecny stan wiedzy Zamawiającego na rynku jest przynajmniej kilkanaście aparatów klasy średniej spełniających wymóg zawarty w SIWZ. Oczywiście Zamawiający dopuści aparat z opcją inwersji wiązki wyposażony jednak także w możliwość rozbudowy o opcje badań z kontrastem.